## Tehn.spec.
Klinički bolnički centar Zagreb
Kišpatićeva 12
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE:
Uređaji za sušenje endoskopa
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | ZADOVOLJAVA DA/NE | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
A | Uređaji za sušenje endoskopa | kpl | 2
1.1. | Istovremeno sušenje i skladištenje minimalno 8 endoskopa
1.2. | Sušenje i skladištenje endoskopa u horizontalnom položaju. Svaki endoskop je sigurno pohranjen u posebno dizajniranu posudu čiji profil jamči cirkulaciju zraka i učinkovito sušenje. Koncept posude izbjegava izravno rukovanje endoskopom čime se smanjuje rizik od unakrsne kontaminacije i onečišćenja
1.3. | Dimenzije posude za endoskope maksimalno 56 cm * 49 cm * 15.5 cm s poklopcem
1.4. | Razina zvuka ugrađenog kompresora pri radu maksimalno 60 dB
1.5. | Pretlak minimalno 20 Pa u ormaru kao mjera kod otvaranja vrata ormara, a kako bi se izbjegao ulaz zraka iz okoline i eventualni kontakt sa skladištenim endoskopima
1.6. | HEPA 14 filtrirani zrak upuhuje se kroz svaki kanal dok se zrak koji cirkulira oko endoskopa tretira pomoću UVC lampi
1.7. | Prikaz statusa pojedinog endoskopa u realnom vremenu pomoću indikatora u boji
1.8. | Praćenje i upravljanje podacima putem ugrađenog barkod skenera, integriranog termalnog printera i lokalne pohrane podataka (memorijska kartica)
1.9. | Vrata od stakla omogućuju jednostavan pristup i trenutnu identifikaciju endoskopa. Otvaranje vrata je automatski dok se zatvaranje vrši manualno.
1.10. | Pritisak zraka u kanalima u rasponu od 0,5 do 1,8 bara. Kontrola protoka zraka u kanalima se vrši putem analognog senzora pritiska u prvoj fazi sušenja.
1.11. | Vrijeme skladištenja endoskopa minimalno 31 dan, sukladno CE MARK / EN 16442
1.12. | Napajanje 220-240 V- 50Hz, Indeks zaštite (električna klasa) IP 31
1.13. | Dimenzije maksimalno Š: 90 cm* D: 64cm* V: 205 cm
1.14. | Individualna konekcija endoskopa na svakom kanalu (maksimalno 6 kanala)
1.15. | Upozorenja i alarmi su zvučni i vizualni (prikazani na ekranu, ispisani na printeru,kodirano i jasno prikazano kao ikona)
1.16. | Funkcionalnost povezivanja putem RJ45
1.17. | Kompatibilnost sa softverom za sljedivost u stvarnom vremenu koji omogućuje praćenje inventara endoskopa i evidenciju o mikrobiološkim uzorkovanjima i uslugama/servisu
1.18. | Konektori kompatibilni s postojećim endoskopima u vlasništvu KBC-a Zagreb
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:
1. Rok isporuke: do ____ dana
2. Jamstveni rok: najmanje _______ godine.
3. Očekivarni radni vijek opreme _________ godina.
Ovlašteni predstavnik ponuditelja:
| ___________________________________________________________________ | __________________
ime i prezime |  | datum
potpis i žig