## Specifikacija
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE : "ANGIOGRAFSKI SUSTAV ZA INTERVENTNU KARDIOLOGIJU SA STROPNIM STATIVOM, VELIKIM DETEKTOROM, UGRAĐENOM OPCIJOM DODATNE POMIČNOSTI STATIVA U SVIM SMJEROVIMA, DSA OPCIJOM I KOMPLETNIM SOFTVEROM ZA PERIFERIJU"
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | ZADOVOLJAVA DA/NE | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4
1 | C LUK SUSTAV
1.1. | C luk montiran na strop
1.2. | LAO/RAO rotacija C luka min. ±105°; CRAN/CAUD rotacija min. ±45°.Najveća brzina rotacije C-luka min. 20°/sek.
1.3. | Varijabilna udaljenost žarišta i detektora u min. rasponu 94-115 cm
1.4. | Područje pokrivanja pacijenta bez re-pozicioniranja min. 200 cm. Longitudinalni motorizirani pomak nosača C-luka minimalno 260 cm
1.5. | Sustavi za zaštitu pacijenta od kolizije sa detektorom.
1.6. | Za sva motorizirana kretanja stativa, pacijent stola i kolimatora, moraju postojati komandni uređaji na strani stola.
1.7. | Prikaz geometrije stola i stativa, doze zračenja i poruka sustava na monitoru u sobi za preglede
1.8. | Dubina C-luka min. 90 cm
1.9. | Mogućnost programiranja pozicije C luk-a i automatskog postavljanja u zadane pozicije na temelju referentne slike.
1.10. | Stropna konstrukcija koja omogućuje lateralni pomak stropnog stativa za min. 120 cm
2 | STOL ZA PREGLEDE
2.1. | Stol mora biti fiksno montiran na pod
2.2. | Motorizirano podešavanje visine stola. Raspon podešavanja min. 80 do 102 cm.
2.3. | Ukupna duljina stola min. 316 cm. Longitudinalni pomak min. 120 cm; Transverzalni pomak min ±15 cm. Širina gornje ploče stola minimalno 50 cm.
2.4 | Mogućnost rotacije stola min. ±90°.
2.5. | Mogučnost nagiba stola u uzdužnom i poprečnom smjeru min ±15°
2.6. | Maksimalna težina pacijenta min. 200 kg.
2.7. | Madrac za stol
2.8. | Bežična nožna sklopka (pedala), uz bežičnu isporučiti i jednu žicom povezanu nožnu sklopku kako bi u slučaju kvara bežične bio osiguran neometan rad
2.9. | LED lampa, luminancija najmanje 70.000 luksa, smještena na stropni nosač.
2.10. | Oslonac za ruke
2.11. | Držač za ruke za radijalni pristup. Ploča od ugljičnih vlakana za pohranu žica i instrumenata tijekom izvođenja postupaka s radijalnim pristupom.
2.12. | Interkom za komunikaciju između kontrolne sobe i sobe za preglede
2.13. | Držač za infuziju koji se postavlja na šinu pacijent stola.
3 | GENERATOR
3.1. | Mikroprocesorski kontroliran, visokofrekventni generator, sa automatskom kontrolom doze zračenja
3.2. | Nominalna snaga min. 100 kW (1000 mA kod 100 kV), struja u minimalnom rasponu od 15–1000 mA.
3.3. | Automatsko izračunavanje i optimizacija ekspozicijskih parametara bazirana na dijaskopskim vrijednostima
3.4. | Sustav mora imati mogućnost pulsne fluoroskopije.
3.5. | Programiranje parametara snimanja i dijaskopiije za različite organe
4 | RENDGENSKA ClJEV I KOLIMATOR
4.1. | Cijev mora biti s min. 2 fokusa.
4.2. | Veličine fokusa; najmanji fokus najviše 0.5 mm, najveći fokus najviše 0.9 mm ili veličine fokusa prema IEC 60336: najmanji fokus najviše 0.3 najveći fokus najviše 0.9
4.3. | Stvarna maksimalna vrijednost toplinskog kapaciteta anode min. 5.2 MHU (nuđenje efektivne vrijednosti nije dozvoljeno). Kapacitet hlađenja anode min. 1.5 MHU/min
4.4. | Toplinski kapacitet kučišta cijevi min. 7,0 MHU
4.5. | Maksimalna struja kod pulsne fluoroskopije min. 160 mA
4.6. | Monitoriranje opterećenja cijevi
4.7. | Rešetkom upravljana RTG cijev pri pulsnoj dijaskopiji
4.8. | Mogućnost automatske sinkronizirane rotacije detektora s kolimatorom za kompenzaciju rotacije slike kod različitih pozicija pregleda stativa (kako bi slika na monitoru bila uvijek uspravna što je posebno važno kod radijalnog pristupa).
5 | RAVNI DETEKTOR SA REŠETKOM
5.1. | Ravni detektor s veličinom dijagonale min. 48 cm, aktivne površine min. 38 x 29 cm
5.2. | Veličina pixela max. 160 µm
5.3. | Dubina digitalizacije min. 16 bita
5.4. | Materijal detektora CsI u kombiciji s a-Si
5.5. | Integrirani zaštitni sustav od kolizije
5.6. | Mogućnost jednostavnog uklanjanja rešetke
6 | DIGITALNI SUSTAV I MODOVI RADA
6.1. | 2K rezolucija za fluoroskopiju, digitalnu akviziciju i digitalnu subtrakcijsku angiografiju
6.2. | Mogućnost pohranjivanja min. 100.000 slika u matrici 1K
6.3. | Digitalna pulsna fluoroskopija s minimalnim rasponom pulseva od 2 - 30 pulseva /sek. Mogućnost rada s pulsnom dijaskopijom od 2.5 pulseva/sek.
6.4. | DR sa serijom u min. rasponu 1 – 6 f/sek, sa akvizicijom i pohranom jedne slike ili serije, rezolucije min. 2K
6.5. | Kardiološka akvizicija s minimalno tri brzine, maksimalna brzina akvizicije minimalno 30 f/s.
6.6. | DSA s filtriranjem u stvarnom vremenu, u minimalnom rasponu 1 - 6 f/sek
6.7. | „Roadmapping“ u stvarnom vremenu s automatskim pomakom pixela. Mogućnost „zoom“ funkcije za vrijeme roadmap-a.”
6.8. | Pomak piksela u realnom vremenu (eng. Real Time Pixel Shift). Automatska obrada pomaka piksela za vrijeme Roadmap-a i DSA bazirana na detekciji pomaka u stvarnom vremenu za točni prikaz subtrahirane slike.
6.9. | Priferna digitalna koračna angiografija u nativnom i DSA prikazu s jednom injekcijom kontrasnog sredstva
6.10. | On line preklapanje i superponiranje aktivne dijaskopske slike i referentne slike
6.11. | Snimanje i prikaz dinamičkih fluoroskopskih sekvenci. Pregled zadnje snimljene scene.
6.12. | Prikaz slike: Prozor (Windowing) Zoom/Pann Umetanje teksta Mjerenje udaljenosti i kuta
6.13. | Povezivanje u PACS sustav
6.14. | DICOM KOMPATIBILNOST: DICOM SEND ili DICOM Store, DICOM StorageCommitment, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist, DICOM MPPS ili jednakovrijedno
6.15. | QVA, LV i QCA analiza
6.16. | Automatsko pozicioniranje stativa s obzirom na selektiranu referentnu sliku
6.17. | Optimizacija kvalitete slike procesiranjem podataka u stvarnom vremenu
6.18. | U ovisnosti o dozi filtriranje podataka, u svrhu smanjenja šuma i povećanje oštrine slike
6.19. | Redukcija artefakata uzrokovanih pomacima struktura koje se miču
6.20. | Automatska homogenizacija dijelova slike koji su pre-eksponirani ili pod-eksponirani.
6.21. | Prikaz žila u visokom kontrastu analizom svakog piksela u stvarnom vremenu
6.22. | Optimizacija kvalitete slike kroz procesiranje slikovnih podataka u stvarnom vremenu.
6.23. | Fluoroskopija okidana EKG-om
6.24. | Funkcija koja omogućuje poboljšani prikaz finih struktura stenta - korištenje naknadnom obradom ili u stvarnom vremenu
6.25. | Postavke sustava koje je moguće podesiti kako bi se povećala fleksibilnost u izvršavanju procedura, prilagođajavjući se potrebama i situaciji (npr. podešavanje pozicije C-luka, parametara snimanja, SID parametra i sl.)
6.26. | Sustav mora imati mogućnost uporabe jodnog i CO2 kontrasta
6.3. | 3D SOFTVER
6.3.1. | Preklapanje i superponiranje aktivne dijaskopske slike i 3D rekonstruirane slike uz automatsku prilagodbu 3D slike prema pomaku C-luka u stvarnom vremenu, upravljano sa strane stola, integrirano na ekranu osjetljivom na dodir. Uključuje kompenzaciju pomaka pacijenta
6.3.2. | Planiranje TAVR/TAVI procedura. Automatska segmentacija CT podataka. Automatska TAVR/TAVI mjerenja. Registracija 2D slika i 3D volumena. Superponiranje 3D volumena u stvarnom vremenu na živoj slici.
6.3.3. | Preklapanje i superponiranje aktivne dijaskopske slike i prethodno dohvaćenih CTA i MRA slika uz automatsku prilagodbu roadmap slike prema pomaku C-luka. Namijenjeno endovaskularnoj navigaciji. Upravljano sa strane stola, integrirano na ekranu osjetljivom na dodir.
6.3.4. | Rotacijska angiografija za dobivanje dijagnostičkih slika koronarnih arterija
7 | UPRAVLJANJE SUSTAVOM
7.1. | Upravljanje sustavom u sobi za pacijenta sa modularnim elementima montiranim na šini pacijent stola i to:
7.2. | Kontrola pokreta C luka, pacijent stola i kolimatora
7.3. | Postavljanje blendi bez zračenja na LIH slici
7.4. | Modularni element za upravljanje slikovnim sustavom uključujući selekciju organ programa, kvantifikaciju, „post-processing"
7.5. | Upravljanje sustavom u kontrolnoj sobi:
7.6. | Kontrola pokreta C luka, pacijent stola i kolimatora
7.7. | Upravljanje slikovnim sustavom uključujući selekciju organ programa, kvantifikaciju, „post-processing”
7.8. | Upravljanje slikovnim funkcijama u kontrolnoj sobi mišem i tastaturom ili zasebnim posebno prilagođenim modulom
8 | ZAŠTITA OD ZRAČENJA:
8.1. | Sustav treba imati sve osnovne i napredne programe za zaštitu od zračenja i poboljšanje slike (hardver i softver) koji se koriste kod procedura interventne kardiologije
8.2. | Tehnologija značajnog reduciranja doze zračenja uz zadržanu kvalitetu slike, koristeći automatske modifikacije svih dijelova lanca stvaranja slike u stvarnom vremenu. Suvremena tehnologija angiografskih uređaja omogućava značajno smanjenje doze ozračivanja pacijenta i nije dio standardne opreme uređaja.
8.3. | Sustav treba uključivati pokretni štit za zaštitu od zračenja (s resicama koje smanjuju raspršeno zraćenje smanjujući prostor između pacijenta i štita) izrađen materijala ekvivalenta olova min. 0,5 mm, ugrađen na strop.
8.4. | Štit za zaštitu od zračenja donjeg dijela tijela postavljen na šinu stola za preglede
8.5. | Indikacija akumulirane kožne ulazne doze zračenja sukladno trenutnoj projekciji.
8.6. | Pozicioniranje kolimatora bez radijacije kroz grafički prikaz na LIH slici
8.7. | Mjerenje doze zračenja sa prikazom na monitoru
8.8. | Prikaz akumulirane kožne doze.
8.9. | DICOM strukturirano izvješće o dozi zračenja za svakog pacijenta
8.10. | Pozicioniranje objekta bez radijacije kroz grafički prikaz centralne zrake i rubova slike na LIH slici
8.11. | Automatska kontrola ekspozicije koja regulira kV, mA, ms.
8.12. | Cu predfiltracija za uklanjanje kožne doze zračenja s, min 3 Cu predfiltera, min.raspona 0.2 – 0.9 mm Cu
8.13. | Obrada slike u stvarnom vremenu koja se temelji na najnovijim paralelnim kompjutorskim tehnologijama sa sljedećim značajkama: Smanjenje šuma i artefakata, također na pokretnim strukturama i objektima. poboljšanja slike i rubova, automatska, u stvarnom vremenu, korekcija pomicanja bolesnika i korekcija slučajnog pomicanja stola na živim slikama
8.14. | Fleksibilan digitalni slikovni lanac od RTG cijevi do monitora koji je prilagođen za svako područje primjene. To daje fleksibilnost za odabir virtualno neograničenih specifičnih konfiguracija aplikacije i da se postignu superiorne slike za puni opseg specifičnih konfiguracija i tipova pacijenata uključujući pacijente s visokim BMI faktorom.
8.15. | Tehnologija koja poboljšava neke bitne komponente sustava, upravljanje zračenjem povećanim filtriranjem, korištenjem malih žarišnih točaka kao i kraćih pulseva s tzv. „grid swiching“ tehnologijom
9 | Monitori
9.1. | Veliki monitor, color, TFT, LCD, dijagonale min. 55" , rezolucije min. 3800 x 2100 piksela, u sobi za preglede na stropnom nosaču monitora
9.2. | Mogućnost konfiguriranja različitih podjela i veličina ekrana velikog monitora. Mogućnost spajanja više eksternih digitalnih video signala na monitor min. 2 (npr. Ivus, OCT, PACS)
9.3. | Veliki monitor u kontrolnoj sobi dijagonale min. 30" ili 2 monitora dijagonale 27", na koji je moguće spojiti min. 8 ulaznih signala
10 | Hemodinamski sustav za podršku interventinim kardiološkim procedurama
10.1. | Mjerenje i prikaz sljedećih krivulja ili parametara: 12 kanalni EKG, SPO2, NIBP , CO termodilucijskom metodom, min. 4 invazivna tlaka istovremeno
10.2. | Kalkulirani i derivirani hemodinamski parametri: Kalkulacija tlakova, dP/dt max, gradijenti, Pd/Pa, površina zaliska, , SAI indeks, šantovi
10.3. | Sučelje koje omogućuje izmjenu demografskih podataka o pacijentima s angio uređajem
10.4. | Prikaz krivulja i parametara na velikom monitoru u sobi za pacijenta, kao i na monitoru u kontrolnoj sobi
10.5. | UPS za hemodinamski sustav
11 | ANGIOGRAFSKI INJEKTOR
11.1. | Injektor automatiziran i povezan (sinkroniziran) s angiografskim uređajem.
11.2. | Automatsko punjenje sistema kontrastnim sredstvom sa kontinuiranim propiranjem i ispiranjem sustava
11.3. | Protok kontasta u varijabilnom ili fiksnom modu u minimalnom rasponu od 0,8 do 10 ml/sec.
11.4. | Brzina punjenja u minimalnom rasponu 1-2 ml/sec
11.5. | Mogućnost direktnog kontroliranog ubrizgavanja kontrasta i fiziološke otopine preko ručnog kontrolera
11.6. | Monitor u boji osjetljiv na dodir sa protokolima za kardiološke procedure
11.7. | Tlak u minimalnom rasponu od 200 do 1200 psi
11.8. | Zapremnina šprice minimalno 100 ml
11.9. | Integrirana komorica za mjerenje tlaka osigurava kontinuirani hemodinamski monitoring te u realnom vremenu automatski šalje očitavanje invazivnog tlaka na monitore angiografskog RTG uređaja
11.10. | Korištenje funkcije KVO (keep vein open) u u minimalnom razmaku od 0,1 do 10 ml/min
12 | UPS ZA SUSTAV
12.1. | UPS nazivne snage min. 40 kVA koje omogućuje pomicanje stativa i stola, za hitnu fluroskopiju i sustav za snimanje. Autonomija min. 10 minuta od nestanka struje
13 | RADNA STANICA ZA MJERENJE POTROŠNJE KISIKA VO2
13.1. | Višekratan senzor protoka, radi na principu pneumotaha, jednostavan za čišćenje, lagan, apsolutno neosjetljiv na vlagu te na plinove kod izdisaja, bez zagrijavanja i pokretnih dijelova. Maksimalna težina senzora min. 29 grama.
13.2. | Raspon mjerenja protoka u min. rasponu 0 to ± 18 l/s
13.3. | Korištenje višekratne oro-nazalne maske, izrađene od silikonske gume za ugodno prijanjanje uz lice bez mogućnosti propuštanja zraka.
13.4. | Elektrokemijska ćelija kisika
13.5. | Raspon O2 mjerenja minimalno 0 - 35 %
13.6. | Vrijeme odziva, t10 - t90: <360 ms
13.7. | Ultrazvučni CO2 analizator, min. raspon mjerenja 0 - 15 % CO2,min. razlučivost < 0.01% CO2, točnost ± 0.1% CO 2
13.8. | Mjerenje volumena izvedeno digitalnom integracijom, mjerno područje nije ograničeno (grafički prikaz 0 do 10 l), točnost ± 0.1%, razlučivost 10 ml
13.9. | Kolica za smještaj kompletnog sustava
13.10. | Korisničko sučelje na hrvatskom jeziku
13.11. | Programabilni formati izvješća ispisuju se na običnom papiru pomoću laserskog ili ink jet pisača velike brzine
T1 | Cu predfiltracija za uklanjanje kožne doze zračenja s, min 5 Cu predfiltera, min.raspona 0.1 – 0.9 mm Cu, s automatskim postavljanjem sukladno absorpciji objekta snimanja
T2 | Maksimalni kapacitet hlađenja anode 1,52 MHU/min
Maksimalni kapacitet hlađenja anode > 1,52 MHU/min, ≤ 1,7 MHU/min
Maksimalni kapacitet hlađenja anode > 1,7 MHU/min
T3 | Upravljanje sustavom u sobi za pacijenta s modularnim elementom montiranim na šini stola za pacijenta: kontrola pokreta C-luka, stola za pacijenta i kolimatora te postavljanje blendi bez zračenja na LIH slici
Upravljanje sustavom u sobi za pacijenta s modularnim elementom montiranim na šini stola za pacijenta: kontrola pokreta C-luka, stola za pacijenta i kolimatora te postavljanje blendi bez zračenja na LIH slici, dodatno jedna ručica s integriranom kontrolom C-luka: longitudinalni, lateralni pomak, rotacije oko okomite osi, pomak u parkirni položaj (pomaci u x, y i z osi putem jedne upravljačke ručice).
T4 | Modularni element s ekranom osjetljivim na dodir na strani pacijent stola za upravljanje obradom slike, kvantifikacijom, programskim paketima, pohranom dijaskopije, uključivanje i isključivanje ionizacijskog zračenja
Modularni element s ekranom osjetljivim na dodir na strani pacijent stola za upravljanje obradom slike, kvantifikacijom, programskim paketima, pohranom dijaskopije, uključivanje i isključivanje ionizacijskog zračenja. RTG slika i snimke dijaskopije se prikazuju na ekranu osjetljivom na dodir. RTG sliku je moguće uvećavati i umanjivati na ekranu osjetljivom na dodir. Uvećavanje i umanjivanje vrši se gestom korištenja dva prsta, gdje udaljavanje prsta od prsta uvećava sliku, dok približavanje prsta prema prstu umanjuje sliku. Kolimacija se vrši na RTG slici na ekranu osjetljivom na dodir. Kolimacija se vrši povlačenjem grafičke oznake kolimatora na odgovarajući položaj određen od strane korisnika. Za povlačenje grafičke oznake kolimatora koristi se jedan prst. Nije dozvoljeno upravljanje kolimacijom trenutnim pritiskom na ekranu osjetljivom na dodir.
T5 | Izravno upravljanje aplikacijama i računalima povezanim s velikim monitorom iz sobe za pacijenta putem miša i tipkovnice iz sobe za pacijenta. Upravljanje signalima koji se mogu prikazati na velikom monitoru povlačenjem i ispuštanjem (engl. "Drag & Drop"). Veličina prozora sa signalima na velikom monitoru u sobi za pacijenta mora se moći ručno prilagoditi (promijeniti veličinu) na bilo koju željenu veličinu (ne odabirom unaprijed zadanih rasporeda) s razine stola za pacijenta.