## CTG
ZAGREB, Kišpatićeva 12
EKONOMSKO TEHNIČKE KONZULTACIJE: CTG uređaji
Redni broj | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | ZADOVOLJAVA DA/NE | NAPOMENA
PREDMET NABAVE: CTG uređaj s pripadajućim kolicima
1. | CTG uređaj sa pripadajućim kolicima
1.1 | Vrijeme od uključenja uređaja do prikaza prvih parametara <30 sek.
1.2 | Mogućnost rada na baterije, autonomija >2 sata konstantnog praćenja.
1.3 | Mogućnost buduće nadogradnje za praćenje tri ploda.
1.4 | Mogućnost buduće nadogradnje za mjerenje neinvazivnog tlaka.
1.5 | Mogućnost buduće nadogradnje mjerenja saturacije ( SpO2).
1.6 | Mjerenje izravnog praćenja fetalnog otkucaja srca.
1.7 | Automatsko praćenje majčinog pulsa putem Toco sonde bez potrebe za odvojenim praćenjem saturacije SpO2 ili EKG-a.
1.8 | Mjerenje intrauterinog tlaka.
1.9 | Mjerenje pulsa.
1.10 | Mjerenje EKG-a.
1.11 | Nadogradnja postojećih CTG uređaja min. 5 komada s hardverom za umrežavanje.
1.12 | Automatsko prepoznavanje pokreta tijela fetusa prije porođaja putem US sonde.
1.13 | Mogućnost buduće nadogradnje s bežičnim sondama i praćenja putem bežične mreže ( Wi-Fi ).
1.14 | Fiziološki alarmi koje pokreću fetalni i majčinski parametri.
1.15 | Tehnički alarmi koje pokreću neispravnosti opreme i signala.
1.16 | Oglašavanje alarma zvučno i na zaslonu.
1.17 | Numeričke vrijednosti indikatora alarma trepere na zaslonu.
1.18 | Alarmi se mogu privremeno zaustaviti na određeni period.
1.19 | Unutarnja memorija za pohranu minimalno 7 sati pregleda.
1.20 | Posebno prilagođene, konfigurabilne funkcije za brže upravljanje sustavom.
1.21 | Alat za sigurnosnu kopiju postavki monitora i prenošenje postavki između monitora.
1.22 | Spajanje na stanicu za centralni nadzor.
2. | Ekran
2.1 | Dijagonala minimalno 16 cm.
2.2 | Rezistivni ekran u boji,osjetljiv na dodir.
2.3 | Rezolucija minimalno 640x480 piksela.
2.4 | Široki kut gledanja.
2.5 | Prikaz informacija pacijenta.
2.6 | Prikaz obavijesti i porukama o greškama.
2.7 | Podešavanje glasnoće otkucaja srca i alarma.
3. | Pisač
3.1 | Ugrađeni termalni printer.
3.2 | Detekcija vrste papira.
3.3 | Upozorenje o nestanku papira.
3.4 | Podesiva brzina ispisa uz praćenje u stvarnom vremenu min. 1,2,3 cm/min.
3.5 | Ispis majčinog pulsa minimalno svakih 5 minuta.
3.6 | Standardni Z-fold papir.
3.7 | Korisna širina ispisa minimalno 128 mm.
3.8 | Brzina EKG ispisa minimalno 25 mm/s.
3.9 | Rezolucija minimalno 8 točaka/mm.
4. | UZ sonda
4.1 | Promjer sonde maksimalno 76 mm.
4.2 | Visina sonde maksimalno 37 mm.
4.3 | Masa sonde maks 0.2 kg.
4.4 | Verifikacija preklapanja signala.
4.5 | Mjerenje, ultrazvučni pulsni doppler.
4.6 | Raspon mjerenja minimalno 50-240 bpm.
4.7 | Učestalost ponavljanja frekvencije minimalno 3.0 kHz uz trajanje ≤100 μs.
4.8 | Ultrazvučni pretvarači sa maksimalno sedam ultrazvučnih kristala
5. | TOCO sonda
5.1 | Promjer sonde maksimalno 76 mm.
5.2 | Visina sonde maksimalno 37 mm.
5.3 | Masa sonde maks 0.2 kg.
5.4 | Osnovne postavke bazne linije minimalno 20 jedinica.
5.5 | Automatska korekcija pomaka nakon povezivanja maksimalno 3 sekunde.
5.6 | Automatsko podešavanje na 0 nakon maksimalno 5 sekundi praćenja negativnih vrijednosti mjerenja.
5.7 | Raspon mjerenja pulsa minimalno 40-240 bpm.
5.8 | Rezolucija pulsa minimalno 1 bpm.
5.9 | Raspon valnih duljina pulsa minimalno 780-1100 nm.
5.10 | Raspon mjerenja otkucaja srca majke minimalno 30-240 bpm.
5.11 | Širina pojasa filtera za otkucaje srca majke minimalno 0.8- 80 HZ.
5.12 | Minimalna osjetljivost 1 jedinica= 2.5 g.
5.13 | Mjerni raspon minimalno 400 jedinica.
5.14 | Raspon signala minimalno 0-127 jedinica.
5.15 | Maksimalno dva ugrađena senzora za mjerenje majčinog pulsa