## Digestor
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR
ZAGREB, Kišpatićeva 12
Digestor
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | ZADOVOLJAVA DA/NE | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Digestor | kpl. | 1
1.1 | Dimenzije 1200x1000x2250-2700mm
1.2 | Metalna galvanizirana konstrukcija plastificirana epoksi prahom
1.3 | Rasvjeta radnog prostora min 500 Lux-a
1.4 | Podizna vrata od dvodjelnog sigurnosnog stakla s horizontalnim i vertikalnim pomakom
1.5 | Visina radne plohe 900 mm, sistem za zaštitu od visokog tlaka u slučaju eksplozije
1.6 | Metalno postolje digestora izrađeno od čeličnih profila, plastificirano epoksidnim prahom otpornim prema kiselinama i lužinama s mogućnosti ugradnje podpultnih ormara po cijeloj dužini digestora. Noge imaju prijanjajuću stopu po cijeloj dužini te se daju podešavati i pogodne su za sterilne prostore.
1.7 | Sigurnosna mehanička zaštita od podizanja vrata iznad 500 mm
1.8 | Jedna armatura za hladnu vodu plastificirana epoksi kiselootpornim prahom (prema DIN 12898 EN 13792:2000, DIN 12918) s keramičkim ventilom izvan radne zone.
1.9 | S vanjske strane shuko utičnice 6x230V 16A IP 44
1.10 | On/Of prekidač ventilatora i svjetla, alarm u slučaju kvara ventilatora.
1.11 | Sustav automatske kočnice kliznih vertikalnih vrata uslijed pucanja remena ili sajle.
1.12 | Komplet naljepnica i upozorenja propisan normom EN 14175
1.13 | Zadovoljava HRN EN 14175
1.14 | Keramička radna ploha 1200x750x25(32) s protupreljevnim rubom
1.15 | Keramičko korito minimalnih unutarnjih dimenzija 245x245x165 ugrađeno pod radnu ploču, sa sifonom, spojiti na odvod
1.16 | Frekventni pretvarač za podešavanje/upravljanje ventilatorom monofazni
1.17 | PODDIGESTORSKI ORMARI - 1 kom.
1.18 | Sigurnosni ormar za kiseline i lužine 600x500x700mm
1.19 | Certificirano prema normama 61010-1, EN 16121, EN 16122, PPP52125 A
1.20 | Otvaranje vrata do 180 stupnjeva
1.21 | Bravica za zaključavanje
1.22 | Skrivene šarke otporne na kiseline
1.23 | Ugrađen termički zaštićeni elektro ventilator 220V, 20W;on/of lampica
1.24 | Priključak za uzemljenje za pražnjenje nakupljenog statičkog elektriciteta.
1.25 | Naljepnice upozorenja "Opasnost" na vratima (prema europskim normama DIN 4844 i ISO 3864)
1.26 | PODPULTNI ORMAR - 1 kom.
1.27 | Ispod digestorskog korita 600x570x600+150mm s vratima
1.28 | Ormarić izrađen od vlagootpornog iverala 19 mm RAL 7047
1.29 | Svi rubovi zaštićeni ABS trakom debljine 0,8 mm RAL 7047, udarni rubovi zaštićeni ABS trakom RAL 7047 debljine 2 mm
1.30 | Vrata izrađena od vlagootporne iverice 19 mm, zaštićena ABS trakom RAL 7047 sa sve četiri strane. Ugrađene spojnice s ublaživačima zatvaranja (soft closing).
1.31 | Otvorena leđa
1.32 | Ormar je oslonjen na metalni podest visine 150 mm s ugrađenim sistemom prihvatnika za lakše izvlačenje ormara
1.33 | VENTILACIJA DIGESTORA (Ventilator se postavlja na ravni krov objekta, cijevi se vode kroz prozor uz fasadu do krova) i ormara za kemikalije.
1.34 | Ventilator digestora: PP kućište otporno na kiseline i lužine, motor u Ex izvedbi, trofazni, D=200 mm, 380V, 0,75 kW-uključen nosač ventilatora i završna cijev sa zaštitnom mrežicom i sav montažni materijal - 1 set
1.35 | Za digestor: Cijevi PPs promjera 200 mm, duljine cca 15 m, spojevi cijevi zavareni-uključena koljena i sav montažni materijal - 1 set
1.36 | Za ormar: Cijevi promjera 125 mm, duljine cca 15m, spojevi cijevi zavareni-uključena koljena i sav montažni materijal, završna cijev sa zaštitnom mrežicom - 1 set
1.37 | Zamjena prozorskog stakla lexanom (ili jednakovrijednim materijalom) - 1 kom.
1.38 | Dostava, izrada i montaža do pune funkcionalnosti
1.39 | Napomena: Investitor će osigirati košaru za rad na visini (potrebno za postavljanje odsisnih cijevi).
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:
1. Rok isporuke: do ____ dana
2. Jamstveni rok: najmanje _______ godine.
3. Očekivarni radni vijek opreme _________ godina.
Ovlašteni predstavnik ponuditelja:
| ___________________________________________________ | ________________
ime i prezime |  | datum
potpis i žig