## PET CT
ZAGREB, Kišpatićeva 12
EKONOMSKO TEHNIČKE KONZULTACIJE - PET CT uređaj
RED. BR. | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | Jedinica mjere | Količina | ZADOVOLJAVA DA/NE | NAPOMENA
| PREDMET NABAVE: PET/CT uređaj | kom | 1
Namjena uređaja:
Služi za medicinsko oslikavanje pacijenata kojima je ubrizgan radiofarmak u svrhu dijagnostičkih postupaka u nuklearnoj medicini koji se izvode tehnikom pozitronske emisijske tomografije (PET). Tomografska scintigrafija se izvodi potpomognuta uređajem za CT oslikavanje koji se nalazi unutar zajedničkog kućišta s gama kamerom.
Komponente uređaja:
1 | PET uređaj
Scintilacijski detektori na bazi lutecijevog ortosilikata (LSO/LYSO). Funkcionalnost mjerenja TOF ("time-of-flight") signala
Silicijski fotomultiplikatori (SiPM)
Dimenzija aksijalnog vidnog polja, (AFOV), min. 26 cm*
Promjer gantryja, min. 76 cm
Funkcionalnost akvizicije dinamičkih studija
Funkcionalnost 'list mode' akvizicije
Funkcionalnost automatskog "motion correction" kod pomicanja organa (srce i pluća)
Funkcionalnost podešavanja položaja ležaja iz kontrolne sobe
Funkcionalnost dnevne kontrole kvalitete na temelju prirodne radioaktivnosti lutecijevih kristala
2 | CT uređaj
spiralni CT s min. 128 slojeva
Generator output (kW), min. 100 kW
Funkcionalnost oslikavanja u niskodoznom režimu za dobivanje CT slojnih presjeka s namjenom: 1) preklapanja (fuzija) PET i CT presjeka; 2) popravak atenuacije PET presjeka pomoću CT podataka 3) Funkcionalnost oslikavanja u dijagnostičkom režimu
3 | MARS UPS
| Modularni aktivni redundantni sustav koji pruža minimalno 5 minuta neprekinutog napajanja za PET/CT uređaj i akvizicijsku radnu stanicu kako bi se uređaj mogao isključiti na siguran način u slučaju nestanka struje | kom | 1
4 | Računala
| Akvizicijska radna stanica za prikupljanje podataka | kom | 1
| Poslužiteljsko računalo ('server') s instaliranim svim potrebnim licencama za očitavanje i analizu PET/CT studija. Dobavljač mora ponuditi server s hardverskim specifikacijama (takt i broj jezgara procesora; GPU; količina RAM memorije; kapacitet čvrstog diska) koje omogućuju ispunjavanje svih zahtjeva za nesmetan rad svih ponuđenih softverskih rješenja. Dobavljač mora garantirati da je ponuđeni server u potpunosti kompatibilan sa svim budućim verzijama softvera tijekom ugovorenog razdoblja, uključujući procesorske, GPU i memorijske zahtjeve za nadogradnje. | kom | 1
| Klijent računalo ('radna stanica') za očitavanje PET/CT slika. Konfiguracija s minimalno dva monitora ravnog ekrana, dijagonale min. 24"; certificiranih za očitavanje medicinskih slika. Razlučivost monitora minimalno 1920 x 1200 piksela; "aspect ratio" 16:10 broj licenci: minimalno 3 licence sa svim navedenim u stavci 5. navedenoj ispod. Dobavljač je obvezan isporučiti minimalno tri (3) fizičke radne stanice za očitavanje PET/CT slika, svaku s instaliranim i licenciranim svim ponuđenim softverskim modulima za analizu i kvantifikaciju navedenim u stavci 5. Dobavljač mora garantirati punu kompatibilnost radnih stanica sa svim budućim verzijama softvera tijekom jamstvenog razdoblja, uključujući procesorske, grafičke i memorijske zahtjeve nadogradnji. Viewer licence, web preglednici i „thin client“ rješenja ne smatraju se radnim stanicama u smislu ovog zahtjeva i ne mogu zamijeniti obvezu isporuke punih radnih stanica sa svim instaliranim i licenciranim softverskim modulima. | kom | 3
5 | PET softver
Opće funkcionalnosti softvera (i/ili vendor neutralnog softverskog rješenja): 1. Potpuna DICOM kompatibilnost (PET, CT, MR, NM), uvoz i izvoz svih relevantnih DICOM formata, automatski uvoz, izvoz i arhiviranje studija u PACS sustav, automatsko povlačenje prethodnih studija istog pacijenta ("pre-fetch"), fuzija i registracija PET/CT, PET/MR, SPECT/CT i MR/CT 2. Automatsko prepoznavanje modaliteta i protokola iz DICOM headera, automatsko učitavanje odgovarajućeg kliničkog workflowa (neuro/onko/kardiološki), automatska priprema i raspored prozora (layout), mogućnost obrade većeg broja studija odjednom, fleksibilno sučelje, prilagodljivi layouti i pregledi, automatsko sinkronizirano pomicanje kroz multimodalne prikaze, longitudinalna analiza („multi time point“ - registracija višestrukih studija istog pacijenta). 3. Podrška za OSEM, TOF i hibridne rekonstrukcijske modele, „scatter attenuation“ korekcije, podrška za napredne rekonstrukcijske tehnike, respiratorni i kardijalni gating, MIP, multiplanarne rekonstrukcije (MPR) 4. Dedicirani EARL rekonstrukcijski profil i automatska primjena harmonizacijskih parametara za kvantitativnu analizu PET podataka 5. Funkcionalnost instalacije softvera na više radnih stanica unutar iste ustanove, podrška za „floating licences“ koje omogućuju korištenje softvera na više računala s centralnom kontrolom licenci 6. Udaljeni "remote" pristup putem sigurnog web sučelja (remote / web-based viewer) na akvizicijsku radnu stanicu PET/CT uređaja 7. Uključen pristup budućim verzijama i softverskim nadopunama, integrirana tehnička podrška i sustav gdje korisnik može brzo prijaviti problem, automatska/ručna nadogradnja softvera od strane servisera. 8. Dobavljač je obvezan osigurati najnoviju dostupnu verziju softvera.
Softver za rekonstrukciju i analizu PET/CT-a miokarda mora imati sljedeće funkcionalnosti: 1. Segmentacija, korekcija pokreta (“motion correction”), kinetičko modeliranje, detekcija i korekcija artefakata. 2. “Polar-map” prikaz, 3D volumenski prikazi, MIP, sumirane rekonstrukcije te vizualna i kvantitativna interpretacija perfuzijskih i metaboličkih podataka. 3. Analiza funkcije lijeve klijetke (ejekcijska frakcija, krajnji dijastolički i sistolički volumen, „wall motion“) te analiza vijabilnosti, uključujući mogućnost komparacije FDG-PET studija i perfuzijskih studija. 4. Dinamičke analize i kvantifikacije apsolutnog protoka miokarda (MBF – Myocardial Blood Flow) i rezerve protoka (MFR – Myocardial Flow Reserve), uključujući automatsko generiranje parametarskih karata MBF/MFR. 5. Uključene baze validiranih normalnih vrijednosti te funkcionalost usporedbe pacijentovih studija s bazama normalnih vrijednosti i prikaz odstupanja 6. Integracija s CT-angiografskim studijama radi fuzije perfuzije i koronarnih arterija („hybrid workflow“), uz podršku za “Calcium Scoring”. 7. Podrška za rad s novim i budućim radiofarmacima, uključujući ¹⁸F-flurpiridaz, kao i s drugim perfuzijskim i metaboličkim radiofarmacima.
Softver za rekonstrukciju i analizu PET/CT-a mozga mora imati sljedeće funkcionalnosti: 1. Automatska segmentacija i registracija, automatska registracija PET slike na standardne atlase mozga i/ili MR/CT slikovne podatke, automatsko poravnavanje na standardnu anatomsku orijentaciju, detekcija artefakata i procjena kvalitete snimke, prostorna normalizacija za potrebe kvantifikacije, regionalna segmentacija mozga. 2. Podrška za širok raspon radiofarmaka (FDG, amyloid), automatska registracija i poravnanje više PET/CT studija istog pacijenta. 3. Izračun standardiziranih uptake vrijednosti (SUV, SUVR) za regije mozga u odnosu na referentne regije 4. Dinamičke analize (TAC, kinetički modeli). 6. Baze normalnih vrijednosti korigirane za dob, funkcionalnost usporedbe pacijenta s populacijskim bazama, prikaz odstupanja od norme. 7. Podržanost analize i usporedbe PET i SPECT studija unutar iste platforme, fuzije s CT i/ili MR slikama
Softver za rekonstrukciju i analizu onkoloških PET/CT studija mora imati sljedeće karakteristike: 1. Detekcija i korekcija artefakata i procjena kvalitete snimke, detekcija pokreta, problema u „attenuation correction“ mapama i lošoj registraciji, alati za ručnu i automatsku korekciju 2. Automatska i poluautomatska segmentacija tumora, automatska detekcija lezija, segmentacija s izračunom SUVmax, SUVmean, SUVpeak, MTV, TLG, te ukupnog tumorskog opterećenja („total tumor burden“), Whole-body i 3D vizualizacija, whole-body MIP, kvantifikacija uptake-a po lezijama, organima i vremenskim točkama 3. Usporedba s međunarodnim kriterijima (PERCIST / Deauville), generiranje klasifikacije odgovora: CR / PR / SD / PD 4. Fuzija PET/CT, PET/MR, SPECT/CT i CT/MR. 5. Podrška za različite onkološke radiofarmake (FDG, PSMA, DOPA, DOTATATE, FAPI, kolin…), podrška za nove i buduće radiofarmake.
6 | Kontrola kvalitete (QC)
Dobavljač mora osigurati početni set fantoma i kalibracijskih izvora potrebnih za izvođenje redovitih QC testova na PETuređaju (dnevni, tjedni, mjesečni)
Dobavljač mora osigurati sve potrebne fantome za izvođenje redovitih QC testova na CT uređaju (dnevni, tjedni, mjesečni)
7 | Prihvatni testovi
U sklopu instalacije uređaja, a prije puštanja uređaja u rad, dobavljač je dužan osigurati izvođenje prihvatnih testova ('NEMA acceptance tests') radi dokazivanja da je PET uređaj u punoj funkcionalnosti, a izvedbene sposobnosti u skladu sa specifikacijama proizvođača
Za izvođenje prihvatnih NEMA testova dobavljač mora osigurati: - sve potrebne fantome; - softverski paket za prikupljanje i obradu podataka mjerenja; - stučnjaka koji će testove izvesti
Traži se minimalno izvođenje sljedećih prihvatnih testova prema publikaciji: "NEMA Standards publication NU2-2018"; 1) prostorna razlučivost; 2) osjetljivost sustava; 3) Mjerenje "Noise Equivalent Count Rate" (NECR); 4) ispitivanje kvalitete slike pomoću' IEC NEMA body' fantoma' ; izračun 'contrast recovery coefficients' i 'background variability' parametara 5) poklapanje PET i CT presjeka ('Co-registration accuracy')
8 | Ostalo
| CT pumpa za kontrast za dijagnostički CT s daljinskim upravljanjem | kom | 1
| Automatski PET infuzijski sistem namijenjen za aplikaciju [18F]fluorodeoksiglukoze i ostalih radiofarmaka obilježenih sa [18F] Potrošni materjial mora biti kompatibilan sa postojećim sustavom za aplikaciju PET radiofarmaka u KZZNM KBC Zagreb Traži se dostupnost usluga ovlaštenog servisa koja uključuje; - Obvezu dolaska servisera po pozivu korisnika unutar 24 h na lice mjesta. - Udaljenu mrežnu dijagnostika kvara na uređaju i korisničku potporu | kom | 1
Isporuka korisničkih uputa za rad na hrvatskom u tiskanom i/ili elektroničkom obliku
Traži se dostupnost usluga ovlaštenog servisa PET/CT uređaja koja uključuje; - Servisni centar u Zagrebu, barem dva licencirana dostupna servisera, prijava kvara putem online sučelja - Obvezu dolaska servisera po pozivu korisnika unutar 24 h na lice mjesta. - Udaljenu mrežnu dijagnostika kvara na uređaju i korisničku potporu
Traži se edukacija osoblja na licu mjesta (izvođenje testova kontrole kvalitete, upravljanje/rad s uređajem; rad sa softverom); minimalno 5 radnih dana.
DODATNO BODOVANJE
*aksijalni FOV od 26 cm - 29 cm = 0 bodova od 30 cm - 34 cm = 5 boda 35 cm i više - 10 bodova
Automatsko definiranje područja snimanja na temelju anatomije pacijenta uz primjenu umjetne inteligencije i kontinuirano pomicanje stola za pacijenta za vrijeme PET snimanja (bez step & shoot tehnike) uz automatsko podešavanje brzine kretanja stola kako bi se omogućilo snimanje samo definiranog područja tijela - 5 bodova
Softver za umjetnu inteligenciju (AI) koji omogućava automatsku detekciju lezija, kvantifikaciju te generiranje izvještaja - 2 boda
Funkcionalnost kvantifikacije nakupljanja amiloida (Centiloid scoring za amyloid) i/ili Tau proteina u mozgu - 2 boda
Funkcionalnost automatskog izračuna Whole body PSMA score i Whole body SSTR score - 1 bod
GODINE JAMSTVA 5 godina - 0 bodova 6 godina - 5 bodova 7 godina 10 bodova

## Sheet1 (hidden)
ZAGREB, Kišpatićeva 12
EKONOMSKO TEHNIČKE KONZULTACIJE - PET CT uređaj
Dana 22. prosinca 2025. (ponedjeljak) u 13:00 sati na lokaciji Rebro, Kišpatićeva 12, dvorana 5, Nastavni centar Istok, započeo je sastanak na temu ekonomsko tehničkih konzultacija u cilju osiguranja saznanja i informacija u izradi tehničkih specifikacija za predmet PET CT uređaj
RED. BR. | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | Jedinica mjere | Količina | DA (proizvođači koji zadovoljavaju tehničke specifikacije) | NE (proizvođači koji ne zadovoljavaju tehničke specifikacije) | NAPOMENA
| PREDMET NABAVE: PET/CT uređaj | kom | 1
Namjena uređaja:
| Služi za medicinsko oslikavanje pacijenata kojima je ubrizgan radiofarmak u svrhu dijagnostičkih postupaka u nuklearnoj medicini koji se izvode tehnikom pozitronske emisijske tomografije (PET). Tomografska scintigrafija se izvodi potpomognuta uređajem za CT oslikavanje koji se nalazi unutar zajedničkog kućišta s gama kamerom. |  |  | svi
Komponente uređaja:
1 | PET uređaj
| Scintilacijski detektori na bazi lutecijevog ortosilikata (LSO/LYSO). Funkcionalnost mjerenja TOF ("time-of-flight") signala |  |  | svi
| Silicijski fotomultiplikatori (SiPM) |  |  | svi
| Dimenzija aksijalnog vidnog polja, (AFOV), min. 26 cm* |  |  | svi |  | Prijedlog za dodatno bodovanje: Siemens - 26 cm GE - 30 cm United Imaging - 30 cm
| Promjer transverzalnog vidnog polja (FOV); min. 70 cm |  |  | svi
| Funkcionalnost akvizicije dinamičkih studija |  |  | svi
| Funkcionalnost 'list mode' akvizicije |  |  | svi
| Funkcionalnost automatskog "motion correction" kod pomicanja organa (srce i pluća) |  |  | svi
| Funkcionalnost podešavanja položaja ležaja iz kontrolne sobe |  |  | svi
2 | CT uređaj
| spiralni CT s min. 128 slojeva |  |  | svi
| Funkcionalnost oslikavanja u niskodoznom režimu za dobivanje CT slojnih presjeka s namjenom: 1) preklapanja (fuzija) PET i CT presjeka; 2) popravak atenuacije PET presjeka pomoću CT podataka 3) Funkcionalnost oslikavanja u dijagnostičkom režimu |  |  | svi
3 | MARS UPS
| Modularni aktivni redundantni sustav koji pruža minimalno 5 minuta neprekinutog napajanja za PET/CT uređaj i akvizicijsku radnu stanicu kako bi se uređaj mogao isključiti na siguran način u slučaju nestanka struje | kom | 1 | svi
4 | Računala
| Akvizicijska radna stanica za prikupljanje podataka | kom | 1 | svi
| Poslužiteljsko računalo ('server') s instaliranim svim potrebnim licencama za očitavanje i analizu PET/CT studija. Dobavljač mora ponuditi server s hardverskim specifikacijama (takt i broj jezgara procesora; GPU; količina RAM memorije; kapacitet čvrstog diska) koje omogućuju ispunjavanje svih zahtjeva za nesmetan rad svih ponuđenih softverskih rješenja. Dobavljač mora garantirati da je ponuđeni server u potpunosti kompatibilan sa svim budućim verzijama softvera tijekom ugovorenog razdoblja, uključujući procesorske, GPU i memorijske zahtjeve za nadogradnje. | kom | 1 | svi
| Klijent računalo ('radna stanica') za očitavanje PET/CT slika. Konfiguracija s minimalno dva monitora ravnog ekrana, dijagonale min. 24"; certificiranih za očitavanje medicinskih slika. Razlučivost monitora minimalno 1920 x 1200 piksela; "aspect ratio" 16:10 broj licenci: minimalno 3 licence sa svim navedenim u stavci 5. navedenoj ispod. Dobavljač je obvezan isporučiti minimalno tri (3) fizičke radne stanice za očitavanje PET/CT slika, svaku s instaliranim i licenciranim svim ponuđenim softverskim modulima za analizu i kvantifikaciju navedenim u stavci 5. Dobavljač mora garantirati punu kompatibilnost radnih stanica sa svim budućim verzijama softvera tijekom jamstvenog razdoblja, uključujući procesorske, grafičke i memorijske zahtjeve nadogradnji. Viewer licence, web preglednici i „thin client“ rješenja ne smatraju se radnim stanicama u smislu ovog zahtjeva i ne mogu zamijeniti obvezu isporuke punih radnih stanica sa svim instaliranim i licenciranim softverskim modulima. | kom | 3 | svi
5 | PET softver
| Opće funkcionalnosti softvera: 1. Potpuna DICOM kompatibilnost (PET, CT, MR, NM), uvoz i izvoz svih relevantnih DICOM formata, automatski uvoz, izvoz i arhiviranje studija u PACS sustav, automatsko povlačenje prethodnih studija istog pacijenta ("pre-fetch"), fuzija i registracija PET/CT, PET/MR, SPECT/CT i MR/CT 2. Automatsko prepoznavanje modaliteta i protokola iz DICOM headera, automatsko učitavanje odgovarajućeg kliničkog workflowa (neuro/onko/kardiološki), automatska priprema i raspored prozora (layout), mogućnost obrade većeg broja studija odjednom, fleksibilno sučelje, prilagodljivi layouti i pregledi, automatsko sinkronizirano pomicanje kroz multimodalne prikaze, longitudinalna analiza („multi time point“ - registracija višestrukih studija istog pacijenta). 3. Podrška za OSEM, TOF i hibridne rekonstrukcijske modele, „scatter attenuation“ korekcije, podrška za napredne rekonstrukcijske tehnike, respiratorni i kardijalni gating, MIP, multiplanarne rekonstrukcije (MPR) 4. Dedicirani EARL rekonstrukcijski profil i automatska primjena harmonizacijskih parametara za kvantitativnu analizu PET podataka 5. Funkcionalnost instalacije softvera na više radnih stanica unutar iste ustanove, podrška za „floating licences“ koje omogućuju korištenje softvera na više računala s centralnom kontrolom licenci 6. Uključen pristup budućim verzijama i softverskim nadopunama, integrirana tehnička podrška i sustav gdje korisnik može brzo prijaviti problem, automatska/ručna nadogradnja softvera od strane servisera. 7. Dobavljač je obvezan osigurati najnoviju dostupnu verziju softvera. |  |  | svi
| Softver za rekonstrukciju i analizu PET/CT-a miokarda mora imati sljedeće funkcionalnosti: 1. Segmentacija, korekcija pokreta (“motion correction”), kinetičko modeliranje, detekcija i korekcija artefakata. 2. “Polar-map” prikaz, 3D volumenski prikazi, MIP, sumirane rekonstrukcije te vizualna i kvantitativna interpretacija perfuzijskih i metaboličkih podataka. 3. Analiza funkcije lijeve klijetke (ejekcijska frakcija, krajnji dijastolički i sistolički volumen, „wall motion“) te analiza vijabilnosti, uključujući mogućnost komparacije FDG-PET studija i perfuzijskih studija. 4. Dinamičke analize i kvantifikacije apsolutnog protoka miokarda (MBF – Myocardial Blood Flow) i rezerve protoka (MFR – Myocardial Flow Reserve), uključujući automatsko generiranje parametarskih karata MBF/MFR. 5. Uključene baze validiranih normalnih vrijednosti te funkcionalost usporedbe pacijentovih studija s bazama normalnih vrijednosti i prikaz odstupanja 6. Integracija s CT-angiografskim studijama radi fuzije perfuzije i koronarnih arterija („hybrid workflow“), uz podršku za “Calcium Scoring”. 7. Podrška za rad s novim i budućim radiofarmacima, uključujući ¹⁸F-flurpiridaz, kao i s drugim perfuzijskim i metaboličkim radiofarmacima. |  |  | svi
| Softver za rekonstrukciju i analizu PET/CT-a mozga mora imati sljedeće funkcionalnosti: 1. Automatska segmentacija i registracija, automatska registracija PET slike na standardne atlase mozga i/ili MR/CT slikovne podatke, automatsko poravnavanje na standardnu anatomsku orijentaciju, detekcija artefakata i procjena kvalitete snimke, prostorna normalizacija za potrebe kvantifikacije, regionalna segmentacija mozga. 2. Podrška za širok raspon radiofarmaka (FDG, amyloid, tau, dopaminski, tumor-specifični - FET/DOPA), automatska registracija i poravnanje više PET/CT studija istog pacijenta. 3. Izračun standardiziranih uptake vrijednosti (SUV, SUVR) za regije mozga u odnosu na referentne regije 4. Dinamičke analize (TAC, kinetički modeli). 6. Baze normalnih vrijednosti korigirane za dob, funkcionalnost usporedbe pacijenta s populacijskim bazama, prikaz odstupanja od norme. 7. Podržanost analize i usporedbe PET i SPECT studija unutar iste platforme, fuzije s CT i/ili MR slikama |  |  | svi
| Softver za rekonstrukciju i analizu onkoloških PET/CT studija mora imati sljedeće karakteristike: 1. Detekcija i korekcija artefakata i procjena kvalitete snimke, detekcija pokreta, problema u „attenuation correction“ mapama i lošoj registraciji, alati za ručnu i automatsku korekciju 2. Automatska i poluautomatska segmentacija tumora, automatska detekcija lezija, segmentacija s izračunom SUVmax, SUVmean, SUVpeak, MTV, TLG, te ukupnog tumorskog opterećenja („total tumor burden“, „Whole-body PSMA score“ i „SSTR score“), Whole-body i 3D vizualizacija, whole-body MIP, kvantifikacija uptake-a po lezijama, organima i vremenskim točkama 3. Usporedba s međunarodnim kriterijima (PERCIST / Deauville), generiranje klasifikacije odgovora: CR / PR / SD / PD 4. Fuzija PET/CT, PET/MR, SPECT/CT i CT/MR. 5. Podrška za različite onkološke radiofarmake (FDG, PSMA, DOPA, DOTATATE, FAPI, kolin…), podrška za nove i buduće radiofarmake. |  |  | svi
6 | Kontrola kvalitete (QC)
| Dobavljač mora osigurati početni set fantoma i kalibracijskih izvora potrebnih za izvođenje redovitih QC testova na PETuređaju (dnevni, tjedni, mjesečni) |  |  | svi
| Dobavljač mora osigurati sve potrebne fantome za izvođenje redovitih QC testova na CT uređaju (dnevni, tjedni, mjesečni) |  |  | svi
7 | Prihvatni testovi
| U sklopu instalacije uređaja, a prije puštanja uređaja u rad, dobavljač je dužan osigurati izvođenje prihvatnih testova ('NEMA acceptance tests') radi dokazivanja da je PET uređaj u punoj funkcionalnosti, a izvedbene sposobnosti u skladu sa specifikacijama proizvođača |  |  | svi
| Za izvođenje prihvatnih NEMA testova dobavljač mora osigurati: - sve potrebne fantome; - softverski paket za prikupljanje i obradu podataka mjerenja; - stučnjaka koji će testove izvesti |  |  | svi
| Traži se minimalno izvođenje sljedećih prihvatnih testova prema publikaciji: "NEMA Standards publication NU2-2018"; 1) prostorna razlučivost; 2) osjetljivost sustava; 3) Mjerenje "Noise Equivalent Count Rate" (NECR); 4) ispitivanje kvalitete slike pomoću' IEC NEMA body' fantoma' ; izračun 'contrast recovery coefficients' i 'background variability' parametara 5) poklapanje PET i CT presjeka ('Co-registration accuracy') |  |  | svi
8 | Ostalo
| CT pumpa za kontrast za dijagnostički CT s daljinskim upravljanjem | kom | 1 | svi
| Automatski PET infuzijski sistem namijenjen za aplikaciju [18F]fluorodeoksiglukoze i ostalih radiofarmaka obilježenih sa [18F] Potrošni materjial mora biti kompatibilan sa postojećim sustavom za aplikaciju PET radiofarmaka u KZZNM KBC Zagreb Traži se dostupnost usluga ovlaštenog servisa koja uključuje; - Obvezu dolaska servisera po pozivu korisnika unutar 24 h na lice mjesta. - Udaljenu mrežnu dijagnostika kvara na uređaju i korisničku potporu | kom | 1 | svi
| Isporuka korisničkih uputa za rad na hrvatskom u tiskanom i/ili elektroničkom obliku |  |  | svi
| Traži se dostupnost usluga ovlaštenog servisa koja uključuje; - Obvezu dolaska servisera po pozivu korisnika unutar 24 h na lice mjesta. - Udaljenu mrežnu dijagnostika kvara na uređaju i korisničku potporu |  |  | svi
| Traži se edukacija osoblja na licu mjesta (izvođenje testova kontrole kvalitete, upravljanje/rad s uređajem; rad sa softverom); minimalno 5 radnih dana. |  |  | svi
DODATNO BODOVANJE
| *aksijalni FOV > 26 cm od 26 cm - 27 cm = 0 bodova od 28 cm - 29 cm = 2 boda 30 cm i više = 5 bodova |  |  |  |  | Potencijalni ponuditelji će dodatno dostaviti prijedloge bodovanja na razmatranje.
Promjer gentrija > 70 cm od 70 cm - 73 cm = 0 bodova od 74 cm - 77 cm = 1 bod 78 cm i više = 2 boda
Udaljeni "remote" pristup putem sigurnog web sučelja (remote / web-based viewer) na akvizicijsku radnu stanicu PET/CT uređaja - 3 boda
Funkcionalnost kvantifikacije nakupljanja amiloida (Centiloid scoring za amyloid) i/ili Tau proteina u mozgu - 2 boda
NAPOMENA: Jamstveni rok minimalno 5 godina na uređaje sa uključenim redovnim i korektivnim održavanjem. U jamstveni rok ulaze svi dijelovi uređaja (hardware) i programske podrške (software) u punoj funkciji. Jamstvo ne uključuje mehanička oštećenja i oštećenja nastala nepropisnom upotrebom. Odaziv na servis i utvrđivanje kvara najkasnije u roku 24 sata od prijave kvara. Rok isporuke najkasnije u roku 120 dana. Godina proizvodnje 2025. godina. Očekivani radni vijek uređaja je 10 godina. Godišnji trošak servisnog održavanja sa uključenim redovnim i korektivnim održavanjem je 10% nabavne vrijednosti.
Dana 15. prosinca 2025. godine dostavljen je poziv ovlašenim predstavnicima KBC-a Zagreb i ovlaštenim predstavnicima proizvođača - ponuditeljima za sastanak na temu ekonomsko tehničkih konzultacija radi utvrđivanja konačnih tehničkih specifikacija za predmet nabave PET CT uređaj. Ovlašteni predstavnici KBC-a Zagreb utvrdili su nakon provedenih ekonomsko tehničkih konzultacija za predmet nabave PET CT uređaj prijedlog tehničke specifikacije sa sljedećim predstavnicima proizvođača - ponuditelja:
Ovlašteni predstavnici naručitelja:
1. prof. dr. sc. Dražen Huić, dr. med.
2. dr. sc. Anja Tea Golubić, dr. med.
3. dr. sc. Darko Grošev, dipl. inž. fizike
4. Ivan Rogić, dr. med.
Ovlašteni predstavnici proizvođača - ponuditelja:
1. Ante Grbavac - (Medial d.o.o. - GE HealthCare - Discavery)
2. Krisztian Beck - (GE HealthCare - Discavery)
3. Marijan Stoičić - (Siemens Healthcare d.o.o. - Siemens - Biograph Vision 600)
4. Domagoj Horvat - (Siemens Healthcare d.o.o. - Siemens - Biograph Vision 600)
5. Josip Roca - (Shimadzu d.o.o. - United Imaging - UmI Panvivo)
Sastanak je završio u 13:30 sati.

## SPECT CT
ZAGREB, Kišpatićeva 12
EKONOMSKO TEHNIČKE KONZULTACIJE - SPECT CT
RED. BR. | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | Jedinica mjere | Količina | ZADOVOLJAVA DA/NE | NAPOMENA
| PREDMET NABAVE:SPECT/CT kamera | kom | 2
Navedene stavke odnose se na jednu SPECT/CT kameru. Predmet nabave obuhvaća dvije (2) SPECT/CT kamere, pri čemu svaka mora sadržavati sve ispod navedene stavke u punom opsegu.
Namjena uređaja:
služi za medicinsko oslikavanje pacijenata kojima je ubrizgan radiofarmak u svrhu dijagnostičkih i terapijskih postupaka u nuklearnoj medicini koji se izvode tehnikom scintigrafije - planarne i tomografske (SPECT). Tomografska scintigrafija se izvodi potpomognuta uređajem za CT oslikavanje koji se nalazi unutar zajedničkog kućišta s gama kamerom.
Komponente uređaja:
1 | SPECT gama kamera
| dva detektora pravokutnog vidnog polja dimenzija min. 50 cm x 35 cm | kom | 2
Vrsta detektora:, scintilacijski Nal(Tl) detektor; svaki detektor izveden iz jednog dijela (monokristal), dimenzija min. 50 cm x 35 cm
Debljina detektora; min. 9 mm (3/8”)
Funkcionalnost uzastopne SPECT akvizicije, min. 3x duljina aksijalnog vidnog polja kamere (min. x 3 FOV)
funkcionalnost varijabilnog rasporeda detektora (1800, 900)
2 | SPECT kolimatori
| LEHR - paraleleni kolimatori visoke prostorne razlučivosti za detekciju gama fotona niskih energija < 200 keV; kolimatori postavljeni na pripadna kolica | kom | 2
| MELP - paralelni kolimatori niske propusnosti ('Medium Energy Low Penetration') za detekciju gama fotona srednjih energija, od 200-300 keV; kolimatori postavljeni na pripadna kolica | kom | 2
| HE - paraleleni kolimatori opće namjene za detekciju gama fotona visokih energija, iznad 300 keV; kolimatori postavljeni na pripadna kolica | kom | 2
3 | CT uređaj
spiralni CT s min. 64 sloja
Funkcionalnost oslikavanja u niskodoznom režimu za dobivanje CT slojnih presjeka s namjenom: 1) preklapanja (fuzija) SPECT i CT presjeka; 2) popravak atenuacije SPECT presjeka pomoću CT podataka
4 | SPECT softver
Funkcionalnost kvantitativne rekonstrukcije - pretvorba vrijednosti broja impulsa voksela u koncentraciju aktivnosti [Bq/ml]
Funkcionalnost softverske podrške za unakrsnu kalibraciju s mjerilom aktivnosti ('dose calibrator') korisnika; provjera SUV vrijednosti pomoću fantoma
Funkcionalnost očitavanja vrijednosti SUV parametra na rekonstruiranim slikama; min. za radionuklide : 99mTc i 177Lu
Funkcionalnost dostupnosti dozimetrijskog softvera za izračune interne dozimetrije na temelju planarnih, SPECT i SPECT/CT protokola ('organ-based' ili 'voxel-baseď dosimetry)
Softver za rekonstrukciju SPECTa miokarda Automatska segmentacija i učitavanje, stress i rest analiza, podrška za različite radiofarmake (99mTc, 201Tl), Gated SPECT analiza ("wall motion", "thickening", izračun EF, EDV, ESV, automatska generacija polarnih mapa, usporedbe pacijentovih studija s bazama normalnih vrijednosti i prikaz odstupanja, procjena koronarne lokalizacije u kombinaciji s CT-om, "Calcium scoring"
Softver za rekonstrukciju SPECTa mozga Kvantifikacija regionalne perfuzije, automatska segmentacija mozga po standardnim atlasima podrška za različite radiofarmake (ECD/HMPAO, DATScan), automatska segmentacija strijatuma, putamena i kaudatusa, izračun SBR (Striatal Binding Ratio), usporedbe pacijentovih studija s bazama normalnih vrijednosti i prikaz odstupanja (za perfuziju i DAT), SPECT i CT/MR i fuzija
Automatski workflow za WB skeleta + SPECT/CT, MIP, Automatska i poluautomatska segmentacija koštanih lezija, usporedba više koštanih studija istog pacijenta Uključen pristup budućim verzijama i softverskim nadogradnjama, uključena ažuriranja baza normalnih vrijednosti i novih atlasa, tehnička podrška i kompatibilnost s novim SPECT/CT protokolima. Instalacije softvera na više radnih stanica unutar iste ustanove, podrška za „floating licences“ koje omogućuju korištenje softvera na više računala s centralnom kontrolom licenci Automatsko prepoznavanje modaliteta i protokola iz DICOM headera, automatsko učitavanje odgovarajućeg kliničkog workflowa (neuro/kosti/PTŽ/onko/kardiološki...), automatska priprema i raspored prozora (layout), automatsko povlačenje ranijih studija istog pacijenta („pre-fetch“) za potrebe usporedne analize, mogućnost obrade većeg broja studija odjednom, fleksibilno sučelje, prilagodljivi layouti i pregledi, automatsko sinkronizirano pomicanje kroz multimodalne prikaze
5 | Računala
| Akvizicijska radna stanica za prikupljanje podataka s gama kamere; planarni, SPECT i SPECT/CT akvizicijski protokoli | kom | 1
| Klijent računalo ('radna stanica') za očitavanje SPECT/CT slika. Konfiguracija s minimalno dva monitora ravnih ekrana, dijagonale min. 24"; certificiranih za očitavanje medicinskih slika. Razlučivost monitora minimalno 1920 x 1200 piksela; "aspect ratio" 16:10 Broj licenci: minimalno 3 licence sa svim softverskim paketima prethodno navedenim u stavci 4. Dobavljač je obvezan isporučiti minimalno tri (3) fizičke radne stanice za očitavanje SPECT/CT slika, svaku s instaliranim i licenciranim svim ponuđenim softverskim modulima za rekonstrukciju, analizu i kvantifikaciju prethodno navedenim u stavci 4. Dobavljač mora garantirati punu kompatibilnost radnih stanica sa svim budućim verzijama softvera tijekom jamstvenog razdoblja, uključujući procesorske, grafičke i memorijske zahtjeve nadogradnji. Viewer licence, web preglednici, „thin client“ rješenja ne smatraju se radnim stanicama u smislu ovog zahtjeva i ne mogu zamijeniti obvezu isporuke punih radnih stanica sa svim instaliranim i licenciranim softverskim modulima. | kom | 3
6 | Kontrola kvalitete (QC)
Dobavljač mora osigurati sve potrebne fantome i kalibracijske izvore za izvođenje redovitih QC testova (uniformnost, prostorna razlučivost, greška u osi rotacije)
Dobavljač mora osigurati potrebne držače izvora i fantoma za redovito izvođenje QC testova; min. : - držač točkastog izvora, - pravokutni držač 'flood' izvora; - pribor za test kontrole greške u osi rotacije SPECT kamere; - maska za provjeru intrinzične prostorne razlučivosti ; 'bar-phantom' s 4 kvadranta
Dobavljač mora osigurati sve potrebne početne kalibracijske izvore za kvantitativnu rekonstrukciju (SUV); min. za: 99mTc i 177Lu
7 | Prihvatni testovi
U sklopu instalacije uređaja, a prije edukacije i puštanja uređaja u rad, dostavljač mora osigurati izvođenje prihvatnih testova ('acceptance tests'), radi dokazivanja da je slikovni uređaj u punoj funkcionalnosti s izvedbenim sposobnostima u skladu sa specifikacijama proizvođača
Traži se minimalno izvesti sljedeće prihvatne testove: 1) provjera intrinzične i ekstrinzične uniformnosti ; 2) provjera SPECT razlučivosti i uniformnosti pomoću cilindričnog (20cmx20cm) ECT fantoma (6 hladnih kuglica i 6 segmenata hladnih štapića) ; 3) provjera greške u osi rotacije; 4) ispitivanje kvalitete slike (kontrast i promjenljivost pozadine) pomoću' IEC NEMA body phantom' sa 6 punivih kuglica ('hot spheres') promjera 10 mm - 37 mm; 5) poklapanje SPECT i CT presjeka ('Co-registration accuracy')
8 | Ostalo
Isporuka korisničkih uputa za rad na hrvatskom u tiskanom i/ili elektroničkom obliku
Edukacija osoblja na licu mjesta (izvođenje testova kontrole kvalitete, upravljanje/rad s uređajem; rad sa softverom); min. 5 radnih dana
Traži se dostupnost usluga ovlaštenog servisa koja uključuje; - Servisni centar u Zagrebu, barem dva licencirana dostupna servisera, prijava kvara putem online sučelja - Obvezu dolaska servisera po pozivu korisnika unutar 24 h na lice mjesta. - Udaljenu mrežnu dijagnostika kvara na uređaju i korisničku potporu
DODATNO BODOVANJE
Fokusirajući kolimatori s nagnutim septama namijenjeni za SPECT miokarda (kom 2) - 10 bodova
Funkcionalnost automatske izmjene kolimatora smještenih ispod stola za pacijente - 5 bodova
GODINE JAMSTVA 5 godina - 0 bodova 6 godina - 5 bodova 7 godina 10 bodova