## spec
Red br. | SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE- Grupa 1 | DA | NE | NAPOMENA
1. | ENTEROSKOP (kom 1)
1.1 | Vidno polje min. 140 stupnjeva
1.2 | Dubina vidnog polja min. raspona. 2-100 mm
1.3 | Min. otklon gore/dolje 1800/180 stupnjeva
1.4 | Min. otklon lijevo/desno 160/160 stupnjeva
1.5 | Promjer distalnog kraja maks. 9,4 mm
1.6 | Ulazna cijev promjera maks. 9,3 mm
1.7 | Promjer radnog kanala min. 3,2 mm
1.8 | Radna dužina min. 2000 mm
1.9 | Ukupna dužina max. 2300 mm
1.10 | Posebni kanal za ispiranje, tzv. water jet kanal
2. | PUMPA ZA BALON (kom 1)
2.1 | protok min. 120 ml/10 sekundi
2.2 | Točnost podešenog tlaka +- 2 kPa
2.3 | Podešeni tlak balona maks. 5,6 kPa