## spec
Red br. | SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE- Grupa 2 | DA | NE | NAPOMENA
1. | VIDEO GASTROSKOP (kom 2)
1.1 | Vidno polje min. 140 stupnjeva
1.2 | Dubina vidnog polja min. raspona. 2-100 mm
1.3 | Min. otklon gore/dolje 210/120 stupnjeva
1.4 | Min. otklon lijevo/desno 100/100 stupnjeva
1.5 | Promjer distalnog kraja maks. 8,9 mm
1.6 | Ulazna cijev promjera maks. 8,9 mm
1.7 | Promjer radnog kanala min. 2,8 mm
1.8 | Radna dužina min. 1100 mm
1.9 | Ukupna dužina max. 1400 mm
1.10 | Posebni kanal za ispiranje, tzv. water jet kanal
1.11 | Jednostavno spajanje endoskopa u jednom koraku (spajanje na sustav putem jednog konektora uz bežično napajanje)
2. | VIDEO KOLONOSKOP (kom 2)
2.1 | Vidno polje min. 170 stupnjeva
2.2 | Dubina vidnog polja min. raspona. 2-100 mm
2.3 | Min. otklon gore/dolje 180/180 stupnjeva
2.4 | Min. otklon lijevo/desno 160/160 stupnjeva
2.5 | Promjer distalnog kraja maks. 12,8 mm
2.6 | Ulazna cijev promjera maks. 12,8 mm
2.7 | Promjer radnog kanala min. 3,8 mm
2.8 | Radna dužina min. 1520 mm
2.9 | Ukupna dužina max. 1840 mm
2.10 | Posebni kanal za ispiranje, tzv. water jet kanal
2.11 | Jednostavno spajanje endoskopa u jednom koraku (spajanje na sustav putem jednog konektora uz bežično napajanje)