## Sheet1
Red br. | SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE- Grupa 4 | DA | NE | NAPOMENA
1. | VIDEO GASTROSKOP (kom 2)
1.1 | Vidno polje min. 140 stupnjeva
1.2 | Dubina vidnog polja min. raspona. 2-100 mm
1.3 | Min. otklon gore/dolje 210/120 stupnjeva
1.4 | Min. otklon lijevo/desno 100/100 stupnjeva
1.5 | Promjer distalnog kraja maks. 8,9 mm
1.6 | Ulazna cijev promjera maks. 8,9 mm
1.7 | Promjer radnog kanala min. 2,8 mm
1.8 | Radna dužina min. 1100 mm
1.9 | Ukupna dužina max. 1400 mm
1.10 | Posebni kanal za ispiranje, tzv. water jet kanal
1.11 | Jednostavno spajanje endoskopa u jednom koraku (spajanje na sustav putem jednog konektora uz bežično napajanje)
2. | TERAPEUTSKI GASTROSKOP (kom 1)
2.1 | Vidno polje min. 140 stupnjeva
2.2 | Dubina vidnog polja min. raspona. 2-100 mm
2.3 | Min. otklon gore/dolje 210/160 stupnjeva
2.4 | Min. otklon lijevo/desno 100/100 stupnjeva
2.5 | Promjer distalnog kraja maks. 9,8 mm
2.6 | Ulazna cijev promjera maks. 9,8 mm
2.7 | Promjer radnog kanala min. 3,2 mm
2.8 | Radna dužina min. 1100 mm
2.9 | Ukupna dužina max. 1400 mm
2.10 | Posebni kanal za ispiranje, tzv. water jet kanal
2.11 | Jednostavno spajanje endoskopa u jednom koraku (spajanje na sustav putem jednog konektora uz bežično napajanje)
3. | ULTRATANKI GASTROSKOP (kom 1)
3.1 | Vidno polje min. 140 stupnjeva
3.2 | Dubina vidnog polja min. raspona. 2-100 mm
3.3 | Min. otklon gore/dolje 210/90 stupnjeva
3.4 | Min. otklon lijevo/desno 100/100 stupnjeva
3.5 | Promjer distalnog kraja maks. 5,8 mm
3.6 | Ulazna cijev promjera maks. 5,9 mm
3.7 | Promjer radnog kanala min. 2,4 mm
3.8 | Radna dužina min. 1100 mm
3.9 | Ukupna dužina max. 1400 mm
3.10 | Jednostavno spajanje endoskopa u jednom koraku (spajanje na sustav putem jednog konektora uz bežično napajanje)
4. | VIDEO KOLONOSKOP (kom 2)
4.1 | Vidno polje min. 170 stupnjeva
4.2 | Dubina vidnog polja min. raspona. 2-100 mm
4.3 | Min. otklon gore/dolje 180/180 stupnjeva
4.4 | Min. otklon lijevo/desno 160/160 stupnjeva
4.5 | Promjer distalnog kraja maks. 12,8 mm
4.6 | Ulazna cijev promjera maks. 12,8 mm
4.7 | Promjer radnog kanala min. 3,8 mm
4.8 | Radna dužina min. 1520 mm
4.9 | Ukupna dužina max. 1840 mm
4.10 | Posebni kanal za ispiranje, tzv. water jet kanal
4.11 | Jednostavno spajanje endoskopa u jednom koraku (spajanje na sustav putem jednog konektora uz bežično napajanje)
5. | DUODENOSKOP (kom 4)
5.1 | Vidno polje min. 100 stupnjeva
5.2 | Dubina vidnog polja od min. raspona. 4-60 mm
5.3 | Min. otklon gore/dolje 120/90 stupnjeva
5.4 | Min. otklon lijevo/desno 90/110 stupnjeva
5.5 | Promjer distalnog kraja maks. 13,1 mm
5.6 | Ulazna cijev promjera maks. 11,3 mm
5.7 | Promjer radnog kanala min. 4,5 mm
5.8 | Radna dužina min. 1250 mm
5.9 | Ukupna dužina max. 1550 mm
6. | ENTEROSKOP (kom 1)
6.1 | Vidno polje min. 140 stupnjeva
6.2 | Dubina vidnog polja min. raspona. 2-100 mm
6.3 | Min. otklon gore/dolje 180/180 stupnjeva
6.4 | Min. otklon lijevo/desno 160/160 stupnjeva
6.5 | Promjer distalnog kraja maks. 9,4 mm
6.6 | Ulazna cijev promjera maks. 9,3 mm
6.7 | Promjer radnog kanala min. 3,2 mm
6.8 | Radna dužina min. 2000 mm
6.9 | Ukupna dužina max. 2300 mm
6.10 | Posebni kanal za ispiranje, tzv. water jet kanal
7. | PUMPA ZA BALON (kom 1)
7.1 | protok min. 120 ml/10 sekundi
7.2 | Točnost podešenog tlaka +- 2 kPa
7.3 | Podešeni tlak balona maks. 5,6 kPa