## Sheet1
R.br. | Specifikacija traženih karakteristika- Grupa 5 | Količina | DA | NE | NAPOMENA
1. | VIDEOGASTROSKOP | 6
2.1 | Vanjski promjer max. 8,9 mm
2.2 | Radna dužina min. 1030 mm
2.3 | Optički sistem - vidno polje max. 140 stupnjeva
2.4 | Dubina vidnog polja max. 2-100 mm
2.5 | Promjer radnog kanala max. 2,8 mm
2.6 | NBI - Slikovna tehnologija uskopojasnog spektra
2.7 | Promjer insercijske tube max. 8,9 mm
2.8 | Minimalni otklon gore/dolje 210/90 stupnjeva
2.9 | Minimalni otklon lijevo/desno 100/100 stupnjeva
2.10 | Vodootporni priključak
2.11 | Ergo grip
2.12 | Izoštravanje iz neposredne blizine
2.13 | Kompatibilno s postojećim videoprocesorom CV 190, CLV 190
2. | VIDEOKOLONOSKOP | 6
3.1 | Vanjski promjer max. 13.2 mm
3.2 | Radna dužina min. 1330 mm
3.3 | Optički sistem - Normalno izoštravanje vidno polje max. 170 stupnjeva
3.4 | Optički sistem - Izoštravanje iz neposeredne blizine vidno polje max. 160 stupnjeva
3.5 | Dubina vidnog polja normalnog izoštravanja max. 5-100 mm
3.6 | Dubina vidnog polja normalnog izoštravanja max. 2-6 mm
3.7 | Promjer radnog kanala max. 3,7 mm
3.8 | NBI - slikovna tehnologija uskopojasnog spektra
3.9 | Promjer insercijske tube max. 12,8 mm
3.10 | Minimalni otklon gore/dolje 180/180 stupnjeva
3.11 | Minimalni otklon lijevo/desno 160/160 stupnjeva
3.12 | Mlaz vode
3.13 | Tehnologija responzivnog uvođenja
3.14 | Kompatibilno s postojećim videoprocesorom CV 190, CLV 190
3. | PEDIJATRIJSKI TERAPEUTSKI VIDEOKOLONOSKOP | 1
1.1 | Vanjski promjer max. 9,8 mm
1.2 | Radna dužina min. 1330 mm
1.3 | Optički sistem - vidno polje max. 140 stupnjeva
1.4 | Promjer radnog kanala max. 3,2 mm
1.5 | NBI - Slikovna tehnologija uskopojasnog spektra
1.6 | Promjer insercijske tube max. 10,5 mm
1.7 | Minimalni otklon gore/dolje 210/180 stupnjeva
1.8 | Minimalni otklon lijevo/desno 160/160 stupnjeva
1.9 | HDTV kvaliteta slike
1.10 | Kompatibilno s postojećim videoprocesorom CV 190, CLV 190