## Ekonomsko teh. konzultacije
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR
ZAGREB, Kišpatićeva 12
Služba nabave i opskrbe
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE
JEDNOGODIŠNJA NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA IZOLATORE
Redni broj | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Okvirna godišnja količina | DA (ponuditelj može ponuditi artikl) | NE (ponuditelj ne može ponuditi artikl) | Jedinična cijena bez PDV-a | Proizvođač | Kataloški broj | Ukupno za jednogodišnje razdoblje | Napomena
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=4x7 | 11
Grupa predmeta nabave 1 - Rukavi za provlačenje ruku, rukavice, rezervni dijelovi
1 | Rukavi za provlačenje ruku,dvoslojni, otporni na sterilizaciju vodikovim peroksidom,otvora za ramena 300 mm, otvora za ruke 100 mm, odgovarajuće dužine za adekvatno rukovanje,čišćenje i pražnjenje sterilizacijskih komora. | kom | 40
2 | Lijevo i desnostrane rukavice od neoprena otporne na sterilizaciju vodikovim peroksidom veličine 6, debljine 5/10 testirane za rad s citostaticima, otvora za povezivanje veličine 100 mm koje se moraju moći zamijeniti tijekom rada bez probijanja sterilnosti. | par | 50
3 | Lijevo i desnostrane rukavice od neoprena otporne na sterilizaciju vodikovim peroksidom veličine 7, debljine 5/10 testirane za rad s citostaticima, otvora za povezivanje veličine 100 mm koje se moraju moći zamijeniti tijekom rada bez probijanja sterilnosti. | par | 150
4 | Lijevo i desnostrane rukavice od neoprena otporne na sterilizaciju vodikovim peroksidom veličine 8, debljine 5/10 testirane za rad s citostaticima, otvora za povezivanje veličine 100 mm koje se moraju moći zamijeniti tijekom rada bez probijanja sterilnosti. | par | 10
5 | Prsten za pričvrščivanje rukava za provlačenje ruku kompatibilni promjera 100 mm. | kom | 12
6 | Prsten za pričvrščivanje rukava za provlačenje ruku promjera 300 mm. | kom | 24
7 | Silikonski brtvenik za passbox-ove modela Chemosafe 2 gloves. Brtvenik mora osiguravati nemogućnost prodiranja zraka kroz passbox-ove, otporan na sterilizaciju vodikovim peroksidom. | kom | 10
8 | Silikonski brtvenik za stakla komora za sterilizaciju. Brtvenik mora osiguravati nemogućnost prodiranja zraka sterilizacijskih komora, otporan na sterilizaciju vodikovim peroksidom. | kom | 10
9 | Silikonski brtvenik za stakla komora za sterilizaciju. Brtvenik mora osiguravati nemogućnost prodiranja zraka sterilizacijskih komora, otpoan na sterilizaciju vodikovim peroksidom. | kom | 10
10 | Prefilteri Ø120 x 60 mm kompatibilni s EurobioConcept izolatorima. | kom | 60
11 | Vreće za otpad sa kutijom za jednokratnu upotrebu, debljine 300 mikrona sa Steripass konektorom, plastičnim spojnikom koji odgovara mjerama otvora za izbacivanje otpada EurobioConcept izolatora, 60 L izrađene od polietilena, sterilizirane gamma zračenjem. | kom | 2500
12 | Konektori za spojnik s bocom vodik peroksida, prema dimenzijama čepa raspoloživog vodik peroksida. | kom | 3
13 | Kuka za dohvat materijala iz sterilizacijskih komora. | kom | 2
14 | Vrećice sa zip konekcijom od tvrde plastike sterilizirane gamma zračenjem dimenzija 35x45 cm za sterilno pakiranje terapija. Dvostruko sterilno pakirane. | kom | 50000
15 | Sterilni brisači za brisanje površine izolatora od 100% poliestera, rezane carskin rezom veličine 30x30 cm, sterilizirane gamma zračenjem. | kom | 100
Ukupno za grupu predmeta 1 bez PDV-a
Grupa predmeta nabave 2 - Vrećice za pakiranje, role za ispis i transfer sistem
1 | Vrećice sa zip konekcijom od tvrde plastike sterilizirane gamma zračenjem dimenzija 10-12x25cm za sterilno pakiranje terapija. Dvostruko sterilno pakirane. | kom | 55000
2 | Vrećice sa zip konekcijom od tvrde plastike sterilizirane gamma zračenjem dimenzija 24-25x32-35 cm za sterilno pakiranje terapija. Dvostruko sterilno pakirane. | kom | 25000
3 | Role za DYMO pisač dimenzija 54x98-101, s 220-300 naljepnica, izrađene od termo papira, sterilizirane gamma zračenjem. Dvostruko sterilno pakirane. | rola | 575
4 | Role za ispis podataka sa displeja izolatora izrađene od termo papira, kompatibilne sa EuroBioConcept izolatorom, 57x35 cm | rola | 60
5 | Transfer sistem (RTC) za direktno povezivanje dvije sterilne jedinice, kompatibilan s Eurobiokoncept izolatorom | kom | 3
Ukupno za grupu predmeta 2 bez PDV-a
Grupa predmeta nabave 3 - Potrošni materijal za robotizirani sustav APOTECAchemo
1 | Naljepnica u roli 54x101 mm: samoljepljiva bijela naljepnica dimenzija 54x101 mm za APOTECAchemo printer naljepnica. Rola mora imati minimalno 220 naljepnica. | kom | 60000
2 | Naljepnica u roli 28x51 mm: samoljepljiva bijela naljepnica dimenzija 28x51 mm za APOTECAchemo printer naljepnica. Rola mora imati minimalno 220 naljepnica. | kom | 60000
3 | Otpadni spremnik za oštre otpadne predmete (npr. igle i adaptere za elastomerne pumpe), visine maksimalno 165 mm , promjera maksimalno 140 mm i kapaciteta minimalno 1,5 L. Spremnik mora biti prikladan za upotrebu u zoni punjenja APOTECAchemo sistema. | kom | 200
4 | Otpadni spremnik visine maksimalno 390 mm, dužine 400 mm, širine 300 mm i kapaciteta 30 L. Spremnik mora biti prikladan za upotrebu u otpadnoj zoni APOTECAchemo sistema. | kom | 750
5 | Adapter za elastomernu pumpu: poklopac za isprekidano ubrizgavanje sa samobrtvenim otvorom za ubrizgavanje koji omogućuje rukovanje elastomernim pumpama (Baxter ili jednakovrijedno) u APOTECAchemo sistemu. | kom | 3000
6 | Set - šprica od 5 ml s iglom zaštićenom sterilnim pokrovom: zapakiran, steriliziran i spreman za uporabu. | kom | 6000
7 | Set - šprica od 20 ml s iglom zaštićenom sterilnim pokrovom: zapakiran, steriliziran i spreman za uporabu. | kom | 12000
8 | Set - šprica od 50 ml s iglom zaštićenom sterilnim pokrovom: zapakiran, steriliziran i spreman za uporabu. | kom | 42000
9 | Igla za usisnu pumpu: ventilirana bezjezgrena igla s huber vrhom namijenjena za korištenje s pumpom za usisavanje, smještenom u području pripreme APOTECAchemo sistema. | kom | 12000
10 | IV transfer set s luer lock adapterom: neventilirani IV transfer set koji se koristi kao spojni dio između IV vrećice i vanjske IV linije kada se priprema lijeka provodi putem APOTECAchemo sistema. | kom | 18000
11 | IV transfer set s luer lock adapterom otporan na UV zračenje: neventilirani IV transfer set koji se koristi kao spojni dio između IV vrećice i vanjske IV linije kada se priprema lijeka provodi putem APOTECAchemo sistema. Cjevčica je otporna na UV zračenje i prikladna je za korištenje s fotosenzitivnim lijekovima. | kom | 25000
12 | Neventilirani IV transfer set, s filterom od 0,2 mikrona: koristi se kao spojni dio između IV vrećice i vanjske IV linije kada se priprema lijeka provodi putem APOTECAchemo sistema. | kom | 7000
Ukupno za grupu predmeta nabave 3 bez PDV-a
Grupa predmeta nabave 4 - Potrošni materijal za izolator proizvođača BLOCK Technology a.s
1 | Vreće za otpad kompatibilne s modularnim laboratorijskim izolatorom (BSC III) s dva radna mjesta proizvođača BLOCK Technology a.s: kompatibilne sa sigurnosnim prijenosnikom na principu RTP JCE Alpha Ø190mm - volumen/kapacitet: 100 L - materijal: poliuretan (PUR) - debljina: 200 µm | kom | 540
2 | Rukavice kompatibilne s modularnim laboratorijskim izolatorom (BSC III) s dva radna mjesta proizvođača BLOCK Technology a.s: - promjer otvora (prstena): 110mm - duljina: 330 mm - veličina: 7 - oblik: dvostruki (omogućuje zamjenu jedne po jedne rukavice) - debljina: 5/10mm - materijal: neopren | kom | 100
3 | Komplet s 4 komada silikonskog crijeva s 5 komada spojnica, stezaljkom za crijeva te filterom za vodikov peroksid, kompatibilan s modularnim laboratorijskim izolatorom (BSC III) s dva radna mjesta proizvođača BLOCK Technology a.s. Zamjena 1x u 6 mjeseci. | kom | 2
4 | Rukavi kompatibilni s modularnim laboratorijskim izolatorom (BSC III) s dva radna mjesta proizvođača BLOCK Technology a.s: - materijal: neopren, polietilen klorosulfon - promjer otvora za rukavice 250 mm - promjer gornjeg štitnika ruke: 229 mm - unutarnji štitnik za ruke promjera: 90 mm - duljina 550 mm - debljina: 6/10mm | kom | 12
5 | Sigurnosni o-prsten za rukavice kompatibilan s modularnim laboratorijskim izolatorom (BSC III) s dva radna mjesta proizvođača BLOCK Technology a.s: - vanjski promjer (OD): 88,27mm - promjer: 5,33 mm - tvrdoća: 70sh - materijal: EPDM | kom | 8
6 | Sigurnosni o-prsten za rukave kompatibilan s modularnim laboratorijskim izolatorom (BSC III) s dva radna mjesta proizvođača BLOCK Technology a.s - materijal: polioksimetilen - promjer: 110 mm - utor: 3 kom | kom | 8
7 | Pločasti filter dimenzije: 1085x520x80 (širina x dubina x visina) kompatibilan s modularnim laboratorijskim izolatorom (BSC III) s dva radna mjesta proizvođača BLOCK Technology a.s: - bez PUR-a - Hepa filter H14 - učinkovitost: 99,995% - prirubnica debljine: 2 mm | kom | 1
8 | Pločasti filter dimenzije: 305x305x292 (širina x dubina x visina) kompatibilan s modularnim laboratorijskim izolatorom (BSC III) s dva radna mjesta proizvođača BLOCK Technology a.s: - bez PUR-a - Hepa filter H14 - učinkovitost: 99,995% - prirubnica debljine: 2 mm | kom | 1
9 | Pločasti filter dimenzije 457x305x120 (širina x dubina x visina) kompatibilan s modularnim laboratorijskim izolatorom (BSC III) s dva radna mjesta proizvođača BLOCK Technology a.s: - bez PUR-a - Hepa filter H14 - učinkovitost: 99,995% - prirubnica debljine: 2 mm | kom | 1
10 | Kapsulni filter kompatibilan s modularnim laboratorijskim izolatorom (BSC III) s dva radna mjesta proizvođača BLOCK Technology a.s: - priključak ø50,5mm - membrana: hidrofobni PTFE | kom | 1
Ukupno za grupu predmeta nabave 4 bez PDV-a