## Ekonomsko teh. konzultacije
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR
ZAGREB, Kišpatićeva 12
Služba nabave i opskrbe
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE
JEDNOGODIŠNJA NABAVA IGALA ZA BIOPSIJU I PUNKCIJU
Redni broj | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Okvirna godišnja količina | DA (ponuditelj može ponuditi artikl) | NE (ponuditelj ne može ponuditi artikl) | Jedinična cijena bez PDV-a | Proizvođač | Kataloški broj | Ukupno za jednogodišnje razdoblje | Napomena
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=4x7 | 11
GRUPA PREDMETA NABAVE 1- Potrošni materijal za punkciju i biopsiju koštane srži
1 | IGLE ZA ASPIRACIJU KOŠTANE SRŽI 15GX40mm, s držačem prilagodljive dužine i graduiranom skalom za podešavanje dubine punkcije jednom rukom, mogućnost skidanja krilnog držača duljine 6,4cm, sa metalnim luer lock konektorom, kutom vrha igle od 18˚, rigidnim plastičnim pakiranjem. Mogu se skratiti na dužinu 20 mm. | KOM | 30
2 | IGLA ZA BIOPSIJU KOSTI JEDNOKRATNA SA DODATNIM SISTEMOM ZA MAKSIMALNU PROTEKCIJU, od nehrđajućeg čelika, oštre i stabilne, stilet sa trokarom vrh mandrena u obliku dijamanta za brzu i laku penertraciju, vanjska kanila oblika krune sa pet krunskih vrhova, ergonomska ručka, luer lock adapter za sigurnosno spajanje šprice, podesivog i pomičnog stopera za regulaciju dubine penetracije, s dodatnim mandrenom sa cm oznakama za mjerenje uzorka dimenzije 8G, dužina:100mm | KOM | 600
3 | IGLA ZA BIOPSIJU KOSTI JEDNOKRATNA SA DODATNIM SISTEMOM ZA MAKSIMALNU PROTEKCIJU, od nehrđajućeg čelika, oštre i stabilne, stilet sa trokarom vrh mandrena u obliku dijamanta za brzu i laku penertraciju, vanjska kanila sa pet krunskih vrhova, ergonomska ručka, luer lock adapter za sigurnosno spajanje šprice, podesivog i pomičnog stopera za regulaciju dubine penetracije, s dodatnim mandrenom sa cm oznakama za mjerenje uzorka dimenzije 8G, dužina:150mm | KOM | 80
4 | Igla za biopsiju kosti i koštane srži; mora omogućavati uzimanje uzorka kosti i koštane srži u istom postupku i navedenim redoslijedom. Originalno pakiran, sistem treba sadržavati vretenastu punkcijsku iglu za penetraciju kortikalnog dijela kosti smještenu unutar kanile za uzorkovanje kosti koja treba imati četiri izvoda za retenciju koštanog uzorka i koja je dodatno postavljena u ergonomski oblikovan kljunoliki držak koji na vrhu treba imati navoj za spoj na štrcaljku, radi uzorkovanja koštane srži. Kanila u dršku treba biti u potpunosti cilindrična (ne konična na vrhu). Dimenzije 8G/4mm x 10 cm. | KOM | 80
5 | Igla za biopsiju kosti i koštane srži; mora omogućavati uzimanje uzorka kosti i koštane srži u istom postupku i navedenim redoslijedom. Originalno pakiran, sistem treba sadržavati punkcijsku iglu sa trostrukim trokar vrhom za penetraciju kortikalnog dijela kosti smještenu unutar kanile oblika krune sa tri vrha za uzorkovanje kosti u koju se dodatnom ekstrakcijskom kanilom kljunastog oblika prikuplja koštani uzorak i koja je dodatno postavljena u ergonomski držak koji na vrhu treba imati navoj za spoj na štrcaljku, radi uzorkovanja koštane srži. Ekstrakcijska kanila treba imati kapacitet uzorkovanja od 30mm. Dimenzije 8G/4mm x 150mm. | KOM | 40
UKUPNO ZA GRUPU PREDMET NABAVE 1 BEZ PDV-a
GRUPA PREDMETA NABAVE 2- Igle za biopsiju kosti i koštane srži i igle za punkciju tjelesnih tekućina i dublje smještenih cističnih i solidnih tvorbi
1 | IGLA ZA BIOPS. KOSTI JEDNOKRATNA SA DODATNIM SISTEMOM ZA MAKSIMALNU PROTEKCIJU, od nehrđajućeg čelika, oštre i stabilne, stilet sa trokarom vrh kanile u obliku dijamanta za brzu i laku penertraciju, ergonomska ručka, luer lock adapter za sigurnosno spajanje šprice, podesivog i pomičnog stopera za regulaciju dubine penetracije, dimenzije 11G dužina:100mm | KOM | 60
2 | IGLE ZA BIOPSIJU KOŠTANE SRŽI 8G 4,00 mm x 150 mm,oštre,nesavitljive,prilagodljive u ruci pri manipulaciji vađenja koštane srži i aspiraciji | KOM | 80
3 | IGLE ZA BIOPSIJU KOŠTANE SRŽI 11G 3,00 mm x 100 mm, oštre,nesavitljive,prilagodljive u ruci pri manipulaciju vađenja koštane srži I apiraciji | KOM | 60
4 | Igla za biopsiju kosti i koštane srži; mora omogućavati uzimanje uzorka kosti i koštane srži u istom postupku i navedenim redoslijedom. Originalno pakiran, sistem treba sadržavati vretenastu punkcijsku iglu za penetraciju kortikalnog dijela kosti smještenu unutar kanile za uzorkovanje kosti koja treba imati četiri izvoda za retenciju koštanog uzorka i koja je dodatno postavljena u ergonomski oblikovan kljunoliki držak koji na vrhu treba imati navoj za spoj na štrcaljku, radi uzorkovanja koštane srži. Kanila u dršku treba biti u potpunosti cilindrična (ne konična na vrhu). Dimenzije 13G x 10 cm. | KOM | 20
5 | IGLE ZA BIOPSIJU KOŠTANE SRŽI 8G 4,00 mm x 100 mm, oštre, nesavitljive, prilagodljive u ruci pri manipulaciji vađenja koštane srži i aspiraciji | KOM | 400
6 | Igla za biopsiju kosti i koštane srži; mora omogućavati uzimanje uzorka kosti i koštane srži u istom postupku i navedenim redoslijedom. Originalno pakiran, sistem treba sadržavati vretenastu punkcijsku iglu za penetraciju kortikalnog dijela kosti smještenu unutar kanile za uzorkovanje kosti koja treba imati četiri izvoda za retenciju koštanog uzorka i koja je dodatno postavljena u ergonomski oblikovan kljunoliki držak koji na vrhu treba imati navoj za spoj na štrcaljku, radi uzorkovanja koštane srži. Kanila u dršku treba biti u potpunosti cilindrična (ne konična na vrhu). Dimenzije 13 X 7cm. | KOM | 20
7 | IGLA ZA PUNKCIJU 18G , 110 do 120 mm oštar vrh, luer lock priključak | KOM | 800
UKUPNO ZA GRUPU PREDMET NABAVE 2 BEZ PDV-a
UKUPNO ZA PREDMET NABAVE BEZ PDV-A