## UZV najviše klase
Klinički bolnički centar Zagreb
Klinika za bolesti srca i krvnih žila
Ulica Mije Kišpatića 12
10000 Zagreb
Podloga za tehničke konzultacije - radna verzija tehničkih specifikacija: Medicinska oprema za potrebe Interreg projekta Grupa 1 - Kardiološki ultrazvučni uređaj visoke klase
Red. br. | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Količina
1 | 2 | 3 | 4
| Kardiološki ultrazvučni uređaj visoke (najviše) klase: | komplet | 2
1.1 | Upravljačka ploča s alfanumeričkom tipkovnicom koja omogućava rad u sjedećem, stojećem i postraničnom položaju. Podesiva po visini u rasponu min. 25 cm, te po dubini najmanje 18 cm, i zakretanjem lijevo i desno najmanje ±35°. Interaktivno pozadinsko svjetlo na upravljačkoj ploči. Prednja i stražnja ručka za transport. Držač za sonde i nosači za kabele uklopljeni s obje strane uređaja. Centralno zaključavanje svih kotača i zaključavanje samo 2 kotača. Masa bez perifernih uređaja max. 110 kg.
1.2 | Tehnološko rješenje za oblikovanje ultrazvučnog snopa kojim se omogućuje žarišno oslikavanje bez odabira fokusne pozicije
1.3 | Ukupni dinamički raspon oslikavanja min. 390 dB.
1.4 | OLED ravni monitor dijagonale min. 21,5'', rezolucije min. 1920 x 1080 piksela, podesiv u tri smjera nezavisno od tipkovnice: po visini, dubini i zakretanjem lijevo/desno. Kut vidljivosti vertikalni i horizontalni ne manji od +/- 85° ili LCD HD ravni monitor dijagonale min. 23,5'', rezolucije min. 1920 x 1080 piksela, podesiv u tri smjera nezavisno od tipkovnice: po visini, dubini i zakretanjem lijevo/desno. Kut vidljivosti vertikalni i horizontalni ne manji od +/- 85°. Kontrastni odnos monitora min. 1:180.000.
1.5 | Dodatni ekran na konzoli za upravljanje uređajem, u boji, osjetljiv na dodir, dijagonale veličine najmanje 12". Prilagodba osvjetljenja monitora prema količini svjetla u prostoru. Pregledavanje slika iz preglednika. Mogućnost prilagodbe rasporeda i prikaza funkcija dodirnog ekrana od strane korisnika. Funkcija zaključavanja dodirnog ekrana.
1.6 | Ukupno 5 priključaka za sonde i to najmanje četiri aktivna priključka za slikovne sonde i jedan za neslikovnu doplersku sondu engl. "pencil" za kontinuirani Doppler.
1.7 | Podržavanje slijedećih ultrazvučnih pretvornika (sondi) i to min.: sektorske, sektorske matrične s više redova kristala tehnologije izrade iz jednog komada kristala, 4D volumne sektorske, linearne, linearne intraoperativne, konveksne tehnologije izrade iz jednog komada kristala, transezofagusne (TEE), 4D volumne transezofagusne (TEE) za djecu i odrasle, CW Doppler (pencil) sonde.
1.8 | Načini rada sustava: - 2D (B) prikaz - obojani Doppler protoka - pulsirajući Doppler - PW Doppler - pulsirajući Doppler za mjerenje većih brzina protoka - HPRF - kontinuirani Doppler - CW Doppler - M prikaz, obojani M prikaz, - slobodnokutni anatomski M prikaz koji ima pomičnu polazišnu točku i paralelni pomak crte presjeka. Dostupan za 2D prikaz, obojani Doppler i Doppler miokarda, dostupan na živoj slici i na pohranjenim kino zapisima iz trajne i privremene pohrane, - zakrivljeni anatomski M prikaz u stvarnom vremenu, prikazivanje svih stijenki jednog presjeka u jednom M prikazu (slobodno obilježavanje stijenki neovisno o kutu i 2D presjeku za M prikaz) - harmonični prikaz (THI) s inverznom tehnologijopm - prikaz protoka kroz krvne žile prikazan u crno-bijelom prikazu, neovisno o dopplerskom kutu, bez upotrebe kontrastnog sredstva - Doppler miokarda: pulsni i obojani - program za kontrastno oslikavanje sa sektorskom kardiološkom sondom (LVO), korištenjem kontrastnog medija.
1.9 | Karakteristike sustava za 2D (B) prikaz: - zakretanje polje sektora, namještanje širine sektora - uvećanje visoke rezolucije za područje interesa koje fokusira cijelu snagu ultrazvučnog oslikavanja - automatska optimizacija slike pritiskom na jednu tipku - kontinuirano fokusiranje svakog piksela na slikovnom području monitora bez potrebe odabira fokusne zone od strane korisnika - osvježenje slike min. 4.200 sl/s za najmanje područje interesa - odabir min. 8 različitih sivih mapa - napredne tehnike za poboljšanje rezolucije, min.: otklanjanje točkastih (speckle) smetnji, oslikavanje harmoničnim frekvencijama s inverznom tehnologijom, višesmjerno združeno (compound) skeniranje - namještanje parametara slike i video zapisa u naknadnoj obradi iz ehokardiografske baze podataka, min.: pojačanje zapisa, odbijanje (rejection), dinamički raspon.
1.10 | Obojani Doppler protoka (color Doppler): - osvježenje slike min. 450 sl/s za najmanje područje interesa - podesiva veličina i položaj područja interesa - program za detektiranje koronarnog protoka - prikaz protoka u trodimenzionalnom projekciji na svim traženim sonmdama - prikaz obojanog Dopplera na 2D prikazu, promjenljivo polazište skale i uklanjanje boje sa 2D kino petlji na pohranjenim i naknadno pozvanim zapisima - podesivi parametri slike na zapisima pozvanim iz trajne arhive, min.: promjena mape boje, prioritet boje i pojačanje obojanog prikaza - pregled video isječaka s obojanim Dopplerom iz trajne arhive u originalnom osvježenju slike, uz mogućnost uklanjanja boje i pregleda samo 2D prikaza, promjena obojane mape.
1.11 | Pulsirajući Doppler protoka (PW Doppler): - zrcalni prikaz spektra brzina i korekcija kuta - na 2D živoj slici ili obojanom Doppleru oznaka uzorka s mjesta mjerenja s funkcijom promjene veličine uzorka i vidljive promjene na oznaci uzorka, prikaz podataka o frekvenciji, skali, Nyquist granice i filtera - izbor za posebno mjerenje većih brzina protoka pulsirajućim Dopplerom (HPRF) - raspon brzina koji se može mjeriti PW Dopplerom treba biti: za najmanju brzinu: manje od ± 2 cm/s, za najveću brzinu HPRF PW Dopplerom: veća od ± 4,4 m/s pri kutu od 0° u radu s traženim sektorsklim sondama - gornja granica za postavljanje uzorka je dubina 30 cm ili više - automatska optimizacija slike za PW Doppler - istovremeni prikaz 2D slike, obojanog Dopplera i PW Dopplera uživo - podesivi parametri slike na zapisima naknadno pozvanim iz ehokardiografske baze ,i to min: promjena obojane mape, odbacivanje slabih i neželjenih odjeka, pojačanja primljenih odjeka, prilagođavanje raspona nijansi sive za prikaz jačine odjeka, promjena izgleda prikaza, pomicanje osnovne crte, promjena skale brzine i kutne korekcije sa automatskom korekcijom skale brzine. - namještanje mjesta uzorkovanja PW Doplera, na živoj dvodimenzijskoj slici sa vidljivim protokom kodiran bojom prema smjeru i veliičinii brzine (obojani Doppler) neophodno za precizan spektralni doplerski zapis s točno određenog mjesta, za osiguravanje točnog mjerenja srčane hemodinamike kao i za otkrivanje mjesta patoloških suženja ili patoloških otvora s pretokom u srčanim strukturama.
1.12 | Kontinuirani Doppler (CW Doppler): - prikaz najveće brzine protoka kontinuiranim Dopplerom i to najmanje ±15 m/s - automatska optimizacija slike za kontinuirani Doppler - prepoznavanje spektralnog zapisa na način da su u izborniku ponuđena mjerenje samo za parametare koji su sukladni i stručno prihvatljivi zapisu, bez prethodnih dodatnih pripremnih radnji za pripadajuće dopplersko mjerenje - namještanje mjesta uzorkovanja i smjera CW Doplera, na živoj dvodimenzijskoj slici sa vidljivim protokom kodiran bojom prema smjeru i veliičinii brzine (obojani Doppler) neophodno za precizan spektralni doplerski zapis s točno određenog mjesta, za osiguravanje točnog mjerenja srčane hemodinamike kao i za otkrivanje mjesta patoloških suženja ili patoloških otvora s pretokom u srčanim strukturama.
1.13 | Doppler miokarda za prikaz brzine pomaka miokarda kroz srčani ciklus i to: - spektralni zapis pulsnim Dopplerom miokarda (PW TDI) - prikaz struktura srca obojanim Dopplerom miokarda, gornja granica osvježenja slike min. 600 sl/s u najmanjem području interesa u radu sa sektorskom sondom - jednodimanzijski prikaz pomaka miokarda kodirano u boji za brzinu i smjer na podlozi žive 2D slike (različite boje predstavljaju različite vrijednosti) - uzorkovanje za prikaz krivulje brzine na podlozi 2D obojanog Dopplera označenog područja miokarda i to : a) spektralnim zapisom PW Doppler miokarda u stvarnom vremenu b) rekonstrukcijom krivulja u boji za više označenih područja za isti vremenski zapis na podlozi 2D žive slike obojan Doppler miokarda. - postavljanje najmanje 4 vremenske oznake u jednom srčanom ciklusu, koje označavaju zatvaranje i otvaranje zalistaka u podlozi krivulja brzine, automatski preneseno iz drugih prikaza (M prikaza, pulsnog Dopplera, kontinuiranog Dopplera, Dopplera miokarda)neophodno za točnu interpretaciju rezultata
1.14 | Deformacija miokarda: "Strain" i "Strain rate" mjerenja - prikaz deformacije na podlozi 2D žive slike, kodirano bojom gdje različite boje predstavljaju različite vrijednosti - prikaz deformacije krivuljama u boji za označena područja na podlozi žive 2D slike za obojani Doppler miokarda, istovremeni prikaz krivulja za najmanje 6 područja interesa - postavljanje najmanje 4 vremenske oznake u jednom srčanom ciklusu, koje označavaju zatvaranje i otvaranje zalistaka u podlozi krivulja, automatski preneseno iz drugih prikaza (M-prikaza, spektralnog PW, CW, HPRF dopplera, Dopplera miokarda) - kvantitativna analiza brzina miokarda dostupna iz arhiviranog kino zapisa, promjena parametara volumena uzorka u područja interesa - istovremeni prikaz krivulja, žive slike i dvodimenzionalne podloge za brzine miokarda. Deformacija miokarda mjerena praćenjem referentne točke (speckle tracking): - mjerenje i prikaz longitudinalne deformacije - automatska procjena funkcije lijeve klijetke na 2D slici, automatizirano ocrtavanje endokarda iz niza zadanih točaka, uz analizu deformacije, skraćeno automatizirano opcrtavanje iz samo 3 zadane točke - prikaz vrijednosti deformacije na 2D slici, krivuljama "strain" podataka i grafičkim prikazom u segmentalnom kružnom modelu (Bull's Eye) za svaki presjek - grafički prikaz postotka deformacije miokarda za min. 18 segmenata u segmentalnom kružnom modelu - jedinstveni prikaz svih rezultata ujedinjeni u jedan izvještaj s analizom svakog segmenta u odnosu na globalnu vršnu sistoličku vrijednost i grafičkim prikazom navedenog u segmentalnom kružnom modelu - automatizirani proces odabira potrebnih presjeka korištenjem AI tehnologije (tehnologija umjetne inteligencije) - dostupno iz transtorakalnog i transezofagusnog prikaza.
1.15 | Integrirani program za automatski izračun istisne frakcije (EF) bazirano na metodi praćenjem referentne točke endokarda i izračuna volumena po Simpsonu iz najmanje dva presjeka.
1.16 | Trodimenzionalni prikaz (3D) srca i četeverodimenzionalni prikaz (4D) srca, za TTE i TEE koji uključuje: - skeniranje s prikazom punog volumena u 3D prikazu u stvarnom vremenu iz 1 srčanog ciklusa - trodimenzionalni prikaz iz više srčanih ciklusa, namještanje broja srčanih ciklusa i područja interesa - fleksibilni 4D uvećani prikaz za odabir željene regije interesa 4D prikaza unutar volumena - prikaz željenog 4D prikaza unutar 4D volumena u 2 koraka, dostupno u živoj slici i u naknadnoj analizi snimljenog volumena na svim radnim stanicama - prikaz željenog 2D presjeka iz 4D volumena - promjena smjera 4D pogleda za 180° s zrcalnim prikazom volumena - višepresječni prikaz, istovremeni prikaz 2 osovine u živoj slici s promjenom kuta presjeka, prikaz anatomskih referentnih osi kodiranih bojom koje služe kao pomoć u orijentaciji prilikom manipulacije 3D volumenom. Zadržavaju svoj položaj u odnosu na strukture u volumnom prikazu pri manipulaciji volumenom - trodimenzionalni obojani prikaz u stvarnom vremenu - skeniranje s istovremenim prikazom 2 presjeka, dostupno za 2D, obojani Doppler obojani Doppler miokarda - skeniranje s istovremenim prikazom 3 presjeka, dostupno za 2D, obojani Doppler, obojani Doppler miokarda - simultani prikaz za min. 10 slojeva snimljenog volumena srca - istovremeni 2D prikaz tri apikalne ravnine iz istog srčanog ciklusa, u stvarnom vremenu, koje se mogu slobodno rotirati, dobivene volumnom 3D sondom - stereoskopski 4D prikaz, laserske linije, izbor obojenih mapa za bolji prikaz dubine unutar volumena - tehnika vizualizacije za percepciju dubine srčane strukturea pomoću stvaranja sjene i odraza u kombinaciji s postavljanjem pozadinskog izvora svijetlosti (iza strukture koja se analizira), dostupna na živoj i snimljenoj slici. - pozicioniranje oznaka za orijentaciju u volumnom prikazu unutar 4D volumena, oznake se mogu posebno imenovati i zadržavaju svoj položaj u odnosu na strukture u 4D prikazu pri manipulaciji volumenom (rotaciji ili translacijskom kretanju volumena).
1.17 | Integrirani automatizirani program za izračune globalne sistoličke funkcije lijeve klijetke (LV) i desne klijetke (RV) iz volumnih 4D podataka, i to najmanje: volumen na kraju dijastole, volumen na kraju sistole, istisne frakcije (EF) iz volumnih podataka, iz jednog ili više srčanih ciklusa.
1.18 | Specijalizirani kardiološki program s kardiološkim mjerenjima, izračunima i izvješćima podesiv prema zahtjevima korisnika, uključujući izbor i prikaz izvršioca pretrage na izvješću (najmanje liječnika i ehokardiografskog tehničara), uređivanje i prilagodbe izvještaja za ispis na PC printer zajedno sa slikama mjerenjima, komentarom, zaključkom,
1.19 | Automatska kardiološka 2D mjerenja na parasternalnom LAX presjeku zasnovana na umjetnoj inteligenciji (AI), min.: IVSd, LVIDd, LVPWd, LVIDs.
1.20 | Kardiološka automatska dopplerska računanja, opcrtavanje dopplerskog spektra s prikazom rezultata izračuna za protoke kod kardioloških mjerenja sa sektorskom sondom, min.: AV Vmax, AV VTI, MV E/A, LVOT Vmax, LVOT VTI, TR Vmax, E’ uz izbor ručnog opcrtavanja u istom prozoru izbornika. Podešavanje osjetljivosti praga opcrtavanja spektra.
1.21 | Automatizirano prepoznavanje dopplerskog spektra bazirano na umjetnoj inteligenciji pri čemu uređaj sam prepoznaje i odabire odgovarajuće mjerenje bez potrebe korekcije od strane korisnika, te vrijednosti mjerenja s nazivom mjerenja automatski upisuje u popis izvršenih mjerenja.
1.22 | Integrirana radna stanica za obradu slike i ehokardiografskih podataka sa bazom podataka bolesnika. Pretraživanje baze podataka po podacima o bolesniku i to min.: ID-u, datumu pregleda, korisniku, dodijeljenom ključu. Zaključavanje nalaza i izvješća digitalnim potpisom definiranih korisnika u bazi podataka, uz točno vrijeme. Podrška za sva kardiovaskularna mjerenja i izračune hemodinamskih parametara i njihova izvješća. Pohranjivanje slika i video snimki i dinamičkih zapisa na SSD pogon kapaciteta min. 1 TB i USB memoriju. Pohrana izvornih neobrađenih podataka. Naknadne izmjene parametara na pozvanim slikama i video snimkama iz arhive, i to min.: promjena brzine vodoravnog prikaza koja se može mijenjati na dopplerskim zapisima i jednodimenzijskoj rekostrukciji iz 2D snimke, anatomski jednodimenzijski prikaz iz arhiviranog dvodimenzionalnog video isječka. Pregled pohranjenih video snimki 2D prikaza, obojanog Dopplera i Dopplera miokarda, deformacije miokarda (speckle tracking) u izvornoj vremenskoj rezoluciji. Izlaz slikovnih zapisa u formatima, min.: AVI ili WMV ili MPEG, JPEG, DICOM.
1.23 | Ugrađeno sučelje za mrežnu komunikaciju u standardiziranom formatu za digitalno oslikavanje i komunikaciju u medicini, min. funkcionalnost: potvrda, ispis, pohrana, radna lista, potvrda pohrane, obavljeni proceduralni korak modaliteta, upit/dohvat, razmjena medija, strukturirano izvještavanje.
1.24 | Usluga direktnog spajanja servisnog centra na uređaj putem internet veze. Ugrađeni program za testiranje ispravnosti elemenata sonde.
1.25 | Potrošnja uređaja ne veća od 850 VA.
1.26 | Kino memorija min. 1 GB ili ekvivalentna mogućnost pohrane/prikaza kino sekvence u trajanju od najmanje 10 minuta. Jednostruki, dvostruki i četverostruki kino prikaz.
1.27 | Vanjski priključci, min.: DVI ili HDMI ili Display port, min. 2 x USB 3.0, mrežni priključak s brzinom prijenosa podataka min. 1 Gb/s.
2 | Multifrekventne sonde:
2.1 | Kardiološka matrična sektorska sonda tehnologije izrade iz 1 komada kristala: - frekvencijski raspon min. od 1,0 do 5,0 MHz - broj elemenata: min. 80 - kut prikaza: min. 90⁰ - podržani načini prikaza min.: 2D, M, obojani M, anatomski M, obojani Doppler, PW Doppler, CW Doppler, PW tkivni Doppler, obojani tkivni Doppler - konektor bez igličastih kontakata. | komada | 2
2.2 | Sektorska volumna sonda tehnologije izrade iz jednog komada kristala: - frekvencijski raspon min. od 1,0 do 5,0 MHz - min. 3.000 elemenata - osvježenje slike u 4D prikazu min. 800 vol/s - podržani načini rada min.: 2D, M, obojani M, anatomski M, obojani Doppler, PW Doppler, CW Doppler, PW TDI , obojani Doppler miokarda, 4D prikaz - konektor bez igličastih kontakata. | komada | 1
2.3 | Transezofagusna (TEE) volumna sonda: - frekvencijski raspon min. od 3 do 8 MHz - min. 2.500 elemenata - osvježenje slike u 4D prikazu min. 720 vol/s - podržani načini rada min.: 2D, M, obojani M, anatomski M, obojani Doppler, PW Doppler, CW Doppler, PW TDI , obojani Doppler miokarda, 4D prikaz - konektor bez igličastih kontakata. | komada | 1
3 | Periferni uređaji:
3.1 | EKG sučelje, prikaz EKG signala, kabel s min. 3 odvoda, automatsko prepoznavanje QRS oznaka ili R vala, prikaz respiracije, mjenjanje brzine prikaza respiracija i EKG-a simultano s Doplerskim prikazom
3.2 | Ugrađeni crno-bijeli printer.
Rok isporuke: 60 dana
Uređaj koristi/ne koristi potrošni materijal
Jamstveni rok minimalno 2 godine na uređaje sa uključenim redovnim i korektivnim održavanjem.
U jamstveni rok ulaze svi dijelovi uređaja (hardware) i programske podrške (software) u punoj funkciji.
Jamstvo ne uključuje mehanička oštećenja i oštećenja nastala nepropisnom upotrebom.
Odaziv na servis i utvrđivanje kvara najkasnije u roku 24 sata od prijave kvara.
Uređaj ne smije biti izvan funkcije duže od 48 sati od utvrđivanja kvara u suprotnom je potrebno osigurati zamjenski uređaj.
Dodatne funkcionalne karakteristike opreme za: Kardiološki ultrazvučni uređaj visoke klase
Red. br. stavke | Tehničke karakteristike | Zadovoljava tražene karakteristike / DA/NE | Broj bodova
4. | Stavka 2.1 OPISA PREDMETA NABAVE - min. tehničke karakteristike: Kardiološka matrična sektorska sonda tehnologije izrade iz 1 komada kristala:
- kut prikaza: 90⁰
- kut prikaza: od 91⁰ do 115⁰
- kut prikaza: ≥ od 116⁰
1 | Potpuna kompatibilnost ehokardiografskog uređeja s postojećom opremom koja osigurava nastavak postojećih radnih procesa bez zastoja, jednaku tehnološku i vremensku učinkovitost s uvođenjem novog uređaja:
1.1 | Uređaj nije kompatibilan s postojećom ehokardiografskom opremom centralnog laboratorija i to s transtorakalnim i transezofagusnim i pencil sondama.
Uređaj je kompatibilan s postojećom ehokardiografskom opremom centralnog laboratorija i to s transtorakalnim i transezofagusnim i pencil sondama.
1.2 | Uređaj nije kompatibilan s postojećom ehokardiografskom bazom naručitelja na način da se postojeći podaci : a) mogu pozvati i povezati s novim ehokardiografskim podacima istog pacijenta, obavljati nova mjerenja i izračune b) mogu pregledati, pretraživati, obrađivati, analizirati, mjeriti, rekostruirati pomoću programske podrške za analizu mjerenja i izračune traženog uređaja, u jednakom opsegu i s jednakom vremenskom učinkovitošću i tehničkim karakteristikama koje osiguravaju rad s neobrađenim izvornim podacima u izvornoj vremenskoj rezoluciji, usporedivo s postojećim uređajima osiguravajući nesmetane radne procese c) snimljeni ehokardiografski podaci traženog uređaja se pohranjuju i funkcionalni su unutar jedinstvene ehokardiografske baze zajedno s podaciima već postojeće ehokardiografske baze naručitelja.
Uređaj je kompatibilan s postojećom ehokardiografskom bazom naručitelja na način da se postojeći podaci : a) mogu pozvati i povezati s novim ehokardiografskim podacima istog pacijenta, obavljati nova mjerenja i izračune b) mogu pregledati, pretraživati, obrađivati, analizirati, mjeriti, rekostruirati pomoću programske podrške za analizu mjerenja i izračune traženog uređaja, u jednakom opsegu i s jednakom vremenskom učinkovitošću i tehničkim karakteristikama koje osiguravaju rad s neobrađenim izvornim podacima u izvornoj vremenskoj rezoluciji, usporedivo s postojećim uređajima osiguravajući nesmetane radne procese c) snimljeni ehokardiografski podaci traženog uređaja se pohranjuju i funkcionalni su unutar jedinstvene ehokardiografske baze zajedno s podaciima već postojeće ehokardiografske baze naručitelja.
1.3 | Uređaj nije kompatibilan s postojećom ehokardiografskom programskom podrškom na svim postojećim ehokardiografskim radnim stanicama, na kojima je omogućeno raditi sva kardiološka mjerenja i izračune, te analize i izvješća, kvantitativne analize za sve doplerske parametare i propadajuče automatske izračune, procjena deformacije Dopplerom miokarda, automatska procjena funkcije lijeve klijetke iz 2D podataka metodom praćenja referentne točke, deformaciju LA, te 4D analize, rekonstrukcija i kvantifikacija volumnog zapisa za min.: LV, RV, LA, aortnog , mitralnog i trikupidnog zaliska. Dvosmjeran protok podataka putem mreže.
Uređaj je kompatibilan s postojećom ehokardiografskom programskom podrškom na min. 5 postojećih ehokardiografskih radnih stanica, na kojima je omogućeno raditi sva kardiološka mjerenja i izračune, te analize i izvješća, kvantitativne analize za sve doplerske parametare i propadajuče automatske izračune, procjena deformacije Dopplerom miokarda, automatska procjena funkcije lijeve klijetke iz 2D podataka metodom praćenja referentne točke, deformaciju LA, te 4D analize, rekonstrukcija i kvantifikacija volumnog zapisa za min.: LV, RV, LA, aortnog , mitralnog i trikupidnog zaliska. Dvosmjeran protok podataka putem mreže.