## UZV s matričnom kardio sondom
Klinički bolnički centar Zagreb
Ulica Mije Kišpatića 12
10000 Zagreb
Podloga za tehničke konzultacije - radna verzija tehničkih specifikacija: Medicinska oprema za potrebe Interreg projekta Grupa 2 - Kardiološki ultrazvučni uređaj s programom za analizu, izradu nalaza i slanje prikupljenih podataka
Red. br. | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Količina
1 | 2 | 3 | 4
| Kardiološki ultrazvučni uređaj s matričnom kardiološkom sondom: | komplet | 3
1.1 | Digitalni kardiološki ultrazvučni Color Doppler uređaj – konzola na četiri kotača, podešavanje konzole lijevo/desno, gore-dolje min. 30 cm, za rad operatera u sjedećem ili stojećem položaju, prednja i stražnja ručka. Masa uređaja ne veća od 85 kg radi lakšeg prevoženja unutar bolnice.
1.2 | LCD monitor dijagonale min. 21,5'', rezolucije min. 1920x1080 piksela, postavljen na pokretnu ruku s podešavanjem nagiba, visine i horizontalnog pomaka nezavisno od konzole.
1.3 | Ekran u boji, osjetljiv na dodir, dijagonale min. 11,5'', za upravljanje uređajem, konfiguracija ekrana shodno zahtjevu korisnika. Digitalna alfanumerička tipkovnica, digitalna kontrola dubinskog pojačanja (TGC) bez fizičkih klizača. Prikaz ultrazvučne slike na dodirnom ekranu.
1.4 | Minimalno 4 aktivna konektora za slikovne sonde i 1 za CW neslikovnu sondu.
1.5 | Tehnološko rješenje za oblikovanje ultrazvučnog snopa kojim se omogućuje žarišno oslikavanje bez odabira fokusne pozicije
1.6 | Frekvencijski raspon uređaja min. od 1 MHz do 20 MHz.
1.7 | Ukupni dinamički raspon min. 360 dB.
1.8 | Podrška za sonde min.: sektorske (za odrasle i za djecu), matrične sektorske, linearne, matrične linearne, konveksne, transezofagusne (za odrasle i djecu, mikro TEE, volumna TEE), intrakardijalne (ICE) i CW Doppler neslikovne sonde. Integrirani nosači za sonde s obje strane uređaja.
1.9 | Načini rada uređaja min.: 2D (B) prikaz, panoramski prikaz, simultano oslikavanje u dvije ravnine uživo, simultano oslikavanje u tri ravnine uživo, obojani Doppler, power Doppler, PW Doppler, HPRF, CW Doppler, M prikaz, anatomski M prikaz, obojani M prikaz, harmonični prikaz (THI), harmonični prikaz s inverznom tehnologijom, PW tkivni Doppler, obojani tkivni Doppler, višesmjerno skeniranje, uklanjanje točkastih (speckle) artefakata.
1.10 | Prikazivanje svih stjenki jednog presjeka u M prikazu, slobodno obilježavanje stjenki neovisno o kutu i 2D presjeku za M prikaz.
1.11 | Slobodnokutni anatomski M način rada, pomicanje početne točke, paralelno pomicanje linije, dostupno u 2D i obojanom prikazu, mogućnost kreiranja anatomskog M prikaza iz snimljene 2D kino sekvence, zakrivljeni slobodnokutni M način rada po proizvoljnoj odabranoj crti, dostupno u realnom vremenu i na kino zapisima iz trajne arhive.
1.12 | Karakteristike 2D prikaza: - zakretanje polja sektora i podešavanje širine slike - prikaz apeksa proširenim poljem u radu sa sektorskom sondom - automatizirana kardiološka 2D mjerenja iz presjeka parasternalne duge osi LK (PLAX) potpomognuto umjetnom intiligencijom (UI) uz automatsko označavanje, min.: IVSd, LVIDd, LVPWd, LVIDs - uvećanje visoke rezolucije za područje interesa koje fokusira cijelu snagu ultrazvučnog oslikavanja u odabranu regiju interesa - automatska kontinuirana dinamična optimizacija slike min.: pojačanje i TGC - osvježenje slike min. 2.800 sl/s - podešavanje parametara slike i kino sekvence u naknadnoj obradi iz ehokardiografske baze podataka, min.: pojačanje, odbijanje (rejection), perzistencija, dinamički raspon.
1.13 | Obojani Doppler protoka (color Doppler): - osvježenje slike: min. 400 sl/s - dvostruki prikaz 2D/obojani Doppler u stvarnom vremenu i u postprocesingu - namjenska aplikacija za prikaz koronarnih krvnih žila srca - pregled obojane kino sekvence iz trajne arhive u originalnom osvježenju slike, uz mogućnost uklanjanja boje i pregleda samo 2D prikaza, promjena obojane mape.
1.14 | Pulzirajući (PW) Doppler: - automatsko izračunavanje Dopplerskih mjerenja - detektiranje velikih brzina protoka, HPRF - mogućnost invertiranja spektra i korekcije kuta - prikaz najveće brzine PW Dopplerom min. 7 m/s - automatska optimizacija spektra PW Dopplera: min.bazna linija i PRF - triplex prikaz za PW Doppler na kardiološkoj sektorskoj sondi (istovremeni prikaz 2D, obojani Doppler i PW Doppler slike u realnom vremenu) - automatsko prepoznavanje spektralnog zapisa uz automatizirana kardiološka dopplerska mjerenja bazirano na umjetnoj inteligenciji (UI), min.: MV E/A Velocity, E' Sept, E' Lat, MV Trace, LVOT Trace, LVOT Vmax, AV Trace, AV Vmax, RVOT Trace, RVOT Vmax, PV Trace, PV Vmax, TR Vmax, TV E' - namještanje mjesta uzorkovanja PW Doplera, na živoj dvodimenzijskoj slici sa vidljivim protokom kodiran bojom prema smjeru i veliičinii brzine (obojani Doppler) neophodno za precizan spektralni doplerski zapis s točno određenog mjesta, za osiguravanje točnog mjerenja srčane hemodinamike kao i za otkrivanje mjesta patoloških suženja ili patoloških otvora s pretokom u srčanim strukturama.
1.15 | CW Doppler: - prikaz najveće brzine CW Dopplerom min. 18 m/s - automatska optimizacija spektra CW Dopplera: min. bazna linija i PRF - namještanje mjesta uzorkovanja i smjera CW Doplera, na živoj dvodimenzijskoj slici sa vidljivim protokom kodiran bojom prema smjeru i veliičinii brzine (obojani Doppler) neophodno za precizan spektralni doplerski zapis s točno određenog mjesta, za osiguravanje točnog mjerenja srčane hemodinamike kao i za otkrivanje mjesta patoloških suženja ili patoloških otvora s pretokom u srčanim strukturama.
1.16 | Podešavanje parametara slike i kino zapisa PW/CW Dopplera u postprocesingu iz privremene i trajne arhive min.: pojačanje, rejekcija, kompresija, format prikaza, pomak bazne linije, inverzija, korekcija Dopplerskog kuta, promjena obojane mape.
1.17 | Doppler miokarda: - pulsni Doppler miokarda (PW tkivni Doppler) - obojani Doppler miokarda - prikaz longitudinalne kontraktilnosti miokarda u boji na podlozi žive 2D slike - osvježenje slike min. 600 sl/s - prikaz brzine označenog područja miokarda krivuljama u stvarnom vremenu - prikaz krivuljama u boji za označena područja miokarda, istovremeni prikaz krivulja brzine miokarda za najmanje šest područja interesa - postavljanje najmanje 4 vremenske oznake u jednom srčanom ciklusu, koje označavaju zatvaranje i otvaranje zalistaka u podlozi krivulja, automatski preneseno iz drugih prikaza (M prikaza, pulsnog Dopplera, kontinuiranog Dopplera, pulsnog Dopplera visoke učestalosti, Dopplera miokarda) - kvantitativna analiza brzina miokarda dostupna iz arhiviranog kino zapisa, promjena parametara volumena uzorka u područja interesa - istovremeni prikaz krivulja, žive slike i dvodimenzionalne podloge za brzine miokarda.
1.18 | Kardiološke automatske Dopplerske kalkulacije, ocrtavanje spektra s prikazom kalkulacija za protoke kod kardioloških mjerenja sa sektorskom sondom, min. AV Vmax, MV E/A, LVOT Vmax, TR Vmax i E’. Podešavanje osjetljivosti praga ocrtavanja spektra.
1.19 | Aplikacija za automatiziranu procjenu lijeve klijetke metodom praćenja referentne točke (speckle tracking). Mjerenje i prikaz longitudinalne deformacije, procjena globalne funkcije. Automatsko ili automatizirano ocrtavanje endokarda iz zadanih točaka uz analizu deformacije, prikaz vrijednosti deformacije krivuljama "strain" podataka i grafičkim prikazom u segmentnom kružnom modelu (Bull's Eye). Proces odabira potrebnih presjeka korištenjem AI tehnologije (tehnologija umjetne inteligencije) pri čemu uređaj potpuno automatski prepoznaje pohranjene potrebne apikalne presjeke. Jedinstveni prikaz svih rezultata u segmentnom kružnom modelu (Bull's Eye) s izvješćem i analizom svakog segmenta u odnosu na globalnu vršnu sistoličku vrijednost.
1.20 | Specijalizirani kardiološki program sa kardiološkim mjerenjima, kalkulacijama i izvješćima podesiv prema zahtjevima korisnika.
1.21 | Automatski izračun istisne frakcije (EF) metodom praćenja referentne točke (speckle tracking) iz dvodimenzionalnog prikaza automatskim ocrtavanjem endokarda.
1.22 | Automatska kardiološka 2D mjerenja na parasternalnom LAX presjeku zasnovana na umjetnoj inteligenciji (AI), min.: IVSd, LVIDd, LVPWd, LVIDs.
1.23 | Automatizirano prepoznavanje dopplerskog spektra bazirano na umjetnoj inteligenciji pri čemu uređaj sam prepoznaje i odabire odgovarajuće mjerenje bez potrebe korekcije od strane korisnika, te vrijednosti mjerenja s nazivom mjerenja automatski upisuje u popis izvršenih mjerenja.
1.24 | Program za oslikavanje srca s kontrastnim sredstvom (LV kontrast).
1.25 | Ugrađeno sučelje za mrežnu komunikaciju u standardiziranom formatu za digitalno oslikavanje i komunikaciju u medicini (min. funkcionalnost: potvrda, ispis, pohrana, modalitetna radna lista, potvrda pohrane, obavljeni proceduralni korak modaliteta, upit/dohvat, razmjena medija, strukturirano izvještavanje).
1.26 | Ugrađena radna stanica za obradu slike i podataka s bazom pacijenata: - pretraživanje baze podataka prema podacima o pacijentu, ID-u, datumu pregleda, korisniku, dodijeljenom ključu - istovremeni prikaz za min. 10 kino sekvenci/slika - zaključavanje nalaza i izvješća digitalnim potpisom definiranih korisnika u bazi podataka uz točno vrijeme - arhiviranje slika i kino dinamičkih zapisa na tvrdi disk kapaciteta min. 1 TB i USB memoriju, uz mogućnost spremanja neobrađenih (raw) podataka - pregled pohranjene kino sekvence u izvornoj brzini osvježenja slike kao i prilikom akvizicije - naknadno mijenjanje parametara na pozvanim slikama i kino zapisima iz trajne arhive: pojačanje u 2D i obojanom Doppler prikazu, brzina prikaza kino sekvence, format prikaza, pomak bazne linije, promjena sive i obojane mape, naknadna mjerenja i analize, kreiranje anatomskog M prikaza iz arhiviranog 2D kino zapisa - specijalizirani kardiološki program s kardiološkim kalkulacijama i izvješćima podesiv prema zahtjevima korisnik, prilagodbe ispisa za PC printer zajedno sa slikama, mjerenjima i komentarima.
1.27 | Kino memorija min. 1 GB ili ekvivalentna mogućnost pohrane/prikaza kino sekvence u trajanju od najmanje 10 minuta. Jednostruki, dvostruki i četverostruki kino prikaz.
1.28 | Vanjski priključci min.: DVI-D ili ili DisplayPort ili HDMI, 4x USB, mrežni priključak s brzinom protoka podataka min. 1 Gb/s.
1.29 | Upute za upotrebu dostupna na ekranu uređaja elektronskom formatu pritiskom na jednu tipku.
1.30 | Aplikacija za direktno spajanje servisnog centra na uređaj putem internet veze, mogućnost direktnog slanja podataka, slika, pogrešaka sustava te programskog održavanja.
1.31 | Potrošnja uređaja ne veća od 550 VA.
2. | Multifrekventne sonde s konektorima bez izraženih igličastih kontakata:
2.1 | Sektorska matrična kardiološka sonda tehnologije izrade iz 1 komada kristala: - frekvencijski raspon min. od 1 do 5 MHz - broj elemenata: min. 80 - dubina prikaza: min. 30 cm - kut prikaza: min. 90⁰ - podržani načini prikaza min.: 2D, M, obojani M, anatomski M, obojani Doppler, obojani Doppler miokarda, PW Doppler, CW Doppler, PW tkivni Doppler.
3. | Periferni uređaji:
3.1 | Ugrađeni crno-bijeli printer.
3.2 | EKG sučelje, prikaz EKG signala, kabel s min. 3 odvoda, automatsko prepoznavanje QRS oznaka ili R vala, prikaz respiracije.
3.3 | Ugrađeni UPS uređaj, transportni način rada, mogućnost premještanja uređaja na drugu lokaciju bez potrebe isključivanja uređaja.
3.4 | Sustav za pohranu, analizu i izračune u kojem se pregledavaju neobrađeni podaci slike i kino sekvence sa UZV uređaja uz dvosmjerni protok podataka. Sustav uključuje min.: program za dodatnu radnu stanicu odvojenu od UZV uređaja za arhiviranje i obradu slike na kojoj se pregledavaju neobrađeni podaci (slike i kino sekvence u originalnom osvježenju slike), s aplikacijama kao i na UZV uređaju. Program podržava min.: pregledavanje neobrađenih podataka, slika i kino petlji, obavljanje novih mjerenja, kreiranje anatomskog M-prikaza iz spremljene 2D kino sekvence, izračune, izvješća, kvantitativne analize za Doppler miokarda, deformacije metodom praćenja referentne točke (speckle tracking), 2D strain analize (min. longitudinalni, radijalni, cirkumferentni, torzijski), aplikacija za automatsku evaluaciju funkcije lijeve klijetke, na 2D slici. Automatska kardiološka 2D mjerenja na parasternalnom LAX presjeku zasnovana na umjetnoj inteligenciji, Automatizirano prepoznavanje dopplerskog spektra i izračuni bazirani na umjetnoj inteligenciji. Automatski izračun istisne frakcije iz 2D podataka bazirano na metodi praćenja referentne točke. Ispis napisanog nalaza sa odabirom mjerenja. Ehokardiografski programski sustav na radnoj stanici omogućuje mrežnu komunikaciju sa sustavom na lokaciji KBC Zagreb radi razmjene ehokardiografskih podataka u neobrađenom formatu (min. slike i kino sekvence) i izvještaja za potrebe projekta..
Rok isporuke: 60 dana
Uređaj koristi/ne koristi potrošni materijal
Jamstveni rok minimalno 2 godine na uređaje sa uključenim redovnim i korektivnim održavanjem.
U jamstveni rok ulaze svi dijelovi uređaja (hardware) i programske podrške (software) u punoj funkciji.
Jamstvo ne uključuje mehanička oštećenja i oštećenja nastala nepropisnom upotrebom.
Odaziv na servis i utvrđivanje kvara najkasnije u roku 24 sata od prijave kvara.
Uređaj ne smije biti izvan funkcije duže od 48 sati od utvrđivanja kvara u suprotnom je potrebno osigurati zamjenski uređaj.
Dodatne funkcionalne karakteristike opreme za: Kardiološki ultrazvučni uređaj sa programom za analizu, izradu nalaza i slanje prikupljenih podataka
Red. br. stavke | Minimalne tehničke karakteristike | Zadovoljava tražene karakteristike / DA/NE | Broj bodova
3. | Stavka 2.1 Troškovnika-Tehničke specifikacije predmeta nabave: Sektorska matrična kardiološka sonda tehnologije izrade iz 1 komada kristala:
- broj elemenata: 80
- broj elemenata: od 81 do 192
- broj elemenata: ≥ od 193
4. | Stavka 2.1 Troškovnika-Tehničke specifikacije predmeta nabave: Sektorska matrična kardiološka sonda tehnologije izrade iz 1 komada kristala:
- kut prikaza: 90⁰
- kut prikaza: od 91⁰ do 115⁰
- kut prikaza: ≥ od 116⁰