## Sadržaj
Br. | Sadržaj dokumenta | Napomena
PREDMET NABAVE: Medicinska oprema za potrebe Interreg projekta: Kardiološki softver
Opis predmeta nabave
Predmet nabave je medicinska oprema za potrebe Interreg projekta:
• Kardiološki softver – Sustav za pohranu, analizu i izračune, slikovnih i hemodinamskih ehokardiografskih podataka uključujući:
– isporuku, instalaciju i konfiguraciju,
– održavanje,
– migracija postojećih podataka (slikovnog materijala, izračuna i nalaza) s postojećeg sustava u vlasništvu Naručitelja (ImageVault) koji se po nabavi novog sustava zamjenjuje novim sustavom, uz obvezno objedinjavanje svih podataka u jedinstvenu logičku i funkcionalnu bazu podataka, a prema postupku opisanom u točki 3.1.7
– pripremu za integraciju novog sustava s BIS-om Naručitelja.
Naručitelj nabavlja novi aplikativni sustav kao zamjenu za zastarjeli i nepodržani postojeći sustav ImageVault. Postojeći sustav se umirovljuje nabavom novog sustava, ali sve funkcionalnosti i sav dijagnostički slikovni materijal moraju biti zadržani i dostupni kroz novi sustav.
2 | Funkcionalni zahtjevi novog sustava
2.1 Jedinstvena klijentska aplikacija
Isporučitelj mora osigurati jedinstvenu klijentsku aplikaciju putem koje se pristupa:
• novom ehokardiografskom slikovnom materijalu koji će se pohranjivati s početkom rada novog sustava
• prethodno pohranjenim ehokardiografskim slikovnim i hemodinamskim podacima i migriranim u novi sustav
svim postojećim funkcionalnostima slikovne i hemodinamske obrade ehokardiografskih podataka pozivom iz arhive, pregleda anotacije i izvoza ehokardiografskih podataka
– Kompletna funkcionalna zamjena postojećeg sustava (ImageVault sustava)
Novi sustav mora sadržavati sve funkcionalnosti koje su bile dostupne u postojećem sustavu (ImageVault) neposredno prije njegove zamjene, uključujući najmanje:
:
• rad s DICOM i ne-DICOM formatima
• pretraživanje, filtriranje i arhiviranje po osobnim i medicinskim kriterijima pacijenata, datumu pregleda, liječniku
• jednaku kvalitetu prostorne i vremenske razlučivosti slikovnog materijala, te integrirani paket za kardiološka mjerenja, obradu , rekonstrukcije iz svih načina rada i hemodinamske analize pohranjenih podataka
2.3 Priprema za integraciju s BIS-om
Sustav mora imati funkcionalnost i pripremu za integraciju s BIS-om Naručitelja kojeg održava treća strana. Isporučitelj mora osigurati i u okvirnu ugovornog razdoblja te na zahtjev Naručitelja osigurati podršku za intgeraciju, što uključuje:
• sve potrebne API-je, konektore, adaptere i konfiguracije
• tehničku dokumentaciju za treću stranu
• sudjelovanje u integracijskom testiranju
• uključenost u rješavanje integracijskih problema bez dodatnih troškova za Naručitelja
Troškove integracije novog kardiološkog sustava s BIS-om Naručitelja odnosno troškove integracije prema trećoj strani (BIS dobavljaču) osigurava Naručitelj izvan opsega ovoga ugovora.
2.4 Kompatibilnost s postojećom Echo kardiografskom opremom Naručitelja
Novi sustav mora biti u potpunosti kompatibilan s postojećim ultrazvučnim uređajima i pripadajućom opremom (transtorakalne i transezofagusne sonde te dijagnostičke radne stanice) Naručitelja koji su trenutno u produkcijskoj uporabi.
Kompatibilnost podrazumijeva najmanje:
- podršku za standardne DICOM komunikacijske protokole (slanje, primanje i obradu podataka)
- prijenos slikovnih i mjernih podataka bez gubitka informacija i kvalitete
- ispravnu interpretaciju metapodataka generiranih od strane uređaja
- podršku za DICOM MWL i povezane workflow procese
- neometanu integraciju koja osigurava redovni i neprekinuti produkcijski rad ehokardiografskog laboratorija Naručitelja
Isporučeno rješenje mora tijekom implementacije i u produkcijskom radu osigurati kontinuirani rad ehokardiografskog laboratorija Naručitelja, bez prekida u obavljanju svakodnevnih dijagnostičkih i kliničkih procesa.
Kontinuitet rada podrazumijeva neprekinuto korištenje postojećih ultrazvučnih uređaja, njihovih komponenti, IT i medicinske opreme te svih ostalih elemenata sustava nužnih za redoviti rad laboratorija, sve do potpune uspostave funkcionalnog rješenja u produkcijskom radu.
Iznimno, Isporučitelj može u okviru ponuđenog rješenja predvidjeti zamjenu dijela ili cjelokupne postojeće opreme, isključivo ako je to potrebno radi ispunjenja funkcionalnih i tehničkih zahtjeva iz ove tehničke specifikacije.
U tom slučaju:
- sva predložena zamjena mora biti uključena u ponuđeno rješenje bez dodatnih troškova za Naručitelja
- implementacija i eventualna zamjena opreme moraju biti izvedeni na način koji ne uzrokuje prekid rada laboratorija niti negativno utječe na kontinuitet zdravstvene usluge
- Isporučitelj je dužan plan implementacije i eventualne zamjene opreme unaprijed uskladiti s Naručiteljem
Isporučitelj je dužan dokazati da ponuđeno rješenje, bilo kroz zadržavanje postojeće opreme, bilo kroz njezinu djelomičnu ili potpunu zamjenu, u cijelosti ispunjava funkcionalne i tehničke zahtjeve ove tehničke specifikacije.
3 | Migracija podataka iz postojećeg sustava
3.1. Migracija postojećeg slikovnog materijala podrazumijeva sljedeće obveze Isporučitelja:
3.1.1 Isporučitelj je dužan izvršiti migraciju iz postojećeg sustava (ImageVault) sukladno faznom postupku iz točke 3.1.7, uključujući:
• slikovne datoteke (DICOM i ne-DICOM),
• metapodatke, oznake, studije, povijesti pregleda,
• povezane dijagnostičke informacije i nalaze.
3.1.2 Migrirani sadržaj mora biti:
• dostupan kroz jedinstvenu klijentsku aplikaciju za postojeći i novi sustav,
• pretraživ,
• prikaziv u jednakom ili boljem obliku nego u postojećem sustavu,
• funkcionalno integriran u radne tokove novog sustava.
3.1.3 Performanse pristupa migriranom sadržaju:
• vrijeme učitavanja uzorka od 1 GB ≤ 15 sekundi na klijentskoj vezi od 1 Gbps,
• vrijeme odziva aplikacije pri otvaranju pregleda (bez mrežnog prijenosa slikovnih podataka) ≤ 3 sekunde
• vrijeme pretraživanja baze ≤ 3 sekunde.
3.1.4 Isporučitelj mora provesti:
• testnu migraciju,
• validaciju uzorka,
• završnu migraciju,
• izradu Zapisnika o uspješnosti migracije.
3.1.5 Svi troškovi migracije uključeni su u ponuđenu cijenu.
3.1.6 Naručitelj će pravodobno osigurati i staviti na raspolaganje dostatan prostor za pohranu migriranog sadržaja.
3.1.7 Migracija slikovnog materijala provodi se u dvije faze. U prvoj fazi migrira se baza podataka te slikovni materijal nastao u razdoblju od posljednjih 12 mjeseci prije datuma stupanja Ugovora na snagu. U drugoj fazi Isporučitelj migrira preostali povijesni slikovni arhiv, počevši od najnovijih podataka prema starijima. S obzirom na opseg arhiva, drugu fazu Isporučitelj provodi dinamikom koja je usklađena sa stvarno raspoloživom propusnošću mreže Naručitelja i koja ne ometa redovni klinički rad (prijenos izvan radnog vremena ili u razdobljima smanjenog opterećenja). Druga faza provodi se u skladu s raspoloživim prostorom za pohranu osiguranim sukladno točki 3.1.6. Isporučitelj se obvezuje kontinuirano provoditi migraciju do potpunog prijenosa arhiva. O dovršetku druge faze izrađuje se zaseban zapisnik.
3.2. Prava prijenosa i izvoza podataka (Exit strategija)
Isporučitelj je dužan omogućiti potpuni izvoz svih podataka iz sustava u standardnim, otvorenim i dokumentiranim formatima (DICOM, HL7, CSV, XML ili ekvivalentno), uključujući sve pripadajuće metapodatke.
U slučaju prestanka ugovora ili zamjene sustava, Isporučitelj je obvezan:
• omogućiti migraciju podataka u novi sustav bez gubitka podataka
• pružiti tehničku dokumentaciju i podršku za prijenos podataka
• osigurati razumljivu strukturu i dokumentaciju baze podataka
Naručitelj mora u svakom trenutku imati mogućnost preuzimanja svojih podataka bez tehničkih ili licencnih ograničenja.
4 | Funkcionalnost integracije s BIS-om
4.1 Isporučitelj je dužan osigurati sve potrebne tehničke preduvjete za integraciju ponuđenog rješenja s BIS-om Naručitelja, uključujući:
• sve potrebne API-je, konektore, adaptere, servise i konfiguracije,
• tehničku dokumentaciju potrebnu trećoj strani,
• testne instance, testne podatke i testne korisničke račune,
• sudjelovanje u integracijskim radionicama i end-to-end testiranju,
• otklanjanje svih integracijskih grešaka bez dodatnih troškova za Naručitelja
• Isporučitelj je dužan, bez dodatnih troškova, tijekom cijelog ugovornog razdoblja održavanja osigurati aktivnu stručnu podršku i sudjelovanje svojih certificiranih stručnjaka u svim aktivnostima potrebnim za uspostavu BIS integracije čim budu ostvareni preduvjeti na strani BIS dobavljača.
4.2 Integraciju mora biti moguće provesti u skladu s:
• HL7 v2.x, HL7 FHIR R4,
• DICOM MWL / MPPS,
• REST i/ili SOAP web servisima,
• sigurnosnim zahtjevima definiranim u poglavlju „Sigurnosni zahtjevi prema ZKS / NIS2“
Svi troškovi integracije, koji se odnose funkcionalne pripreme integracijskog sučelja kardiološkog softvera i potrebne licence, moraju biti uključeni u ponuđenu cijenu, bez naknadnih troškova. Troškovi, naknade ili licence, koje za svoj dio integracije zaračunava treća strana (BIS dobavljač), nisu obuhvaćeni ovom specifikacijom i ne predstavljaju obvezu Isporučitelja kardiološkog softvera.
5 | Zahtjevi za radne karakteristike sustava
5.1 Performanse sustava (u referentnim uvjetima)
Isporučitelj će u testnim ili produkcijskim uvjetima, na unaprijed definiranom referentnom okruženju, dokazati sljedeće radne karakteristike novog sustava. Referentno okruženje podrazumijeva: poslužitelj sukladan minimalnoj specifikaciji iz točke 7, klijentsku radnu stanicu sukladnu preporukama proizvođača bez istovremenog opterećenja drugim aplikacijama, te mrežnu vezu propusnosti najmanje 1 Gbps između klijenta i poslužitelja bez zagušenja.
• Vrijeme učitavanja uzorka veličine 1 GB ≤ 15 sekundi pri ostvarenoj propusnosti veze od 1 Gbps; navedeno vrijeme razmjerno se korigira sukladno stvarno raspoloživoj propusnosti mreže Naručitelja
• Vrijeme učitavanja nove studije ≤ 3 sekunde
• Vrijeme pretraživanja baze podataka ≤ 3 sekunde
• Vrijeme odziva aplikacije pri otvaranju pregleda (bez mrežnog prijenosa slikovnih podataka) ≤ 3 sekunde
5.2 Opterećenje sustava
Sve definirane radne karakteristike sustava moraju biti zadovoljene pri istovremenom radu minimalno 15 korisničkih sesija (stvarnih ili simuliranih) u referentnom okruženju.
6 | Sigurnosni zahtjevi prema ZKS / NIS2
6.1 Opće odredbe
Isporučitelj je dužan projektirati, implementirati i održavati sustav u skladu s:
• Zakonom o kibernetičkoj sigurnosti (ZKS)
• Direktivom (EU) 2022/2555 (NIS2)
• relevantnim međunarodnim standardima (ISO/IEC 27001 ili ekvivalentno)
Sustav mora omogućiti primjenu napredne razine mjera kibernetičke sigurnosti, sukladno klasifikaciji Naručitelja kao ključnog subjekta u sektoru zdravstva.
Naručitelj zadržava pravo provesti neovisnu sigurnosnu procjenu (audit, penetration test ili ekvivalent) prije i tijekom korištenja sustava.
6.2 Upravljanje identitetima i pristupom (IAM)
Sustav mora omogućiti:
• autentikaciju korisnika putem centralnog imenika (npr. Active Directory ili ekvivalentno)
• upravljanje pristupima temeljem uloga (RBAC)
• granularno definiranje privilegija (po korisniku, odjelu, funkciji)
• podršku integracije s MFA na razini domene (AD) i/ili VPN-a
• vođenje evidencije svih prijava i pokušaja prijave
6.3 Evidencija, nadzor i sigurnosni zapis (Logging & Monitoring)
Sustav mora osigurati:
• potpunu evidenciju:
– pristupa podacima pacijenata
– izmjena podataka
– administrativnih aktivnosti
• dnevnik događaja (audit trail) zaštićen od neovlaštene izmjene i brisanja
• vremensku sinkronizaciju (NTP ili ekvivalent)
• izvoz logova u centralni sustav nadzora (SIEM)
Minimalni zahtjevi:
• zadržavanje logova najmanje 12 mjeseci
• pretraživanje logova po korisniku, pacijentu i vremenu
Sustav mora omogućiti kontinuirano sigurnosno nadgledanje (monitoring) te integraciju s postojećim sustavima za nadzor Naručitelja (SIEM, SOC ili ekvivalentno).
Isporučitelj je dužan osigurati tehničku dokumentaciju i podršku za konfiguraciju i integraciju sigurnosnog nadzora.
6.4 Kriptografska zaštita podataka
Sustav mora osigurati:
• enkripciju podataka u prijenosu (TLS 1.2 ili noviji)
• enkripcija baze podataka te enkripcija na razini diska/volumena (npr. BitLocker)
• sigurnu pohranu kriptografskih ključeva
• zaštitu komunikacije između:
– aplikacije
– baze podataka
– integracijskih sučelja (BIS, PACS i sl.)
6.5 Sigurnost infrastrukture
Isporučitelj mora osigurati:
• hardening operacijskog sustava i aplikacije
• segmentaciju mreže (odvajanje produkcije, testnog i administrativnog okruženja)
• kontrolu pristupa mrežnim servisima
• upravljanje zakrpama (patch management)
Sustav mora biti kompatibilan s postojećim sigurnosnim mehanizmima Naručitelja (firewall, IDS/IPS, EDR).
6.6 Upravljanje ranjivostima
Isporučitelj je dužan:
• provesti sigurnosno testiranje prije produkcije (vulnerability assessment i/ili penetration test)
• ukloniti identificirane ranjivosti prije primopredaje
• tijekom održavanja:
– redovito pratiti ranjivosti (CVE)
– isporučivati sigurnosne zakrpe bez odgode
Sustav se smatra sigurnosno prihvatljivim tek nakon uspješno provedenog sigurnosnog testiranja bez identificiranih kritičnih i visokih ranjivosti.
Sve identificirane ranjivosti moraju biti uklonjene prije produkcijskog puštanja sustava u rad.
6.7 Upravljanje sigurnosnim incidentima
Isporučitelj mora osigurati:
• definirani proces upravljanja incidentima
• klasifikaciju incidenata (kritični, visoki, srednji, niski)
• sposobnost:
– detekcije sigurnosnog incidenta
– analize i sanacije
Isporučitelj je dužan surađivati s Naručiteljem u:
• istrazi incidenta
• izradi izvješća
Sustav mora omogućiti prikupljanje podataka potrebnih za:
• forenzičku analizu
• ispunjavanje obveza izvještavanja sukladno ZKS/NIS2
6.8 Sigurnost udaljenog pristupa
Udaljeni pristup mora biti:
• dopušten isključivo uz odobrenje Naručitelja
• omogućen putem sigurnih komunikacijskih kanala (VPN ili ekvivalentno)
• sustav podržava integraciju s MFA na razini domene (AD) i/ili VPN-a
Sve udaljene aktivnosti moraju biti:
• evidentirane
• nadzirane
6.9 Sigurnost pohrane i arhive podataka
Sustav mora osigurati:
• kontrolu pristupa arhivskim podacima
• zaštitu integriteta medicinskih podataka
• dugoročnu pohranu sukladno važećim propisima
Za cloud/IaaS rješenja:
• podaci moraju biti pohranjeni unutar Europske unije
• mora biti osigurana enkripcija podataka
• mora postojati politika sigurnosnih kopija (backup)
6.10 Kontinuitet poslovanja i oporavak (BCP/DR)
Isporučitelj mora definirati i implementirati:
• plan kontinuiteta poslovanja (BCP)
• plan oporavka od katastrofe (DR)
Minimalni zahtjevi:
• definirani RPO i RTO parametri
• redovito testiranje oporavka podataka
• osiguranje dostupnosti sustava u slučaju kvara
6.11 Upravljanje dobavljačima i ovisnostima
Isporučitelj mora:
• identificirati sve ključne komponente Naručiteljevog informacijskoj sustava i sve dobavljače (treće strane) na koje se oslanja ponuđeno rješenje
• osigurati da svi dijelovi sustava zadovoljavaju sigurnosne zahtjeve
• omogućiti Naručitelju:
– pristup tehničkoj dokumentaciji
– neovisnu provjeru sigurnosti sustava
6.12 Dokazivanje sukladnosti
Isporučitelj je dužan dokazati ispunjenje sigurnosnih zahtjeva:
• certifikatima (ISO 27001 ili ekvivalentno)
• tehničkom dokumentacijom
• izvješćima o testiranju (npr. penetration test)
Naručitelj zadržava pravo provjere i dodatnog testiranja prije i tijekom korištenja sustava.
7 | 7 Poslužiteljska infrastruktura
7.1 Naručitelj će za implementaciju ponuđenog rješenja Isporučitelju osigurati raspoložive lokalne i IaaS resurse sljedećim gabaritima:
• Lokalno: Maksimalno raspoloživi hardver koji Naručitelj može osigurati i Isporučitelju staviti na raspolaganje za provođenje implementacije traženog rješenja te za potrebe integracije postojećeg slikovnog materijala na novi sustav je opisan u sljedećoj konfiguraciji:
– Minimalna specifikacija BASE: 2U format, kućište za najmanje 12 diskova (3.5" SAS/SATA, hot-plug) kom 1
– CPU1:Minimalno: 16 core / 32 threads, takt ≥ 2.3 GHz, cache ≥ 70 MB, podrška za Turbo način rada
– CPU2: Moguća nadogradnja
– FAN: Sustav hlađenja s redundantnim ventilatorima (high-performance)
– RAM: Minimalno 128 GB DDR5,brzine ≥ 6400 MT/s, mogućnost proširenja
– RAID CONTROLLER: kontroler s podrškom za hardverski RAID (RAID 1, 5, 10 i sl.)
– BOOT DEVICE CONTROLLER: Da
– DISK1: 2 × M.2 SSD minimalno 960 GB u RAID 1
– DISK2: 2 × SSD ≥ 1.9 TB (read intensive)
– DISK3: 6 × HDD ≥ 16 TB, SAS, 7.2K RPM, hot-plug
– MOTHERBOARD: kompatibilna s traženim zahtjevima
– PSU: Redundantno napajanje (1+1), hot-plug, snage ≥ 1500 W, visoka energetska učinkovit
– NETWORK: Minimalno 2 × 25 GbE SFP28 port, kompatibilnost s 10 GbE optikom + SFP 10GbE
– EMBEDDED SYSTEM MANAGMENT: Ugrađen udaljeni upravljački kontroler (remote management) s enterprise funkcionalnostima
– RACK INSTALLATION: Da, klizači/rail kit uključen
– OS: Windows Server 2022 ili noviji ekvivalentni poslužiteljski operacijski sustav
– USER CALs: 5 x 5-pack of Windows Server 2022 User CALs
– DEVICE CALs: 3 x 10-pack (Total 30) Windows Server 2022 Device CALs
• IaaS: 50TB diskovnog prostora za procijenjeno 5 godina prikupa i pohrane obrađenog slikovnog materijala
– Pohrana i obrada podataka u IaaS okruženju mora biti u skladu sa sigurnosnim zahtjevima definiranim u poglavlju „Sigurnosni zahtjevi prema ZKS / NIS2“, uključujući zahtjeve za lokaciju podataka, enkripciju i sigurnosne kopije.
Ukoliko ponuđeno rješenje zahtijeva drugačije ili dodatne resurse i parametre ili arhitekturu poslužiteljske, mrežne ili sigurnosne infrastrukture, Isporučitelj je dužan o vlastitom trošku osigurati svu potrebnu opremu, licence, konfiguraciju, instalaciju, integraciju i održavanje, bez ikakvih dodatnih troškova za Naručitelja.
8 | 8 Održavanje i podrška
8.1. Tehnička podrška i održavanje
Isporučitelj osigurava tehničku podršku u trajanju od minimalno 12 mjeseci od implementacije sustava, uključujući:
• dobavu novih inačica i podinačica softvera (major/minor/patch),
• pristup bazi znanja 24/7/365,
• mjesečne zapisnike o izvršenim aktivnostima.
8.2. Isporučitelj je dužan za vrijeme trajanja ugovora osigurati:
• Mogućnost prijave kritičnih incidenata u režimu 24/7/365 (telefonom, e-poštom ili putem sustava za upravljanje incidentima). Obrada prijavljenih incidenata te vremena reakcije i otklona iz točke 8.3 primjenjuju se unutar redovnog radnog vremena podrške
• SLA za otklanjanje kritičnih grešaka ≤ 8 sati (radnim danom između 7:30 i 16:30), za ostale incidente prema točki 8.3
• Preventivno i proaktivno održavanje sistemske arhitekture i praćenje radnih karakteristika rada sustava na minimalno optimalnoj razini
• Ažuriranja, sigurnosni patch-evi, nove verzije
• Podrška za integraciju s BIS-om tijekom cijelog trajanja ugovora
• Jedinstvenu kontakt točku za prijavu incidenata direktno od Naručitelja (putem tel. poziva, emailom ili kroz incident management sustav Naručitelja)
8.3. SLA – vrijeme reakcije i otklona incidenta/greške
• Sigurnosni incidenti obrađuju se dodatno u skladu s poglavljem „Sigurnosni zahtjevi prema ZKS / NIS2“
• Vrijeme otklona se definira kao ponovna uspostava rada.
Za svaki incident Isporučitelj prvo provodi početnu dijagnostiku (trijažu) radi utvrđivanja uzroka. Vrijeme reakcije iz točke 8.3 odnosi se na dijagnostiku kvara, a ne na otklon uzroka.
Vrijeme otklona iz točke 8.3 počinje teći tek nakon što je dijagnostikom utvrđeno da je uzrok incidenta u nadležnosti Isporučitelja (programski nedostatak ponuđenog rješenja). Ako se dijagnostikom utvrdi da uzrok leži u hardveru, poslužitelju, mreži, infrastrukturi Naručitelja ili u sustavu/isporukama treće strane, rok otklona na strani Isporučitelja ne teče, a incident se preusmjerava odgovornoj strani uz pisanu obavijest Naručitelju.
Razdoblje od prijave incidenta do utvrđivanja uzroka smatra se vremenom dijagnostike, definirano kao vrijeme reakcije u točki 8.3, te se ne uračunava u vrijeme otklona niti predstavlja osnovu za ugovornu kaznu. Isporučitelj će dijagnostiku provesti u najkraćem razumnom roku, a o utvrđenom uzroku bez odgode pisano izvijestiti Naručitelja.
U slučaju incidenta čiji uzrok zahvaća više komponenti (npr. interakcija programske opreme i hardvera/mreže), Isporučitelj sudjeluje u koordiniranom rješavanju u dijelu svoje nadležnosti, dok rokovi otklona za pojedine komponente terete stranu u čijoj su nadležnosti.
Naručitelj je dužan imenovati ovlaštenu osobu (ili više njih) i njihove zamjenike, dostupne tijekom radnog vremena podrške, ovlaštene za odobravanje i omogućavanje pristupa Isporučitelju radi provođenja dijagnostike i otklanjanja incidenata. Naručitelj je dužan Isporučitelju pravodobno osigurati sve oblike pristupa nužne za dijagnostiku i otklon, uključujući prema potrebi udaljeni pristup (VPN) poslužitelju, fizički pristup poslužiteljskoj prostoriji te pristup klijentskim radnim stanicama na pripadajućim mikrolokacijama.
Vrijeme reakcije i vrijeme otklona iz točke 8.3 počinju teći tek od trenutka kada je Isporučitelju stvarno omogućen pristup sustavu ili komponenti potrebnoj za dijagnostiku odnosno otklon. Razdoblje čekanja na odobrenje ili omogućavanje pristupa od strane Naručitelja ne uračunava se u vrijeme reakcije ni u vrijeme otklona te ne predstavlja osnovu za ugovornu kaznu. Ako pristup nije omogućen, odgovarajući rokovi miruju do trenutka njegova omogućavanja.
9 | 9 Isporuka i rokovi
9.1. Lokacije isporuke
Oprema se isporučuje na lokacije Naručitelja i na lokacije ugovorenih suradnih ustanova u INTERREG projektu. Usluga i programsko rješenje isporučuju se na centralnu lokaciju Naručitelja ili drugu unaprijed definiranu lokaciju.
9.2. Udaljeni pristup
Udaljeni pristup dopušten je isključivo u skladu s odredbama poglavlja „Sigurnosni zahtjevi prema ZKS / NIS2“ te uz prethodno odobrenje Naručitelja
9.3. Obveze Isporučitelja
Isporučitelj se obvezuje izvršiti:
• Isporuku Sustava s uključenim trajnim licencama za sve komponente potrebne za rad sustava (aplikacija, baze, middleware, viewer, DICOM server, integracijski moduli),
• Usluge implementacije na svim točkama definiranim projektom i puštanja Sustava u operativni rad,
• Uslugu tehničke podrške i održavanja Sustava,
• Uslugu migracije postojećeg slikovnog materijala sa postojećeg sustava u novi sustav, uključujući validaciju i funkcionalnu dostupnost,
• Uslugu pripreme za integraciju novog sustava s BIS-om Naručitelja u dijelu koji je u nadležnosti Isporučitelja (konektori, API-ji, konfiguracije i testiranja na strani ponuđenog sustava), pod uvjetom pravodobne dostupnosti, suradnje i isporuka treće strane (BIS dobavljača) te osiguranog pristupa BIS sučeljima i testnom okruženju od strane Naručitelja.
9.4. Obveze Naručitelja
Naručitelj će osigurati:
• udaljeni pristup i administratorske ovlasti ako su nužne,
• angažman stručnih osoba radi koordinacije projekta,
• pripremu infrastrukture (rack, napajanje, IP adrese, pasivna mreža, prostor za pohranu arhive),
• osiguravanje pravodobne suradnje, dostupnosti i isporuka treće strane (BIS dobavljača), uključujući pristup BIS sučeljima, dokumentaciji i testnom okruženju, bez troška za Isporučitelja.
• imenovanje ovlaštenih osoba za koordinaciju i odobravanje pristupa tijekom cijelog trajanja ugovora, uključujući kontakt osobe za incidente i odobravanje pristupa sukladno točki 8.3.
9.5. Rok implementacije
Implementacija Sustava, uključujući instalaciju, konfiguraciju, prvu fazu migracije i puštanje u operativni rad, mora biti završena u roku od 90 dana od potpisa ugovora, pod uvjetom da je Naručitelj osigurao infrastrukturu i pristup sukladno točki 9.4.
Isporučitelj je dužan isporučiti trajnu verziju svih licenci potrebnih za rad sustava, bez ikakvih dodatnih troškova za obnovu pretplate.
9.6. Primopredajni zapisnik
Isporučitelj izrađuje Zapisnik o isporuci, koji potpisuje Naručitelj. Zapisnik mora potvrditi:
• da je sustav u cijelosti funkcionalan,
• da radi u produkcijskom okruženju,
• da je testiran na adekvatnom uzorku korisnika,
• da je prva faza migracije uspješno provedena

## Tehnička specifikacija
Red. br. | Opis minimalnih tehničkih i funkcionalnih karakteristika sustava | Sukladno (DA/NE) | Referenca / napomena ponuditelja
15.1 | Sustav za pohranu, analizu i izračune u kojem se pregledavaju i podaci ehokardiografskih slika i video/kino petlji iu originalnoj prostornoj i vremenskoj razlučivosti snimljenog slikovnog materijala sa uređaja uz dvosmjerni protok podataka:
15.1.1 | Sustav omogućava generiranje izvješća pomoću prilagođenih podatkovnih polja u min. sljedećim pododjeljcima: indikacije, povijest, nalazi, postupci, kliničko pitanje, mišljenje, praćenje i komentari od strane korisnika, te grafički prikaz numeričkih funkcionalnih kardioloških paramatera kroz vremenski period za višekratne preglede,
15.1.2 | Paket izvješća za kardiološke preglede uključujući dokumentiranje različitih kardioloških ultrazvučnih pregleda, min.: transtorakalna ehokardiografija, transezofagealna ehokardiografija, stres ehokardiografija.
15.1.3 | Stvaranje prilagođenih upita za polja baze podataka dostupnih unutar softvera sustava za pohranu, analizu i izračune od strane korisnika. Mrežna licenca uključuje izvoz rezultata upita min. u Excel CSV format, dostupno na svim radnim stanicama sustava za pohranu, analizu i izračune.
15.1.4 | Stvaranje novih vrsta pregleda i konfiguriranje novih obrazaca pomoću odjeljaka iz postojećih obrazaca. Za svaki paket izvješćivanja kreiranje min. jedne nove vrsta pregleda.
15.1.5 | Upravljanje s više radilišta u jednoj bazi podataka unutar sustava za pohranu, analizu i izračune. Ograničavanje korisničkog pristupa pregledima sustava na temelju pripadnosti određenom radilištu i korisničkih privilegija te pružanje izgleda izvješća specifičnih za radilište(zaglavlje, podnožje).
15.1.6 | Min. 10 kombiniranih DICOM licenci potrebnih za slanje slike i podataka mjerenja s ultrazvučnog uređaja u sustava za pohranu, analizu i izračune putem DICOM sučelja. Min. funkcionalnost: radna lista sustava za pohranu, analizu i izračune, za pružanje podataka radne liste ultrazvučnom uređaju. Licence moraju podržavati sve postojeće ultrazvučne uređaje.
15.1.7 | Licenca potrebna za povezivanje s bolničkim informacijskim sustavima. Opcija mora omogućiti sustavu za pohranu, analizu i izračune uvoz demografskih podataka o pacijentu i podataka o liječniku i radilištu koji ga upućuje . Podržavanje HL7 standardnog sučelja.
15.1.8 | Licenca potrebna za povezivanje s bolničkim informacijskim sustavima. Opcija mora omogućiti sustavu za pohranu, analizu i izračune izvoz demografskih podataka pacijenata, liječnika koji je napisao nalaz ehokardiografskom, tehničaru i tekstualne rezultate pregleda ili podatke o zasebnim elementima. Podržavanje HL7 standardnog sučelja.
15.1.9 | Funkcija upravljanja narudžbama koja omogućuje sustavu za pohranu, analizu i izračune upravljanje nalozima (prihvat, prenaručivanje, otkazivanje ) koji potječu iz BIS/RIS sustava. Prihvat dolaznih naloga putem HL7 iz BIS/RIS sustava i popunjavanje radne liste, koja mora biti dostupna ultrazvučnim uređajima putem DICOM-a. Nakon što je narudžba ispunjena, sustav za pohranu, analizu i izračune mora poslati rezultate natrag u BIS/RIS putem HL7 s pojedinostima pristupa. Podržavanje HL7 standardnog sučelja.
15.1.10 | Licenca za poslužiteljski izvoz izvješća kao PDF datoteke u EMR/BIS sustav. Omogućavanje pohranjivanja izvješća uključujući slike i grafikone u PDF formatu na mrežni disk.
15.1.11 | Dvostupanjska arhivska pohrana: lokalna pohrana (poslužitelj) za brzi pristup slikama (kratkoročna arhiva) te pohrana u državni podatkovni oblak (centralizirani sustav mrežne pohrane) za dugoročnu arhivu. Sustav mora omogućiti izravan prijenos, kao i postavljanje upita za dohvaćanje i pregled slika iz lokalne i udaljene pohrane izravno unutar sučelja za analizu i obradu podataka, neovisno o fizičkoj lokaciji pohrane.
15.1.12 | Migracija postojeće baze ultrazvučnih kardioloških podataka korisnika u praznu bazu podataka sustava za pohranu, analizu i izračune. Migracija uključuje min.: demografske podatke pacijenata, cjeloviti slikovni zapis ehokardiografskoga protokola za pojedinačni pregled kao i kronološki sve preglede jedinstvenog pacijenta /ID-a, podatke o pregledu, slikovne datoteke i kino petlje svih načina rada u istoj kvaliteti prostorne i vremenske razlučivosti
15.1.13 | Instalacija i konfiguracija sučelja sustava BIS za primanje demografskih podataka pacijenata iz EMR/BIS sustava putem HL7 ADT poruka. Uvoz demografskih podataka pacijenata i podataka o liječniku i radilištu koji ga je uputio.
15.1.14 | Instalacija i konfiguracija izvoznog sučelja sustava BIS za prijenos podataka izvješća. Uključuje izvoz podataka izvješća, demografskih podataka o pacijentu i podataka o liječniku koji ga upućuje, liječnika koji je napisao nalaz, ehokardiografskom, tehničaru i tekstualne rezultate pregleda, tekst konačnog nalaza i podatke o zasebnim elementima.
15.1.15 | Instalacija i konfiguracija sučelja sustava za upravljanje narudžbama. Uključuje ulazne narudžbe iz BIS/RIS sustava putem HL7 ORM poruka, slanje radne liste u ultrazvučne uređaje i slanje rezultata natrag u BIS/RIS sustav nakon ispunjenja narudžbe.
15.1.16 | Instalacija i konfiguracija sustava PDF izvoza s mogućnošću slanja istih u korisnički EMR/BIS sustav. Generiranje datoteka u ASCI i PDF formatima, uključujući informacije o pacijentu i pregledu kako bi se omogućio EMR uvoz PDF-a.
15.1.17 | Licenca za pohranu slika na postojeći PACS sustav. Opcija omogućuje selektivno slanje odabranih slika, iz sustava za pohranu, analizu i izračune u korisnički PACS sustav
15.1.18 | Min. 15 istovremenih korisničkih radnih mjesta (licenci) koje korisniku omogućavaju izradu, pregled ili uređivanje pregleda unutar sustava za pohranu, analizu i izračune. Pregledavanja slika pohranjenih u datoteci pacijenta. Učitavanje na neograničen broj radnih stanica, uz korištenje min. 15 radnih stanica odjednom (minimalno 15 istovremenih sjednica bez obzira na ukupan broj instaliranih klijentskih aplikacija). Integrirani programski paket za dvodimenzijski prikaz i kvantifikaciju. Minimalne funkcije: analiza i pregledavanje neobrađenih podataka, slika i kino petlji u izvornoj prostornoj i vremenskoj razlučivosti (izvornom osvježenju slike), obavljanje novih mjerenja u dvodimenzijskom prikazu i svim Dopplerskim načinima rada uz ručne provjere i korekcije prije konačnog prihvaćanja rezultata, stvaranje proizvoljnog jednodimenzijskog prikaza (M-mode) bilo kojeg smjera i položaja iz dvodimenzijske kino sekvence pozivom iz arhive, integrirani standardni Dopplerski izračuni za transmitralni, trikuspidni, aortalni i pulmonalni protok, selektivni prikaz mogućih mjerenja ovisno o vrsti Dopplera i položaju uzorka, prikaz rezultata u radnoj mapi i njihova integracija u izvješće, izračun volumena regurgitacije PISA metodom, izračun stenoze jednadžbom kontinuiteta, prikaz krivulje mjerenih brzina miokarda više segmenata uz mjerenje vršnih brzina i trajanja otklona na krivuljama, prikaz smjera brzine kodirano bojom, mjerenje deformacije miokarda metodom praćenja referentne točke (speckle tracking), minimalno za longitudinalni, radijalni, cirkumferentni, torzijski smjer deformacije uz ručnu provjeru i korekcije rezultata, poptuna automatska procjena longitudinalne sistoličke deformacije miokarda s autonomnim odabirom potrebnih presjeka korištenjem AI tehnologije (tehnologija umjetne inteligencije), mjerenje radnog učinka lijeve klijetke globalno i regionalno, funkcionalnosti stres ehokardiografije. Navedene funkcionalnosti predstavljaju minimalni opseg osnovnih analitičkih i kvantifikacijskih zahtjeva Naručitelja te služe isključivo za utvrđivanje sukladnosti ponude s tehničkim zahtjevima i ne podliježu dodatnom bodovanju u okviru kriterija ENP.
15.1.19 | Integrirani programski paket za trodimenzionalne (3D/4D) analize i obrade unutar iste aplikacije. Minimalne funkcije: analiza i pregledavanje neobrađenih 3D/4D podataka, slika i kino petlji u izvornoj razlučivosti, izračun istisne frakcija lijeve klijetke ( EF LV) iz volumnih 4D podataka; minimalni izračuni iz volumnih podataka 4D načina rada: masa lijeve klijetke (LV Mass), 3D istisna frakcija, volumeni lijeve i desne klijetke te lijevog atrija (LA) na kraju dijastole i sistole iz volumnih podataka, iz jednog ili više srčanih ciklusa; integrirana napredna obrada 4D slika i kino petlji unutar iste aplikacije s analizama, minimalno: lijeve klijetke (LV), izračun za LV Mass i indeks sferičnosti, desne klijetke (RV): istovremeni višestruki presjeci (min. 9), alati za analizu 3D morfologije trikuspidnog, mitralnog i aortalnog zaliska, pozicioniranje izvora svjetlosti iza tkiva za dobivanje efekta pozadinskog osvjetljenja, dostupna na živoj i snimljenoj slici, obrada 4D stres ehokardiografije. Pojam „integrirani programski paket“ podrazumijeva funkcionalni modul koji je sastavni dio nuđenog sustava i ne zahtijeva dodatnu integraciju treće strane niti dodatne licence izvan ponuđenog rješenja.

## Bodovanje
18.2 Struktura bodovanja
Kriterij
1. Cijena ponude
2. Tehnička i funkcionalna kvaliteta rješenja
3. Sigurnosni zahtjevi
UKUPNO
18.4 Podkriteriji tehničke i funkcionalne kvalitete — pregled
Br. | Podkriterij | Bodovi
18.4.1 | Kvantitativna re-analiza na neobrađenim („native“ ili „raw“) podacima
18.4.2 | Automatizirana, napredna i AI-potpomognuta kvantifikacija i analiza
18.4.3 | Automatizacija izvještavanja i radnih tokova
18.4.4 | 4D/volumetrijska kvantifikacija i strukturne intervencije
18.4.5 | Napredna obrada i vizualizacija neobrađenih podataka
18.4.6 | Napredno rukovanje podacima i pristup podacima
UKUPNO (maksimalno)
18.4.1 Kvantitativna re-analiza na neobrađenim podacima
Funkcionalnost | DA/NE | Bodovi
Re-analiza u 2D načinu rada na migriranim i na neobrađenim podacima
Re-analiza u Color Doppler načinu na migriranim i na neobrađenim podacima
Re-analiza u M-mode / anatomskom M-mode načinu na migriranim i na neobrađenim podacima
Re-analiza u PW načinu (uključujući pomak bazne linije) na migriranim i na neobrađenim podacima
Re-analiza u CW načinu na migriranim i na neobrađenim podacima
Re-analiza u TVI (Doppler miokarda) načinu na migriranim i na neobrađenim podacima
Generiranje anatomskog M-moda iz pohranjene 2D sekvence na migriranim i na neobrađenim podacima
UKUPNO (maksimalno) | UKUPNO (maksimalno)
18.4.2 Automatizirana, napredna i AI-potpomognuta kvantifikacija i analiza
Funkcionalnost | DA/NE | Bodovi
Automatska procjena istisne frakcije (auto EF) iz 2D podataka metodom praćenja referentne točke (speckle tracking)
AI automatsko mjerenje 2D dimenzija lijeve klijetke
AI prepoznavanje i mjerenje Dopplerovog spektra - automatizirano prepoznavanje dopplerskog spektra bazirano na umjetnoj inteligenciji pri čemu uređaj sam prepoznaje i odabire odgovarajuće mjerenje bez potrebe korekcije od strane korisnika, te vrijednosti mjerenja s nazivom mjerenja automatski upisuje u popis izvršenih mjerenja
Automatizirana longitudinalna strain analiza s AI-potpomognutim odabirom potrebnih presjeka i automatskim ocrtavanjem endokarda, uz funkcionalnost ručnog ispravljanja i ponovnog pokretanja mjerenja, minimalno: ispravljanje pozicije ocrtavanja endokarda, širina područja interesa na stijenci miokarda, dio ciklusa na kojem se vrši uzorkovanje
Višeslojna (endokard/sredina/epikard) strain analiza
Analiza rada miokarda neovisna o opterećenju (Myocardial Work), minimalno: indeks globalnog rada (GWI) i globalna konstruktivna/izgubljena energija (GCW/GWW)
Kvantitativna analiza deformacije (strain) u stres ehokardiografiji, s usporedbom vrijednosti kroz faze opterećenja (npr. mirovanje i vršno opterećenje)
Napredna analiza sinkronizacije miokarda temeljena na tkivnom Doppleru, s prikazom vremena do vršne brzine radi procjene mehaničke dissinkronije
UKUPNO (maksimalno) | UKUPNO (maksimalno)
18.4.3 Automatizacija izvještavanja i radnih tokova
Funkcionalnost | DA/NE | Bodovi
Automatsko generiranje cjelovitog strukturiranog nalaza jednim klikom, pri čemu se polja nalaza automatski popunjavaju iz prethodno prikupljenih mjerenja i podataka pregleda
Kopiranje sadržaja nalaza iz prethodnog pregleda pacijenta
Automatski prijenos mjerenja s ultrazvučnog uređaja i iz baze pregleda (putem DICOM-a) u polja nalaza
Statusi pregleda koji automatski pokreću daljnje radne tokove (npr. izvoz i objavu nalaza) te onemogućuju finaliziranje pregleda dok obvezna polja nisu popunjena
Automatski prijenos obrađenih slika/petlji i izvedenih parametara iz analitičkog modula u nalaz
Izvoz nalaza kao DICOM Encapsulated PDF ili ekvivalentno
Analitički modul s prilagođenim upitima i izvozom u minimalno .csv formatu ili ekvivalentno
UKUPNO (maksimalno) | UKUPNO (maksimalno)
18.4.4 4D/volumetrijska kvantifikacija i strukturne intervencije
Funkcionalnost | DA/NE | Bodovi
Automatizirana 4D kvantifikacija lijeve klijetke, minimalno: volumen, istisna frakcija (EF), masa
Automatizirana 4D kvantifikacija desne klijetke, minimalno: volumen na kraju dijastole i na kraju sistole, istisna frakcija (EF)
Automatizirana 4D kvantifikacija lijevog atrija, minimalno: maksimalni i minimalni volumen, istisna frakcija (EF) atrija
Automatizirana 4D kvantifikacija mitralnog zaliska, minimalno: površina anulusa, promjer anulusa, visina „tentinga“
Automatizirana 4D kvantifikacija trikuspidnog zaliska, minimalno: površina anulusa, promjer anulusa
Automatizirana 4D kvantifikacija aortalnog zaliska, minimalno: promjer anulusa, površina anulusa, promjer izlaznog trakta lijeve klijetke
4D strain (deformacija iz volumetrijskih podataka)
Fuzija CT/UZV s pohranom orijentira ILI alati za procjenu/okluziju aurikule lijevog atrija (LAA)
UKUPNO (maksimalno) | UKUPNO (maksimalno)
18.4.5 Napredna obrada i vizualizacija neobrađenih podataka
Funkcionalnost | DA/NE | Bodovi
Napredno filtriranje/obrada 2D slike (poboljšanje omjera signal/šum)
Napredna 4D vizualizacija protoka u boji (transparentni/usmjereni prikaz)
Usporedba snimaka različitih pregleda
Fotorealistični 4D rendering s kontrolom virtualnog izvora svjetla ili istovremeni prikaz ≥ 12 presjeka
UKUPNO (maksimalno) | UKUPNO (maksimalno)
18.4.6 Napredno rukovanje podacima i pristup podacima
Funkcionalnost | DA/NE | Bodovi
Anonimizacija podataka pacijenta pri izvozu slika i nalaza
Izravan izvoz slika i kino-petlji na vanjski medij u formatima JPG/MP4 i DICOM
Usporedni (side-by-side) prikaz slika iz dvaju različitih pregleda istog pacijenta
Standardizirani DICOM tokovi: MPPS, Storage Commitment, Query/Retrieve
Napredna kontrola reprodukcije: usklađeni (sinkronizirani) istovremeni prikaz više sekvenci
UKUPNO (maksimalno) | UKUPNO (maksimalno)
18.6 Sigurnosni kriteriji
Funkcionalnost | DA/NE | Bodovi
Zaključavanje (finaliziranje) nalaza i izvješća uz elektroničko potpisivanje od strane ovlaštenog korisnika, s evidentiranjem identiteta korisnika i točnog vremena (datum i vrijeme) u bazi podataka
Automatska anonimizacija / deidentifikacija podataka pacijenta pri izvozu slika i nalaza
Automatsko (konfigurabilno) brisanje privremeno pohranjenih (cache) slikovnih podataka na klijentskoj radnoj stanici, uz okidač pri odjavi posljednjeg korisnika
Kontrolirani hitni pristup pregledima drugog odjela u načinu samo-za-čitanje, uz obvezni unos razloga pristupa koji se pohranjuje u sigurnosni zapis (event log)
Strojno čitljiv popis programskih komponenti (SBOM, npr. SPDX/CycloneDX) za potrebe automatiziranog upravljanja ranjivostima
UKUPNO (maksimalno) | UKUPNO (maksimalno)

## SLA tablica
Vrsta incidenta | Opis | Vrijeme reakcije | Vrijeme otklona
Kritični | Sustav nedostupan, integracija ne radi, nemoguć rad liječnika | 2 sata (radnim danom između 7:30 i 16:30) | 8 sati (radnim danom između 7:30 i 16:30)
Visoki | Značajno usporenje, djelomična nedostupnost | 4 sata (radnim danom između 7:30 i 16:30) | 2 radna dana
Srednji | Funkcionalni problemi bez utjecaja na rad | 1 radni dan | 3 radna dana
Niski | Manje smetnje, kozmetičke greške | 1 radni dan | 5 radnih dana ili prema dogovoru

## Troškovnik
Red br. | Naziv i opis predmeta nabave | Jed. mj. | Količina | Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV | Stopa PDV-a | Ukupna cijena fco KBC Zagreb bez PDV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7= (4x5)
2. | Kardiološki softver | kpl | 1
| SVEUKUPNO ZA PREDMET NABAVE BEZ PDV-a | SVEUKUPNO ZA PREDMET NABAVE BEZ PDV-a