## Sheet2
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR
ZAGREB, Kišpatićeva 12
Ugradbena medicinska oprema za potrebe Klinike za plućne bolesti
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | ZADOVOLJAVA DA/NE | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Stropni sustav s vodoravnom gredom te kliznim opskrbnim glavama i regalima za medicinsku opremu - za jedan krevet | kpl | 2
1.1. | Montaža stropnog sustava na AB stropnu ploču, uključujući prilagodbu dovedenih elektro-instalacije i instalacije medicinskih plinova na točnu poziciju hvatišta
1.2. | Fiksna vodoravna greda duljine minimalno 310 cm, bijele boje, s ugrađenom šinom za klizne opskrbne glave za dovod električnih instalacija i medicinskih plinova te smještaj medicinske opreme na pripadajuće regale, minimalno sljedećih karakteristika:
1.2.1. | Montaža vodoravne grede na minimalno 2 stupa promjera minimalno 100 mm, sa spojnicama za plinove i električnu instalaciju unutar grede
1.2.2. | Indirektno LED svjetlo smješteno s gornje strane grede, snage minimalno 90 W, s prekidačem za upravljanje smještenim na kliznoj opskrbnoj glavi s pacijentove desne strane
1.2.3. | Direktno LED svjetlo za pregled pacijenta smješteno s donje strane grede, iznad kreveta, snage minimalne 25 W, s prekidačem za upravljanje smještenim na kliznoj opskrbnoj glavi s pacijentove desne strane
1.3. | Klizna opskrbna glava s pripadajućim regalom (smještena s pacijentove lijeve strane), minimalno sljedećih karakteristika:
1.3.1. | Pomicanje opskrbne glave lijevo-desno po vodoravnoj gredi minimalno 110 cm. Ugrađena pneumatska kočnica za sprečavanje nenamjernog pomicanja.
1.3.2. | Otpuštanje pneumatske kočnice pomoću kontrolne ploče osjetljive na dodir. Prilikom dodira kočnice se otpuštaju na minimalno 15 sekundi.
1.3.3. | Širina opskrbne glave minimalno 65 cm
1.3.4. | Nosivost klizača opskrbne glave minimalno 120 kg
1.3.5. | Ugradnja utičnica medicinskih plinova i struje na pet ploha opskrbne glave (naprijed, straga, lijevo, desno, ispod)
1.3.6. | Ugrađene električne utičnice: - 8x 230V utičnica s poklopcem, oznakom strujnog kruga i LED prikazom stanja strujnog kruga (raspoređeno naprijed i/ili straga te ispod) - 2x izjednačenje potencijala (lijevo) - 2x mreža RJ 45 s oznakom mrežnog priključnog mjesta (ispod) - 1x prazno mjesto za naknadnu ugradnju utičnica ili poziva sestre (desno)
1.3.7. | Ugrađene utičnice medicinskih plinova: - 2x kisik (naprijed i straga) - 1x komprimirani zrak 5 bar (straga) - 2x vakuum (naprijed i straga)
1.3.7.1. | Dva položaja utikača: radni i parkirni položaj
1.3.7.2. | Konstrukcija utičnice omogućuje zamjenu dijelova i redovito održavanje utičnice bez prekida opskrbe plinom
1.3.8. | Šina za ovjes medicinske opreme presjeka 10x25 mm na obje bočne strane opskrbne glave i na prednjoj strani klizača opskrbne glave
1.3.9. | Ispod opskrbne glave postavljen regal za smještaj medicinske opreme sastavljen od dvije nosive cijevi promjera min. 35 mm i visine 150 cm
1.3.9.1. | Polica korisne površine min. 43x44 cm (širina x dubina), nosivosti min. 70 kg, s bočno postavljenim standardnim šinama dimenzije 10x25 mm
1.3.9.2. | Ladica ispod police, visine min. 15 cm, s mogućnošću vađenja i skidanja prednje stranice kod čišćenja, s automatom za tiho zatvaranje
1.3.9.3. | Dvostruka horizontalna šina duljine min. 60 cm, montaža na vertikalnu cijev, nosivost min. 10 kg
1.3.10. | Nosač monitora, montaža na dvostrukoj zglobnoj ruci min. duljine 20 + 20 cm, VESA prihvat, s rotacijskim zglobovima s podesivom frikcijskom kočnicom i kanalicom za provođenje kablova po cijeloj dužini, nosivost min. 15 kg
1.4. | Klizna opskrbna glava s pripadajućim regalom (smještena s pacijentove desne strane), minimalno sljedećih karakteristika:
1.4.1. | Pomicanje opskrbne glave lijevo-desno po vodoravnoj gredi minimalno 110 cm. Ugrađena pneumatska kočnica za sprečavanje nenamjernog pomicanja.
1.4.2. | Otpuštanje pneumatske kočnice pomoću kontrolne ploče osjetljive na dodir. Prilikom dodira kočnice se otpuštaju na minimalno 15 sekundi.
1.4.3. | Širina opskrbne glave minimalno 65 cm
1.4.4. | Nosivost klizača opskrbne glave minimalno 120 kg
1.4.5. | Ugradnja utičnica medicinskih plinova i struje na pet ploha opskrbne glave (naprijed, straga, lijevo, desno, ispod)
1.4.6. | Ugrađene električne utičnice: - 8x 230V utičnica s poklopcem, oznakom strujnog kruga i LED prikazom stanja strujnog kruga (raspoređeno naprijed i/ili straga te ispod) - 2x izjednačenje potencijala (lijevo) - 2x mreža RJ 45 s oznakom mrežnog priključnog mjesta (ispod) - 1x prazno mjesto za naknadnu ugradnju utičnica ili poziva sestre (desno)
1.4.7. | Ugrađene utičnice medicinskih plinova: - 2x kisik (naprijed i straga) - 1x komprimirani zrak 5 bar (naprijed) - 2x vakuum (naprijed i straga)
1.4.7.1. | Dva položaja utikača: radni i parkirni položaj
1.4.7.2. | Konstrukcija utičnice omogućuje zamjenu dijelova i redovito održavanje utičnice bez prekida opskrbe plinom
1.4.8. | Šina za ovjes medicinske opreme presjeka 10x25 mm na obje bočne strane opskrbne glave i na prednjoj strani klizača opskrbne glave
1.4.9. | Ispod opskrbne glave postavljen regal za smještaj medicinske opreme sastavljen od dvije nosive cijevi promjera min. 35 mm i visine 100 cm
1.4.9.1. | Polica korisne površine min. 43x44 cm (širina x dubina), nosivosti min. 70 kg, s bočno postavljenim standardnim šinama dimenzije 10x25 mm
1.4.9.2. | Ladica ispod police, visine min. 15 cm, s mogućnošću vađenja i skidanja prednje stranice kod čišćenja, s automatom za tiho zatvaranje
1.4.9.3. | Dvostruka horizontalna šina duljine min. 60 cm, montaža na vertikalnu cijev, nosivost min. 10 kg
1.4.10. | Izvlačni infuzijski stalak za 4 infuzijske boce poredane u liniju, visina stalka podesiva min. od 100 do 180 cm. Montaža na dvostrukoj zglobnoj ruci duljine min. 20 + 20 cm, s rotacijskim zglobovima s podesivom frikcijskom kočnicom i kanalicom za provođenje kablova po cijeloj dužini, nosivost min. 25 kg.
1.4.11. | Dvostruka horizontalna šina duljine 20 cm, montaža na vertikalnu cijev, nosivost min. 5 kg
1.5. | Ponuđena oprema mora biti certificirana kao medicinski proizvod klase II b koji ima ocjenu sukladnosti te je označen oznakom "CE". Ponudi se mora priložiti Izjava o sukladnosti prema zahtjevima određenim Zakonom o medicinskim proizvodima (NN 76/13).
1.6. | Ponudi treba biti priložena skica ponuđenog rješenja iz koje su jasno vidljive sve tražene tehničke karakteristike
2. | Stropni sustav s vodoravnom gredom te kliznim opskrbnim glavama i regalima za medicinsku opremu - za tri kreveta | kpl | 2
2.1. | Montaža stropnog sustava na AB stropnu ploču, uključujući prilagodbu dovedenih elektro-instalacije i instalacije medicinskih plinova na točnu poziciju hvatišta
2.2. | Fiksna vodoravna greda duljine minimalno 930 cm, za tri kreveta, bijele boje, sa ugrađenom šinom za klizne opskrbne glave za dovod električne energije i medicinskih plinova te smještaj medicinske opreme na pripadajuće regale, minimalno sljedećih karakteristika:
2.2.1. | Montaža vodoravne grede na minimalno 6 stupova promjera minimalno 100 mm, sa spojnicama za plinove i električnu instalaciju unutar grede
2.2.2. | Indirektno LED svjetlo smješteno s gornje strane grede - 1 komad po krevetu, snage minimalno 90 W, s prekidačem za upravljanje smještenim na kliznoj opskrbnoj glavi s pacijentove desne strane
2.2.3. | Direktno LED svjetlo za pregled pacijenta smješteno s donje strane grede - 1 komad po krevetu, iznad kreveta, minimalne snage 25 W, s prekidačem za upravljanje smještenim na kliznoj opskrbnoj glavi s pacijentove desne strane
2.3. | Klizna opskrbna glava s pripadajućim regalom - 3 komada (1 komad po krevetu, smještene s pacijentove lijeve strane), minimalno sljedećih karakteristika:
2.3.1. | Pomicanje opskrbne glave lijevo-desno po vodoravnoj gredi minimalno 110 cm. Ugrađena pneumatska kočnica za sprečavanje nenamjernog pomicanja.
2.3.2. | Otpuštanje pneumatske kočnice pomoću kontrolne ploče osjetljive na dodir. Prilikom dodira kočnice se otpuštaju na minimalno 15 sekundi.
2.3.3. | Širina opskrbne glave minimalno 65 cm
2.3.4. | Nosivost klizača opskrbne glave minimalno 120 kg
2.3.5. | Ugradnja utičnica medicinskih plinova i struje na pet ploha opskrbne glave (naprijed, straga, lijevo, desno, ispod)
2.3.6. | Ugrađene električne utičnice: - 8x 230V utičnica s poklopcem, oznakom strujnog kruga i LED prikazom stanja strujnog kruga (raspoređeno naprijed i/ili straga te ispod) - 2x izjednačenje potencijala (lijevo) - 2x mreža RJ 45 s oznakom mrežnog priključnog mjesta (ispod) - 1x prazno mjesto za naknadnu ugradnju utičnica ili poziva sestre (desno)
2.3.7. | Ugrađene utičnice medicinskih plinova: - 2x kisik (naprijed i straga) - 1x komprimirani zrak 5 bar (straga) - 2x vakuum (naprijed i straga)
2.3.7.1. | Dva položaja utikača: radni i parkirni položaj
2.3.7.2. | Konstrukcija utičnice omogućuje zamjenu dijelova i redovito održavanje utičnice bez prekida opskrbe plinom
2.3.8. | Šina za ovjes medicinske opreme presjeka 10x25 mm na obje bočne strane opskrbne glave i na prednjoj strani klizača opskrbne glave
2.3.9. | Ispod opskrbne glave postavljen regal za smještaj medicinske opreme sastavljen od dvije nosive cijevi promjera min. 35 mm i visine 150 cm
2.3.9.1. | Polica korisne površine min. 43x44 cm (širina x dubina), nosivosti min. 70 kg, s bočno postavljenim standardnim šinama dimenzije 10x25 mm
2.3.9.2. | Ladica ispod police, visine min. 15 cm, s mogućnošću vađenja i skidanja prednje stranice kod čišćenja, s automatom za tiho zatvaranje
2.3.9.3. | Dvostruka horizontalna šina duljine min. 60 cm, montaža na vertikalnu cijev, nosivost min. 10 kg
2.3.10. | Nosač monitora, montaža na dvostrukoj zglobnoj ruci min. duljine 20 + 20 cm, VESA prihvat, s rotacijskim zglobovima s podesivom frikcijskom kočnicom i kanalicom za provođenje kablova po cijeloj dužini, nosivost min. 15 kg
2.4. | Klizna opskrbna glava s pripadajućim regalom - 3 komada (1 komad po krevetu, smještene s pacijentove desne strane), minimalno sljedećih karakteristika:
2.4.1. | Pomicanje opskrbne glave lijevo-desno po vodoravnoj gredi minimalno 110 cm. Ugrađena pneumatska kočnica za sprečavanje nenamjernog pomicanja.
2.4.2. | Otpuštanje pneumatske kočnice pomoću kontrolne ploče osjetljive na dodir. Prilikom dodira kočnice se otpuštaju na minimalno 15 sekundi.
2.4.3. | Širina opskrbne glave minimalno 65 cm
2.4.4. | Nosivost klizača opskrbne glave minimalno 120 kg
2.4.5. | Ugradnja utičnica medicinskih plinova i struje na pet ploha opskrbne glave (naprijed, straga, lijevo, desno, ispod)
2.4.6. | Ugrađene električne utičnice: - 8x 230V utičnica s poklopcem, oznakom strujnog kruga i LED prikazom stanja strujnog kruga (raspoređeno naprijed i/ili straga te ispod) - 2x izjednačenje potencijala (lijevo) - 2x mreža RJ 45 s oznakom mrežnog priključnog mjesta (ispod) - 1x prazno mjesto za naknadnu ugradnju utičnica ili poziva sestre (desno)
2.4.7. | Ugrađene utičnice medicinskih plinova: - 2x kisik (naprijed i straga) - 1x komprimirani zrak 5 bar (naprijed) - 2x vakuum (naprijed i straga)
2.4.7.1. | Dva položaja utikača: radni i parkirni položaj
2.4.7.2. | Konstrukcija utičnice omogućuje zamjenu dijelova i redovito održavanje utičnice bez prekida opskrbe plinom
2.4.8. | Šina za ovjes medicinske opreme presjeka 10x25 mm na obje bočne strane opskrbne glave i na prednjoj strani klizača opskrbne glave
2.4.9. | Ispod opskrbne glave postavljen regal za smještaj medicinske opreme sastavljen od dvije nosive cijevi promjera min. 35 mm i visine 100 cm
2.4.9.1. | Polica korisne površine min. 43x44 cm (širina x dubina), nosivosti min. 70 kg, s bočno postavljenim standardnim šinama dimenzije 10x25 mm
2.4.9.2. | Ladica ispod police, visine min. 15 cm, s mogućnošću vađenja i skidanja prednje stranice kod čišćenja, s automatom za tiho zatvaranje
2.4.9.3. | Dvostruka horizontalna šina duljine min. 60 cm, montaža na vertikalnu cijev, nosivost min. 10 kg
2.4.10. | Izvlačni infuzijski stalak za 4 infuzijske boce poredane u liniju, visina stalka podesiva min. od 100 do 180 cm. Montaža na dvostrukoj zglobnoj ruci duljine min. 20 + 20 cm, s rotacijskim zglobovima s podesivom frikcijskom kočnicom i kanalicom za provođenje kablova po cijeloj dužini, nosivost min. 25 kg.
2.4.11. | Dvostruka horizontalna šina duljine 20 cm, montaža na vertikalnu cijev, nosivost min. 5 kg
2.5. | Indikator buke s vizualnim prikazom nivoa buke. Mjerno područje u minimalnim granicama od 40 dB do 90 dB
2.6. | Ponuđena oprema mora biti certificirana kao medicinski proizvod klase II b koji ima ocjenu sukladnosti te je označen oznakom "CE". Ponudi se mora priložiti Izjava o sukladnosti prema zahtjevima određenim Zakonom o medicinskim proizvodima (NN 76/13).
2.7. | Ponudi treba biti priložena skica ponuđenog rješenja iz koje su jasno vidljive sve tražene tehničke karakteristike