## Troškovnik
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR
ZAGREB, Kišpatićeva 12
Elektrokirurški generator za potrebe Klinike za plućne bolesti
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | ZADOVOLJAVA DA/NE | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | PREDMET NABAVE-Elektrokirurški generator za potrebe Klinike za plućne bolesti | kpl | 1
1 | Snaga monopolarno : min. 360W rezanje i min. 240W koagulacija, bipolarno : min.120W rezanje i min. 144W koagulacija
2 | Interaktivno i intuitivno opsluživanje preko velikog displeja osjetljivog na dodir, podrška u postavljanju optimalnih parametara/modova za različite indikacije, prikazivanje svih parametara trenutno aktiviranog instrumenta, najnovija MULTI mikroprocesorski upravljana tehnologija ( 25 miliona uzorkovanja/sek ), sustav automatskog doziranja snage u zavisnosti od otpora tkiva i sustav zarezivanja kontrolom vršne snage, nadgledavanje neutralne elektrode prema otporu tkiva,simetriji struje i gustoći struje. Mogućnost memoriranja min. 250 programa sa 6 podprograma daljinski upravljiva. Mogućnost modularne nadogradnje na tehnologiju vodenog noža(hybrid-tehnologija) i argon plazama koagulacije u istoj konzoli. 4 utičnice od kojih jedna služi za priključak neutralne elektrode.
3 | 6 različitih modova za rezanje svaki reproducirajuće kvalitete reza sa najmanje 10 efekata hemostaze, podrška automatskog doziranja snage , regulacije napona , električnog luka i doziranja snage kod zarezivanja. Frakcionirani modovi sa intervalima rezanja i koagulacije zasebno za primjenu kod polipektomijskih omči tj. sfikterotomijskih instrumenata te primjene u vodenom mediju.
4 | 6 različitih koagulacijskih modova sa najmanje 10 efekata hemostaze.
5 | Svi modovi namjestivi samo preko jednog parametra : efekt hemostaze ( nema potrebe za namještavanjem snage ) , efekt hemostaze podesiv u finim koracima vizualno prikazan na displeju.
6 | Kabel za neutralnu elektrodu, za dvodjelne neutralne elektrode, klamer priključak, min. 4 m
7 | Neutralna elektroda sa ekvipotencijalnim prstenom, min. (85+23) cm², ( 50 kom )
8 | Dvopedalni nožni prekidač sa funkcijom daljinskog prebacivanja
9 | Modul za krio biopsiju, rekanalizaciju i devitalizaciju tkiva u bronhoskopiji - sva relevantna podešavanja intuitivna preko displeja - prepoznavanje sondi po sistemu PLUG&PLAY i namještavanje svih relevantnih parametara - mogućnost programiranja 10 individualnih programa - reproducirajuća kvaliteta smrzavanja nezavisna o broju upotreba sonde, 5 efekata, ugrađen timer- aktivacija preko nožne komande - pogonski plin CO2, tlak 45-65 bara - napon napajanja 100V-240V, 50/60Hz
10 | Jednopedalni nožni prekidač
11 | Adapter za bocu CO2
12 | Fleksibilno crijevo za plin; L 1m
13 | Pripadajuća kolica za aparat