## Troškovnik
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR
ZAGREB, Kišpatićeva 12
Poligrafski sustav
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | ZADOVOLJAVA DA/NE | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | PREDMET NABAVE-Poligrafski sustav | kpl | 2
1 | Mjerenje protoka i hrkanja putem oronazalne kanile
2 | Mjerenje SpO2, srčane frekvencije i pleitizmografije pomoću višekratnog silikonskog senzora
3 | Mjerenje CPAP tlaka (CPAP adapter uključen u isporuku)
4 | Mogućnost naadogradnje za mjerenje minimalno 4 EEG kanala, 2 EOG kanala, 1 EMG kanal, kontinuirano praćenje impedancije
5 | Integrirani senzor pokreta
6 | Integrirani senzor položaja tijela pacijenta
7 | 2 senzora/pojasa za bilježenje pokreta prsa i abdomena
8 | Tipka za bilježenje događaja
9 | Ekran u boji, osjetljiv na dodir, za provjeru kvalitete signala, minimalne rezolucije 320x240 piksela
10 | Pokretanje snimanja i kontrola kvalitete signala bez upotrebe računala
11 | Bazna stanica za punjenje baterije i prijenos zapisa na računalo
12 | Integrirana Li-Ion baterija dostatna do minimalno 17 sati mjerenja
13 | Računalni program za pohranu i analizu zapisa, OS Windows kompatibilan, minimalno 2 licence
14 | Automatsko prepoznavanje postavljenih senzora, bez potrebe odabira montaže
15 | Opcija nadogradnje kontinuiranim neinvazivnim mjerenjem sistoličkog i dijastoličkog krvnog tlaka bez upotrebe manžete korištenjem PTT metode, validirano sukladno ESH-IP 2010 smjernicama