## Troškovnik
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR
ZAGREB, Kišpatićeva 12
Polisomnografski sustav
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | ZADOVOLJAVA DA/NE | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | PREDMET NABAVE-Polisomnografski sustav | kpl | 2
1.1 | Sustav za polisomnografiju s EEG za rutinski i kontinuirani EEG s digitalnom IC videometrijom i online prijenosom podataka i vremenom snimanja od minimalno 12 sati u kontinuitetu
1.2 | Minimalno 37 kanala koji uklljučuju: protok (tlak nosnica), CPAP tlak, protok putem termistora, hrkanje putem mikrofona, napor za torakalni i abdominalni udah, SpO2, srčana frekvencija, pletizmogram, položaj tijela, pokreti, udovi - EMG lijevo i desno, ambijentalno svjetlo, označavanje događaja, 25 EEG + ref. + 7 diff + REF + GND, kontinuirana imedancija
1.3 | Ugrađeni Bluetooth odašiljač+B14:B30+B14:B31
1.4 | Punjiva Li-ion baterija
1.5 | Priključna stanica za prijenos podataka i punjenje baterija
1.6 | MicroSD kartica s minimalno 5 GB memorije
1.7 | Višekratni induktivni remen za abdomen i toraks
1.8 | Termistor s pričvrsnom kopčom
1.9 | Mikrofon za snimanje hrkanja
1.10 | 2 EMG senzora za udove
1.11 | Silikonski senzor za SpO2 (odrasli)
1.12 | Integracija eksternih uređaja putem analognog optokaplera, 1-kanalni ili 4-kanalni
1.13 | Integracija CPAP uređaja.
1.14 | Mogućnost nadogradnje na neinvazivno mjerenje tlaka PTT metodom kontinuiranim neinvazivnim mjerenjem sistoličkog i dijastoličkog krvnog tlaka bez upotrebe manžete korištenjem PTT metode, validirano sukladno ESH-IP 2010 smjernicama
1.15 | Zaslon visoke razlučivosti osjetljiv na dodir za postavljanje neovisno o računalu, biokalibraciju i provjeru impedancije uz krevet pacijenta
1.16 | Infracrvena video kamera, , ugrađeno IC osvjetljenje, mikrofon, zvučnik, namanja rezolucija 3840 x 2160, 5x optički zoom, automatski fokus, zidna ili stropna montaža, napajanje
1.17 | Mogućnost nadogradnje eksterne baterije za produljenje trajanja snimanja za online snimanje do minimalno 24h i za offline snimanje za do minimalno 45 sati
1.18 | Mogućnost nadogradnje dodatnih senzora: senzor za snimanje elektrodermalne aktivnosti, interkostalni EMG senzor, bežične PLM elektrode
1.19 | Računalni program za inicijalizaciju, automatska analiza i i generiranje izvještaja prilagođenih potrebama korisnika, minimalno 2 licence. Program certificiran za automatsku analizu od strane AASM.
1.20 | Priključna kutija za EEG elektrode, 40 kom disk zlatnih elektroda (10 mm s rupom, dužina kabela: 75 cm), 2 spojna kabela za EKG, Elektrode za jednokratnu upotrebu za EKG i EMG udova (30 kom.)
1.21 | Nosne kanile (10 kom), pasta za elektrode, abrazivni gel za pripremu kože, korisnički priručnik, torba za nošenje