## Digestor
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR
ZAGREB, Kišpatićeva 12
Digestor
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | ZADOVOLJAVA DA/NE | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Digestor | kpl. | 1
1.1 | Dimenzije širina do 1200mm, dubina do 1000mm, visina 2250-2700mm, zbog raspoloživosti prostora u laboratoriju
1.2 | Metalna galvanizirana konstrukcija plastificirana epoksi prahom
1.3 | Rasvjeta radnog prostora min 500 Lux-a
1.4 | Podizna vrata od dvodjelnog sigurnosnog stakla s horizontalnim i vertikalnim pomakom
1.5 | Visina radne plohe 850 do 950mm (+/-5%)
1.6 | Metalno postolje digestora izrađeno od čeličnih profila, plastificirano epoksidnim prahom otpornim prema kiselinama i lužinama s mogućnosti ugradnje podpultnih ormara po cijeloj dužini digestora. Noge imaju prijanjajuću stopu po cijeloj dužini te se daju podešavati i pogodne su za sterilne prostore.
1.7 | Sigurnosna mehanička zaštita od podizanja vrata iznad 500mm
1.8 | Jedna armatura za hladnu vodu plastificirana epoksi kiselootpornim prahom s keramičkim ventilom izvan radne zone.
1.9 | S vanjske strane shuko utičnice 6x230V 16A IP 44
1.10 | On/Of prekidač ventilatora i svjetla, alarm u slučaju kvara ventilatora.
1.11 | Sustav automatske kočnice kliznih vertikalnih vrata uslijed pucanja remena ili sajle.
1.12 | Komplet naljepnica i upozorenja propisan normom EN 14175, europska norma koja definira projektiranje, konstrukciju, ispitivanje i rad laboratorijskih digestora (dimnih ormara), jamči se zaštita laboratorijskog osoblja od opasnih isparenja, aerosola i prskanja kemikalija, kao i sprječavanje nastanka eksplozivnih atmosfera unutar samog ormara
1.13 | Zadovoljava HRN EN 14175, službenu hrvatsku normu koja u potpunosti preuzima europsku normu EN 14175 u hrvatski nacionalni sustav normizacije (preko Hrvatskog zavoda za norme - HZN), propisuje sve sigurnosne i tehničke zahtjeve za laboratorijske digestore (dimne ormare) koji se proizvode, prodaju ili koriste na tržištu Republike Hrvatske.
1.14 | Keramička radna ploha dimenzije cca 1200x 750x 25(32) +/-5% s protupreljevnim rubom
1.15 | Keramičko korito unutarnjih dimenzija od 245 do 410x 135 do 410x100 do 325 ugrađeno pod radnu ploču, sa sifonom, spojiti na odvod.Dimenzije korita su pisane u skladu sa našim potrebama
1.16 | Frekventni pretvarač za podešavanje/upravljanje ventilatorom monofazni
2 | PODDIGESTORSKI ORMARI - 1 kom.
2.1 | Sigurnosni ormar za kiseline i lužine širine do 600mm, dubine do 550mm, visine do 700mm
2.2 | Otvaranje vrata do 180 stupnjeva
2.3 | Šarke otporne na kiseline
2.4 | Termički zaštićeni elektro ventilator 220V, 20W;on/of lampica
2.5 | Priključak za uzemljenje za pražnjenje nakupljenog statičkog elektriciteta.
2.6 | Naljepnice upozorenja "Opasnost" na vratima
3 | PODPULTNI ORMAR S VRATIMA, DIMENZIJA OVISNO O DIMENZIJAMA KORITA - 1 kom.
3.1 | Ispod digestorskog korita cca 600x570x600+150mm(+/-10%) s vratima
3.2 | Ormarić izrađen od vlagootpornog iverala ili materijala jednako vrijednom vodootpornom iveralu, minimalne debljine 18mm
3.3 | Svi rubovi zaštićeni ABS trakom debljine minimalno 0,8 mm, udarni rubovi zaštićeni ABS trakom debljine minimalno 2 mm
3.4 | Vrata izrađena od vlagootporne iverice ili materijala jednako vrijednom vodootpornoj iverici, minimalno 19mm, zaštićena ABS trakom sa sve četiri strane. Ugrađene spojnice s ublaživačima zatvaranja (soft closing).
3.5 | Otvorena leđa ili zatvorena leđa s mogučnošću spajanja digestorskog korita na odvod vode (sifon)
3.6 | Ormar sa sistemom za lakše izvlačenje ormara
4 | VENTILACIJA DIGESTORA (Ventilator se postavlja na ravni krov objekta, cijevi se vode kroz prozor uz fasadu do krova) i ormara za kemikalije zbog postojećeg prostora (prizemlje) u kojemu je namijenjen.
4.1 | Ventilator digestora: PP kućište otporno na kiseline i lužine, motor u Ex izvedbi, trofazni, Dijametar minimalno 200 mm,(ovisi o promjeru usisne cijevi i veličini samog digestora)380V, 0,75 kW-uključen nosač ventilatora i završna cijev sa zaštitnom mrežicom i sav montažni materijal - 1 set. U svakodnevnom radu koristimo: Benzidin: Kancerogen kategorije 1A (dokazano kancerogen za ljude), Formaldehid: kancerogen kategorije 1B (vjerojatno kancerogen za ljude) i mutagen kategorije 2 (sumnja na genetska oštećenja), Dimetil-formamid (DMF): Reprotoksičan kategorije 1B (dokazano šteti plodu/nerođenom djetetu) i može smanjiti plodnost, Fenol: mutagen kategorije 2 (sumnja na izazivanje genetskih defekata).
4.2 | Za digestor: Cijevi PPs promjera minimalno 200 mm, duljine cca 15 m, spojevi cijevi zavareni-uključena koljena i sav montažni materijal - 1 set
4.3 | Za ormar: Cijevi promjera od 75 do 125 mm, duljine cca 15m, spojevi cijevi zavareni-uključena koljena i sav montažni materijal, završna cijev sa zaštitnom mrežicom - 1 set ; u ormaru će biti pohranjene kemikalije kategorije 1, 2 i 3
4.4 | Zamjena prozorskog stakla lexanom (transparentan, UV otporan) ili materijala jednakovrijednim lexanu - 1 kom.
5 | Dostava, izrada i montaža do pune funkcionalnosti
6 | Zadovoljava normu EN 61010-1: jamči električnu sigurnost ako digestor ima ugrađen sustav prisilne ventilacije (elektro-aspirator). U svakodnevnom radu koristimo:aceton: lako zapaljiva tekućina (kategorija 2), uzrokuje specifičnu toksičnost za organe nakon jednokratnog izlaganja (kategorija 3 - uzrokuje pospanost, vrtoglavicu i iritaciju očiju); Etanol: lako zapaljiva tekućina (Kategorija 2),njegove pare u kombinaciji sa zrakom mogu formirati eksplozivne smjese
7 | EN 16121 i EN 16122: jamče da su poddigestorski ormari mehanički stabilni, čvrsti i da se neće prevrnuti pod opterećenjem kiselina i baza, a prema protokolu PPP52125 za dodjelu TUV certifikata za sigurnost i sukladnost namjenskih laboratorijskih ormara za sigurno pohranjivanje kemikalija, kiselina i baza (omogućuje zaštitu od agresivnih isparavanja kiselina i lužina bez propadanja materijala)
8 | Poddigestorski i podpultni ormar trebaju imati mogućnost zaključavanja jer se opasne i potencijalno otrovne kemikalije obvezno moraju zaključavati kako bi se spriječio neovlašteni pristup, krađa, zlouporaba ili nesreće (prema Pravilniku o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje se bave proizvodnjom, prometom ili korištenjem opasnih kemikalija te o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne ili fizičke osobe koje obavljaju promet na malo ili koriste opasne kemikalije). U svakodnevnom radu koristimo: Metanol: akutna toksičnost kategorije 3 (otrovno ako se proguta, udiše ili u dodiru s kožom), ima specifičnu toksičnost za organe (oštećuje vidni živac i središnji živčani sustav), Fenol: akutna toksičnost kategorije 3 i korozivno za kožu kategorije 1B (uzrokuje teške opekotine i brzo se upija u krvotok, što može dovesti do zatajenja organa).
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:
1. Rok isporuke: do ____ dana
2. Jamstveni rok: najmanje _______ godine.
3. Očekivarni radni vijek opreme _________ godina.
Ovlašteni predstavnik ponuditelja:
| ___________________________________________________ | ________________
ime i prezime |  | datum
potpis i žig