## Niskotemp.sterilizator
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR
ZAGREB, Kišpatićeva 12
Niskotemperaturni sterilizatori za potrebe Odjela za sterilizaciju
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | ZADOVOLJAVA DA/NE | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Niskotemperaturni sterilizatori | kpl | 3
1.1 | Uređaj za niskotemperaturnu sterilizaciju vodikovim peroksidom pakiranim u zatvorenom sustavu kazeta ili čašica s indikatorom za istjecanje vodikovog peroksida ili specijalnim sustavom koji onemogućuje istjecanje vodikovog peroksida
1.2 | Komora za sterilizaciju minimalne veličine prihvata Da Vinci endoskopa (400 x 650 mm), minimalnog iskoristivog volumena 100L
1.3 | Izjave o kompatibilnosti sustava i ciklusa sterilizacije s Da Vinci robotskim sustavom.
1.4 | Funkcionalnost skladištenja sterilanta na sobnoj temperaturi
1.5 | Temperatura sterilizacije max. 56° C
1.6 | Sterilizator ima ugrađeni termalni printer s mogućnošću ispisa potvrde uspješnosti ciklusa
1.7 | Funkcionalnost priključivanja bar code čitača ili integrirani bar code čitač
1.8 | Funkcionalnost automatskog očitanja ili nadogradnje sustava na opciju automatskog očitanja rezultata biološke kontrole unutar najviše 15 min
1.9 | Automatska detekcija pogrešno pripremljenih instrumenata i njihovo kondicioniranje u svrhu izbjegavanja prekida ciklusa i nepotrebnog trošenja sterilanta
1.10 | Internetska aplikacija za provjeru kompatibilnosti instrumenata (ili konsolidirana baza podataka u drugom obliku) s određenim tipom sterilizatora i ciklusa i potvrda o provedenom postupku testiranja i validacije
1.11 | Monitor sa tzv. "touch screen" (eng.) sučeljem
1.12 | Uređaj u izvedbi s dvoja vrata
1.13 | Promjer lumena šupljih instrumenata koje je moguće sterilizirati u uređaju min. 0,7 mm (najmanja širina lumena)
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:
1. Rok isporuke: do ____ dana
2. Jamstveni rok: najmanje _______ godine.
3. Očekivarni radni vijek opreme _________ godina.
Ovlašteni predstavnik ponuditelja:
| ___________________________________________________ | ________________
ime i prezime |  | datum
potpis i žig