## Tehničke specifikacije
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR
ZAGREB, Kišpatićeva 12
Stacionarno transportni EEG sustav
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | ZADOVOLJAVA DA/NE | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | DIGITALNI EEG UREĐAJ ZA POTREBE PEDIJATRIJE | kom | 1
1. | Računalo:
1.1 | Operativni sustav najmanje Windows 11 LTSC zbog kompatibilnosti umrežavanja u bolničku mrežu.
1.2 | Prijenosno računalo najnovije generacije.
2. | Program na računalu za procesuiranje EEG signala:
2.1 | Program za snimanje EEG-a + Poligrafije
Prikaz i snimanje svih poligrafskih kanala (SpO2, Krivulje Pulsa, CO2, Respiratorne CO2 krivulje, EKG, Resp i ostalih) na istom ekranu, sinkronizirano s EEG snimkom, priložiti sliku ekrana sa takovom konfiguracijom i vidljivim prikazanim traženim parametrima.
2.2 | Program za očitavanje EEG snimaka povezan sa bazom podataka. Kompletno konfigurabilna polja unosa i prikaza detalja pacijenta i njihovih mjerenja.
2.3 | Program za očitavanje EEG snimka s mogućnostima promjene u montaži, pojačanju kanala, filtriranju, vremenskim konstantama, referentnim elektrodama i brzinom toka snimka na ekranu.
2.4 | Program za očitavanje EEG snimka, kompletno funkcionalan, mora se instalirati na druga računala bez dodatnih troškova plaćanja licenci
2.5 | Program za slanje EEG snimka na DVD-u,CD-u ili USB memoriji koji će sadržavati sami EEG snimak i program za očitavanje kako bi osoba koja je dobila DVD,CD ili USB memoriju mogla očitati EEG snimak bez potrebe licenciranja programa za očitavanje. Program za očitavanje snimka pohranjen na DVD, CD, USB memoriju se mora pokretati sam prilikom umetanja u DVD/CD/USB sučelje.
2.6 | Program za očitavanje sa standardno integriranom Mapping analizom (amplitudnom, frekventnom i usporedba razlike kanala), integriranom DSA analizom za brzi pregled dinamičnosti EEG-a do osam vidljivih i podesivih kanala, te trodimenzionalni (3D) voltažni Mapping.
2.7 | Arhivacija snimljenih podataka na vanjski tvrdi disk ili server putem mreže.
2.8 | Baza podataka i grafičko okruženje baze podataka na hrvatskom jeziku
3. | Pojačalo:
3.1 | Prikljućenje pacijent kutije putem USB-a na računalo, napajanje iste putem USB priključka bez potrebe dodatnog vanjskog napajanja ili dodatnih baterija.
3.2 | Minimalno 25 priključka za EEG, 7 bipolarnih ulaza za poligrafske elektrode (14 priključaka), 4 DC priključka, integrirani priključak za CO2 neintubiranih i intubiranih pacijenata, integrirani priključak za mjerenje SpO2 sa mogućnost korištenja višekratnih i jednokratnih senzora za sve uzraste pacijenata i integrirani priključak za tipkalo događaja, priložiti sliku pojačala sa jasno vidljivim traženim priključcima.
3.5 | AD konverzija minimalno 24 bita
3.6 | Ulazna impedancija najmanje 200Ω
3.7 | Frekvencija uzorkovanja u najmanjem odaberivom rasponu od: 100, 200, 500, 1000, 2000 ili 5000 Hz
4. | Fotostimulacijska jedinica:
4.1 | Frekvencija: 0,5 – 60 Hz
4.2 | Snaga bljeska 1,28 J
4.3 | Minimalno tri automatska programa fotostimulacije
4.4 | Video sustav za sinkronizirano snimanje s EEG snimkom
4.5 | Program za sinkronizaciju snimanja EEG-a i Video snimka.
4.6 | Snimanje MPEG4 formatu, najmanje rezolucije 1920*1080 pixela
4.7 | USB Kamera
5. | Stanica za analizu i očitavanje snimljenog EEG-a u liječničkoj sobi
5.1 | Računalna stanica s programom za analizu snimljenih podataka spojena internom mrežom i SQL bazom podataka u liječničkoj sobi sa računalom najnovije generacije, slijedećih karakteristika: Računalo: Sa procesorom na minimalno 3GHz, minimalno 8GB RAM i minimalno 1TB HDD, te CD/DVD-RW Snimač, Monitor minimalno 24”TFT kolor.
5.2 | Instalirani najmanje Windows 10 profesionalni operativni system
5.3 | Instalirani kompletno funkcionalni program za analizu s SQL bazom podataka.
6. | Ostalo:
6.1 | Uređaj smješten na pokretna kolica.
6.2 | Mogućnost upotrebe standardnih EEG elektroda ili EEG kapa različitih proizvođača.
6.3 | Podaci moraju biti kompatibilni s postojećom arhivom snimljenih EEG-a Nihon Kohden uređajem
7. | Pribor:
7.1 | EEG adapter za brzo odspajanje/spajanje pacjenta na pojačalo.
8. | Jamstveni rok:
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:
1. Rok isporuke: do ____ dana
2. Jamstveni rok: najmanje _______ godine.
3. Očekivarni radni vijek opreme _________ godina.
Ovlašteni predstavnik ponuditelja:
| ___________________________________________________ | ________________
ime i prezime |  | datum
potpis i žig