## ECMO uređaj za djecu
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR
ZAGREB, Kišpatićeva 12
ECMO uređaj za djecu
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | ZADOVOLJAVA DA/NE | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| ECMO UREĐAJ ZA DJECU | KPL. | 1
OPĆI ZAHTJEVI
1 | ECMO sustav treba omogućavati najmanje sljedeće funkcionalnosti:
1.1 | primjenu kod novorođenčadi, dojenčadi i djece različite tjelesne mase
1.2 | izvođenje veno-venske (VV) i veno-arterijske (VA) ECMO potpore
1.3 | mogućnost rada tijekom dugotrajne ekstrakorporalne potpore
1.4 | kontinuirani prikaz i nadzor osnovnih radnih parametara (protok, broj okretaja pumpe, tlakovi i drugi sigurnosni parametri)
1.5 | vizualne i zvučne alarme za sve kritične događaje
1.6 | mogućnost rada tijekom transporta bolesnika uz autonomno napajanje
1.7 | kompatibilnost s oksigenatorima različitih veličina namijenjenim neonatalnoj i pedijatrijskoj populaciji
1.8 | jednostavno sastavljanje i pripremu sustava u hitnim situacijama
1.9 | mogućnost pohrane podataka o radu uređaja
1.10 | mogućnost izvoza podataka radi medicinske dokumentacije i analize liječenja
1.11 | kompatibilnost s opremom jedinica intenzivnog liječenja i operacijskih dvorana.
2 | CE oznaka prema važećoj MDR regulativi.
3 | Kompletan sustav mora biti kompatibilan i isporučen kao funkcionalna cjelina.
KONZOLA
4 | Mobilna konzola prikladna za unutar bolnički i međubolnički transport.
5 | Masa konzole ≤15 kg.
6 | Zaslon u boji osjetljiv na dodir.
7 | Vođeno korisničko sučelje za pripremu sustava.
8 | Prikaz najmanje: protok, RPM, status senzora zraka i alarma.
9 | Vizualni i zvučni alarmi.
10 | Prikaz statusa baterije.
11 | USB i Ethernet ili drugo odgovarajuće komunikacijsko sučelje.
PUMPNI SUSTAV
12 | Centrifugalna ili levitirajuća pumpa za ECMO.
13 | Kompatibilnost s neonatalnim i pedijatrijskim setovima.
14 | Raspon protoka prikladan za neonatalne i pedijatrijske bolesnike (od 0 do 10 lit./min.).
15 | Raspon brzine najmanje do 5000 rpm.
16 | Kontinuirani prikaz protoka i RPM.
MONITORING
17 | Mjerenje venskog tlaka.
18 | Mjerenje tlaka prije i nakon oksigenatora.
19 | Izračun gradijenta tlaka preko oksigenatora.
20 | Detekcija zraka.
21 | Trendovi i povijest alarma.
22 | Mogućnost povezivanja kontinuiranog monitoringa SvO2, SaO2, Hb i temperature krvi.
TRANSPORT I NAPAJANJE
23 | Interna baterija za najmanje 90 minuta rada u standardnim uvjetima.
24 | Transportna kolica za kompletnu konfiguraciju.
25 | Nosači za bocu kisika, grijač i konzolu.
26 | Rezervna (backup) pogonska jedinica s internom baterijom.
DODATNA OPREMA
27 | Mješač medicinskog zraka i kisika.
28 | Grijaća jedinica kompatibilna sa sustavom.
29 | Neinvazivne/odgovarajuće kivete i senzori prema ponuđenom sustavu.
SERVIS I JAMSTVO
30 | Jamstvo najmanje 24 mjeseca.
31 | Preventivni servisi uključeni tijekom jamstva.
32 | Odaziv servisa najkasnije u roku od 24 sata.
33 | Početak otklanjanja kvara u roku od 48 sati.
34 | Zamjenski uređaj ako popravak traje dulje od 5 radnih dana, kada je tehnički izvedivo.
35 | Rezervni dijelovi i potrošni materijal dostupni najmanje 10 godina.
36 | Softverske nadogradnje tijekom jamstva uključene u cijenu.
EDUKACIJA
37 | Početna edukacija liječnika, perfuzionista i medicinskih sestara.
38 | Praktična edukacija i potvrda o osposobljavanju.
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:
1. Rok isporuke: do ____ dana
2. Jamstveni rok: najmanje _______ godine.
3. Očekivarni radni vijek opreme _________ godina.
Ovlašteni predstavnik ponuditelja:
| ___________________________________________________ | ________________
ime i prezime |  | datum
potpis i žig