## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR
ZAGREB, Kišpatićeva 12
Modul za automatizirano obilježavanje Ga-68 i Lu-177 radiofarmaka
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | ZADOVOLJAVA DA/NE | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| PREDMET NABAVE - Modul za automatizirano obilježavanje Ga-68 i Lu-177 radiofarmaka | kom | 1
1.1 | sustav se sastoji od modula za obilježavanje Ga-68 i dodatnog integriranog modula za obilježavanje sa Lu-177
1.2 | moguće obilježavnje dijagnostičkih peptida PSMA-11, DOTATOC, DOTATATE, NOTA i ekvivalentnih spojeva
1.3 | kompatibilan s GMP radionuklidnim generatorom 68Ge/68Ga - Eckert & Ziegler
1.4 | moguće obilježavnje terapijskih peptida PSMA, DOTATOC, DOTATATE, NOTA i ekvivalentnih spojeva
1.5 | integrirano električno grijanje i hlađenje reaktora u rasponu od najmanje 10 °C do 150 °C, bez potrebe za vanjskim plinovima
1.6 | minimalno tri detektora radioaktivnosti za nadzor procesa i jedan detektor za frakcioniranje Ga-68
1.7 | integrirani test integriteta filtra i automatsko samotestiranje sustava
1.8 | jednokratni GMP setovi za sprječavanje križne i mikrobiološke kontaminacije
1.9 | komunikacija putem USB i/ili LAN sučelja
1.10 | dva reaktora
1.11 | dva mjesta za injekcijske štrcaljke
1.12 | tri ventilska sklopa s pet pozicija
1.13 | napajanje 230 V i radni tlak sustava najmanje 5 bar
1.14 | dimenzije modula (d x š x v) 560 mm x 240 mm x 310 mm, masa najviše 35 kg
1.15 | modul mora koristiti isključivo jednokratan materijal za sintezu
1.16 | modul mora biti u potpunosti kompatibilan sa postojećim modulom Gaia Luna
1.17 | softver s upravljanjem korisnicima, audit trail funkcijom i automatskim izračunom prinosa sinteze
1.18 | grafičko korisničko sučelje za upravljanje i nadzor procesa sinteze u stvarnom vremenu
1.19 | interaktivni editor metoda za izradu i prilagodbu sinteznih protokola
1.20 | mogućnost razvoja i prilagodbe metoda (R&D funkcionalnost)
1.21 | automatsko generiranje izvještaja i pohrana procesnih podataka
1.22 | integracija barkod čitača za sljedivost serija i potrošnog materijala