## TS
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Kišpatićeva 12
Višenamjenski sustav za robotsku kirurgiju
Red br. | Naziv i opis predmeta nabave | Jed. mj. | Količina
1 | 2 | 3 | 4
1 | Robotski kirurški sustav | kpl. | 1
1.1 | Višenamjenski sustav za robotsku kirurgiju - daljinski upravljani robotski sustav za minimalno invazivnu kirurgiju
1.2 | Ergonomska upravljačka konzola koja omogućava vizualno praćenje operativnog zahvata u 3D visokoj rezoluciji s funkcijom povećanja slike
1.3 | Zatvorena, poluotvorena ili otvorena kirurška konzola s dva ručna upravljačka kontrolora
1.4 | Robotske ruke nalaze se na zajedničkom postolju
1.5 | Sustav s minimalno 4 robotske ruke
1.6 | Pokretljivost robotskih ruku ili instrumenta s minimalno sedam stupnjeva slobode
1.7 | Funkcionalnost korištenja monopolarnih robotskih instrumenata
1.8 | Funkcionalnost korištenja bipolarnih robotskih instrumenata
1.9 | Funkcionalnost korištenja robotskog instrumenta za napredno zatvaranje krvnih žila
1.10 | Funkcionalnost korištenja angulirajućeg robotskog staplera
1.11 | Minimalno 5 različitih (za različitu namjenu) robotskih instrumenata koji su angulirajući tj. pregibaju se u zglobu u radnom vrhu instrumenta
1.12 | Funkcionalnost rada s instrumentima koji imaju haptičku povratnu informaciju
1.13 | Sustav ima minimalno CE ili FDA certifikat za operacije iz polja kardijalne kirurgije, torakalne kirurgije i urološke kirurgije
1.14 | 3DHD 0° integrirana endoskopska kamera, 1 komad
1.15 | 3DHD 30° integrirana endoskopska kamera, 2 komada
1.16 | Minimalno 2DHD 0° integrirana laparoskopska endoskopska kamera, 1 komad
1.17 | Pripadajuće kutije za sterilizaciju endoskopske kamere ako je namijenjena sterilizacija, 4 komada
1.18 | Videoprocesor kompatibilan s ponuđenim kamerama/endoskopima
1.19 | Integriran 3DHD fluorescentni video sustav
1.20 | Izvor svjetla kompatibilan s ponuđenim kamerama/endoskopima
1.21 | Insuflator i evakuator dima
1.22 | Elektrokirurški generator kompatibilan s ponuđenim robotskim sustavom i robotskim instrumentima kao i naprednim robotskim instrumentima
1.23 | Sustav se isporučuje sa Simulatorom - programska podrška za simulaciju korištenja robotskog sustava za potrebe vježbanja upravljanja sustavom
1.24 | Ekran minimalno 24 inča namijenjen za uvid u operaciju za asistente i ostalo osoblje
1.25 | Sustav za snimanje intraoperativnog videa i snimaka na vanjsku i unutarnju memoriju
1.26 | Robotski instrumenti za minimalno 70 standardnih operacija (koje uključuju 1 robotske škarice, 2 robotska iglodržača, 1 hvatalicu, 1 bipolarni robotski instrument te sterilne prekrivke za robotske ruke i potrošni robotski materijal uključujući cijevi za insuflaciju i evakuaciju dima)
1.27 | Robotski instrumenti za minimalno 30 naprednih operacija (osim instrumentarija za standardne operacije uključuje i 1 napredni instrument za zatvaranje krvnih žila i 1 angulirajući robotski stapler s 3 pripadajuća punjenja)
1.28 | Pokretna kolica (jedna ili više) sa stalažama za smještaj ekrana za asistente, video procesora, elektrokirurškog generatora, izvora svjetla i insuflatora
1.29 | Višekratni trokari i pripadajući adapteri za otvoreno uspostavljanje pneumoperitoneuma (3 seta kompatibilna za standardne i napredne operacije)
1.30 | Odgovarajući stolac za operatera za korištenje kirurške konzole
1.31 | Edukacija unutar jamstvenog roka minimalno 8 timova (operater, asistent - 2 liječnika). Proktoring prilikom prvih zahvata minimalno 5 dana po timu. Minimalno 1 dan laboratorijskog tehničkog ispita.
1.32 | Edukacija u ustanovi medicinskog osoblja u instrumentiranju i dodatnih asistenata i osoblja odjela za sterilizaciju.
1.33 | Telefonska dostupnost certificiranog kliničkog specijalista na hrvatskom jeziku u trajanju jamstvenog roka. Stavka se dodatno dokazuje certifikatom proizvođača na ime certificiranog kliničkog specijaliste.
1.34 | Fizička dostupnost certificiranog kliničkog specijalista na hrvatskom jeziku prvih 6 mjeseci od instalacije sustava te minimalno 50 operacija kod svakog educiranog operatera. Stavka se dodatno dokazuje certifikatom proizvođača na ime certificiranog kliničkog specijaliste.
1.35 | Stolić za instrumentiranje 2 komada
1.36 | Pripadajuće kutije za sterilizaciju operativnih robotskih instrumenata 2 komada
1.37 | Tri dodatna stolca za operacijsku salu s inox pokretnim postoljem
1.38 | Operacijski stol dimenzijama kompatibilan s robotskim sustavom i može se postaviti u oblik stola potreban za izvođenje robotskih zahvata (npr. radikalna prostatektomija i parcijalna nefrektomija), minimalne nosivosti za pacijente težine 170kg, operacijski stol ima prikaz informacije o postignutom položaju stola (npr. stupnjevi, centimetri) na daljinskom uređaju ili na ekvivalentan prikaz