## Specifikacija
ZAGREB, Kišpatićeva 12
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE "ANGIOGRAFSKI SUSTAV ZA INTERVENTNU KARDIOLOGIJU SA STROPNIM STATIVOM, MALIM DETEKTOROM, INTEGRIRANIM SUSTAVOM ZA KOMPLETNU FIZIOLOGIJU KORONARNE CIRKULACIJE (FFR, CFR, IMR), INTEGRIRANIM INTRA-KORONARNIM ULTRAZVUKOM VISOKE REZOLUCIJE (IVUS), INTEGRIRANIM SUSTAVOM ZA OPTIČKU KOHERENCIJSKU TOMOGRAFIJU (OCT)"
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | ZADOVOLJAVA DA/NE | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4
1 | C LUK SUSTAV
1.1. | C luk montiran na strop
1.2. | LAO/RAO rotacija C luka min. ±105°; CRAN/CAUD rotacija min. ±45°.Najveća brzina rotacije C-luka min. 20°/sek.
1.3. | Varijabilna udaljenost žarišta i detektora u min. rasponu 94-115 cm
1.4. | Područje pokrivanja pacijenta bez re-pozicioniranja min. 200 cm. Longitudinalni motorizirani pomak nosača C-luka minimalno 260 cm
1.5. | Sustavi za zaštitu pacijenta od kolizije sa detektorom.
1.6. | Za sva motorizirana kretanja stativa, pacijent stola i kolimatora, moraju postojati komandni uređaji na strani stola.
1.7. | Prikaz geometrije stola i stativa, doze zračenja i poruka sustava na monitoru u sobi za preglede
1.8. | Dubina C-luka min. 90 cm
1.9. | Mogućnost programiranja pozicije C luk-a i automatskog postavljanja u zadane pozicije na temelju referentne slike.
2 | PACIJENT STOL
2.1. | Stol mora biti fiksno montiran na pod
2.2. | Motorizirano podešavanje visine stola. Raspon podešavanja min. 80 do 102 cm.
2.3. | Ukupna duljina stola min. 316 cm. Longitudinalni pomak min. 120 cm; Transverzalni pomak min ±15 cm. Širina gornje ploče stola minimalno 50 cm.
2.4 | Mogućnost rotacije stola min. ±90°.
2.5. | Mogučnost nagiba stola u uzdužnom i poprečnom smjeru min ±15°
2.6. | Maksimalna težina pacijenta min. 200 kg.
2.7. | Madrac za stol
2.8. | Bežična nožna sklopka (pedala), uz bežičnu isporučiti i jednu žicom povezanu nožnu sklopku kako bi u slučaju kvara bežične bio osiguran neometan rad
2.9. | LED lampa, luminancija najmanje 70.000 luksa, smještena na stropni nosač.
2.10. | Oslonac za ruke
2.11. | Držač za ruke za radijalni pristup. Ploča od ugljičnih vlakana za pohranu žica i instrumenata tijekom izvođenja postupaka s radijalnim pristupom.
2.12. | Interkom za komunikaciju između kontrolne sobe i sobe za preglede
2.13. | Držač za infuziju koji se postavlja na šinu pacijent stola.
3 | GENERATOR
3.1. | Mikroprocesorski kontroliran, visokofrekventni generator, sa automatskom kontrolom doze zračenja
3.2. | Nominalna snaga min. 100 kW (1000 mA kod 100 kV), struja u minimalnom rasponu od 15–1000 mA.
3.3. | Automatsko izračunavanje i optimizacija ekspozicijskih parametara bazirana na dijaskopskim vrijednostima
3.4. | Sustav mora imati mogućnost pulsne fluoroskopije.
3.5. | Programiranje parametara snimanja i dijaskopiije za različite organe
4 | RENDGENSKA ClJEV I KOLIMATOR
4.1. | Cijev mora biti s min. 2 fokusa.
4.2. | Veličine fokusa; najmanji fokus najviše 0.5 mm, najveći fokus najviše 0.9 mm ili veličine fokusa prema IEC 60336: najmanji fokus najviše 0.4 ; najveći fokus najviše 0.9
4.3. | Stvarna maksimalna vrijednost toplinskog kapaciteta anode min. 5.2 MHU (nuđenje efektivne vrijednosti nije dozvoljeno). Kapacitet hlađenja anode min. 1.5 MHU/min
4.4. | Toplinski kapacitet kučišta cijevi min. 7,0 MHU
4.5. | Maksimalna struja kod pulsne fluoroskopije min. 160 mA
4.6. | Monitoriranje opterećenja cijevi
4.7. | Rešetkom upravljana RTG cijev pri pulsnoj dijaskopiji
4.8. | Mogućnost automatske sinkronizirane rotacije detektora s kolimatorom za kompenzaciju rotacije slike kod različitih pozicija pregleda stativa (kako bi slika na monitoru bila uvijek uspravna što je posebno važno kod radijalnog pristupa).
5 | RAVNI DETEKTOR SA REŠETKOM
5.1. | Ravni detektor s veličinom dijagonale min. 29 cm, aktivne površine min. 20 x 20 cm
5.2. | Veličina pixela max. 160 µm
5.3. | Dubina digitalizacije min. 16 bita
5.4. | Materijal detektora CsI u kombiciji s a-Si
5.5. | Integrirani zaštitni sustav od kolizije
5.6. | Mogućnost jednostavnog uklanjanja rešetke
6 | DIGITALNI SUSTAV I MODOVI RADA
6.1. | Kardiološka akvizicija s minimalno tri brzine, maksimalna brzina akvizicije minimalno 30 f/s.
6.2. | Digitalna pulsna fluoroskopija s minimalnim rasponom pulseva od 2 - 30 pulseva /sek. Mogućnost rada s pulsnom dijaskopijom od 2.5 pulseva/sek.
6.3. | DR sa serijom u min. rasponu 1 – 6 f/sek, sa akvizicijom i pohranom jedne slike ili serije, rezolucije min. 2K
6.4. | Mogućnost pohranjivanja min. 100.000 slika u matrici 1K
6.5. | On line preklapanje i superponiranje aktivne dijaskopske slike i referentne slike
6.6. | Snimanje i prikaz dinamičkih fluoroskopskih sekvenci. Pregled zadnje snimljene scene.
6.7. | Prikaz slike: Prozor (Windowing) Zoom/Pann Umetanje teksta Mjerenje udaljenosti i kuta
6.8. | Povezivanje u PACS sustav
6.9. | DICOM KOMPATIBILNOST: DICOM SEND ili DICOM Store, DICOM StorageCommitment, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist, DICOM MPPS ili jednakovrijedno
6.10. | LV i QCA analiza
6.11. | Automatsko pozicioniranje stativa s obzirom na selektiranu referentnu sliku
6.12. | Optimizacija kvalitete slike procesiranjem podataka u stvarnom vremenu
6.13. | U ovisnosti o dozi filtriranje podataka, u svrhu smanjenja šuma i povećanje oštrine slike
6.14. | Redukcija artefakata uzrokovanih pomacima struktura koje se miču
6.15. | Automatska homogenizacija dijelova slike koji su pre-eksponirani ili pod-eksponirani.
6.16. | Prikaz žila u visokom kontrastu analizom svakog piksela u stvarnom vremenu
6.17. | Optimizacija kvalitete slike kroz procesiranje slikovnih podataka u stvarnom vremenu.
6.18. | Fluoroskopija okidana EKG-om
6.19. | Funkcija koja omogućuje poboljšani prikaz finih struktura stenta - korištenje naknadnom obradom ili u stvarnom vremenu
6.20. | Postavke sustava koje je moguće podesiti kako bi se povećala fleksibilnost u izvršavanju procedura, prilagođajavjući se potrebama i situaciji (npr. podešavanje pozicije C-luka, parametara snimanja, SID parametra i sl.)
6.21. | Sustav mora imati mogućnost uporabe jodnog i CO2 kontrasta
6.22. | Program koji prilagođava pet parametara ekspozicije kako bi bolje vizualizirao specifične materijale, poput joda, barija, željeza, platine, gadolinija, kalcija, tantala. Oblikuje rendgenski spektar kako bi zadovoljio individualne karakteristike apsorpcije rendgenskih zraka svakog materijala.
7 | UPRAVLJANJE SUSTAVOM
7.1. | Upravljanje sustavom u sobi za pacijenta sa modularnim elementima montiranim na šini pacijent stola i to:
7.1.1. | Kontrola pokreta C luka, pacijent stola i kolimatora
7.1.2. | Postavljanje blendi bez zračenja na LIH slici
7.1.3. | Modularni element za upravljanje slikovnim sustavom uključujući selekciju organ programa, kvantifikaciju, „post-processing"
7.2. | Upravljanje sustavom u kontrolnoj sobi:
7.2.1. | Kontrola pokreta C luka, pacijent stola i kolimatora
7.2.2. | Upravljanje slikovnim sustavom uključujući selekciju organ programa, kvantifikaciju, „post-processing”
7.2.3. | Upravljanje slikovnim funkcijama u kontrolnoj sobi mišem i tastaturom ili zasebnim posebno prilagođenim modulom
8 | ZAŠTITA OD ZRAČENJA:
8.1. | Sustav treba imati sve osnovne i napredne programe za zaštitu od zračenja i poboljšanje slike (hardver i softver) koji se koriste kod procedura interventne kardiologije
8.2. | Tehnologija značajnog reduciranja doze zračenja uz zadržanu kvalitetu slike, koristeći automatske modifikacije svih dijelova lanca stvaranja slike u stvarnom vremenu. Suvremena tehnologija angiografskih uređaja omogućava značajno smanjenje doze ozračivanja pacijenta i nije dio standardne opreme uređaja.
8.3. | Sustav treba uključivati pokretni štit za zaštitu od zračenja (s resicama koje smanjuju raspršeno zraćenje smanjujući prostor između pacijenta i štita) izrađen materijala ekvivalenta olova min. 0,5 mm, ugrađen na strop.
8.4. | Štit za zaštitu od zračenja donjeg dijela tijela postavljen na šinu stola za preglede
8.5. | Indikacija akumulirane kožne ulazne doze zračenja sukladno trenutnoj projekciji.
8.6. | Pozicioniranje kolimatora bez radijacije kroz grafički prikaz na LIH slici
8.7. | Mjerenje doze zračenja sa prikazom na monitoru
8.8. | Prikaz akumulirane kožne doze.
8.9. | DICOM strukturirano izvješće o dozi zračenja za svakog pacijenta
8.10. | Pozicioniranje objekta bez radijacije kroz grafički prikaz centralne zrake i rubova slike na LIH slici
8.11. | Automatska kontrola ekspozicije koja regulira kV, mA, ms.
8.12. | Cu predfiltracija za uklanjanje kožne doze zračenja s, min 3 Cu predfiltera, min.raspona 0.1 – 0.9 mm Cu.
8.13. | Obrada slike u stvarnom vremenu koja se temelji na najnovijim paralelnim kompjutorskim tehnologijama sa sljedećim značajkama: Smanjenje šuma i artefakata, također na pokretnim strukturama i objektima. poboljšanja slike i rubova, automatska, u stvarnom vremenu, korekcija pomicanja bolesnika i korekcija slučajnog pomicanja stola na živim slikama
8.14. | Fleksibilan digitalni slikovni lanac od RTG cijevi do monitora koji je prilagođen za svako područje primjene. To daje fleksibilnost za odabir virtualno neograničenih specifičnih konfiguracija aplikacije i da se postignu superiorne slike za puni opseg specifičnih konfiguracija i tipova pacijenata uključujući pacijente s visokim BMI faktorom.
8,15, | Tehnologija koja poboljšava neke bitne komponente sustava, upravljanje zračenjem povećanim filtriranjem, korištenjem malih žarišnih točaka kao i kraćih pulseva s tzv. „grid swiching“ tehnologijom
9 | Monitori
9.1. | Veliki monitor, color, TFT, LCD, dijagonale min. 55" , rezolucije min. 3800 x 2100 piksela, u sobi za preglede na stropnom nosaču monitora
9.2. | Mogućnost konfiguriranja različitih podjela i veličina ekrana velikog monitora. Mogućnost spajanja više eksternih digitalnih video signala na monitor, min. 3 (npr. Ivus, OCT i sl.)
9.3. | Veliki monitor u kontrolnoj sobi dijagonale min. 30" ili 2 monitora dijagonale 27", na koji je moguće spojiti min. 8 ulaznih signala
10 | Hemodinamski sustav za podršku interventinim kardiološkim procedurama
10.1. | Mjerenje i prikaz sljedećih krivulja ili parametara: 12 kanalni EKG, SPO2, NIBP , CO termodilucijskom metodom, min. 4 invazivna tlaka istovremeno
10.2. | Kalkulirani i derivirani hemodinamski parametri: Kalkulacija tlakova, dP/dt max, gradijenti, Pd/Pa, površina zaliska, , SAI indeks, šantovi
10.3. | Sučelje koje omogućuje izmjenu demografskih podataka o pacijentima s angio uređajem
10.4. | Prikaz krivulja i parametara na velikom monitoru u sobi za pacijenta, kao i na monitoru u kontrolnoj sobi
10.5. | UPS za hemodinamski sustav
11 | ANGIOGRAFSKI INJEKTOR
11.1. | Injektor automatiziran i povezan (sinkroniziran) s angiografskim uređajem.
11.2. | Automatsko punjenje sistema kontrastnim sredstvom sa kontinuiranim propiranjem i ispiranjem sustava
11.3. | Protok kontasta u varijabilnom ili fiksnom modu u minimalnom rasponu od 0,8 do 10 ml/sec.
11.4. | Brzina punjenja u minimalnom rasponu 1-2 ml/sec
11.5. | Mogućnost direktnog kontroliranog ubrizgavanja kontrasta i fiziološke otopine preko ručnog kontrolera
11.6. | Monitor u boji osjetljiv na dodir sa protokolima za kardiološke procedure
11.7. | Tlak u minimalnom rasponu od 200 do 1200 psi
11.8. | Zapremnina šprice minimalno 100 ml
11.9. | Integrirana komorica za mjerenje tlaka osigurava kontinuirani hemodinamski monitoring te u realnom vremenu automatski šalje očitavanje invazivnog tlaka na monitore angiografskog RTG uređaja
11.10. | Korištenje funkcije KVO (keep vein open) u u minimalnom razmaku od 0,1 do 10 ml/min
12 | OCT SUSTAV
12.1. | Integrirani OCT sustav za snimanje
12.2. | Procesori koji podržavaju tehnologiju umjetne inteligencije (AI) za brži prikaz informacija i učinkovitost radnog toka
12.3. | Bežični stolni kontroler za potpunu kontrolu nad snimanjem i analizom slika
12.4. | OCT s FFR/RFR odmah dostupni tijekom perkutane koronarne intervencije
13 | SUSTAV ZA FIZIOLOGIJU KORONARNE CIRKULACIJE
13.1. | Program za procjenu koronarne fiziologije s alatima za procjenu epikardijalne i mikrovaskularne bolesti. Bežična komunikacija s žicama za mjerenje. Integracija s angio salom. Mjerenja: FFR, Pd/Pa i RFR. IMR &CFR kroz bolus termodiluciju.Apsolutni koronarni protok i otpor kroz kontinuiranu termodiluciju. Intrakoronarni i intraventrikularni dP/dt i Tau.
14 | INTRA-KORONARNI ULTRAZVUK VISOKE REZOLUCIJE (IVUS)
14.1. | Sustav za intravaskularni ultrazvuk i FFR sljedećih karakteristika:
14.2. | Prikaz slike na velikom monitoru u sobi za preglede
14.3. | Dodatni kontrolni monitor osjetljiv na dodir dijagnole min 15" u sobi za preglede s prikazom istovjetnog sadržaja kao i na velikom monitoru u sobi za preglede
14.4. | Dodatni kontrolni monitor osjetljiv na dodir dijagonale min 13.3" u kontrolnoj sobi s prikazom istovjetnog sadržaja kao i na velikom monitoru u sobi za preglede
14.5. | Kompatibilan sa sondama-kateterima rotacionog tipa za koronarne i periferne krvne žile, frekvencija 15, 30, 40 i 60 MHz, koji su kompatibilni sa vodećim kateterima veličina 5F, 6F i 8F.
14.6. | Kompatibilan sa žicama za proračun FFR i DFR koje imaju optički senzor za mjerenje FFR i optički prijenos signala iz žice (dFR predstavlja ekvivalent iFR tehnologije, pri čemu se dobija rezultat iz mjerenja razlike distalnog i proksimalnog pritiska bez korištenja adenozina)
14.7. | Automatsko mjerenje dimenzija krvne žile, kao i veličine i dužine stenoze
14.8. | Uređaj za automatsko povlačenje katetera za IVUS za višekratnu upotrebu
15 | UPS ZA SUSTAV
15.1. | UPS nazivne snage min. 40 kVA koje omogućuje pomicanje stativa i stola, za hitnu fluroskopiju i sustav za snimanje. Autonomija min. 10 minuta od nestanka struje
P1 | Cu predfiltracija za uklanjanje kožne doze zračenja s, min 5 Cu predfiltera, min.raspona 0.1 – 0.9 mm Cu, s automatskim postavljanjem sukladno absorpciji objekta snimanja
P2 | Sustav automatske kontrole ekspozicije postavlja naj-optimalniji fokus RTG cijevi automatski, sukladno objektu koji se snima.
P3 | Maksimalna struja cijevi kod pulsne fluoroskopije, za najveći fokus ≥240 mA
P4 | Umjesto zahtjevanog u točki 9.3. potrebno je ponuditi veliki monitor u kontrolnoj sobi dijagonale min. 30" ili 2 monitora dijagonale min. 27", s zaslonom osjetljivim na dodir, na koje je moguće spojiti min. 8 eksternih video signala.
P5 | Pacijent stol je ukupne duljine 330 cm ili veći i širine veće od 50 cm
P6 | Izravno upravljanje aplikacijama i računalima povezanim s velikim monitorom iz sobe za pacijenta putem miša i tipkovnice iz sobe za pacijenta. Upravljanje signalima koji se mogu prikazati na velikom monitoru povlačenjem i ispuštanjem (engl. "Drag & Drop"). Veličina prozora sa signalima na velikom monitoru u sobi za pacijenta mora se moći ručno prilagoditi (promijeniti veličinu) na bilo koju željenu veličinu (ne odabirom unaprijed zadanih rasporeda) s razine stola za pacijenta.