## Tehn.spec.
Klinički bolnički centar Zagreb
Kišpatićeva 12
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE:
UZV uređaj za potrebe Klinike za pedijatriju
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | ZADOVOLJAVA DA/NE | NAPOMENA
1 | 2 | 5 | 6
A | UZV uređaj
1. | Opće karakteristike
1.1 | Načini rada: - jednodimenzionalni (M), - jednodimenzionalni anatomski (AMM) - dvodimenzionalni (2D) - harmonično oslikavanje s pulsnom inverzijom (Harmonic) - obojeni Doppler (CDFI) - Doppler intenziteta (Power Doppler) i usmjereni Doppler intenziteta - pulsni Doppler (PW) - pulsni Doppler za mjerenje većih brzina protoka (HPRF) - kontinuirani Doppler (CW) - tkivni Doppler u kombinaciji sa jednodimenzionalnim i pulsnim Doppler načinom - trodimenzionalni način rada i trodimenzionalni način rada u stvarnom vremenu u kardiološkim aplikacijama za djecu
1.2 | Klinički aplikacijski paketi za obavljanje adultnih i pedijatrijskih ehokardiografskih pregleda
1.3 | Uređaj podržava korištenje sektorskih, linearnih, konveksnih, 4D transezofagijskih, 4D matričnih sektorskih, pencil ultrazvučnih sondi
1.4 | Podržava slikovne sonde u ukupnom frekvencijskom rasponu 1-22 MHz ili većem
1.5 | Podržava ultrazvučne sonde izrađene u monokristalnoj i matričnoj tehnologiji
2. | Sklopovlje
2.1 | Integrirano napajanje najmanje 220-240 VAC, 50 Hz. Pričuvni način rada uz uštedu energije.
2.2 | Baterija integrirana od strane proizvođača unutar kućišta uređaja. Anatomija rada najmanje 50 minuta u transportnom načinu.
2.3 | Vrijeme paljenja uređaja iz ugašenog stanja najviše 150 s i najviše 25 s iz pričuvnog načina rada
2.4 | Najmanje 4 aktivna bez-pinska priključka za slikovne sonde. Najmanje 1 priključak za neslikovnu pencil sondu.
2.5 | Dinamički raspon uređaja najmanje 320 dB
2.6 | Ukupni prostor za pohranu podataka najmanje 1 TB. Operativni sustav na zasebnom disku bez pokretnih dijelova (SDD)
2.7 | Glavni zaslon OLED tehnologije montiran na zglobnom nosaču na upravljačkoj ploči dijagonale zaslona 54 cm ili više, rezolucije najmanje 1920 x 1080 s vremenom odziva najviše 1 ms. Kut gledanja vertikalno i horizontalno najmanje 178°.
2.8 | Upravljačka ploča sa interaktivnim pozadinskim osvjetljenjem i zaslonom u boji osjetljivim na dodir, dijagonale 30 cm ili više. Simultani prikaz žive ultrazvučne slike u stvarnom vremenu na zaslonu na upravljačkoj ploči i glavnom OLED zaslonu. Podržava listanje kroz izbornike putem gesti povlačenja na dodirnom zaslonu.
2.9 | Rotacija upravljačke ploče u odnosu na centralnu poziciju. Zaključavanje upravljačke ploče u svim smjerovima pritiskom na jednu tipku. Slobodna rotacija glavnog OLED zaslona neovisno od upravljačke ploče s dodatnim podešavanjem visine i nagiba.
2.10 | Integrirana alfanumerička tipkovnica sa pozadinskim osvjetljenjem slova ili prostora između tipki.
2.11 | Osiguranje uređaja od nehotičnog pomicanja mehaničkom centralnom kočnicom s tri pozicije (zakočen, zaključan po smjeru, otključan).
3. | Korisničko sučelje
3.1 | Jednodimenzionalni način rada
3.1.1 | Dostupan na svim traženim sondama
3.1.2 | Podesivi parametri slike u naknadnom pocesiranje najmanje: pojačanje, kompresija, obojena mapa, format prikaza, brzina iscrtavanja, zrcaljenje slike
3.2 | Dvodimenzionalni način rada
3.2.1 | Dostupan na svim traženim sondama
3.2.2 | Upravljanje širinom ultrazvučnog snopa. Kontinuirano podešavanje smjera snopa.
3.2.3 | Neovisna kontrola pojačanja za dvodimenzionalni način rada, Doppler intenziteta, jednodimenzionalni način, obojeni Doppler, pulsni i kontinuirani Doppler na pristupnim tipkama svakog pojedinačnog načina rada
3.2.4 | Podešavanje dubine i širine polja fokusa u punom rasponu radnog polja
3.2.5 | Kontinuirana automatska optimizacija pojačanja po dubini u stvarnom vremenu
3.2.6 | Istovremeno podešavanje parametara slike putem jedne tipke
3.2.7 | Upravljačke kontrole pojačanja po dubini (TGC) na upravljačkoj ploči i dodirnom zaslonu, najmanje 8 razina podešavanja. Podešavanje postraničnog pojačanja (LGS) na sektorskim sondama.
3.2.8 | Algoritam za smanjenje šuma i poboljšanje definicije granica dostupan na svim sondama i u svim načinima rada
3.2.9 | Automatska mjerenja u dvodimenzionalnom načinu u živoj slici i naknadnoj obradi, najmanje: unutarnji promjer lijeve klijetke u dijastoli (LVIDd), debljina interventrikularnog septuma u dijastoli (IVSd), debljina stražnje stijenke lijeve klijetke u dijastoli (LVPWd), promjer lijeve klijetke u sistoli (LVIDs), uzlazna aorta (AscAo), aortni sinus, sinotubularni spoj. Sva mjerenja dostupa i u ručnom načinu mjerenja.
3.2.10 | Podesivi parametri slike u naknadnom procesiranju, najmanje: pojačanje, dinamički raspon, kompresija, povećanje, brzina iscrtavanja slike
3.3 | Obojeni Dopplerski način rada
3.3.1 | Dostupan na svim traženim sondama u dvostrukom prikazu u kombinaciji sa dvodimenzionalnim načinom rada. Na traženoj transezofagijskoj sondi dostupan u dvostrukom prikazu u kombinaciji sa živom trodimenzionalnom slikom u stvarnom vremenu.
3.3.2 | Automatska detekcija i postavljanje regije interesa na mjesto najveće brzine protoka u radnom polju pritiskom na jednu tipku.
3.3.3 | Prikaz brzina u najmanjem rasponu 3-300 cm/s
3.3.4 | Podesivi parametri slike u naknadnom procesiranju najmanje: bazna linija, inverzija boje, obojena mapa, uklanjanje boje, prioritet boje, povećanje
3.4 | Pulsni Dopplerski način rada
3.4.1 | Dostupan na svim traženim sondama u dvostrukom prikazu u kombinaciji sa dvodimenzionalnim načinom rada i trostrukom prikazu u stvarnom vremenu u kombinaciji sa dvodimenzionalnim i obojenim načinom rada
3.4.2 | Postavljanje pozicije i kuta prozora uzorkovanja u pulsnom Doppleru na područje najveće brzine protoka pritiskom na jednu tipku
3.4.3 | Automatska korekcija kuta s pomakom prozora uzorkovanja
3.4.4. | Automatska mjerenja i izračuni u stvarnom vremenu i naknadnoj obradi, najmanje: vršna sistolička brzina (PSV), brzina na kraju dijastole, indeks otpora (RI), perfuzijski indeks (PI), akceleracijsko vrijeme (AT), deceleracijsko vrijeme (DT), vremenski integral brzine (VTI), vršni gradijent tlaka (PG), srčana frekvencija (HR). Sva mjerenja dostupna i u ručnom načinu mjerenja.
3.4.5 | Podesivi parametri slike u naknadnom procesiranju, najmanje: inverzija, bazna linija, korekcija kuta, formata prikaza, pojačanja, brzine prikaza spektra, kompresije i obojene mape
3.5 | Kontinuirani Dopplerski način rada
3.5.1 | Dostupan na traženim sektorskim i transezofagijskim sondama u kombinaciji sa dvodimenzionalnim i obojenim načinom rada
3.5.2 | Automatska mjerenja i izračuni u stvarnom vremenu i naknadnoj obradi, najmanje: vršna brzina E vala na mitralnoj valvuli (MV peak E), vršna brzina A vala na mitralnoj valvuli (MV peak A), brzina punjenja na mitralnoj valvuli (MV inflow), vremenski integral brzine izlaznog trakta lijeve klijetke (LVOT VTI), maksimalna brzina u izlaznom traktu lijeve klijetke (LVOT Vmax), vremenski integral brzine aortne valvule (AV VTI), maksimalna brzina na aortnoj valvuli (AV Vmax), maksimalna brzina regurgitacije na trikuspidnoj valvuli (TR Vmax), maksimalna brzina na pulmonalnoj valvuli (PV Vmax). Sva mjerenja dostupna i u ručnom načinu mjerenja.
3.6 | Tkivni Dopplerski način rada
3.6.1 | Dostupan na traženoj sektorskoj i transezofagijskoj sondi u kombinaciji sa pulsnim Dopplerskim načinom i u kombinaciji s pulsnim i jednodimenzionalnim načinom rada na transtorakalnoj sondi
3.6.2 | Istovremeni prikaz slike u tkivnom Doppleru i dvodimenzionalne slike u podijeljenom prikazu na glavnom OLED zaslonu.
3.6.3 | Prikaz rezultata mjerenja u krivuljama i anatomskom jednodimenzionalnom načinu. Analiza najmanje 4 anatomskih linija prema slobodnom izboru korisnika. Mjerenje najmanje brzine tkivnog Dopplera, pomaka, deformacije i vremenskog stupnja deformacije.
3.6.4 | Podesivi parametri slike u naknadnom procesiranju, najmanje: pojačanje, bazna linija, uklanjanje boje, brzine pregleda kino petlje, kompresije, usporedba s živom slikom.
3.7 | Trodimenzionalni način rada
3.7.1 | Dostupan na traženoj transezofagijskoj sondi
3.7.2 | Programski paket za volumni prikaz srca u stvarnom vremenu dostupan na traženoj pedijatrijskoj volumnoj transezofagijskoj ultrazvučnoj sondi. Algoritam za poboljšani prikaz srčanih struktura i smanjenje artefakata kod pregleda pacijenata sa srčanim implantatima. Oslikavanje u stvarnom vremenu u dvije ravnine, elektronska rotacija snopa referentne ravnine 0-180°, dodatno elektronsko podešavanje kuta snopa u lateralnom i elevacijskom otklonu minimalno ±30 u obje ravnine°. Volumni prikaz obojenog Dopplera u stvarnom vremenu u trodimenzionalnom načinu rada. Uvećanje u trodimenzionalnom obojenom Doppleru.
3.7.3 | Program za upravljanje i numeričku obradu volumnih podataka. Postavljanje anotacija i prostornih referentnih točaka u volumnom isječku, obrezivanje volumena u višeosovinskim presjecima (MPR) koristeći standardne protokole ili protokole načinjene od strane korisnika. Trodimenzionalna mjerenja iz višeosovinskih prikaza.
3.7.4 | Izračun istisne frakcije (EF), istisnog volumena (SV), vršnih dijastoličkih i sistoličkih brzina (EDV i ESV) iz volumnih podataka. Prikaz globalnih i regionalnih krivulja volumena uz odabir formata prikaza i označavanje bojom segmenata bez pokretljivosti. Vremenski kodiran kružni dijagram s prikazom ekskurzijskih parametara.
3.8 | Aplikacijski paket za analizu deformacije miokarda
3.8.1 | Programska aplikacija za procjenu globalne funkcije i regionalne pokretljivosti, deformacije i proračuna lijeve klijetke praćenjem referentnih točaka (speckle tracking). Izračun globalne longitudinalne deformacije (GLS vrijednosti) pritiskom na jednu tipku nakon akvizicije 3 potrebna presjeka uz mogućost i ručnog označavanja srčanih struktura. Automatska detekcija i označavanje pojedinog presjeka (AP4, AP2, AP3) s mogućnošču manualne korekcije. Vršni longitudinalni strain za svaki apikalni segment i globalni prosjek. Kružni prikaz u 18 segmenata (sistolički ili dijastolički)..
3.8.2 | Mogućnost nadogradnje drugim programima (procjena deformacije desne klijetke, procjena deformacije lijevog atrija).
4. | Periferija
4.1 | Integrirani EKG modul sa kablovima za odrasle i djecu. Prikaz odabranog signala (I, II, III) i respiracije. Mogućnost priključivanja vanjskog analognog izvora EKG-a. Dostupnja podešavanja, najmanje: pojačanje EKG signala, pozicija na glavnom zaslonu, brzina prikaza, zvučno označavanje R vala, inverzija EKG prikaza.
4.2 | Ugrađeno sučelje za mrežnu komunikaciju u standardiziranom formatu za digitalno oslikavanje i komunikaciju u medicini (DICOM). Omogućava dvosmjernu komunikaciju s bolničkom informatičkom infrastrukturom u svrhu upisa pacijenata u radnu listu i pohrane nalaza sa slikama i video isječcima.
4.3 | Digitalni video izlaz (Display Port), razlučivost slike u najvišoj izvornoj rezoluciji.
4.4 | Aktivno praćenje parametara uređaja u stvarnom vremenu s alarmiranjem u slučaju nepravilnih vrijednosti, najmanje: napona, temperature, brzina ventilatora, grešaka sistema.
4.5 | Uvoz i izvoz podataka sa i na CD/DVD, USB memoriju, putem mrežnog (Ethernet) sučelja
4.6 | Crno bijeli termalni printer širine papira minimalno 110 mm
4.7 | Držači kablova sondi s podešavanjem slobodne dužine kabela. Podesivi po obodu ručke s prednje strane.
4.8 | Ladica ili prostor za pohranu potrošnog materijala integrirani u konzolu uređaja; dostupni s obje bočne strane.
5. | Ultrazvučne sonde
5.1 | Transezofagijske sonde
5.1.1 | Pedijatrijska (mini) multifrekvencijska 3D/4D transezofagijska ultrazvučna sonda frekvencijskog raspona najmanje od 4-8 MHz. Koristi single crystal i matričnu tehnologiju. S odgovarajućim softverima podržava M, 2D, Harmonic, CDFI, PW, CW, TDI, TDI PW, istovremeni simultani prikaz u stvarnom vremenu slike u dvije ravnine i 3D/4D slikovni prikaz
5.1.2 | Neonatološka /pedijatrijska (mikro) multifrekvencijska 2D transezofagijska sonda frekvencijskog raspona najmanje od 4-8 MHz. S odgovarajućim softverima podržava M, 2D, Harmonic, CDFI, PW, CW, TDI, TDI PW, istovremeni simultani prikaz u stvarnom vremenu slike u dvije ravnine
5.1.3 | Širokopojasna transezofagijska 2D sonda frekvencijskog raspona najmanje od 3-7 MHz. S odgovarajućim softverima podržava M, 2D, Harmonic, CDFI, PW, CW, TDI, TDI PW, istovremeni simultani prikaz u stvarnom vremenu slike u dvije ravnine
5.2 | Sektorske sonde
5.2.1 | Multifrekvencijska neonatalna/pedijatrijska sektorska sonda frekvencijskog raspona najmanje od 4,5 - 10 MHz. S odgovarajućim softverima podržava M, 2D, Harmonic, CDFI, PW, CW, TDI, TDI PW.
5.2.2 | Multifrekvencijska pedijatrijska sektorska sonda frekvencijskog raspona najmanje od 3 - 7 MHz. S odgovarajućim softverima podržava M, 2D, Harmonic, CDFI, PW, CW, TDI, TDI PW.
5.2.3 | Multifrekvencijska odrasla/pedijatrijska sektorska sonda frekvencijskog raspona najmanje od 1,5 - 5 MHz. S odgovarajućim softverima podržava M, 2D, Harmonic, CDFI, PW, CW, TDI, TDI PW.
5.3 | Linearne sonde
5.3.1 | Širokopojasna linearna hockey-stick sonda frekvencijskokg raspona najmanje od 7 -15 MHz
5.3.2 | Širokopojasna linearna sonda frekvencijskog raspona najmanje od 4 - 12 MHz
5.4 | Konveksne sonde
5.4.1 | Mikrokonveksna sonda frekvencijskog raspona najmanje od 4 - 9 MHz
6. | Podrška
6.1 | Servis dostupan unutar 24 sata. Ako popravak nije moguć u istom danu, osigurati mogućnost zamjenskog uređaja ili sonde
6.2 | Minimalni jamstveni rok od 2 godine. Bodovi za ponuđen duži jamstveni rok dodjeljivati će se u skladu sa sljedećom skalom bodova: a) jamstveni rok od 2 godine: 0 bodova b) jamstveni rok od 3 godine: 10 bodova c) jamstveni rok od 4 godine: 20 bodova d) jamstveni rok od 5 godine ili više: 30 bodova Jamstveni rok mora biti iskazan u godinama kao cijeli broj. Jamstvo uključuje redovno i korektivno održavanje. U jamstveni rok ulaze svi dijelovi (hardware) i programske podrške (software) potrebni za punu funkciju predmeta nabave. Jamstvo ne uključuje mehanička oštećenja i oštećenja nastala nepropisnom upotrebom. Odaziv na servis i utvrđivanje kvara najkasnije u roku 24 sata.
6.3 | Upute za rukovanje
6.4 | Edukacija osoblja nakon isporuke