## UZV visoke klase
Podloga za tehničke konzultacije - radna verzija tehničkih specifikacija
Redni broj | Tehničke karakteristike: | Jedinica mjere | Količina
A | Kardiološki UZV visoke klase sa matričnom kardiološkom sondom | kom | 1
1. | Digitalni kardiološki ultrazvučni Color Doppler uređaj. Konzola na četiri kotača s prednjom i stražnjom ručkom, namještanje radne ploče konzole lijevo/desno (min. +/- 30º) , gore-dolje min. 30 cm, za rad operatera u sjedećem ili stojećem položaju. Masa uređaja ne veća od 80 kg, (veličina konzole: dubina <80cm, širina <55cm) za bolju mobilnost uređaja u manjim prostorima s medicinskom i nemedicinskom opremom
1.1 | LCD monitor dijagonale min. 22'', rezolucije min. 1920x1080 piksela, postavljen na pokretnu ruku s podešavanjem nagiba, visine i horizontalnog pomaka nezavisno od konzole.
1.2 | Ekran u boji, osjetljiv na dodir, dijagonale min. 12'', za upravljanje uređajem, prilagodba radnih funkcija na ekranu shodno zahtjevu korisnika. Digitalna alfanumerička tipkovnica, digitalna kontrola dubinskog pojačanja (TGC) bez fizičkih klizača. Prikaz ultrazvučne žive slike na dodirnom ekranu.
1.3 | Na konzoli minimalno četiri aktivna konektora za slikovne sonde i jedan za "pencil" sondu za kontinuirani doppler bez slike (neslikovnu sondu), integriirani nosači za sonde s obje strane uređaja.
1.4 | Digitalna tehnologija za upravljanje ultrazvučnim snopom, s tehnologijom prilagodbe otklona smjera ultrazvučnih snopova na svim dubinama oslikavanja, koji omogućuje jednaku visoku rezoluciju i kvalitetu slike cijelog ultrazvučnog polja bez izraženih žarišnih točaka.
1.5 | Frekvencijski raspon uređaja min. od 1 MHz do 22 MHz.
1.6 | Ukupni dinamički raspon min. 420 dB.
1.7 | Podrška za sonde min.: sektorske (za odrasle i za djecu), matrične sektorske, linearne, matrične linearne, konveksne, transezofagusne (za odrasle i djecu, mikro TEE, volumna TEE), intrakardijalne (ICE) i CW Doppler neslikovne sonde.
1.8 | Načini rada uređaja.: a) dvodimenziijski -2D (B) prikaz: panoramski prikaz, simultano oslikavanje u dvije ravnine uživo, simultano oslikavanje u tri ravnine uživo, b) obojani Doppler, c) power Doppler, d) pulzirajući Doppler - PW Doppler, e) pulzirajući Doppler visoke frekvencije - HPRF f) pulzirajući Doppler za vrlo niske brzine - LPRF g) kontinuirani Doppler - CW Doppler, h) jednodimenzijski - M prikaz: anatomski M prikaz, obojani M prikaz, i) harmonični prikaz (THI): harmonični prikaz s inverznom tehnologijom, j) Doppler miokarda: pulsni tkivni Doppler i obojani tkivni Doppler, k) višesmjerno skeniranje, l) metoda rada koja uklanja točkaste smetnje slike.
2 | Jednodimenzijski način rada - M-mode: -prikazivanje svih stjenki jednog presjeka u M prikazu, slobodno obilježavanje stjenki neovisno o kutu i 2D presjeku za M prikaz - slobodnokutni anatomski M način rada: pomicanje početne točke za određivanje crte prikaza stijenki miokarda, zakrivljeni slobodnokutni M način rada po proizvoljnoj odabranoj crti, dostupno u 2D načinu rada, obojanom prikazu i obojanom tkivnom dopleru, dostupno u realnom vremenu i na pohranjenim snimkama iz trajne arhive.
3 | Značajke 2D prikaza: - zakretanje polja sektora i namještanje širine slike - simultano skeniranje s dvije združene frekvencije u realnom vremenu - dubina prikaza slike min. 48 cm - prikaz apeksa proširenim poljem u radu sa sektorskom sondom - automatizirana kardiološka 2D mjerenja iz presjeka parasternalne duge osi (PLAX) potpomognuto umjetnom intiligencijom (UI) uz automatsko označavanje, min.: IVSd, LVIDd, LVPWd, LVIDs - uvećanje visoke rezolucije za područje interesa koje fokusira cijelu snagu ultrazvučnog oslikavanja u odabranu regiju interesa - automatska kontinuirana dinamična optimizacija slike min.: pojačanje i TGC - osvježenje slike min. 2.800 sl/s za najmanje područje interesa na najmanjoj dubini - namještanje parametara slike i kino sekvence u naknadnoj obradi iz trajne pohrane, min.: pojačanje, odbacivanje, sažimanje, format prikaza, dinamički raspon.
4 | Prikaz protoka kroz krvne žile prikazan u crno-bijelom prikazu, neovisno o dopplerskom kutu, bez upotrebe kontrastnog sredstva.
5 | Značajke za obojani Doppler (color Doppler): - osvježenje slike: min. 680 sl/s - dvostruki prikaz 2D/obojani Doppler u stvarnom vremenu i u naknadnoj analizi - automatska optimizacija frekvencije shodno promjeni odabrane dubine slike, promjena bazne osnove za skalu boje, - namjenska aplikacija za prikaz koronarnih krvnih žila srca - pregled snimke s obojenim Dopplerom na podlozi 2 D žive slike, u originalnom osvježenju slike, te s funkcijom uklanjanja/vraćanja obojenog Dopplera s prikaza, vrijedi za snimke iz alatne trake, privremene pohrane i trajne baze podataka, promjena obojane mape. - namještanje slijedećih parametara snimki spektralnog zapisa PW/CW Dopplera (pozvanih iz pohrane) i to : pojačanje, odbacivanje, sažimanje, format prikaza, pomicanje polazne crte, izvrtanje, ispravljanje kuta Dopplerskog snopa, promjena obojane mape.
6 | Značajke pulzirajuućeg PW Doppler: -a) automatsko izračunavanje Dopplerskih mjerenja - b) posebne funkcije za detektiranje velikih brzina protoka, HPRF i vrlo niskih brzina protoka LPRF - c) mogućnost izvrtanja spektra i korekcije kuta - d) prikaz najveće brzine PW Dopplerom min. 6 m/s - e) automatska optimizacija spektra PW Dopplera pritiskom na jednu tipku automatski podešava baznu liniju i PRF - f) prikaz područja uzorkovanja PW Dopplera na 2D slici s prikazom mjesta protoka obojanim Dopplerom na kardiološkoj sektorskoj sondi u živoj slici i pohranjenim snimkama - d) automatsko prepoznavanje spektralnog zapisa pulzirajućeg Dopplera i prema tome ponuđena jedino mjerenja koja su kompatibilna s PW Dopplerom, - f) automatizirana PW kardiološka dopplerska mjerenja bazirano na umjetnoj inteligenciji (UI), min.: MV E/A Velocity, E' Sept, E' Lat, MV Trace, LVOT Trace, LVOT Vmax, AV Trace, AV Vmax, RVOT Trace, RVOT Vmax, PV Trace, PV Vmax, TR Vmax, TV E', - d) ručno namještanje osjetljivosti automatiziranog opcrtavanja ili oobilježavanja točke za mjerenja vrijednosti na spektralnom zapisu.
7 | Značajke kontinuiranog -CW Doppler: - prikaz najveće brzine CW Dopplerom najmanje 15 m/s - automatska optimizacija spektra CW Dopplera pritiskom na jednu tipku automatski podešava baznu liniju i PRF - najmanje 5 obojanih mapa prikaza spektralnog zapisa - automatsko prepoznavanje spektralnog zapisa kontinuiranog Dopplera i prema tome ponuđena jedino mjerenja koja su kompatibilna s CW Dopplerom - automatizirana CW kardiološka dopplerska mjerenja protoka bazirano na umjetnoj inteligenciji (UI), min.: MV trace, MR trace, AV trace, AV VTI, AV Vmax, PV Trace, PV Vmax, TR Vmax - ručno namještanje osjetljivosti automatiziranog opcrtavanja na spektralnom zapisu.
8 | Značajke Doppler miokarda: - pulsni Doppler miokarda (PW tkivni Doppler) - obojani Doppler miokarda - prikaz longitudinalne i kružne brzine miokarda u boji na podlozi žive 2D slike - osvježenje slike min. 1.140 sl/s demostrirano za najmanje područje interesa na najmanjoj dubini i za to potrebnim postavkama oslikavanja - prikaz brzine označenog područja miokarda krivuljama u stvarnom vremenu - prikaz krivuljama u boji za označena područja na podlozi žive 2D slike za obojani Doppler miokarda, istovremeni prikaz krivulja za najmanje osam područja interesa - postavljanje vremenskih oznaka, koje označavaju zatvaranje i otvaranje zalistaka (AV i MV) u jednom srčanom ciklusu, u podlozi zapisa krivulja, automatski preneseno iz drugih prikaza (M prikaza, pulsnog Dopplera, kontinuiranog Dopplera, pulsnog Dopplera visoke učestalosti, Dopplera miokarda) - kvantitativna analiza brzina miokarda dostupna na pohranjenoj snimci, promjena parametara volumena uzorka u području interesa - istovremeni prikaz krivulja, žive slike i dvodimenzionalne podloge za brzine miokarda.
9 | Aplikacija za automatiziranu evaluaciju lijeve klijetke metodom praćenja referentne točke (speckle tracking). Mjerenje i prikaz longitudinalne deformacije, procjena globalne funkcije. Automatizirano ocrtavanje endokarda iz zadanih točaka uz analizu deformacije, prikaz vrijednosti deformacije krivuljama "strain" podataka i grafičkim prikazom u segmentalnom kružnom modelu mete (Bull's Eye). Proces odabira potrebnih presjeka korištenjem AI tehnologije (tehnologija umjetne inteligencije) pri čemu uređaj potpuno automatski prepoznaje pohranjene snimke apikalnih presjeka. Jedinstveni prikaz svih rezultata u segmentnom kružnom modelu mete (Bull's Eye) s izvješćem i analizom svakog segmenta u odnosu na globalnu vršnu sistoličku vrijednost.
10 | Specijalizirani kardiološki program sa kardiološkim mjerenjima, izračunima i izvješćima podesiv prema zahtjevima korisnika na konzoli i vanjskoj radnoj stanici
11 | Automatski izračun istisne frakcije (EF) metodom praćenja referentne točke (speckle tracking) iz dvodimenzionalnog prikaza koristeći dvije. Apikalne projekcije (bipalne) automatskim ocrtavanjem endokarda na konzoli i vanjskoj radnoj stanici
12 | Program za oslikavanje srca s kontrastnim sredstvom (LV kontrast).
13 | Ugrađeno sučelje za mrežnu komunikaciju u standardiziranom formatu za digitalno oslikavanje i komunikaciju u medicini (min. funkcionalnost: potvrda, ispis, pohrana, prenešena radna lista iz bolničkog sustava, potvrda pohrane, obavljeni proceduralni korak modaliteta, upit/dohvat, razmjena medija, strukturirano izvještavanje).
14 | Ugrađena radna stanica za obradu slike i podataka s bazom pacijenata koja ima slijedeće značajke: - pretraživanje baze podataka prema podacima o pacijentu, idenifikacijskom ključu (ID-u), datumu pregleda, korisniku, dodijeljenom ključu dijagnoze - istovremeni prikaz za min. 12 kino petlji / ili kombinaciji slika - zaključavanje nalaza i izvješća digitalnim potpisom definiranih korisnika u bazi podataka uz točno vrijeme - arhiviranje slika i kino dinamičkih zapisa na tvrdi disk kapaciteta min. 1 TB i USB memoriju, - pregled pohranjene video snimke u izvornoj brzini osvježenja slike koja je bila tijekom snimanja - mijenjanja parametara na pozvanim slikama i kino dinamičkih zapisa iz baze: pojačanje u 2D i obojanom Doppler prikazu, brzina prikaza video zapisa, format prikaza, pomak bazne linije, promjena sive i obojane mape, naknadna mjerenja i analize, kreiranje anatomskog M prikaza iz arhiviranog 2D kino zapisa -automatizirano prepoznavanje dopplerskog spektra bazirano na umjetnoj inteligenciji pri čemu uređaj sam prepoznaje i odabire odgovarajuće parametre za mjerenje, te navedene vrijednosti mjerenja s nazivom mjerenja automatski upisuje u popis izvršenih mjerenja. - specijalizirani kardiološki program s kardiološkim kalkulacijama i izvješćima podesiv prema zahtjevima korisnika. - Različite vrste prilagodbe ispisa za PC printer koji uključuje odabir zajedno sa slikama, mjerenjima i komentarima.
15 | Kino memorija min. 1 GB. Dvostruki i četverostruki kino prikaz.
16 | Vanjski priključci min.: DVI-D ili HDMI, 4x USB, mrežni priključak s brzinom protoka podataka min. 1 Gb/s.
17 | Upute za upotrebu dostupna na ekranu uređaja elektronskom formatu pritiskom na jednu tipku.
18 | Aplikacija za direktno spajanje servisnog centra na uređaj putem internet veze, mogućnost direktnog slanja podataka, slika, pogrešaka sustava te programskog održavanja.
19 | Potrošnja uređaja ne veća od 550 VA.
20 | Multifrekventne sonde s konektorima bez izraženih igličastih kontakata:
20.1 | Sektorska matrična kardiološka sonda tehnologije izrade iz 1 komada kristala: - frekvencijski raspon min. od 1 do 5 MHz - broj elemenata: min. 80 - dubina prikaza: min. 35 cm - kut prikaza: min. 90⁰ - podržani načini prikaza min.: 2D, M, obojani M, anatomski M, obojani Doppler, PW Doppler, CW Doppler, PW tkivni Doppler, obojani tkivni Doppler. | kom | 1
21 | Periferni uređaji:
21.1. | Crno-bijeli video printer
21.2 | EKG sučelje, prikaz EKG signala, kabel s min. 3 odvoda, automatsko prepoznavanje QRS oznaka ili R vala, prikaz krivulje respiracija.
21.3. | Ugrađeni UPS uređaj, transportni način rada, mogućnost premještanja uređaja na drugu lokaciju bez potrebe isključivanja uređaja.
21.4 | Program za dodatnu radnu stanicu odvojenu od UZV uređaja opskrbljen svim aplikacijama kao i na UZV uređaju, omogućuje arhiviranje i obradu slike na kojoj se pregledavaju slike i videozapisi u originalnom osvježenju slike/zapisa. Program podržava min.: pregledavanje pregleda i obavljanje novih mjerenja dostupno iz prikaza sektorskom sondom (TTE) i transezofagusnom sondom (TEE), stvaranje anatomskog M prikaza iz pozvane 2D kino snimke, ponavljanje automatiziranih izračuna s mjenjanjem osjetljivosti, automatsko kreiranje izvješća, kvantitativne analize deformacije iz Dopplera miokarda, mjerenje deformacije metodom praćenja referentne točke (speckle tracking), mjerenja longitudinalne, radijalne, kružne i deformacije uvrtanja, funkcija automatskog izračuna deformacije lijeve klijetke iz najmanje tri apikalne projekcije, na 2D slici metodom praćenja referentne točke (speckle tracking), mjerenje deformacije desne klijetke, volumena lijevog atrija i protokol za test opterećenja. Pregeld i ispis konačnog nalaza.
Dodatne funkcionalne karakteristike opreme za: A) Kardiološki UZV visoke klase sa matričnom kardiološkom sondom
Red. br. stavke | Minimalne tehničke karakteristike | Zadovoljava tražene karakteristike DA/NE | Broj bodova
5.1 | Stavka 2.1 OPISA PREDMETA NABAVE - min. tehničke karakteristike: Kardiološka matrična sektorska sonda tehnologije izrade iz 1 komada kristala:
- broj elemenata: od 81 do 192
- broj elemenata: ≥ 193
5.2 | Stavka 2.1 OPISA PREDMETA NABAVE - min. tehničke karakteristike: Kardiološka matrična sektorska sonda tehnologije izrade iz 1 komada kristala:
- kut prikaza: od 91⁰ do 119⁰
- kut prikaza: ≥ 120⁰
5.3 | Stavka 1.15 OPISA PREDMETA NABAVE - min. tehničke karakteristike: Istovremeni prikaz 2D slike, obojanog Dopplera i CW Dopplera u realnom vremenu.
5.4 | Kompatibilnost UZV uređaja za kardiologiju s postojećom ehokardiografskom informatičkom infrastrukturom : radnim stanicama, postojećom bazom pacijenata za arhiviranje i obradu slike, koja podržava min.: pretraživanje, pregledavanje neobrađenih podataka, slika i kino petlji 2D prikaza, obojanog Dopplera i Dopplera miokarda u izvornoj vremenskoj rezoluciji, obavljanje novih mjerenja i izračuna, opcrtavanje kružnoog i anatomskog M prikaza iz snimljenih 2D zapisa, izračuni i izvješća, kvantitativne analize za Doppler miokarda, deformacije metodom praćenja referentne točke (speckle tracking), 2D strain analize (min. longitudinalni, radijalni, cirkumferentni, torzijski), automatska evaluacija funkcije lijevog ventrikula iz 2D podataka "speckle tracking" metodom , dvosmjeran protok podataka.
5.5 | Kompatibilnost s postojećim 4D volumnim TEE sondama za nesmetano priključivanje i rad.

## Prijenosni UZV
Podloga za tehničke konzultacije - radna verzija tehničkih specifikacija
Redni broj | Tehničke karakteristike: | Jedinica mjere | Količina
B | Prijenosni UZV uređaj visoke klase za kardiološku primjenu | kom | 2
1 | Ultrazvučni uređaj za slijedeće aplikacije: Ehokardiografija (transtorakalna i transezofagijska) Vaskularni ultrazvuk Ultrazvuk abdomena i uro trakta Transkranijalni Doppler Intervencijske procedure pod kontrolom ultrazvuka (punkcije arterija, vena i izljeva u tjelesnim šupljinama)
1.1 | NapreNapredni ultrazvučni sustav s algoritmima digitalne tvorbe ultrazvučnog snopa uz dinamički raspon uređaja 320 dB ili više.
1.2 | Ehokardiografski načini rada: M-mod, anatomski M-mod, 2D, obojani Doppler, pulsni Doppler, kontinuirani Doppler, tkivni Doppler
1.3 | Jednodimenzionalan (M-mod) prikaz - brzina iscrtavanja jednodimenzionalnog zapisa usklađena sa EKG-om - istodobno korištenje obojanog Dopplera na jednodimenzionalnom prikazu - slobodnokutni anatomski M način rada dostupan na slici u realnom vremenu
1.4 | Dvodimenzionalni (2D) prikaz: - zakretanje polja sektora i podešavanje širine slike - simultano oslikavanje u dvije ravnine uživo - izvođenje mjerenja na živoj slici kao i kino petlji pozvanoj iz arhive - automatski algoritam za smanjenje šuma i poboljšanje definicije granica te postizanje optimalne svjetline tkiva - automatska optimizacija slike jednim dodirom - oslikavanje harmoničnim frekvencijama - podesivi parametri slike: pojačanje, dinamički raspon, povećanje, perzistencija, obojane mape, mape sive boje, pomak automatskog podešavanja pojačanja
1.5 | Kontinuirani (CW) Dopper: - funkcional korištenja u kombinaciji sa 2D načinom prikaza i obojanim Dopplerom - obje funkcije lako dostupne pritiskom na jednu tipku ili digitalnu tipku na ekranu, jasno vidljivu i označenu - pomicanje točke i kuta uzorkovanja bez potrebe za ulazak u izbornik - mogućnost invertiranja spektra i korekcije kuta - automatska optimizacija spektra, skale i bazne linije - jednostavna i lako dostupna korekcija parametara slike: pojačanje, brzina prikaza spektra, kompresija, glasnoća tona, skala, bazna linija
1.6 | Pulsni (PW) Doppler: - funkcional korištenja u kombinaciji sa 2D načinom prikaza i obojanim Dopplerom - obje funkcije lako dostupne pritiskom na jednu tipku ili digitalnu tipku na ekranu, jasno vidljivu i označenu - pomicanje točke i kuta uzorkovanja bez potrebe za ulazak u izbornik - mogućnost invertiranja spektra i korekcije kuta - detektiranje velikih brzina protoka, HPRF - automatska optimizacija spektra, skale i bazne linije - jednostavna i lako dostupna korekcija parametara slike: pojačanje, brzina prikaza spektra, kompresija, filter niskih frekvencija, glasnoća tona, skala, bazna linija - funkcionalnost promjene boje spektralnog Doppler zapisa - za procjenu dijastoličke funkcije mjerenja dostupna uz maksimalno dva pritiska gumba te uz automatsko aktiviranje idućeg mjerenja (niz mjerenja: E brzina - vrijeme deceleracije - A brzina / Plućne vene brzina sistoličkog vala - brzina dijastoličkog vala - brzina A vala - širina A vala) - automatizirano prepoznavanje dopplerskog spektra bazirano na umjetnoj inteligenciji pri čemu uređaj sam prepoznaje i odabire odgovarajuće mjerenje bez potrebe korekcije od strane korisnika - veličina prozora uzorkovanja u pulsnom Doppleru u rasponu najmanje 1-15 mm do minimalno 30cm dubine
1.7 | Obojani Doppler: - obavezno dvostruki prikaz povrh 2D prikaza uz jednostavno i brzo pomicanje pozicije i veličine područja interesa jednim prstom, te promjenu veličine u jednom koraku i ne više od jedne tipke - minimalno osježenje slike 190 Hz - podesivost skale i bazne linije - odabir više od dvije obojane mape - lako dostupna podesivost pozicije i širine područja interesa
1.8 | Tkivni Doppler - spektralni zapis brzina tkiva miokarda mjerenih pulsnim tkivnim Dopplerom uz osvježenje slike minimalno 120 sl/s za odabrano područje interesa. - u dva koraka dostupna mjerenja (E' i A' medijalno i lateralno, S', te mjerenja vremenskih intervala)
1.9 | Procjena i mjerenje globalne funkcije lijeve klijetke, te globalne i regionalne deformacije miokarda putem praćenja referentnih točaka (speckle tracking): - izračun traženih vrijednosti pritiskom na jednu tipku u jednom koraku - automatska detekcija i opcrtavanje linije endokarda iz tri presjeka, prikaz krivulja deformacije (strain) po svakom segmentu u 18 segmentnom modelu, i prikazom vrijednosti brojem i bojom za 18 segmenata u kružnom središtu mete (Bull's Eye prikaz). - Funkcija brze korekcije i promjene automatskog opcrtavanja linija endokarda pritiskom na jednu tipku. - automatski izračun biplanarne ejekcijske frakcije Simpson metodom uz automatski izračun indeksiranih vrijednosti nakon unosa visine i težine bolesnika.
1.10 | Sustav mora omogućavati softverske nadogradnje s novim inačicama programske podrške , kao i proširenja postojećih funkcionalnosti
1.11 | LCD zaslon visoke rezolucije (min. 1920x1080 slikovnih elemenata) uz podešavanje nagiba ekrana. Kombinirano upravljanje putem zaslona osjetljivog na dodir i putem upravljačke ploče
1.12 | Uređaj mora biti na mobilnoj konzoli sa 4 kotača, mogućnošću blokade kotača, te da svi sastavni dijelovi uređaja uključujući i napajanje budu u sklopu konzole. Konzola mora biti testirana za intenzivnu uporabu uz krevet bolesnika (često premještanje, kočenje, dezinfekcija) podesiva po visini dovoljno za rad u sjedećem i stajaćem položaju, te uz mogućnost rotacije.
1.13 | Najmanje tri aktivna priključka za sonde uz integrirane nosaće za sonde i držaće kablova sondi s podešavanjem slobodne dužine kabela. Uređaj mora podržavati sektorske, linearne, konveksne i transezofagijske sonde.
1.14 | Autonomija rada na bateriju od barem dva sata. Vidljivo stanje ostatne baterije na zaslonu uređaja. Vrijeme paljenja uređaja iz moda spavanja (sleep mode) unutar 20 sekundi.
1.15 | Uređaj otporan na čišćenje standardnim bolničkim sredstvima za dezinfekciju uključujući i postolje, stražnju stranu uređaja, ekran i kontrolno sučelje.
1.16 | Ultrazvučne sonde uz uređaj: - Sektorska širokopojasna fazno matrična sonda frekvencijskog raspona najmanje 1-5 MHz izvedena u monokristalnoj tehnologiji s najmanje 80 kristalnih elemenata, širine polja najmanje 90°. Sonda i priključnica izvedeni bez pokretnih dijelova. - Linearna širokopojasna linearna sonda frekvencijskog raspona najmanje 3 do 10 MHz, najmanje 160 kristalnih elemenata. Sonda i priključnica izvedeni bez pokretnih dijelova. - Konveksna širokopojasna sonda frekvencijskog raspona najmanje 1 MHz do 5 MHz, 160 ili više kristalnih elemenata. Širina preglednog polja najmanje 70°. Sonda i priključnica izvedeni bez pokretnih dijelova.
1.17 | Pohrana svih snimaka učinjenih uređajem u centralnoj pohrani neovisnoj o uređaju uz mogućnost kasnijeg pregleda i mjerenja na radnoj stanici. Uvoz i izvoz podataka na vanjsku memoriju putem USB sučelja.
1.18 | Ugrađeno sučelje za mrežnu komunikaciju te povlačenje podataka o bolesnicima iz centralne arhive ili bolničkog informacijskog sustava.
1.19 | EKG sučelje, prikaz EKG signala, kabel s 3 odvoda, automatsko prepoznavanje R zubca, prikaz respiracije zajedno sa EKG zapisom, podešavanje signala po veličini amplitude, odabir između minimalno 3 EKG kanala.
1.20 | Crno bijeli termalni printer širine papira najmanje 110mm.
1.21 | Operativni sustav na disku bez pokretnih dijelova (SSD) te uz prostor za pohranu minimalno 1Tb u sklopu uređaja.
1.22 | Uređaj i svi njegovi funkcionali moraju biti validirani unutar Klinike za bolesti srca i krvnih žila.