## 2.Teh.konzultacije KIR+KKK
Podloga za 2. tehničke konzultacije - radna verzija tehničkih specifikacija - Hibridna vaskularna sala za potrebe Klinike za kirurgiju
Redni broj | Tehničke karakteristike:
PREDMET NABAVE – Hibridna vaskularna operacijska sala za potrebe Klinike za kirurgiju
1 | OPIS SUSTAVA : C-luk sustav
1.1 | Multi-osni robotski sustav s C stalkom koji omogućuje pozicioniranje u angularnom, orbitalnom, lateralnom i longitudinalnom smjeru, koristeći fleksibilni izocentar ili C-luk ovješen o stropno montirani nosač, uključuje motorizirani transverzalni pomak nosača C-luka min. 230 cm
1.2 | Robotski C-stalak omogućuje brzo i jednostavno prebacivanje između kirurških zadataka i snimanja te se može parkirati pritiskom na jednu tipku ili jedna ručica s integriranom kontrolom C-luka: longitudinalni, lateralni pomak, rotacije oko okomite osi, pomak u parkirni položaj (pomaci u x, y i z osi putem jedne upravljačke ručice).
1.3 | Slobodno pozicioniranje sustava i stola u odnosu jedan na drugi neovisnom rotacijom stalka i stola. Sustav održava sliku uspravnom.
1.4 | Anti bakteriološki premaz na poklopcima uređaja ili posebno prilagođena stropna konstrukcija namijenjena korištenju o hibridnom okruženju
1.5 | C- luk sustav montiran na pod ili na strop
1.6 | Sustav za zaštitu od kolizije
1.7 | Motorizirana rotacija stativa ± 90°
1.8 | Razmak između detektora i kućišta kolimatora min. 95 cm
1.9 | Dubina C-luka u izocentru min. 80 cm
1.10 | Maksimalna brzina pozicioniranja C-stalka min. 20°/sek
1.11 | Max LAO/RAO min. 120°/160°, max CAUD/CRAN 50°
1.12 | Varijabilna udaljenost žarišta i detektora u min. rasponu 100-115 cm
1.13 | Područje pokrivanja pacijenta bez re-pozicioniranja min. 200 cm.
1.14 | Rotacija detektora
1.15 | Motorizirana rotacija stalka omogućuje slobodno pozicioniranje sustava i stola za dodatne položaje C-luka
1.16 | Automatsko održavanje projekcije tijekom rotacije stalka
1.17 | Prikaz geometrije stola i stativa, doze zračenja i poruka sustava na monitoru u sobi za preglede
1.18 | Mogućnost programiranja pozicije C luk-a i automatskog postavljanja u zadane pozicije na temelju referentne slike.
2. | OPERACIJSKI STOL
2.1 | Sistemski OP stol sa zamjenjivim OP pločama i transporterom. Stol je pripremjljen za komunikaciju sa robotskim angiografskim uređajem. Sastoji se od:
2.1.1 | - Postolje OP stola montirano u pod 1 kom.
2.1.2 | - Op ploča standardna sa karbon dijelovima 1 kom
2.1.3 | - Karbonska OP ploča, ravna 1 kom
2.1.4 | - Transporter 2 kom
2.2 | Op stol treba biti opremljen zvučnim informaciskim sistemom prilikom uporabe.
2.3 | Potpuna sinkronizacija i komunikacija sa angiografom. Kontrola rada operacijskog stola sa angiografskog upravljačkog panela kao glavnog upravljačkog uređaja.
2.4 | Potpuno elektromehaničko ili elektrohidrauličko upravljanje stola
2.5 | Prilaz transporterom sa obje strane OP stola
2.6 | Baterijsko napajanje
2.7 | OP stol opremnljen je baterijskim i mrežnim napajanjem. Baterije osiguravaju nesmetan rad uređaja neovisno o mrežnom napajanju.
2.8 | Punjač ugrađen u OP stol. (vanjski punjači nisu dozvoljeni)
2.9 | Najniža pozicija stola bez OP ploča ne viša od 562 mm. Najviša pozicija stola bez OP ploče ne niža od 1040 mm.
2.10 | Najniža pozicija sa OP pločom ne viša od 595 mm. Najviša pozicija sa OP pločom ne niža 1140 mm, bez podloške
2.11 | Raspon namještanja visine min 545 mm.
2.12 | Presjek stupa OP stola maksimalnog promjera 550mm
2.13 | Baza Op stola omogućuje rotaciju min. 320 st. Aktivacija rotacije mora biti omogućena preko upravljačkog panela angiografskog uređaja. Kad je angiograf u parkirnoj poziciji min 3 moda kontrole mora biti omogućeno: pedalom na bazi stola, daljinskim upravljačem i upravljačkim panelom postolja OP stola. Nakon aktivacije rotacije u manje od 10 sek mora se aktivirati automatska blokada rotacije.
2.14 | Funkcionalnost upravljanja OP stolom preko upravljačkog panela i bežične daljinske kontrole. Upravljački panel za hitne situacije mora biti smješten sa lijeve ili desne strane stupa stola. Aktivacija se postiže pritiskom na dvije tipke istovremeno kako bi se onemogućila slučajna aktivacija.
2.15 | Upravljački panel ili vidljivost na daljinskom upravljaču mora imati jasno označene tipke koje jasno prikazuju orijentaciju glave sa LED indikatorom orijentacije.
2.16 | Bežični daljinski upravljač mora biti opremljen LCD ekranom. Aktivacija daljinske kontrole putem pokreta, bez upotrebe tipke. Mogućnost memoriranja pozicija koje se mogu jednostavno pozvati preko LCD ekrana.
2.17 | Bočni nagib min. 30º obostrano – elektromehanički pokretan
2.18 | Trendelenburg min. 45º
2.19 | Anti-Trendelenburg position min. 45º
2.20 | Bežični daljinski upravljač, kontrole OP stola, kontrole OP ploče, te LCD ekran osjetljiv na dodir
2.21 | Minimalne informacije na daljinskom upravljaču: orijentacija pacijenta, stanje baterije stola i daljinskog upravljača, "0" pozicija postignuta
2.22 | LCD ekran na daljinskom upravljaču mora sadržavati informaciju o visini, nagibu, segmentima stola ( npr. noge, leđa, longitudinalni pomak, visina, Trendelenburg / anti trandelenburg, bočni nagib).
2.23 | Daljinski upravljač mora biti sposobam pohraniti minimalno 10 pozicija
2.24 | Zaštita od kolizije omogućuje automatsko zaustavljanje funkcija prilikom detekcije kolizije.
2.25 | Transfer pacijenta moguć i u polusjedećem položaju, uz ležeći.
2.26 | Kirurška OP ploča:
2.27 | Minimalno 6 segmenta ploče
2.28 | Ploča za glavu sa dvostrukim zglobom, ručno namještanje potpomognuto plinskom oprugom. Namještanje min.±30 °
2.29 | Ploča za gornji dio leđa
2.30 | Ploča za donji dio leđa elektromehanički namjestiva min. -55 ° / + 90 °
2.31 | Sjedeća ploča i donja ploča leđa sastavni su dio OP ploče
2.32 | Ploča za noge sa abdukcijom. Elektromehaničko namještanje u rasponu od +/- 80
2.33 | Svi segmenti OP ploče povezani kodnim konekcijama. Kodne konekcije onemogućuju nedozvoljene kombinacije radi sigurnosti.
2.34 | Cijela dužina OP ploče mora biti u potpunosti radiolucentna između bočnih nosača.
2.35 | Podloške antidekubitalnih karakteristika minimalne debljine 80 mm
2.36 | Elektromehaničko namještanje longitudinalnog pomak minimalno od 350 mm.
2.37 | Ukupna širina OP ploče maksimalno 550 mm (+/- 20 mm) bez bočnih šina, maksimalno 600 mm sa bočnim šinama.
2.38 | OP ploča sa opcijom dodavanja dodatnih dijelova potrebnih za rad
2.39 | Nosivost min. 380 kg
2.40 | OP ploča opremljena dodatnim priključcima za spajanje dodatnih segmenta ploča sa elektromehaničkim namještanjem (urologija, Ginekologija itd.)
2.41 | Elektromehaničko ili elektrohidrauličko namještanje:
2.41.1 | - visina
2.41.2 | - Trendelenburg
2.41.3 | - anti-Trendelenburg
2.41.4 | - bočni nagib
2.41.5 | - ploča za noge (simulatno i pojedinačno)
2.41.6 | - dio za leđa
2.41.7 | - longitudinalni pomak
2.41.8 | - "0" pozicija
2.41.9 | - predifinirani flex and reflex pozicija
2.42 | Transfer pacijenta sa transporterom moguć preko pedale transportera ili preko daljinskog upravljača.
2.43 | Transporter za prekrevetnjavanje pacijenta opremljen sa petim kotačem koji osigurava pravocrtno kretanje. Nosivost min. 380 kg. Trendelenburg / anti-Trendelenburg min. ± 13 ° preko navojnog ili baterijskog mehanizma
2.44 | anesteziološki zaslon
2.45 | ploča za ruku, namjestiva preko kuglastog zgloba preko jednog navoja 2
2.46 | radijalna kopča
2.47 | Traka za tijelo
2.48 | podloška za glavu
2.49 | Karbonska OP ploča :
2.50 | Jednodijelna karbonska OP ploča, plivajuća
2.51 | OP ploča kompatibilna sa postoljem OP stola I transporterom
2.52 | Dužina OP ploče min 2100mm.
2.53 | Nosivost min 220 kg.
2.54 | OP ploča mora imati mogućnost upravljanja preko daljinskog upravljača minimalno za visinu, longitudinalni pomak, bočni nagib, longitudinalni nagib, transverzalni nagib, "0" pozicija.
2.55 | OP ploča kontrolirana putem operatera sa ručnim prihvatom osjetljivim na pokret i tipkama
2.56 | Kontrolni prihvat za operatera upravljanja za minimalno 4 funkcije: longitudinalni pomak, transverzalni pomak, longitudinalni nagib, bočni nagib.
2.57 | Longitudinalni pomak min. 600mm.
2.58 | Transverzalni pomak min. 200mm.
2.59 | 360 ° radiolucentnost u dužini od min. 1650 mm, omogućuje snimanje cijelog tijela bez pomicanja pacijenta.
2.60 | Op ploča omogućuje montažu radiolucentnih elemenata kao što su: radiolucentna ploča glave, neurokirurški držač glave. OP ploča opremljena je senzorima za automatsko
2.61 | Op ploča omogućuje montažu radiolucentnih elemenata kao što su: radiolucentna ploča glave, neurokirurški držač glave. OP ploča opremljena je senzorima za automatsko detektiranje za siguran rad i prepoznavanje od strane angiografa
2.62 | OP ploča opremljena zaštitom od zračenja donji dio ispod OP ploče
2.63 | OP ploča mora imati barem dvije memorijske pozicije kontrolirane preko kontrolnog prihvata.
2.64 | Podloška visine min 50mm.
2.65 | Sva pokretanja stola i OP ploče moraju biti kontrolirane preko angigrafskog kontrolnog panela, kada je uparen.
2.66 | Za potvrdu navedenog proizvođač OP stola/Op ploče I proizvođač angiografa moraju dostaviti document ili pisanu izjavu o kompatibilnosti.
2.67 | Karbon ploča za glavu 1 set
2.68 | Radiolucentni držač ruke 2 kom.
2.69 | Radiolucentna traka za tijelo
2.70 | Polica za katetere min.1000 cm dužine, spajanje na OP ploču
2.71 | Karbon-čelik adapter za spajanje radioloških pokrova sa mogućim kliznim pomicanjem duž ploče
2.72 | Pribor koji treba biti uključen:
a) | Nosač za infuziju
b) | Držač za ruke za radijalni pristup.
c) | Ploča od ugljičnih vlakana za pohranu žica i instrumenata tijekom izvođenja postupaka s femoralnim antegradnim i retrogradnim pristupom.
d) | Žičana nožna sklopka (pedala) za fluoroskopiju.
e) | Stol na kotačima za intrumentarij, dimenzija min. 150 x 50 cm. Stol mora imati ploču leđa napravljenu od istog materijala.
f) | Interkom za komunikaciju između kontrolne sobe i sobe za preglede
3. | GENERATOR
3.1 | Mikroprocesorski kontroliran, visokofrekventni generator, s automatskom kontrolom doze zračenja
3.2 | Nominalna snaga min. 100 kW (1000 mA kod 100 kV), struja u minimalnom rasponu od 10 – 1000 mA, napon pri dijaskopiji i ekspoziciji u minimalnom rasponu od 40 – 125 kV
3.3 | Automatska kalkulacija i optimizacija ekspozicijskih parametara bazirana na fluoroskopskim vrijednostima
3.4 | Sustav mora imati mogućnost pulsne fluoroskopije.
3.5 | Programiranje parametara snimanja i dijaskopije za različite organe
4. | RENDGENSKA ClJEV I KOLIMATOR
4.1. | Cijev mora biti s min. 2 fokusa.
4.2. | Veličine fokusa; najmanji fokus najviše 0.5 mm, najveći fokus najviše 0.9 mm ili veličine fokusa prema IEC 60336: najmanji fokus najviše 0.3 najveći fokus najviše 0.9
4.3. | Stvarna maksimalna vrijednost toplinskog kapaciteta anode min. 5.2 MHU. Kapacitet hlađenja anode min. 1.5 MHU/min
4.4. | Toplinski kapacitet kučišta cijevi min. 7,0 MHU
4.5. | Maksimalna struja kod pulsne fluoroskopije min. 160 mA
4.6. | Monitoriranje opterećenja cijevi
4.7. | Rešetkom upravljana RTG cijev pri pulsnoj dijaskopiji
4.8. | Mogućnost automatske sinkronizirane rotacije detektora s kolimatorom za kompenzaciju rotacije slike kod različitih pozicija pregleda stativa (kako bi slika na monitoru bila uvijek uspravna što je posebno važno kod radijalnog pristupa).
5. | RAVNI DETEKTOR
5.1. | Ravni detektor s veličinom dijagonale min. 48 cm, aktivne površine min. 38 x 29 cm
5.2. | Veličina pixela max. 160 µm
5.3. | Dubina digitalizacije min. 16 bita
5.4. | Materijal detektora CsI u kombiciji s a-Si
5.5. | Integrirani zaštitni sustav od kolizije
5.6. | Mogućnost jednostavnog uklanjanja rešetke
6. | DIGITALNI SUSTAV I MODOVI RADA
6.1 | Mogućnost pohranjivanja min. 100.000 slika u matrici 1K
6.2 | Digitalna pulsna fluoroskopija s minimalnim rasponom pulseva od 2 - 30 pulseva /sek. Mogućnost rada s pulsnom dijaskopijom od 2.5 pulseva/sek.
6.3 | DR sa serijom u min. rasponu 1 – 6 f/sek, sa akvizicijom i pohranom jedne slike ili serije, rezolucije min. 2K
6.4 | Kardiološka akvizicija s minimalno tri brzine, maksimalna brzina akvizicije minimalno 30 f/s.
6.5 | DSA s filtriranjem u stvarnom vremenu, u minimalnom rasponu 1 - 30 f/sek
6.6 | „Roadmapping“ u stvarnom vremenu s automatskim pomakom pixela. Mogućnost „zoom“ funkcije za vrijeme roadmap-a.”
6.7 | Pomak piksela u realnom vremenu (eng. Real Time Pixel Shift). Automatska obrada pomaka piksela za vrijeme Roadmap-a i DSA bazirana na detekciji pomaka u stvarnom vremenu za točni prikaz subtrahirane slike.
6.8 | Priferna digitalna koračna angiografija u nativnom i DSA prikazu s jednom injekcijom kontrasnog sredstva
6.9 | On line preklapanje i superponiranje aktivne dijaskopske slike i referentne slike
6.10 | Snimanje i prikaz dinamičkih fluoroskopskih sekvenci. Pregled zadnje snimljene scene.
6.11 | Prikaz slike: Prozor (Windowing) Zoom/Pann Umetanje teksta Mjerenje udaljenosti i kuta
6.12 | Povezivanje u PACS sustav
6.13 | DICOM KOMPATIBILNOST: DICOM SEND ili DICOM Store, DICOM StorageCommitment, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist, DICOM MPPS ili jednakovrijedno
6.14 | QVA, analiza
6.15 | Automatsko pozicioniranje stativa s obzirom na selektiranu referentnu sliku
6.16 | Optimizacija kvalitete slike procesiranjem podataka u stvarnom vremenu
6.17 | U ovisnosti o dozi filtriranje podataka, u svrhu smanjenja šuma i povećanje oštrine slike
6.18 | Redukcija artefakata uzrokovanih pomacima struktura koje se miču
6.19 | Automatska homogenizacija dijelova slike koji su pre-eksponirani ili pod-eksponirani.
6.20 | Prikaz žila u visokom kontrastu analizom svakog piksela u stvarnom vremenu
6.21 | Optimizacija kvalitete slike kroz procesiranje slikovnih podataka u stvarnom vremenu.
6.22 | Fluoroskopija okidana EKG-om
6.23 | Funkcija koja omogućuje poboljšani prikaz finih struktura stenta - korištenje naknadnom obradom ili u stvarnom vremenu
6.24 | Postavke sustava koje je moguće podesiti kako bi se povećala fleksibilnost u izvršavanju procedura, prilagođajavjući se potrebama i situaciji (npr. podešavanje pozicije C-luka, parametara snimanja, SID parametra i sl.)
6.25 | Sustav mora imati mogućnost uporabe jodnog i CO2 kontrasta
6.26 | Besplatna ažuriranja softvera na najvišu komercijalno dostupnu razinu tijekom 5 godina. Ako hardverska platforma ne podržava najnoviji softver, hardver se mora prilagoditi potrebnoj razini softvera.
7. | UPRAVLJANJE SUSTAVOM
7.1 | Upravljanje sustavom u sobi za pacijenta s modularnim elementom montiranim na šini stola za pacijenta i to:
a) | Kontrola pokreta C-luka, stola za pacijenta i kolimatora
b) | Postavljanje blendi bez zračenja na LIH slici
c) | Modularni element s ekranom osjetljivim na dodir na strani pacijent stola za upravljanje obradom slike, kvantifikacijom, programskim paketima, pohranom dijaskopije, uključivanje i isključivanje ionizacijskog zračenja
7.2 | Upravljanje sustavom u kontrolnoj sobi:
a) | Kontrola pokreta C-luka, stola za pacijenta i kolimatora
b) | Postavljanje blendi bez zračenja na LIH slici
c) | Modularni element s ekranom osjetljivim na dodir za upravljanje obradom slike, kvantifikacijom, programskim paketima, pohranom dijaskopije, uključivanje i isključivanje ionizacijskog zračenja
7.3 | Upravljanje slikovnim funkcijama u kontrolnoj sobi mišem i tastaturom ili zasebnim posebno prilagođenim modulom
7.4 | Radni stolovi (min. 2 kom) i pokretni uredski stolci (min. 4 kom) u kontrolnoj sobi
7.5 | Sustav upravljanja u kontrolnoj sobi omogućava upravljanje različitim sustavima s jednog upravljačkog mjesta (kao Artis Cockpit, FlexSpot)
8. | ZAŠTITA OD ZRAČENJA
8.1 | Sustav treba imati sve osnovne i napredne programe za zaštitu od zračenja i poboljšanje slike (hardver i softver) koji se koriste kod intervencijskih procedura.
8.2 | Indikacija akumulirane kožne ulazne doze zračenja sukladno trenutnoj projekciji.
8.3 | Pozicioniranje kolimatora bez radijacije kroz grafički prikaz na LIH slici
8.4 | Mjerenje doze zračenja sa prikazom na monitoru
8.5 | Prikaz akumulirane kožne doze.
8.6 | DICOM strukturirano izvješće o dozi zračenja za svakog pacijenta
8.7 | Pozicioniranje objekta bez radijacije kroz grafički prikaz centralne zrake i rubova slike na LIH slici
8.8 | Automatska kontrola ekspozicije koja regulira kV, mA, ms.
8.9 | Cu predfiltracija za uklanjanje kožne doze zračenja s, min 3 Cu predfiltera, min.raspona 0.1 – 0.9 mm Cu
8.10 | Obrada slike u stvarnom vremenu koja se temelji na najnovijim paralelnim kompjutorskim tehnologijama sa sljedećim značajkama: Smanjenje šuma i artefakata, također na pokretnim strukturama i objektima. poboljšanja slike i rubova, automatska, u stvarnom vremenu, korekcija pomicanja bolesnika i korekcija slučajnog pomicanja stola na živim slikama
8.11 | Fleksibilan digitalni slikovni lanac od RTG cijevi do monitora koji je prilagođen za svako područje primjene. To daje fleksibilnost za odabir virtualno neograničenih specifičnih konfiguracija aplikacije i da se postignu superiorne slike za puni opseg specifičnih konfiguracija i tipova pacijenata uključujući pacijente s visokim BMI faktorom.
8.12 | Tehnologija koja poboljšava neke bitne komponente sustava, upravljanje zračenjem povećanim filtriranjem, korištenjem malih žarišnih točaka kao i kraćih pulseva s tzv. „grid swiching“ tehnologijom
8.13 | Tehnologija značajnog reduciranja doze zračenja uz zadržanu kvalitetu slike, koristeći automatske modifikacije svih dijelova lanca stvaranja slike u stvarnom vremenu (npr. AutoRight, OPTIQ, CLARITY IQ i slično)
8.14 | Pokretni štit za zaštitu od zračenja izrađen materijala ekvivalenta olova min. 0,5 mm, na kotačima
8.15 | Štit za zaštitu od zračenja donjeg dijela tijela postavljen na šinu stola za preglede
8.16 | Komplet dvodijelnih zaštitnih pregača za angiografiju debljine ekvivalenta olova min. 0.5 mm sa zaštitom za štitnjaču i zaštitnim naočalama (min. 10 kompleta)
9. | MONITORI
9.1 | Veliki monitor, color, TFT, LCD, dijagonale min. 55" , rezolucije min. 3800 x 2100 piksela, u sobi za preglede na stropnom nosaču monitora.
9.2 | Mogućnost konfiguriranja različitih podjela i veličina ekrana velikog monitora. Mogućnost spajanja više eksternih video signala na monitor.
9.3 | Min. dva monitora dijagonale min. 24" , rezolucije min. 1920 x 1080 piksela, u sobi za preglede na stropnom nosaču postavljenom na suprotnoj strani od monitora iz točke 9.1
9.4 | Monitori u kontrolnoj sobi, 2 kom, dijagonale min. 27" ili jedan monitor dijagonale min. 30"
9.5 | Monitori u kontrolnoj sobi moraju moći prikazati min. 8 različitih izvora signala
10. | SOFTVER
10.1 | Mogućnost prikaza angiografskih slika, serija i scena.
10.2 | Mjerenje udaljenosti i kuta.
10.3 | Automatski izračun površine, promjera i duljine.
10.4 | 3D rekonstrukcija i vizualizacija volumena u VRT, MPR i MiP tehnici. Rezultati moraju biti dostupni u dijagnostičkoj kvaliteti u sobi za preglede. Mogućnost upravljanja 3D slikom u sobi za preglede.
10.5 | Program koji omogućava automatsko 3D vođenje EVAR procedure
10.6 | Vizualizacija mekih tkiva u sobi za preglede putem "cone beam" CT tehnike.
10.7 | Velika anatomska pokrivenost u kod 3D oslikavanja. Pokrivanje toraksa, abdomena ili zdjelice sa dijametrom volumena od min. 40 cm .Brzina 3D oslikavanja manja od 3 sek. 3D rotacijska angiografija s brzinom od min. 55°/sec kako bi se dobile slike bez artefakata
10.8 | Program za redukciju metalnih artefakata
10.9 | Vizualizacija i preklapanje 2D žive fluoro slike i 3D slike- prikaz 3D slike preko 2D slike s mijenjanjem transparentnosti. Automatska prilagodba u stvarnom vremenu sukladno promjenama stola, C-luka, SID promjene
10.10 | Mogućnost dohvata 3D slike i s ostalih modaliteta (CT i MR) te vizualizacija i preklapanje sa živom 2D fluoro slikom. Upravljanje u sobi za preglede, integracija na ekranu osjetljivom na dodir.
10.11 | Simultani prikaz dva volumna prikaza kako bi se prikazalo u isto vrijeme npr. žile ispunjene kontrastom i stent
10.12 | Program koji se bazira na 3D akviziciji, a koji prikazuje kolor-kodirani volumen krvi tj. mogu se pokazati premalo ili prekomjerno opskrbljena područja parenhima u abdomenu.
10.13 | 3D mjerenje stenoze
10.14 | Eksport slike u JPEG i AVI ili jednakovrijedne formate na prenosivi memorijski medij
10.15 | DICOM Send/Receive, DICOM Storage Commitment, DICOM QUERY/RETREIVE ili jednakovrijedno
10.16 | Aplikacija za planiranje i izvođenje embolizacija. Ručnim označavanjem proksimalne početne i jedne ili više distalnih ciljnih točaka krvnih žila na CBCT skupu podataka, algoritam određuje tijek krvne žile (stablo) koji povezuje početak s ciljnom točkom (točkama). Funkcionalnost segmentacije tumora s automatskim izračunom volumena tumora. Segmentirane strukture mogu se preklopiti s 2D slikama uživo radi navođenja tijekom postupka. S jednim klikom se automatski detektira i ističe krvne žile koje hrane tumor za ciljanu embolizaciju jetre – podržavajući potpunu embolizaciju tumora,
10.17 | Program koji pomaže prilikom svih vrsta slikovno vođenih intervencija iglom, od planiranja, preko označavanja točke/kuta reza, preko vođenja napredovanja igle do provjere rezultata. Laser integriran s uređajem.
11. | DVOGLAVI ANGIOGRAFSKI INJEKTOR, koji ima mogućnost sinkronizacije s ponuđenim ANGIOGRAFSKIM uređajem
11.1
12. | ULTRAZVUČNI UREĐAJ
12.1 | Uređaj usklađen sa zahtjevima rada u stojećem i sjedećem položaju operatera, visoko kvalitetnog zaslona dobre vidljivosti i u svjetlijim prostorima. Monitor dijagonale najmanje 15“, rezolucije min. 1920 × 1080 piksela
12.2 | Upravljanje ekranom osjetljivim na dodir dijagonale min. 10" i fizičke tipke
12.3 | Integralno postolje s kotačima, na svakom kotaču kočnica, namještanje visine postolja
12.4 | Žičano i bežično povezivanje s hibridnom salom
12.5 | Svi modovi prikaza uobičajeni u UZV dijagnostici: 2D, 3D, 4D M-način oslikavanja, obojani Doppler visoke osjetljivosti, Spektralni Doppler, Power Doppler, Harmonijsko oslikavanje tkiva ili harmonijsko oslikavanje, kontinuirani Doppler ili SCW Doppler, duplex (2D + Doppler), PW TDI ili DTI doppler
12.6 | Integracija s angio salom na način da se slika s ultrazvuka prikazuje na velikom monitoru
12.7 | Sonde:
12.8 | Multifrekvencijska linearna dijagnostička sonda, min. raspona od 5 do 14 MHz, biopsijski kompatibilna, najveća dubina skeniranja minimalno 9 cm, širina prikaza minimalno 45 mm, minimalno 160 elemenata.
12.9 | Multifrekvencijska konveksna dijagnostička sonda, min. raspona od 1.4 do 5 MHz, biopsijski kompatibilna, širina prikaza minimalno 60 mm, dubina skeniranja minimalno 30 cm, minimalno 128 elemenata.
12.10 | Multifrekvencijska transezofagusna sonda min. raspona od 3.1 do 8 MHz, najjveća dubina skeniranja min. 18 cm, minimalno 64 elemenata
12.11 | Ultrazvučni uređaj sa 3D/4D softwareom i naprednim AI alatima
12.12 | neonatalna transezofagusna sonda (3D micro TEE za 2,5 kg do 5 kg)
12.13 | pedijatrijska transezofagusna sonda (3D za 5 kg do 30 kg)
12.14 | kardijalna transtorakalna adultna sonda za 3D/4D epikardijalno snimanje
12.15 | konveksna sonda za abdominalnu aortu min raspon 2-6 MHz
mogućnost baterijskog rada min 30 minuta pune funkcionalnosti
minimalno 3 aktivna porta
13. | ELEKTROKIRURŠKA JEDINICA
13.1 | Monopolarni način rezanja i koagulacije
13.2 | Barem 3 režima za bipolarne primjene
13.3 | Najveća monopolarna snaga min. 290 W
13.4 | Vršni bipolarni napon min. 450 V
13.5 | Ekran osjetljiv na dodir dimenzije min. 7"
13.6 | Memorija min. 8 GB
13.7 | Identifikacija instrumenta putem RFID tehnologije
13.8 | Mrežni priključak
14. | ANESTEZIOLOŠKI UREĐAJ
14.1 | Anesteziološki uređaj s podrškom za anesteziju s niskim i minimalnim protokom, za primjenu kod pacijenata od novorođenačke do odrasle dobi
14.2 | Montaža uređaja na stropni stativ, šine za montažu dodatne opreme s lijeve i desne strane aparata, radna površina za pisanje s rasvjetom podesivog intenziteta
14.3 | Priključak aparata na centralni razvod O2, zraka i N2O te rezervna boca za O2 s regulatorom tlaka, elektroničko mjerenje tlaka opskrbe svih spojenih plinova i plinske boce
14.4 | Integrirana baterija koja osigurava normalan rad aparata 30 minuta u slučaju prekida opskrbe električnom energijom
14.5 | Elektronički kontroliran mješač svježeg plina s podešavanjem protoka u minimalnom rasponu od 0,2 do 15 l/min i direktnim zadavanjem koncentracije kisika
14.6 | Sučelje za montažu dva neovisna isparivača hlapivih anestetika istovremeno, sa sigurnosnom zaporkom koja osigurava korištenje samo jednog od njih
14.7 | Korištenje postojećih isparivača hlapivih anestetika sa spojem tipa AutoExclusion ili jednakovrijedno
14.8 | Isporuka novog sevofluranskog ispraivača, volumen spremnika za hlapivi anestetik minimalno 300 ml
14.9 | Bronhijalni aspirator, vakuumski, s kompletnim priborom
14.10 | Vodoravne šine za montažu pribora s lijeve i desne strane aparata
14.11 | Sigurnosni mehanizmi:
14.12 | Automatskim prilagođavanjem koncentracije kisika u smjesi svježeg plina s N2O za osiguravanje isporuke minimalne količine kisika od 200 ml/min
14.13 | Ventilacija ambijentalnim zrakom u slučaju potpunog nestanka napajanja medicinskim plinovima
14.14 | Tipka za brzo ispiranje sustava kisikom protokom od minimalno 75 l/min
14.15 | Respiracijski balon kontinuirano uključen u respiracijski krug kao pokazatelj nedostatka i curenja plina
14.16 | Integrirani ventilator
14.17 | Električno pogonjen, elektronički kontroliran ventilator
14.18 | Grijani respiracijski sustav s jednokratnim CO2 apsorberom od minimalno 1200 ml, rastavljanje respiracijskog sustava bez alata
14.19 | Modovi ventilacije:
14.20 | Spontano disanje
14.21 | Ručna ventilacija
14.22 | Volumenom kontrolirana ventilacija
14.23 | Tlakom kontrolirana ventilacija
14.24 | SIMV - sinkronizirana isprekidana mandatorna ventilacija
14.25 | PS - tlačna potpora spontanom disanju
14.26 | Programska opcija kod volumskih modova automatske kontinuirane korekcije protoka u svrhu postizanja željenog volumena uz minimalni tlak u dišnim putovima
14.27 | APRV
14.28 | CPAP u modovima spontano disanje i ručna ventilacija
14.29 | Podesivi parametri:
14.30 | Tidalni volumen u minimalnom rasponu : 20 – 1400 ml
14.31 | Frekvencija disanja u minimalnom rasponu: 3 – 100 1/min
14.32 | Vrijeme inspiracije u minimalnom rasponu: 0.2 – 10 s
14.33 | Maksimalni inspiracijski protok: barem 180 l/min
14.34 | Inspiracijski tlak u minimalnom rasponu: 10 – 70 mbar
14.35 | Relativno trajanje inspiratorne pauze (TIP:TINSP) u minimalnom rasponu: 20 do 50 %
14.36 | PEEP u minimalnom rasponu od 2 do 35 mbar
14.37 | Okidač u minimalnom rasponu od 0,3 do 15 l/min
14.38 | Alati za prilagodbu doziranja svježih plinova i hlapivih anestetika:
14.39 | Upravljanje ekspiratornom koncentracijom anestetika na jedan od dva načina:
14.40 | Neposrednim, direktnim zadavanjem ekspiratorne vrijednosti sa automatskom regulacijom protoka svježih plinova
14.41 | Posredno, pomoću alata sa grafičkim prikazom predviđanja inspiratorne i ekspiratorne vrijednosti u ovisnosti o zadanoj insp. vrijednosti na isparivaču i protoku svježih plinova. Minimalni raspon perioda predviđanja 20 min. Prikaz krivulje predviđanja i bez stvarne promjene odabrane vrijednosti ("što ako" analiza).
14.42 | Kontrola inspiratorne koncentracije kisika na jedan od dva načina:
14.43 | Kontrola inspiratorne i ekspiratorne vrijednosti uz automatsku regulaciju protoka svježih plinova
14.44 | Pomoću alata sa grafičkim prikazom predviđanja inspiratorne vrijednosti u ovisnosti o protoku svježih plinova. Minimalni raspon perioda predviđanja 20 min. Prikaz krivulje predviđanja i bez stvarne promjene odabrane vrijednosti ("što ako" analiza).
14.45 | Ugrađeni ekonometar tj. pokazivač efikasnosti doziranja svježih plinova
14.46 | Grafičkog prikaza trenda efikasnosti doziranja svježih plinova za posljednjih barem 30 minuta rada
14.47 | Mjerenje potrošnje i unosa anestetika po slučaju i ukupno od posljednjeg poništavanja brojača
14.48 | Automatsko podešavanje parametara ventilacije u ovisnosti o tjelesnoj masi pacijenta
14.49 | AGSS sustav za odsis viška anestetičkih plinova, indikator rada odsisa vidljiv s prednje strane aparata
14.50 | Integriran plinski monitor i upravljačka jedinica
14.51 | Ekran u boji, osjetljiv na dodir, minimalne dimenzije od 38 cm po dijagonali, s istovremenim prikazom minimalno 3 krivulje, s podešavanjem nagiba ekrana
14.52 | Korisničko sučelje na hrvatskom jeziku
14.53 | Potrebni parametri:
14.54 | Inspiracijske i ekspiracijske koncentracije O2, N2O, CO2, te hlapivih anestetika
14.55 | Minutna ventilacija - ukupna i spontana, respiracijski volumen
14.56 | Frekvencija disanja - ukupna i spontana
14.57 | Vršni tlak, tlak platoa, srednji tlak, PEEP
14.58 | Popustljivost (compliance), elastencija (elastance), otpor (resistance)
14.59 | Kalkulacija MAC vrijednosti, s korekcijom u ovisnosti o dobi pacijenta
14.60 | Brojčana vrijednost i trend utroška O2 pacijenta kao procjena metabolizirane količine kisika
14.61 | Prikaz sljedećih krivulja: tlaka u dišnim putovima, inspiratornog i ekspiratornog protoka, koncentracija CO2, O2 i hlapivog anestetika
14.62 | Istovremeni prikaz petlji tlak/volumen i volumen/protok
14.63 | Automatsko samotestiranje uređaja i softvera
14.64 | Automatska detekcija vrste hlapivog anestetika
14.65 | Funkcija stanke - zaustavljanje ventilacije i protoka svježeg plina radi smanjenja zagađenja okolnog zraka anestezijskim plinovima pri kratkim odspajanjima ili intubacija
14.66 | Netrošivi (paramagnetski) senzor za mjerenje koncentracije O2
14.67 | Prikaz grafičkih trendova mjerenih vrijednosti
14.68 | Prikaz grafičkog trenda i vrijednosti MVxCO2
14.69 | Prikaz grafičkog trenda međusobne ovisnosti PEEP-a i rastezljivosti kao pomoć kod raspuhivanja pluća
14.70 | Prikaz trenutačne postavke koncentracije na isparivaču hlapivog anestetika na ekranu upravljačke jedinice
14.71 | Prikaz upozorenje na nisku razinu hlapivog anestetika u spremniku isparivača na ekranu upravljačke jedinice
14.72 | Automatsko paljenje uređaja u predpodešeno vrijeme i potpuno automatizirano samotestiranje bez potrebe za prisutnošću medicinskog osoblja
14.73 | Automatsko ispiranje i sušenje cijevi za ventilaciju za uklanjanje zaostale vlage nakon završetka rada
14.74 | Pohrana podataka na USB memoriju, minimalno za povijest alarma, rezultate samotestiranja, snimke zaslona, trendove i konfiguracije uređaja
14.75 | Automatsko prepoznavanje priključenog pribora s funkcijom upozorenja u obliku ispisa poruke na ekranu u slučaju pogrešnog spajanja i/ili isteka definiranog vremenskog intervala korištenja
14.76 | Implementirano rješenje za "Remote Service" podršku koje omogućuje korisniku slanje log zapisa sa uređaja na internetski portal proizvođača u svrhu brze dijagnostike kvara na uređaju
14.77 | Monitor vitalnih funkcija
14.78 | Upotreba u transportu s odvojivim transportnim modulom
14.79 | Ekran u boji osjetljiv na dodir
14.80 | Istovremeni prikaz minimalno 3 krivulje na ekranu uz brojčani prikaz ostalih parametara
14.81 | Integrirana baterija
14.82 | Pohrana trendova mjerenih parametara minimalno 24 sata unazad u samom transportnom modulu
14.83 | Praćenje sljedećih parametara, sve dostupno na transportnom modulu, za upotrebu stacionarno i u transportu:
14.84 | EKG s 12 odvoda
14.85 | Respiracija
14.86 | SpO2 - saturacija krvi kisikom
14.87 | NIBP - neinvazivni tlak
14.88 | IBP - invazivni tlak min. 2 kanala
14.89 | CO - minutni volumen srca
14.90 | Temperatura
14.91 | Ugrađeni alati:
14.92 | Alat za praćenje odvijanja manevra raspuhavanja pluća s prikazom učinka na mehaniku pluća i hemodinamske parametre na jednom integriranom prikazu
14.93 | Alat za mjerenje parametra variranja pulsnog tlaka – PPV i variranja sistoličkog tlaka - SPV
14.94 | Pribor za praćenje parametara za odrasle:
14.95 | EKG kabel s min. 3 voda
14.96 | Crijevo za mjerenje tlaka i tri višekratne manžete za odrasle, mala, srednja i velika
14.97 | Kabel i višekratni SpO2 senzor za prst
14.98 | Kabel za mjerenje minimalno 2 invazivna tlaka
14.99 | Min. 4 perfuzijske pumpe
15. | KIRURŠKI STATIV
15.1 | Kirurški stativ sa dvostrukim prihvatom za dodatnu ruku sa mogućnošću buduće ugradnje ruke za monitor ili glave stativa
15.2 | Dvozglobna ruka radijusa minimalno 1700 mm
15.3 | Elektro-pneumatske kočnice u svim zglobovima. Kočnice nisu pod stalnim tlakom, već samo kod otpuštanja kočnica.
15.4 | Nosivost više od 50 kg
15.5 | Rotacija min. 330°, kočnice sa mogućnošću konfiguracije
15.6 | Glava stativa min. 1500 mm sa ugrađenim utičnicama za plinove, jaku i slabu struju
15.7 | Konfigurabilna struktura glave
15.8 | 2 radne polica sa mogućnošću individualnog namještanja visine. Dimenzije maksimalno 630x480 mm. Standardna šina za ovjes dodataka sa obje strane police.
15.9 | Radna polica sa upravljačkim ručkama sa mogućnošću individualnog namještanja visine. Dimenzije maksimalno 630x550 mm. Standardna šina za ovjes dodataka sa obje strane police.
15.10 | Radna polica sa mogućnošću individualnog namještanja visine. Dimenzije maksimalno 630x480 mm. Standardna šina za ovjes dodataka sa obje strane police. Ugrađena ladica sa automatskom LED rasvjetom.
15.11 | Priključci za plinove moraju zadovoljavati standard u ustanovi
15.12 | Priključak za Vac - 2x
15.13 | Priključak za Zrak - 3 - 5 bara - 2x
15.14 | Minimalno 3 strujna kruga - minimalno 16 utičnica 220 V i 16 IP
15.15 | Priključak RJ 45 - 2x, s mogućnošću naknadne ugradnje utičnica
16. | OPERACIJSKA SVJETILJKA SA 4K KAMEROM I RUKOM ZA MONITOR
16.1 | Smještaj svjetiljke na poprečnoj ruci iz dva dijela, minimalnog radijusa okretanja min 250cm, s rotacijom 360° u svim zglobovima ruku ne uključujući kardanske na glavi svjetiljke.
16.2 | Karakteristike rasvjetne glave:
16.3 | Higijenski oblik kupole namijenjen za upotrebu u laminarnom protoku zraka.
16.4 | Jačina svjetlosti minimalno 160.000 luksa.
16.5 | Izvor svjetla LED svjetleće diode
16.6 | Podešavanje temperature boje u minimalnom rasponu od 3.500K do 5.000K (žuto/bijelo svjetlo), u minimalno 4 koraka.
16.7 | Podešavanje jačine osvjetljenja unutar raspona od 30 do 100%
16.8 | Automatska sinkronizacije između rasvjetnih glava
16.9 | Prigušena rasvjeta pri endoskopskim operacijama
16.10 | Automatska kontrola sjene preko 3D senzora (prepoznavanje opstrukcije polja)
16.11 | Elektroničko podešavanje promjera svjetlosnog snopa (fokus) u minimalno 3 koraka, u minimalnom rasponu od 16 do 25 cm. Osvjetljenje od 160.000 lux-a dostupno pri svim promjerima od 16-25 cm
16.12 | Promjer svjetlosnog snopa na udaljenosti 1m, d10 minimalno 19-25 cm
16.13 | Automatsko namještanje snage osvjetljenja.
16.14 | Dubina osvjetljenja radnog područja (L1+L2 60%) minimalno 75 cm
16.15 | Indeks prikaza boje Ra minimalno 97
16.16 | Preostali intenzitet svjetlosti sa cijevi, minimalno 155.000 lux-a
16.17 | Preostali intenzitet svjetlosti s jednom maskom, minimalno 130.000 lux-a
16.18 | Preostali intenzitet svjetlosti s dvije maske, minimalno 75.000 lux-a
16.19 | Preostali intenzitet svjetlosti s jednom maskom i cijevi, minimalno 130.000 lux-a
16.20 | Preostali intenzitet svjetlosti s dvije maske i cijevi, minimalno 75.000 lux-a
16.21 | Sterilna ručica za pozicioniranje rasvjetne glave smještena u centru svjetiljke
16.22 | Priprema za kameru
16.23 | Uz svaku rasvjetnu glavu isporučiti 6 komada sterilnih ručica
16.24 | Mogućnost korištenja jednokratnih navlaka za ručicu za pozicioniranje rasvjetne glave
16.25 | Upravljački panel s tipkama za nesterilno upravljanje smješten na glavi svjetiljke
16.26 | Upravljački zidni tablet za namještanje svih funkcija operacijske svjetiljke, pokretanje, snaga osvjetljenja, veličina polja, temperatura boje, sinkronizacija, kontrola kamere.
16.27 | Dvostruka ruka za ovjes monitora radijusa minimalno 220 cm. Smještena ispod ruke operacijske svjetiljke.
16.28 | VESA nosač za dva monitora sa ručkom za sterilno namještanje. Isporučiti 6 sterilnih drški
16.29 | Kamera
16.30 | Senzor slike 1/2.5 CMOS
16.31 | Rezolucija 4K
16.32 | Povećanje optičko 20x, digitalno 12x
16.33 | Optika f=4.4mm (široki) do 88mm (tele), F2.0 do F3.8
16.34 | Kašnjenje manje od 1 ms
16.35 | Fokus automatski / ručni
16.36 | Kontinuirana motorna rotacija ili funkcija rotacije slike
16.37 | Upravljanje kamerom preko tableta i daljinskog upravljača
17. | OPERACIJSKA SVJETILJKA
17.1 | Smještaj svjetiljke na poprečnoj ruci iz dva dijela, minimalnog radijusa okretanja min 250cm, s rotacijom 360° u svim zglobovima ruku ne uključujući kardanske na glavi svjetiljke.
17.2 | Karakteristike rasvjetne glave:
17.3 | Higijenski oblik kupole namijenjen za upotrebu u laminarnom protoku zraka.
17.4 | Jačina svjetlosti minimalno 160.000 luksa.
17.5 | Izvor svjetla LED svjetleće diode
17.6 | Podešavanje temperature boje u minimalnom rasponu od 3.500K do 5.000K (žuto/bijelo svjetlo), u minimalno 4 koraka.
17.7 | Podešavanje jačine osvjetljenja unutar raspona od 30 do 100%
17.8 | Automatska sinkronizacije između rasvjetnih glava
17.9 | Prigušena rasvjeta pri endoskopskim operacijama
17.10 | Automatska kontrola sjene preko 3D senzora (prepoznavanje opstrukcije polja)
17.11 | Elektroničko podešavanje promjera svjetlosnog snopa (fokus) u minimalno 3 koraka, u minimalnom rasponu od 16 do 25 cm. Osvjetljenje od 160.000 lux-a dostupno pri svim promjerima od 16-25 cm
17.12 | Promjer svjetlosnog snopa na udaljenosti 1m, d10 minimalno 19-25 cm
17.13 | Automatsko namještanje snage osvjetljenja.
17.14 | Dubina osvjetljenja radnog područja (L1+L2 60%) minimalno 75 cm
17.15 | Indeks prikaza boje Ra minimalno 97
17.16 | Preostali intenzitet svjetlosti sa cijevi, minimalno 155.000 lux-a
17.17 | Preostali intenzitet svjetlosti s jednom maskom, minimalno 130.000 lux-a
17.18 | Preostali intenzitet svjetlosti s dvije maske, minimalno 75.000 lux-a
17.19 | Preostali intenzitet svjetlosti s jednom maskom i cijevi, minimalno 130.000 lux-a
17.20 | Preostali intenzitet svjetlosti s dvije maske i cijevi, minimalno 75.000 lux-a
17.21 | Sterilna ručica za pozicioniranje rasvjetne glave smještena u centru svjetiljke
17.22 | Priprema za kameru
17.23 | Uz svaku rasvjetnu glavu isporučiti 6 komada sterilnih ručica
17.24 | Mogućnost korištenja jednokratnih navlaka za ručicu za pozicioniranje rasvjetne glave
17.25 | Upravljački panel s tipkama za nesterilno upravljanje smješten na glavi svjetiljke
18. | ANESTEZIOLOŠKI STATIV
18.1 | Anesteziološki stativ sa dvostrukim prihvatom za dodatnu ruku sa mogučnošću buduće ugradnje ruke za monitor ili glave stativa
18.2 | Stropni stativ sa dvozglobnom rukom radijusa minimalno 1700 mm
18.3 | Elektro-pneumatske kočnice u svim zglobovima. Kočnice nisu pod stalnim tlakom, već samo kod otpuštanja kočnica.
18.4 | Nosivost više od 240 kg
18.5 | Rotacija min. 330°, kočnice sa mogućnošću konfiguracije.
18.6 | Glava stativa min. 1250 mm sa ugrađenim utičnicama za plinove, jaku i slabu struju, te motornim liftom snage, 600mm visine, za podizanje anestezije
18.7 | Konfigurabilna struktura glave.
18.8 | Radna polica sa mogućnošću individualnog namještanja visine. Dimenzije maksimalno 510x350 mm. Standardna šina za ovjes dodataka sa obje strane police.
18.9 | Upravljačke ručke sa kopčama za spajanje sa svake strane i cijelom visinom glave stativa
18.10 | Priključci za plinove moraju zadovoljavati standard u ustanovi
18.11 | Priključak za O2 – 1x
18.12 | Priključak za Vac - 2x
18.13 | Priključak za Zrak - 3 - 5 bara - 2x
18.14 | Priključak za N2O – 1x
18.15 | Priključak za AGSS – 1x
18.16 | Minimalno 2 strujna kruga - minimalno 12 utičnica 220 V i 12 IP
18.17 | Priključak RJ 45 - 2x, s mogućnošću naknadne ugradnje utičnica
18.18 | Dvostruka ruka sa infuzijskim držačem sa 4 kuke.
18.19 | LED svjetiljka
18.20 | 2 standardne šine dužine min 300 mm, mogućnost postavljanja na bilo koju stranu ili visinu glave stativa
18.21 | Mogućnost nadogradnje upravljačkih elemenata angiografskog uređaja ili Set za ugradnju kontrolne kutije za monoplanarni angiografski sustav radi potrebe hibridne komunikacije
19. | SUSTAV UPRAVLJANJA VIDEOIZVORIMA
19.1 | Glavna jedinica
19.2 | Barem 18x10 ulaza/izlaza u FHD razlučivosti 1080p60
19.3 | Pregled uživo aktivnih signala/Automatsko prepoznavanje signala na ulazu
19.4 | Istovremeno procesuiranje i prikaz više izvora video signala bez kašnjenja
19.5 | Predpodešene kombinacije prikaza
19.6 | Kontrola zvuka
19.7 | DICOM radne liste
19.8 | Kirurška checklista
19.9 | 10 ili više RS232 priključaka za kontrolu drugih uređaja
19.10 | Izvoz slika i videa na USB, PACS i server
19.11 | Modul za procesuiranje 4K signala
19.12 | Minimalno 4x4 ulaza/izlaza u punoj 4K razlučivosti
19.13 | Prikaz više izvora u 4K razlučivosti (istovremeno do 4 FullHD izvora na 4K zaslonu - multiview)
19.14 | Uključena funkcija povećavanja i smanjivanja - prikaz FHD na 4K monitoru i 4K na FHD monitorima
19.15 | Mogućnost snimanja u 1080p razlučivosti
19.16 | Prostor za pohranu snimljenog materijala od 2TB
19.17 | Mogućnost snimanja sa vremenskim odmakom, te snimanje videa oko slike
19.18 | Mogućnost streaminga putem bolničke mreže u FHD razlučivosti 1080p sa funkcijom razgovora
19.19 | H.264 kompresija
19.20 | Modul za konferenciju
19.21 | Istovremena dvosmjerna razmjena slike i zvuka između sudionika konferencije
19.22 | Dva kanala
19.23 | Koristi se H.323/SIP standard ili jednakovrijedno
19.24 | Svi moduli su medicinski - medical grade
19.25 | Svi moduli se smještaju u jedan ormar, izvan operacijske dvorane
19.26 | Dimenzije ormara 800x600x800mm
19.27 | Sustav se napaja iz električne mreže 230V. Napajanje mora biti preko izolacijskog transformatora
19.28 | Sustavom se upravlja monitorom sa dodirnim zaslonom
19.29 | Monitor sa dodirnim zaslonom od min. 27", FHD razlučivosti (1920x1080p)
19.30 | Monitor mora kvalitetom prikaza ispunjavati i ulogu kirurškog monitora
19.31 | Monitor se montira na opružnu ruku u operacijskoj dvorani
19.32 | Monitor mora biti medicinski - medical grade
19.33 | Težina i dimenzija monitora mora biti u skladu sa nosivošću opružne ruke i pripadajućeg nosača
19.34 | Monitor sa dodirnim zaslonom od min. 24", FHD razlučivosti (1920x1080p)
19.35 | Monitor se nalazi u kontrolnoj sobi hibridne operacijske dvorane
19.36 | Monitor se nalazi na stolnom stalku
19.37 | Monitor ne mora biti medicinski - medical grade
19.38 | Ambijentalna FHD kamera sa montažom na strop u sali min 2 kom i u kontronoj sobi min. 1 kom sa snimačem i mogućnošću streama
19.39 | Mogućnost Pan/Tilt/Zoom upravljanja putem grafičkog sučelja na dodirnom zaslonu
19.40 | Automatsko izoštravanje, balans bijele i brzina ekspozicije
19.41 | Razlučivost 1920x1080p
19.42 | Optički zoom 30x
19.43 | Medical grade napajanje
19.44 | Min. dva kvalitetna zvučnika za montažu na strop za reprodukciju glazbe i za konferencije
19.45 | Signalno svjetlo kao upozorenje osoblju da je u tijeku streaming, videokonferencija ili snimanje
19.46 | Zidni kirurški monitor min. 60" 4K razlučivosti
20. | UPS sustav
20.1
21. | Edukacija osoblja za rad s opremom u operacijskoj sali
21.1 | Edukacija min 3 specijalista vaskularne kirurgije za rad u hibridnoj sali (endovaskularni i hibridni postupci) u inozemnim centrima izvrsnosti kroz period od 2 godine.
21.2 | trajanje edukacije po polazniku 2 mjeseca
21.3 | centru izvrsnosti s godišnjim volumenom većim od 200 EVAR i/ili TEVAR zahvata
21.4 | program mora uključivati aktivno sudjelovanje u kliničkom radu u hibridnoj operacijskoj sali, prisustvovanje i sudjelovanje u realnim zahvatima, planiranju procedura, korištenju naprednih slikovnih tehnologija te upravljanju komplikacijama
21.5 | edukacija mora biti organizirana uz mentorski nadzor iskusnih operatera
21.6 | Ponuditelj je obvezan u cijelosti snositi troškove povezane s provedbom edukacije, uključujući
21.6.1 | troškove putovanja
21.6.2 | troškove smještaja
21.6.3 | eventualne bolničke ili administrativne naknade centra u kojem se edukacija provod
21.6.4 | troškove mentorskog rada i organizacije programa
21.6.5 | troškove mentorskog rada i organizacije programa
NAPOMENE: Jamstveni rok minimalno 2 godine na uređaje sa uključenim redovnim i korektivnim održavanjem. U jamstveni rok ulaze svi dijelovi uređaja (hardware) i programske podrške (software) u punoj funkciji. Jamstvo ne uključuje mehanička oštećenja i oštećenja nastala nepropisnom upotrebom. Odaziv na servis i utvrđivanje kvara najkasnije u roku 24 sata od prijave kvara. Rok isporuke najkasnije u roku 120 dana. Godina proizvodnje 2026. godina. Očekivani radni vijek uređaja je 10 godina. Godišnji trošak servisnog održavanja sa uključenim redovnim i korektivnim održavanjem je 10% nabavne vrijednosti. Oprema ne koristi potrošni materijal. Potencijalni ponuditelji će dostaviti informaciju o minimalnoj kvadraturi operacijske sale koju planiraju ponuditi