## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR
ZAGREB, Kišpatićeva 12
Laboratorijska oprema za potrebe Kliničkog zavoda za patologiju i citologiju
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | ZADOVOLJAVA DA/NE | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4
PREDMET NABAVE - Laboratorijska oprema za potrebe Kliničkog zavoda za patologiju i citologiju
1. | PCR termocikler za rutinsku amplifikaciju
1.1 | Uređaj mora biti namijenjen za provođenje lančane reakcije polimeraze (PCR) s kapacitetom od 96 tubica, svaka tubica maksimalnog volumena 0,2 ml
1.2 | Uređaj mora imati termalni blok s najmanje 3 neovisno regulirane temperaturne zone koje omogućuje optimizaciju različitih PCR uvjeta unutar jednog ciklusa.
1.3 | Raspon temperature termalnog bloka mora biti najmanje od 0 °C do 100 °C.
1.4 | Temperaturna točnost mora biti ±0,25°C u temperaturnom rasponu od 35°C do 99,9°C
1.5 | Razlika temperature unutar bloka ne smije biti veća od 0,5°C
1.6 | Blok mora omogućiti PCR reakcije u standardnom 96-well formatu
1.7 | Uređaj mora podržavati najmanje dva načina rada, uključujući standardni i brzi (fast) PCR
1.8 | Uređaj mora imati integrirani zaslon u osjetljiv na dodir
1.9 | Uređaj mora imati optimiziran sustav hlađenja s usmjerenim protokom zraka koji omogućuje postavljanje više jedinica u nizu bez rizika od pregrijavanja
1.10 | Uređaj mora omogućiti unos i pohranu većeg broja PCR protokola (više od 100)
1.11 | Uređaj mora podržavati povezivanje putem USB-a, Wi-Fi-a i Ethernet porta za jednostavnu kontrolu i prijenos podataka.
2. | Napredni PCR termocikler s neovisnim temperaturnim zonama
2.1 | Uređaj mora imati kapacitet od 96 uzoraka za tubice od 0,2 ml
2.2 | Uređaj mora imati najmanje 6 neovisno reguliranih temperaturnih zona ili jednakovrijedno rješenje koje omogućuje optimizaciju različitih PCR uvjeta unutar jednog ciklusa
2.3 | Raspon podržanog volumena reakcije mora biti najmanje 10–100 µL.
2.4 | Uređaj mora imati zaslon osjetljiv na dodir za lokalno upravljanje instrumentom.
2.5 | Uređaj mora imati mogućnost pristupanja instrumentu na daljinu (npr. putem mobilne aplikacije)
2.6 | Uređaj mora sadržavati funkciju podešavanja brzine zagrijavanja/hlađenja
2.7 | Uređaj mora imati ugrađenu memoriju od minimalno 15GB
2.8 | Uređaj mora omogućiti pohranu većeg broja protokola (najmanje 100)
2.9 | Uređaj mora podržavati najmanje standardni i brzi (fast) način rada ili jednakovrijedne načine rada.
2.10 | Temperaturni raspon rada mora biti najmanje 0–100 °C, uz temperaturnu uniformnost unutar bloka ≤ 0,5 °C i točnost najmanje ±0,25 °C ili bolju.
2.11 | Maksimalna brzina promjene temperature bloka mora biti najmanje 6,0 °C/s.
2.12 | Maksimalna brzina promjene temperature uzorka mora biti najmanje 4,0 °C/s.
2.13 | Uređaj mora imati najmanje jedan USB priključak za prijenos podataka ili ažuriranja
2.14 | Uređaj mora imati funkciju automatskog nastavka rada ili sigurnog oporavka metode nakon prekida napajanja.
3. | Uređaj za fluorimetrijsko mjerenje koncentracija nukleinskih kiselina
3.1 | Instrument mora omogućiti fluorimetrijsko određivanje koncentracije nukleinskih kiselina, a uz odgovarajući kompatibilni komplet reagenasa i procjenu kvalitete/integriteta RNA
3.2 | Vrijeme mjerenja pojedinog uzorka mora biti kratko i prikladno za rutinski laboratorijski rad, poželjno manje od 5 sekundi
3.3 | Volumen uzorka mora biti u rasponu prikladnom za male ulazne volumene, najmanje 1 µL
3.4 | Uređaj mora imati mjernu komoru za pojedinačno mjerenje uzoraka u kompatibilnim tubicama ili posudicama proizvođača
3.5 | Uređaj mora imati optički sustav s najmanje dva pobudna kanala i odgovarajućim emisijskim kanalima, prikladan za mjerenje najmanje dsDNA, RNA i proteina, u skladu s kompatibilnim assayima proizvođača
3.6 | Dinamički raspon mjerenja mora biti najmanje 4 reda veličine
3.7 | Uređaj mora imati integrirani zaslon osjetljiv na dodir.
3.8 | Uređaj mora imati digitalno korisničko sučelje koje vodi korisnika kroz postavljanje assayja, mjerenje i pregled rezultata.
3.9 | Uređaj mora imati odgovarajući detekcijski sustav za fluorimetrijska mjerenja u skladu s assayima proizvođača.
3.10 | Ugrađeni kalkulator reagenasa koji generira upute za pripremu radne otopine
3.11 | Kalibracija se sastoji od standarda s minimalno 2 točke
3.12 | Vrijeme spremnosti uređaja za prvo mjerenje mora biti prikladno za rutinski rad
3.13 | Uređaj mora omogućiti pohranu rezultata najmanje 1000 mjerenja ili više.
3.14 | Uređaj mora omogućiti prijenos podataka putem USB-a i/ili drugog podržanog komunikacijskog sučelja.
3.15 | Uključuje USB stick, USB kabel i WiFi dongle
3.16 | U ponudu mora biti uključen komplet reagensa za mjerenje koncentracije dvolančane DNA raspona detekcije od 0.1 do 120 ng, koji sadrži kemikalije i tubice za minimalno 500 reakcija
4. | Real-time PCR uređaj
4.1 | Uređaj mora imati kapacitet od 96 reakcijskih mjesta za tubice formata 0,2 mL.
4.2 | Uređaj mora prihvaćati standardne PCR pločice ili stripove kompatibilne s 96-well formatom.
4.3 | Reakcijski volumen mora biti u rasponu 10–100 µL.
4.4 | Uređaj mora koristiti LED ili jednakovrijedan izvor pobudne svjetlosti prikladan za višekanalnu detekciju fluorescencije
4.5 | Uređaj mora imati najmanje 6 optičkih kanala
4.6 | Uređaj mora imati mogućnost provođenja multipleksnih qPCR reakcija, s mogućnošću istovremenog praćenja najmanje 5 amplikona u pojedinoj reakcijskoj smjesi
4.7 | Uređaj mora imati optički sustav koji omogućuje pouzdanu detekciju više fluorofora uz minimalno preklapanje signala
4.8 | Uređaj mora imati visoku analitičku osjetljivost prikladnu za detekciju niskog broja kopija ciljne sekvence
4.9 | Uređaj mora podržavati najmanje sljedeće aplikacije: apsolutna kvantifikacija, relativna kvantifikacija, genotipizacija, detekcija patogena i detekcija mutacija
4.10 | Uređaj mora biti kompatibilan s uobičajenim qPCR fluoroforima za multipleksnu analizu, uključujući najmanje FAM/SYBR Green, VIC/JOE/HEX/TET, ABY/ NED/TAMRA/Cy3, ROX/Texas Red, Cy5/LIZ, Cy5.5 ili jednakovrijedne
4.11 | Uređaj mora omogućiti standardni i brzi (fast) način rada.
4.12 | Metode detekcije: SYBR i obilježenim probama (sondama)
4.13 | Temperaturni raspon rada termalnog bloka mora biti najmanje 4–99 °C, uz uniformnost ≤ 0,5 °C i točnost ±0,25 °C
4.14 | Brzina mijenjanja temperature (zagrijavanje / hlađenje): minimalno 3 °C/s
4.15 | Dinamički raspon kvantifikacije mora biti najmanje 8 log jedinica.
4.16 | Uređaj mora biti isporučen s prijenosnim računalom ili mora biti kompatibilan s vanjskim računalom potrebnim za upravljanje instrumentom i analizu rezultata
4.17 | U ponudu mora biti uključen softver za upravljanje uređajem i analizu rezultata.
4.18 | Uređaj treba imati ugrađene softverske značajke sigurnosti elektroničkih zapisa i sprječavanje neovlaštenog pristupa instrumentima
4.19 | Servisna podrška: certificirani servisni inženjer za područje RH
4.20 | Instalacija uređaja kod korisnika uz adekvatnu edukaciju u trajanju od minimalno 1 dana
5. | Uređaj za automatiziranu elektroforezu nukleinskih kiselina
5.1 | Sustav mora omogućavati potpuno automatiziran rad bez nadzora korisnika (walk-away operation)
5.2 | Automatska obrada minimalno 16 uzoraka u jednom ciklusu, bez zaustavljanja rada operativnog sustava
5.3 | Mogućnost analize uzoraka DNA i RNA
5.4 | Uređaj ne smije zahtijevati rutinsku korisničku kalibraciju prije svakog mjerenja, osim ako to proizlazi iz redovitog održavanja prema uputama proizvođača
5.5 | Sustav mora koristiti tvornički pripremljen potrošni materijal za elektroforetsku analizu, primjerice mikrofluidni uložak, traku ili jednakovrijedno rješenje, bez potrebe za ručnom pripremom gela
5.6 | Sustav mora omogućiti parcijalno korištenje potrošnog materijala ili jednakovrijedno rješenje koje smanjuje gubitak neiskorištenog kapaciteta
5.7 | Analiza uzoraka mora se odvijati u odvojenim kanalima ili jednakovrijednom sustavu koji smanjuje rizik križne kontaminacije
5.8 | Sustav mora omogućiti promjenu vrste analize bez složenog i dugotrajnog čišćenja sustava između analiza
5.9 | Uređaj sadrži automatsko prepoznavanje vrste uzoraka i određivanje prikladnog protokola za analizu pomoću integriranog barkod čitača oznaka ili jednakovrijedno
5.10 | Potreban volumen uzorka za analizu mora biti maksimalno 2 µl
5.11 | Brzina analize: do 2 min po uzorku
5.12 | Sustav mora omogućiti analizu nukleinskih kiselina u širokom rasponu veličina, uključujući male i veće DNA fragmente te RNA analize
5.13 | Postojanje različitih kitova, koji omogućuju izvođenje raznih DNA i RNA aplikacija, i sadrže sve potrebne reagense za izvođenje analiza
5.14 | Sustav mora biti prikladan za kontrolu kvalitete uzoraka i produkata u molekularno-biološkom laboratoriju, uključujući najmanje kontrolu kvalitete DNA i RNA, PCR produkata i uzoraka za NGS pripremu
5.15 | Prijenosno računalo s instaliranim softverima za kontrolu instrumenta i analizu rezultata
5.16 | Softver za analizu rezultata omogućuje određivanje količine, veličine i integriteta uzorka, te stvaranje izvješća
5.17 | Korisnička podrška i servis od strane certificiranih servisera s područja RH
5.18 | Instalacija instrumenta i edukacija korisnika treba biti uključena u cijenu
5.19 | U cijenu treba biti uključeno prijenosno računalo, mikser za uzorke te paket potrošnog materijala
6. | Hlađena stolna laboratorijska centrifuga
6.1 | Uređaj mora omogućiti regulaciju brzine centrifugiranja s prikazom u rpm i RCF
6.2 | Maksimalna relativna centrifugalna sila mora biti najmanje 20 000 × g
6.3 | Maksimalni kapacitet centrifuge mora biti najmanje 4 × 250 mL
6.4 | Centrifuga mora podržavati fiksne i „swing-out” rotore za tubice volumena 1,5 mL i 2,0 mL, konusne epruvete volumena 15 mL i 50 mL, mikrotitarske ploče te epruvete za krv. Centrifuga mora biti kompatibilna s rotorima koji omogućuju korištenje „aerosol-tight” poklopaca
6.5 | Uređaj treba imati mogućnost podešavanja stupnja akceleracije i deceleracije te opciju uključivanja i isključivanja kočenja rotora
6.6 | Temperaturni raspon rada mora biti najmanje od -9 °C do +40 °C
6.7 | Funkcija brzog i prethodnog hlađenja koja omogućuje aktivno hlađenje komore i rotora prije pokretanja centrifugiranja
6.8 | Kontinuirano hlađenje rotora i komore tijekom rada
6.9 | Uređaj mora imati funkciju kontinuiranog nastavka hlađenja po završetku centrifugiranja što omogućava održavanje uzoraka hladnima
6.10 | Rotori, košare i adapteri moraju biti izrađeni od materijala prikladnih za laboratorijsku uporabu, čišćenje i dezinfekciju; uz mogućnost autoklaviranja rotora
6.11 | Uređaj mora omogućiti održavanje zadane temperature tijekom centrifugiranja u skladu s deklariranim performansama proizvođača
6.12 | Automatsko gašenje kontinuiranog hlađenja centrifuge nakon određenog perioda neaktivnosti
6.13 | Memorija programa mora biti najmanje 30 korisničkih programa centrifugiranja
6.14 | Digitalno upravljanje s prikazom programa, brzine u rpm ili RCF, temperature i vremena centrifugiranja
6.15 | Vrijeme centrifugiranja mora biti podesivo najmanje od 1 minute do 99 minuta, uz mogućnost kontinuiranog rada i funkcije kratkog centrifugiranja (short spin / spin down) ili jednakovrijedne funkcije
6.16 | Automatska detekcija rotora i postavljanja maksimalne dopuštene brzine za odabrani rotor
6.17 | Automatsko zaključavanje poklopca
6.18 | Uređaj mora imati sustav detekcije neravnoteže rotora
6.19 | Razina buke pri radu mora biti primjerena stolnom laboratorijskom uređaju, poželjno ≤ 60 dB pri maksimalnom radu
6.20 | Ponuda mora uključivati najmanje jedan „swing-out” rotor s četiri košare minimalnog volumena od 100 ml po košari te adaptere za epruvete volumena 15 mL i 50 mL, minimalnog kapaciteta 4x15 ml i 1x50 ml po košari
6.21 | Vrijeme centrifugiranja mora biti podesivo najmanje od 1 minute do 99 minuta, uz mogućnost kontinuiranog rada i funkcije kratkog centrifugiranja (short spin / spin down) ili jednakovrijedne funkcije
6.22 | Automatska detekcija rotora i postavljanja maksimalne dopuštene brzine za odabrani rotor