## Tehn.spec.
Klinički bolnički centar Zagreb
Kišpatićeva 12
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE:
ANGIOGRAFSKI SUSTAV ZA INTERVENTNU KARDIOLOGIJU SA STROPNIM STATIVOM, VELIKIM DETEKTOROM, UGRAĐENOM OPCIJOM DODATNE POMIČNOSTI STATIVA U SVIM SMJEROVIMA, DSA OPCIJOM I KOMPLETNIM SOFTVEROM ZA PERIFERIJU
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | ZADOVOLJAVA DA/NE | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4
1 | C luk montiran na strop. Uključena opcija lateralnog pomaka stativa min. 120 cm.
2 | Stol fiksno montiran na pod s mogućnošću uzdužnog i poprečnog zakretanja gornje ploče (eng. tilt, cca 15 stupnjeva), mogućnost rotacije stola
3 | Bežična nožna sklopka (pedala) uz pacijent stol, uz bežičnu isporučiti i jednu žicom povezanu nožnu sklopku kako bi u slučaju kvara bežične bio osiguran neometan rad
4 | LED lampa smještena na stropni nosač.
5 | Držač za ruke za radijalni pristup. Ploča od ugljičnih vlakana za pohranu žica i instrumenata tijekom izvođenja postupaka s radijalnim pristupom.
6 | Generator nominalne snage 100 KW
7 | RTG cijev
8 | Ravni detektor (veliki) dijagonale 48 cm ili veći
9 | Pulsna fluoroskopija u rasponu 2-30 pulseva/sek, DSA
10 | Kardiološka akvizicija s minimalno tri brzine, maksimalna brzina akvizicije minimalno 30 f/s. 2k rezolucija kod dijaskopije, akvizicije i kod DSA snimanja
11 | „Roadmapping“ u stvarnom vremenu s automatskim pomakom pixela.
12 | Snimanje i prikaz dinamičkih fluoroskopskih sekvenci. Pregled zadnje snimljene scene.
13 | DICOM (sve funkcionalnosti uključene)
14 | QVA, LVA i QCA analiza. Automatski programi za nativno i DSA snimanje cijele perfierije
15 | Automatsko pozicioniranje stativa s obzirom na selektiranu referentnu sliku
16 | Funkcija koja omogućuje poboljšani prikaz finih struktura stenta - korištenje naknadnom obradom ili u stvarnom vremenu
17 | Upravljanje sustavom u sobi za pacijenta sa modularnim elementima montiranim na šini pacijent stola i u kontrolnoj sobi (dvostruke komande na oba mjesta za kontrule C-luka, pacijent stola kolimatora, kvantifikacija i slično)
18 | Svi osnovni i napredni programi za zaštitu od zračenja i poboljšanje slike (hardver i softver)
19 | Zaštita od zračenja za gornji dio tijela na stropnom nosaču zajedno s LED lampom
20 | Zaštita od zračenja za donji dio tijela koje se montora na pacijent stol
21 | Veliki monitor u sobi za preglede min 55", na koje je moguće spojiti više video signala (npr, IVUS, OCT)
22 | Veliki monitor u sobi za preglede cca 27"- 30", na koje je moguće spojiti više video signala
23 | Hemodinamski sustav za podršku interventinim kardiološkim procedurama- Mjerenje: 12 kanalni EKG, SPO2, NIBP , CO termodilucijskom metodom, min. 4 invazivna tlaka istovremeno
24 | Specijalizirani kardiološki injektor
25 | UPS za cijeli sustav (kompjutori, kretanja stativa, stola, hitna fluoroskopija), s autonomijom min. 10 min
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:
1. Rok isporuke: do ____ dana
2. Jamstveni rok: najmanje _______ godine.
3. Očekivarni radni vijek opreme _________ godina.
Ovlašteni predstavnik ponuditelja:
___________________________________________________________________
ime i prezime
potpis i žig