## Grupa 1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR
ZAGREB, Kišpatićeva 12
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE ''Defibrilatori"
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | ZADOVOLJAVA DA/NE | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
PREDMET NABAVE - Defibrilatori - Grupa 1
1 | Defibrilator | kom | 2
1.1 | Manualni i poluautomatski bifazni defibrilator raspoložive energije šoka od 2 J do 360 J s papučicama (pedalama) za odrasle i djecu i s mogućnošću defibrilacije pomoću jednokratnih elektroda
1.2 | Rad u poluautomatskom modu (AED) s eskalacijom energije od 150 J do 360 J
1.3 | Mogućnost punjenja i uključivanja elektrošoka na papučici defibrilatora s dvije ruke
1.4 | Mogućnost snimanja 3 kanalnog EKG-a s 3-žilnim kablom
1.5 | Mogućnost nadogradnje 2 kanala IBP – istovremeno praćenje arterijskog i venskog pritiska
1.6 | Termički pisač širine 100mm ili više s preglednim paralelnim ispisom 3 kanala
1.7 | Rad sa min. dvije samostalne Li Ion baterije s mogućnošću zamjene baterije bez prekida rada uređaja
1.8 | Napajanje na izvor izmjenične električne struje AC 220 V/50Hz
1.9 | Kolor monitor sa ispisom 3 krivulje ili više - dijagonala monitora 20 cm ili više
1.10 | Inverzni mod rada monitora za rad pod uvjetima jakog sunčevog osvjetljenja, nezasljepljujući
1.11 | Otporan na prašinu i vlagu po standardu IP44 ili bolje
1.12 | Prijenos podataka s bluetooth konekcijom i opcionalno telemedicinska transmisija preko modemske komunikacije
1.13 | Vanjski srčani stimulator (pacemaker) s mogućnošću “fiksnog“ ili “na zahtjev“ odašiljanja impulsa stimulacije. Stimulacija se vrši preko samoljepljivih elektroda. Maksimalna struja stimulacije 200mA
1.14 | Tipka koja omogava praćenje intrinzičnog srčanog ritma bez promjene postavki vanjskog srčanog stimulatora (frekvencija elektrostimulacije reducirana na 1:4)
1.15 | Zvučni metronom sa otkucajima 100 masaža/min i signalom za ventilaciju, pri kardiopulmonarnoj reanimaciji
1.16 | Mogućnost monitoriranja pacijenata minimalno 6 sati s punim baterijama
1.17 | Funkcija samotestiranja inicirana od strane operatera
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:
1. Rok isporuke: do___ dana
2. Dodatni kriteriji kvalitete: jamstveni rok od ___ godina
3. Očekivani radni vijek opreme ____ godina.
Ovlašteni predstavnik ponuditelja:
| ime i prezime potpis i žig |  | datum