## Grupa 2
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR
ZAGREB, Kišpatićeva 12
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE ''Defibrilatori - Grupa 2"
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | ZADOVOLJAVA DA/NE | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
PREDMET NABAVE - Defibrilatori - Grupa 2
1. | Defibrilator | kom | 2
1.1 | Bifazični defibrilator / monitor sa mogućnošću praćenja dodatnih parametara: 3-kanalni EKG, SpO2, NIBP, vanjski srčani stimulator
1.2 | Težina uređaja sa baterijom maksimalno 6.3 kg
1.3 | Ugrađen priključak za Compact flash (CF) karticu i USB priključak
1.4 | Uređaj može prenositi kliničke podatke i provjeru spremnosti uređaja na udaljeno mjesto putem bežične 802.11b, 802.11g mreže
1.5 | Ugrađen ekran minimalne dijagonale 16 cm, visoke rezolucije, LCD, u boji
1.6 | Ispis EKG-a ili izvještaja defibrilacije moguć na standardno ugrađenom 3-kanalnom termo pisaču, širine najmanje 90 mm
1.7 | Napajanje 220 V / 50Hz, mogućnost rada na baterije, posjedovanje ugrađenog automatskog punjača baterija koji omogućuje napajanje bez dodatnih adaptera
1.8 | Litij ionska baterija kapaciteta min. 100 defibrilacija ili 4 sata rada s jednom baterijom
1.9 | Defibrilator, monitor, punjač i priključni modul za pacijenta čine jedinstvenu, neodvojivu cjelinu
1.10 | Baterijsko napajanje monitora i defibrilatora izvedeno je s jednom baterijom
1.11 | Mjerenje SpO2 Masimo metodom
1.12 | Mjerenje NIBP oscilometrijskom metodom
1.13 | Defibrilator bifazične isporuke struje uz pravokutni bifazični impuls i raspon energije minimalno 1-200J, te manualni i AED način rada
1.14 | Raspon mjerenja impedancije pacijenta: 15 – 300 Ohma
1.15 | Mogućnost rada u asinhronom i u sinkroniziranom modu
1.16 | Punjenje defibrilatora na maksimalnu energiju u vremenu kraćem ili jednakom 7 sekundi
1.17 | Praćenje frekvencije i dubine ručne masaže srca preko senzora na elektrodama s numeričkim i grafičkim prikazom vrijednosti na zaslonu uređaja
1.18 | Vizualne i zvučne poruke prilikom ručne masaže srca omogućavaju navođenje prema smjernicama ERC-a.
1.19 | Ugrađeni adaptivni algoritam filtrira EKG signal s artefaktima prilikom ručne masaže srca, s istovremenim prikazom filtriranog i nefiltriranog EKG signala na zaslonu uređaja
1.20 | Elektrode za jednokratnu uporabu s mogućnošću priključivanja kabla defibrilatora bez otvaranja pakiranja elektroda
1.21 | Obje defibrilacijske elektrode se povezuju s defibrilatorom jednim, zajedničkim kablom
1.22 | Vanjski srčani stimulator (pacemaker) maksimalne struje barem 140mA uz pravokutni strujni impuls trajanja 40ms, te raspon srčane frekvencije barem 30-180/min
1.23 | Tipka 4:1 koja omogućuje pregled intrinsičnog ritma pacijenta bez mijenjanja postavki vanjskog srčanog stimulatora
1.24 | Postavke vanjskog srčanog stimulatora ostaju zadržane i nakon prijelaza u monitoring ili defibrilacijski način rada.
1.25 | Aparat sadrži modul za samotestiranje koji provjerava punjenje, defibrilaciju, vanjske elektrode (pedale) i priključni kabel za pedale
1.26 | Litij ionska baterija kapaciteta min. 100 defibrilacija ili 4 sata rada s jednom baterijom uz napajanje monitora i defibrilatora izvedeno s jednom baterijom
1.27 | Napajanje 220 V / 50Hz, mogućnost rada na baterije, posjedovanje ugrađenog automatskog punjača baterija koji omogućuje napajanje bez dodatnih adaptera
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:
1. Rok isporuke: do___ dana
2. Dodatni kriteriji kvalitete: jamstveni rok od ___ godina
3. Očekivani radni vijek opreme ____ godina.
Ovlašteni predstavnik ponuditelja:
| ime i prezime potpis i žig |  | datum