## Tehn.spec.
Klinički bolnički centar Zagreb
Kišpatićeva 12
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE:
Endoskopski stup za potrebe Klinike za ženske bolesti i porode
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | ZADOVOLJAVA DA/NE | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Endoskopski stup za potrebe Klinike za ženske bolesti i porode - GRUPA 1 | KPL
1 | Kolica za endoskopsku opremu
1.1 | S 4 antistatička kotača, s kočnicama na minimalno 2 kotača.
1.2 | Dimenzija (š x v x d) maksimalno 830 x 1475 x 730 mm.
1.3 | Police dimenzija maksimalno: 630 x 510 mm (š x d).
1.4 | Opremljena uređajem za nadzor struje greške radi maksimalne sigurnosti.
1.5 | Opremljena glavnom sklopkom.
1.6 | S minimalno četiri police, drškama za pomicanje kolica i dodatnom ladicom.
1.7 | S držačem za endoskopsku glavu kameru i setom vodilica za dodatnu opremu (npr. 2 šine za nosač pedale elektrokirurškog generatora ili slično).
1.8 | S razvodnikom za minimalno 10 mrežnih priključaka i minimalno 10 priključaka za uzemljenje.
2 | Izolacijski transformator
2.1 | Minimalno 1900 VA, s automatskim ili rastalnim osiguračem i sustavom za uzemljenje.
3 | Indikator uzemljenja
4 | Nosač monitora
4.1 | Podesiva po visini u kutu zakretanja
4.2 | Radijus zakretanja min. 310°, raspon otklona min. 750 mm
4.3 | Nosivost min. 13 kg
5 | Polica za tipkovnicu
6 | Držač boce za CO2
6.1 | Max. promjer boce do 210 mm
7 | Medicinski monitor, min. 4K (3840 x 2160), min. 32", formata 16:9 (kom 2)
7.1 | Osvjetljenje minimalno: 450 cd/m2
7.2 | Video ulazi minimalno: 1x DP 1.2, 1x 12G‐SDI, 1x DVI‐D, 1x 3G‐SDI, 1 x HDMI 2.0
7.3 | Video Izlazi: 1x DP 1.2, 1x DVI‐D, 1x 12G‐SDI
7.4 | 10 bitni prikaz boja
7.5 | Progresivno skeniranje u min. rezoluciji 3840 × 2160
7.6 | Funkcija prikaza 'slike u slici' i 'slike do slike'
7.7 | Kompatibilnost sa integiranom operacijskom dvoranom
8 | 4K endoskopska kontrolna jedinica video sistema
8.1 | Modularni sustav, funkcija korištenja s minimalno 2 upravljačke jedinice
8.2 | Rezolucija najmanje 3840 x 2160 piksela
8.3 | S odgovarajućim upravljačkim jedinicama, funkcionalnost spajanja najmanje 12 različitih modela HD 3CCD endoskopskih glava kamera, 3D videolaparoskopa, mikroskopske glave kamere, 2 HD 1CCD endoskopskih glava kamera, 4K glave kamere, kamere za PDD dijagnostiku, te različitih videoendoskopa
8.4 | Funkcija spajanja FULL HD mikroskopske glave kamere (veza sa OP mikroskopom)
8.5 | Funkcija spajanja laparoskopa, videolaparoskopa
8.6 | Kompatibilnost s jedinicom za 4K/3D laparoskopiju
8.7 | Kompatibilnost s jedinicom za 3D mikrokirurgiju i otvorene operacijske zahvate
8.8 | Sistem za primjenu ICG (Indocyanine Green) - laparoskopiju/kirurgiju potpomognutu ICG kontrastnim sredstvom za dodatnu vizualizaciju i kontrolu
8.9 | Vizualizacija limfnog sustava u ginekologiji s pomoću NIR/ICG tehnologije, ne radioaktivna metoda detekcije limfnih čvorova u slučaju karcinoma cerviksa
8.10 | Kompatibilnost i mogućnost nadogradnje egzoskopskog sistema, za vizualizaciju, dokumentaciju i edukaciju kod otvorenih zahvata
8.11 | U kontrolnu jedinicu integriran sustav ili odvojena jedinica za pohranu intraoperativnih slikovnih zapisa u rezoluciji minimalno od 3840 x 2160 piksela i video zapisa u rezoluciji minimalno od 1920 x 1080 piksela, snimanje preko USB porta na uređaju.
8.12 | Omogućava jednostavno snimanje slikovnih i video zapisa pritiskom na gumbe na glavi kamere, na USB stick ili eksterni hard disk. S minimalno 2 ulaza za USB stick radi simultanog snimanja ili ispisa u isto vrijeme na internu memoriju procesora ili vanjski snimač.
8.13 | Funkcija slika u slici (PiP) ili slika do slike (PbP) koju je moguće aktivirati preko kontrola na glavi endoskopske kamere.
8.14 | Kompatibilna sa sustavom za softversko unaprjeđenje slike s kromatskim i spektralnim pomakom radi bolje vizualizacije krvožilnih i patoloških struktura, minimalno 4 filtera
8.15 | Funkcija prikaza slike do slike (PbP) za paralelni prikaz dvije različite slika na monitoru, npr. laparoskopske i ultrazvučne ili CT.
8.16 | Funkcija promatranja endoskopske slike različitih kromatskih i spektralnih modova, za lakšu i pravovremenu detekciju i najranijih promjena na tkivu.
8.17 | Funkcija istovremenog prikaza iste promatrane slike, u realnom vremenu, u dva različita kromatska/spektralna moda, kroz prikaz 'slika do slike' na jednom monitoru. Odnosno moguće je realnu promatranu sliku prikazati konstantno, te istu paralelno provlačiti/pregledavati usporedno na 'slici do' u svih 5 dodatnih kromatsko-spektralnih modova bez gubitaka slike, bez zastajanja, bez interferencija, bez zamrzavanja.
8.18 | Video izlazi: 2x DP, 1x 12G/3G-SDI, 1x DVI-D
8.19 | Funkcija raster prikaza za potrebe edukacije i označavanja područja interesa slike
8.20 | Funkcija prikaza rotirane slike
8.21 | Funkcionalnost prikaza statusa rada drugih uređaja na monitoru, poput prikaza rada/protoka insuflatora, izvora svjetla, printera, podataka o pacijentu, statusa memorije dokumentacijskog sistema i sl.
8.22 | Kompatibilnost s integriranom operacijskom dvoranom - mogućnost daljinskog upravljanja funkcijama uređaja kao i daljinski prikaz postavki uređaja
8.23 | Funkcija pohrane individualnih postavki
8.24 | Kompatibilnost sa printerom (plug & play)
8.25 | Minimalno 2 digitalna filtra za fiberoskope
8.26 | Adaptivni zoom, funkcija automatske prilagodbe nivoa zooma prema priključenom teleskopu.
8.27 | Isporuka mora uključivati najmanje 1x strujni kabel, 1x USB min. kapaciteta 32 GB, silikonsku tipkovnicu s integriranim touch-pad-om koju je moguće dezinficirati tekućim dezinficijensima.
8.28 | USB sučelje za pohranjivanje intraoperativnih zapisa odnosno spajanje tipkovnice, miša ili pisača. LAN ili USB sučelje za nadogradnju softwarea.
8.29 | CF-Defib (Cardiac Floating Defib) certifikat sigurnosti
9 | Upravljačka jedinica za 4K, 3D i ICG sustav
9.1 | Funkcija prikaza 3D i 2D slike
9.2 | Funkcija spajanja 3D videoskopa, promjera 10 mm, 0° kuta gledanja i 30° kuta gledanja
9.3 | Brzo prebacivanje slike iz 2D u 3D format i obrnuto, pritiskom na tipke 3D videolaparoskopa
9.4 | Funkcija prikaza 3D formata na jednom monitoru i paralelno 2D formata na drugom monitoru
9.5 | Kontrola snimanja i slika moguća putem ugrađenih tipki na videolaparoskopu.
9.6 | Funkcija izbora manualne ili automatske kontrole ekspozicije
9.7 | Kompatibilna sa sustavom za vizualizaciju ICG-a
9.8 | Kompatibilna sa specificiranom kontrolnom video jedinicom
10 | Glava kamere za 4K UHD i ICG promatranje s minimalno 2 upravljačke tipke, rezolucije najmanje 3840 x 2160 s progresivnim skeniranjem
10.1 | Kompatibilna sa sustavom za softversko unaprjeđenje slike s kromatskim i spektralnim pomakom radi bolje vizualizacije krvožilnih i patoloških struktura ili jednakovrijedno, minimalno 4 filtera
10.2 | Kompatibilna sa sustavom za vizualizaciju ICG-a, laparoskopiju ili otvorenu kirurgiju potpomognutu ICG kontrastnim sredstvom za dodatnu vizualizaciju i kontrolu
10.3 | Funkcija programiranja tipki glave kamere za snimanje foto i video zapisa jednim pritiskom na tipku
10.4 | Senzor slike: CMOS čip, minimalno 3840 x 2160 piksela.
10.5 | Glava kamere kompatibilna je sa sljedećim metodama sterilizacije: plinska i plazma sterilizacija
10.6 | Funkcija prihvata/spajanja krutih optika, fiberskopa i egzoskopa
10.7 | Funkcionalnost spajanja interdisciplinarnog 4K/2D egzoskopa za primjenu NIR/ICG kod otvorenih operacijskih zahvata
11 | Teleskop, kut gledanja 0°, NIR/ICG, promjera 10 mm, povećana slika, duljina min. 30 cm do max. 33 cm, autoklavibilan. Primjena u zahvatima potpomognutim indocijanin zelenim kontrastnim sredstvom za dodatnu vizualizaciju i kontrolu. (kom 2)
12 | Svjetlosni kabel, promjera min. 4.8 mm, duljine min. 240 cm, upotreba uz ICG, autoklavibilan, otporan na povišenu temperaturu, sa sigurnosnom maticom (kom 2)
13 | 3D videoendoskop, kuta 0° (kom 2)
14 | 3D videoendoskop, kuta 30°
15 | Svjetlosni kabel, promjera min. 4.8 mm, duljine min. 290 cm, upotreba uz ICG, autoklavibilan, otporan na povišenu temperaturu, sa sigurnosnom maticom (kom 3)
16 | Žičani spremnik za pohranu i sterilizaciju 3D videoendoskopa (kom 3)
17 | LED izvor svjetla za primjenu ICG-a
17.1 | Sistem bez lasera
17.2 | S pedalom za prebacivanje funkcija bijelo svijetlo / ICG
17.3 | Prikaz ICG slike u minimalno 3 modaliteta
17.4 | Temperatura svjetla: minimalno 4000 K
17.5 | Funkcija manualnog i automatskog podešavanja intenziteta svjetla
17.6 | Stand-by funkcija
17.7 | Prikaz broja radnih sati bijelog svijetla i ICG načina rada
17.8 | CF certifikat sigurnosti
17.9 | Kompatibilnost s integriranom operacijskom dvoranom - mogućnost daljinskog upravljanja funkcijama uređaja kao i daljinski prikaz postavki uređaja
18 | Insuflacijski uređaj namijenjen za univerzalnu primjenu
18.1 | S ugrađenim predgrijačem plina
18.2 | Zagrijavanje do maksimalno 37° C
18.3 | Konstantan prikaz zadanih parametara i trenutno postignutih
18.4 | Zvučni i vizualni znakovi kod odstupanja od zadanih parametara, kod prekoračenja pritiska
18.5 | Automatsko, elektronski upravljano i kontrolirano punjenje plina i brzo nadomještanje u slučaju gubitaka
18.6 | Upravljanje preko ekrana u boji osjetljivog na dodir
18.7 | Funkcija kreiranja individualnih postavki, prema zahtjevima različitih zahvata i operatera
18.8 | Funkcija integracije upravljačkog izbornika insuflatora te upravljanje njegovim funkcijama.
18.9 | 2 načina rada: senzitivni mod i operacijski način rada
18.10 | Ekran s prikazima vrijednosti:
18.11 | a) zadani insuflacijski pritisak
18.12 | b) stvarno postignuti, trenutni, intrabdominimalnoalni pritisak
18.13 | c) zadani protok, brzina punjenja
18.14 | d) količina utrošenog plina
18.15 | CF certifikat sigurnosti
18.16 | Isporuka uključuje: setom crijeva s grijanjem, s filterom, jednokratnim, sterilnim, minimalno 3 kom s adapterima za spajanje na Veress iglu ili troakar
18.17 | Univerzalnim ključem sa spajanjem na bocu sa CO2
18.18 | Komunikacijskim, integracijskim kablom, dužina 100 cm
18.19 | Kompatibilnost s integriranom operacijskom dvoranom – funkcionalnost daljinskog upravljanja funkcijama uređaja kao i daljinski prikaz postavki uređaja
19 | Crijevo za ugljični dioksid, spajanje na bocu, min. duljine 100 cm
20 | Filteri za insuflaciju
20.1 | Jednokratni filteri za insuflaciju, prikladni za insuflaciju brzim protokom
20.2 | Hidrofobni s obje strane
20.3 | Priključci po ISO standardu
20.4 | Pojedinačno sterilno pakiranje, kutija s minimalno 20 komada
21 | Crijev za insuflator s filterom
21.1 | Sterilna, za jednokratnu upotrebu
21.2 | Pakiranje od min. 10 kom
22 | Crijeva za insuflator s grijanjem
22.1 | Sterilna, za jednokratnu upotrebu
22.2 | Za protoke do 50 l/min
22.3 | Pakiranje od min. 10 kom
23 | Visokofrekventni elektrokirurški generator
23.1 | Minimalno 8,4" upravljački ekran u boji osjetljiv na dodir
23.2 | Priključci: minimalno 2x monopolarni, minimalno 2x bipolarni
23.3 | Multidisciplinarni generator. Primjena kod otvorenih zahvata, laparoskopskih zahvata i endoskopskih zahvata (uključujući bipolarne resekcije mjehura te bipolarne histeroresekcije u fiziološkoj otopini).
23.4 | Konstantno praćenje neutralne elektrode tijekom monopolarne primjene
23.5 | Funkcija istovremenog spajanja 2 nožne pedale
23.6 | Funkcija spajanje 2 tipa nožnih pedala (jednostruke, dvostruke)
23.7 | Funkcija aktivacije putem nožne pedale ili komandi na ručnom instrumentu
23.8 | Funkcija prebacivanja modova
23.9 | Kompatibilnost s integriranom operacijskom dvoranom – funkcionalnost daljinskog upravljanja funkcijama uređaja kao i daljinski prikaz postavki uređaja
23.10 | Bipolarni mod: minimalno 320 W/75 Ω
23.11 | Monopolarni mod: minimalno 300 W/200 Ω
23.12 | Minimalno 3 efekta hemostaze kod monopolarnog i bipolarnog reza
23.13 | Funkcija memoriranja minimalno 20 programa (numerički i tekstualno bazirano na imenima korisnika ili vrstama zahvata)
23.14 | Self test program: u slučaju greške, detekcija u kojem dijelu rada/generatora ili priključnog pribora je došlo do kvara, za maksimalnu sigurnost pacijenta i korisnika
23.15 | Sistem je certificiran po najvišim sigurnosnim standardima. Klasifikacija CF-Defib po standardu EN-60601-1, koja omogućava primjenu i u torakalnoj i kardijalnoj kirurgiji. Primjena na i u blizini srca.
23.16 | Monopolarno rezanje:
23.17 | minimalno 12 radnih modova
23.18 | snaga: minimalno 1-300 W
23.19 | Monopolarna koagulacija
23.20 | Minimalno 6 radnih modova
23.21 | snaga: minimalno1-200 W
23.22 | Bipolarno rezanje:
23.23 | minimalno 4 radna moda
23.24 | snaga: minimalno 1-300 W
23.25 | Bipolarna koagulacija:
23.26 | Minimalno 6 radnih modova
23.27 | snaga: minimalno 1-200 W
23.28 | Funkcija autostart funkcije kod bipolarne koagulacije: automatska aktivacija koagulacije, čim se dodirne tkivo sa oba vrha bipolarnog instrumenta.
23.29 | Konektor za priključak evakuatora dima
23.30 | Klasifikacije po sljedećim normama: IEC 60601-1, IEC 60601-2-2
23.31 | Maksimalna masa 15 kg.
23.32 | Konstantna provjera sigurnosti uređaja sa prikazom na ekranu
23.33 | USB ulaz za nadogradnje softvera
24 | Neutralna elektroda, jednokratna, kontaktna površina podjeljena u dva dijela. Pakiranje sadrži minimalno 50 komada.
25 | Kabel za jednokratnu neutralnu elektrodu
26 | Dvostruka nožna pedala s gumbom za prebacivanje funkcija
27 | Uređaj za automatsko izvlačenje dima
27.1 | Uređaj se može aktivirati s pomoću nožne pedale ili automatski spajanjem na elektrokirurški generator.
27.2 | Isporuka uključuje: nožnu pedalu i set crijeva za sukciju
28 | Kabel za spajanje uređaja za automatsko izvlačenje dima i elektrokirurškog generatora
29 | Set crijeva za evakuaciju dima (kom 2)
29.1 | Set uključuje evakuacijski filter i 0.5 m tubu s LUER Lock konektorom za troakar. Za sprječavanje kontaminacije, rizika za zdravlje pacijenta i kirurškog tima te za konstantno čistu sliku.
29.2 | Pakiranje s minimalno 10 jednokratnih sterilnih komada
30 | Filter za evukaciju dima, nesterilan, pakiranje od min. 10 komada (kom 2)
31 | Pumpa za sukciju i irigaciju
31.1 | Upravljanje uređajem putem ekrana osjetljivog na dodir
31.2 | Primjena u laparoskopiji i histeroskopiju (distenzija uterusa i kontrola protoka i pritiska)
31.3 | Display s prikazom zadanih parametara i stvarno, trenutno postignutih
31.4 | Automatsko prepoznavanje spojenih crijeva za laparoskopiju i/ili histeroskopiju
31.5 | Funkcija irigacije pokretana peristaltičkom pumpom
31.6 | Pritisak: Histeroskopija 0 - 200 mmHg
31.7 | Pritisak: Laparoskopija 100 / 300 / 500 mmHg
31.8 | Protok: Histeroskopija 200 / 400 / 600 ml/min
31.9 | Protok: Laparoskopija 0 - 1300 ml/min
31.10 | Sukcijski pritisak: Histeroskopija -0.8 bar
31.11 | Sukcijski pritisak: Laparoskopija -0.8 bar
31.12 | BF Certifikacija
31.13 | Kompatibilnost s integriranom operacijskom dvoranom ‐ mogućnost daljinskog upravljanja funkcijama uređaja kao i daljinski prikaz postavki uređaja
31.14 | Isporuka uključuje:
31.15 | minimalno 3 seta crijeva za histeroskopiju, jednokratna, sterilna
31.16 | minimalno 3 seta crijeva za laparoskopiju, jednokratna, sterilna
31.17 | Komunikacijski, integracijski kabel
32 | Silikonska crijeva za sukciju (kom 2)
33 | Postolje boce za sukciju
34 | Držač boce za sukciju
35 | Poklopac boce za sukciju, mogućnost sterilizacije
36 | Boca za sukciju, maksimalno 5 l
37 | Jednokratna crijeva za irigaciju, tlakom reguliran (kom 2)
37.1 | Sterilna, pojedinačno pakirana, minimalno 10 komada u pakiranju
38 | Jednokratna crijeva za irigaciju, protokom reguliran (kom 2)
38.1 | Sterilna, pojedinačno pakirana, minimalno 10 komada u pakiranju
39 | Filter, za jednokratnu upotrebu, nesterilan, za bocu za sukciju (kom 2)
40 | Sustav za dokumentiranje intraoperativnih slika i video zapisa u minimalno FullHD rezoluciji
40.1 | S ekranom osjetljivim na dodir 12,5"
40.2 | Funkcija upravljanja putem tipki na glavi kamere, ekrana osjetljivog na dodir ili glasovno.
40.3 | Istovremeno snimanje iz dva neovisna izvora, paralelno ili neovisno.
40.4 | Snimanje slike i videa u 2D, u minimalno FULL HD tehnologiji, opcionalno sa zvukom.
40.5 | Vizualno i zvučno upozorenje kod snimanja.
40.6 | Automatsko prepoznavanje aktivnog video ulaza.
40.7 | Memorija (minimalno 2 TB, FIFO) USB priključci i mrežni disk, FTP preko DICOM protokola ili HL7
40.8 | Mrežni prijenos zaštićen SMB3 enkripcijom, DICOM ili sFTP sigurnosnim protokolima.
40.9 | Kopiranje podataka u pozadini, za smanjenje vremena obrade podataka između zahvata.
40.10 | Podržane DICOM funkcije:
40.11 | DICOM radna lista kao SCU
40.12 | DICOM MPPS kao SCU
40.13 | DICOM Store kao SCU, uključen DICOM Storage Commitment
40.14 | Unos podataka o pacijentu putem tipkovnice, DICOM radne liste, putem HL7 upita
40.15 | Funkcija intraoperativnog i postoperativnog ispisa slika na lokalni ili mrežni printer.
40.16 | Uključena standardizirana WHO lista za provjeru, može se prilagoditi potrebama korisnika
40.17 | Funkcija editiranja i pregledavanja slika i video zapisa.
40.18 | Reprodukcija 2D u minimalno FULL HD rezoluciji
40.19 | Preglednik za slike, video zapise i liste za provjeru
40.20 | Integriran sigurnosni softver na razini operativnog sustava, za zaštitu od zloćudnog softvera, neovisan o sigurnosnim nadogradnjama operativnog sustava.
40.21 | Tehnički podaci:
40.22 | Razlučivost snimljenih slika: minimalno 1920 x 1080
40.23 | Razlučivost snimljenih video zapisa: minimalno 1920 x 1080
40.24 | Interna memorija: SSD (min. 8 GB) ¦ HDD (min. 1 TB).
40.25 | Formati slike: BMP, JPG ili PNG
40.26 | Video formati: MPEG‐4, MPEG-2 ili MOV
40.27 | Video ulazi: 1 x DP, 1 x HDMI 2.0
40.28 | Video izlazi: 1 x DP, 1x HDMI 2.0
40.29 | RAM minimalno: 8 GB.
40.30 | Konekcije: 2x 1 GB Ethernet (RJ 45), 4x USB 2.0 i 4x USB 3.0
40.31 | Izlazi: 2x DP, 3 x RS232, Line I/O, DVI
40.32 | Osvjetljenje minimalno: 300 cd/m2
40.33 | Gustoća piksela minimalno: 0.144 x 0.144 mm
40.34 | Vertikalni kut gledanja minimalno: 170°
40.35 | Horizontalni kut gledanja minimalno: 170°
40.36 | Kontrastni omjer minimalno: 700:1
40.37 | Ekran osjetljiv na dodir u do 10 točaka istovremeno
40.38 | Komunikacija putem DICOM sučelja
40.39 | USB tipkovnica
41 | USB adapter za vanjsku kontrolu sustava za dokumentaciju
42 | Nosač za postavljanje odašiljača/prijemnika na 32" monitore (kom 2)
43 | Video set za bežični video prijenos slike, u 2D i 3D rezoluciji
43.1 | Najviše rezolucije 1080p, 50/60 Hz, za korištenje sa procesorima kamera sa DVI i 3G-SDI izlazima.
43.2 | Sastoji se od svih potrebnih komponenti za ostvarivanje bežičnog prijenosa slike
43.3 | Vrsta bežičnog signala: bezični HD (WiHD)
43.4 | Frekvencijski pojas: 57 do 64 GHz
43.5 | Brzina prijenosa podataka: 950 Mbps - 3.8 Gb/s
43.6 | Radijus do 9,14 m
43.7 | Video ulazi: DVI-D, 3G-SDI
43.8 | Video izlazi: DVI-D
43.9 | Kablovi za napajanje za 26" - 32" monitore, za upotrebu s video setom za bežični prijenos signala
44 | Kabel za napajanje, min. duljine 90 cm (kom 15)
45 | Zaštitno kučište izolacijskog transforamtora
46 | Mrežni kabel za korištenje s izolacijskim transforatorom, min. duljine 100 cm (kom 3)
47 | Mrežni kabel, min. duljine 450 cm
48 | Izolacijski transforamtor, min. 600VA, sa min. 5 utičnica
49 | Držač pedale, za dvostuke nožne pedale (kom 2)
50 | Pomični stalak za sekundarni monitor, s policom
51 | Plastični kontejner za sterilizaciju dva rigidna endoskopa, max. radne duljine do 34 cm (kom 3)
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:
1. Rok isporuke: do ____ dana
2. Jamstveni rok: najmanje _______ godine.
3. Očekivarni radni vijek opreme _________ godina.
Ovlašteni predstavnik ponuditelja:
| ___________________________________________________________________ | __________________
ime i prezime |  | datum
potpis i žig