## Tehn.spec.
Klinički bolnički centar Zagreb
Kišpatićeva 12
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE:
Endoskopski stup za potrebe Klinike za ženske bolesti i porode
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | ZADOVOLJAVA DA/NE | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Endoskopski stup za potrebe Klinike za ženske bolesti i porode - GRUPA 2 | KPL | 1
1 | Kolica za endoskopsku opremu
1.1 | S 4 antistatička kotača, s kočnicama na minimalno 2 kotača.
1.2 | Dimenzija (š x v x d) maksimalno 830 x 1475 x 730 mm.
1.3 | Police dimenzija maksimalno: 630 x 510 mm (š x d).
1.4 | Opremljena uređajem za nadzor struje greške radi maksimalne sigurnosti.
1.5 | Opremljena glavnom sklopkom.
1.6 | S minimalno četiri police, drškama za pomicanje kolica i dodatnom ladicom.
1.7 | S držačem za endoskopsku glavu kameru i setom vodilica za dodatnu opremu (npr. 2 šine za nosač pedale elektrokirurškog generatora ili slično).
1.8 | S razvodnikom za minimalno 10 mrežnih priključaka i minimalno 10 priključaka za uzemljenje.
2 | Izolacijski transformator (kom 2)
2.1 | Minimalno 1900 VA, s automatskim ili rastalnim osiguračem i sustavom za uzemljenje.
3 | Indikator uzemljenja (kom 2)
4 | Nosač monitora (kom 2)
4.1 | Podesiva po visini u kutu zakreanja
4.2 | Radijus zakranja min. 310°, raspon otklona min. 750 mm
4.3 | Nosivost min. 13 kg
5 | Polica za tipkovnicu
6 | Držač boce za CO2 (kom 2)
6.1 | Max. promjer boce do 210 mm
7 | Kabel za napajanje, min. duljine 90 cm (kom 15)
8 | Medicinski monitor, min. 4K (3840 x 2160), min. 32", formata 16:9 (kom 2)
8.1 | Osvjetljenje minimalno: 450 cd/m2
8.2 | Video ulazi minimalno: 1x DP 1.2, 1x 12G‐SDI, 1x DVI‐D, 1x 3G‐SDI, 1 x HDMI 2.0
8.3 | Video Izlazi: 1x DP 1.2, 1x DVI‐D, 1x 12G‐SDI
8.4 | 10 bitni prikaz boja
8.5 | Progresivno skeniranje u min. rezoluciji 3840 × 2160
8.6 | Funkcija prikaza 'slike u slici' i 'slike do slike'
8.7 | Kompatibilnost sa integiranom operacijskom dvoranom
9 | 4K endoskopska kontrolna jedinica video sistema
9.1 | Modularni sustav, funkcija korištenja s minimalno 2 upravljačke jedinice
9.2 | Rezolucija najmanje 3840 x 2160 piksela
9.3 | S odgovarajućim upravljačkim jedinicama, funkcionalnost spajanja najmanje 12 različitih modela HD 3CCD endoskopskih glava kamera, 3D videolaparoskopa, mikroskopske glave kamere, 2 HD 1CCD endoskopskih glava kamera, 4K glave kamere, kamere za PDD dijagnostiku, te različitih videoendoskopa
9.4 | Funkcija spajanja FULL HD mikroskopske glave kamere (veza sa OP mikroskopom)
9.5 | Funkcija spajanja laparoskopa, videolaparoskopa
9.6 | Kompatibilnost s jedinicom za 4K/3D laparoskopiju
9.7 | Kompatibilnost s jedinicom za 3D mikrokirurgiju i otvorene operacijske zahvate
9.8 | Sistem za primjenu ICG (Indocyanine Green) - laparoskopiju/kirurgiju potpomognutu ICG kontrastnim sredstvom za dodatnu vizualizaciju i kontrolu
9.9 | Vizualizacija limfnog sustava u ginekologiji s pomoću NIR/ICG tehnologije, ne radioaktivna metoda detekcije limfnih čvorova u slučaju karcinoma cerviksa
9.10 | Kompatibilnost i mogućnost nadogradnje egzoskopskog sistema, za vizualizaciju, dokumentaciju i edukaciju kod otvorenih zahvata
9.11 | U kontrolnu jedinicu integriran sustav ili odvojena jedinica za pohranu intraoperativnih slikovnih zapisa u rezoluciji minimalno od 3840 x 2160 piksela i video zapisa u rezoluciji minimalno od 1920 x 1080 piksela, snimanje preko USB porta na uređaju.
9.12 | Omogućava jednostavno snimanje slikovnih i video zapisa pritiskom na gumbe na glavi kamere, na USB stick ili eksterni hard disk. S minimalno 2 ulaza za USB stick radi simultanog snimanja ili ispisa u isto vrijeme na internu memoriju procesora ili vanjski snimač.
9.13 | Funkcija slika u slici (PiP) ili slika do slike (PbP) koju je moguće aktivirati preko kontrola na glavi endoskopske kamere.
9.14 | Kompatibilna sa sustavom za softversko unaprjeđenje slike s kromatskim i spektralnim pomakom radi bolje vizualizacije krvožilnih i patoloških struktura, minimalno 4 filtera
9.15 | Funkcija prikaza slike do slike (PbP) za paralelni prikaz dvije različite slika na monitoru, npr. laparoskopske i ultrazvučne ili CT.
9.16 | Funkcija promatranja endoskopske slike različitih kromatskih i spektralnih modova, za lakšu i pravovremenu detekciju i najranijih promjena na tkivu.
9.17 | Funkcija istovremenog prikaza iste promatrane slike, u realnom vremenu, u dva različita kromatska/spektralna moda, kroz prikaz 'slika do slike' na jednom monitoru. Odnosno moguće je realnu promatranu sliku prikazati konstantno, te istu paralelno provlačiti/pregledavati usporedno na 'slici do' u svih 5 dodatnih kromatsko-spektralnih modova bez gubitaka slike, bez zastajanja, bez interferencija, bez zamrzavanja.
9.18 | Video izlazi: 2x DP, 1x 12G/3G-SDI, 1x DVI-D
9.19 | Funkcija raster prikaza za potrebe edukacije i označavanja područja interesa slike
9.20 | Funkcija prikaza rotirane slike
9.21 | Funkcionalnost prikaza statusa rada drugih uređaja na monitoru, poput prikaza rada/protoka insuflatora, izvora svjetla, printera, podataka o pacijentu, statusa memorije dokumentacijskog sistema i sl.
9.22 | Kompatibilnost s integriranom operacijskom dvoranom - mogućnost daljinskog upravljanja funkcijama uređaja kao i daljinski prikaz postavki uređaja
9.23 | Funkcija pohrane individualnih postavki
9.24 | Kompatibilnost sa printerom (plug & play)
9.25 | Minimalno 2 digitalna filtra za fiberoskope
9.26 | Adaptivni zoom, funkcija automatske prilagodbe nivoa zooma prema priključenom teleskopu.
9.27 | Isporuka mora uključivati najmanje 1x strujni kabel, 1x USB min. kapaciteta 32 GB, silikonsku tipkovnicu s integriranim touch-pad-om koju je moguće dezinficirati tekućim dezinficijensima.
9.28 | USB sučelje za pohranjivanje intraoperativnih zapisa odnosno spajanje tipkovnice, miša ili pisača. LAN ili USB sučelje za nadogradnju softwarea.
9.29 | CF-Defib (Cardiac Floating Defib) certifikat sigurnosti
10 | Upravljačka jedinica za 4K, 3D i ICG sustav
10.1 | Funkcija prikaza 3D i 2D slike
10.2 | Funkcija spajanja 3D videoskopa, promjera 10 mm, 0° kuta gledanja i 30° kuta gledanja
10.3 | Brzo prebacivanje slike iz 2D u 3D format i obrnuto, pritiskom na tipke 3D videolaparoskopa
10.4 | Funkcija prikaza 3D formata na jednom monitoru i paralelno 2D formata na drugom monitoru
10.5 | Kontrola snimanja i slika moguća putem ugrađenih tipki na videolaparoskopu.
10.6 | Funkcija izbora manualne ili automatske kontrole ekspozicije
10.7 | Kompatibilna sa sustavom za vizualizaciju ICG-a
10.8 | Kompatibilna sa specificiranom kontrolnom video jedinicom
11 | Glava kamere za 4K UHD i ICG promatranje s 3 upravljačke tipke, rezolucije najmanje 3840 x 2160 s progresivnim skeniranjem
11.1 | Kompatibilna sa sustavom za softversko unaprjeđenje slike s kromatskim i spektralnim pomakom radi bolje vizualizacije krvožilnih i patoloških struktura, minimalno 4 filtera
11.2 | Kompatibilna sa sustavom za vizualizaciju ICG-a, laparoskopiju ili otvorenu kirurgiju potpomognutu ICG kontrastnim sredstvom za dodatnu vizualizaciju i kontrolu
11.3 | Funkcija programiranja tipki glave kamere za snimanje foto i video zapisa jednim pritiskom na tipku
11.4 | Senzor slike: CMOS čip, minimalno 3840 x 2160 piksela.
11.5 | Glava kamere kompatibilna je sa sljedećim metodama sterilizacije: plinska i plazma sterilizacija
11.6 | Funkcija prihvata/spajanja krutih optika, fiberskopa i egzoskopa
11.7 | Mogućnost spajanja interdisciplinarnog 4K/2D egzoskopa za primjenu NIR/ICG kod otvorenih operacijskih zahvata
12 | Teleskop, kut gledanja 0°, NIR/ICG, promjera 10 mm, povećana slika, duljina min. 30 cm do max. 33 cm, autoklavibilan. Primjena u zahvatima potpomognutim indocijanin zelenim kontrastnim sredstvom za dodatnu vizualizaciju i kontrolu. (kom 2)
13 | Teleskop, kut gledanja 30°, NIR/ICG, promjera 10 mm, povećana slika, duljina min. 30 cm do max. 33 cm, autoklavibilan. Primjena u zahvatima potpomognutim indocijanin zelenim kontrastnim sredstvom za dodatnu vizualizaciju i kontrolu.
14 | Svjetlosni kabel, promjera min. 4.8 mm, duljine min. 240 cm, upotreba uz ICG, autoklavibilan, otporan na povišenu temperaturu, sa sigurnosnom maticom (kom 3)
15 | Plastični kontejner za sterilizaciju dva rigidna endoskopa, max. radne duljine do 34 cm (kom 6)
16 | LED izvor svjetla za primjenu ICG-a
16.1 | Sistem bez lasera
16.2 | S pedalom za prebacivanje funkcija bijelo svijetlo / ICG
16.3 | Prikaz ICG slike u minimalno 3 modaliteta
16.4 | Temperatura svjetla: minimalno 4000 K
16.5 | Funkcija manualnog i automatskog podešavanja intenziteta svjetla
16.6 | Stand-by funkcija
16.7 | Prikaz broja radnih sati bijelog svijetla i ICG načina rada
16.8 | CF certifikat sigurnosti
16.9 | Kompatibilnost s integriranom operacijskom dvoranom - mogućnost daljinskog upravljanja funkcijama uređaja kao i daljinski prikaz postavki uređaja
17 | Insuflacijski uređaj namijenjen za univerzalnu primjenu
17.1 | S ugrađenim predgrijačem plina
17.2 | Zagrijavanje do maksimalno 37° C
17.3 | Konstantan prikaz zadanih parametara i trenutno postignutih
17.4 | Zvučni i vizualni znakovi kod odstupanja od zadanih parametara, kod prekoračenja pritiska
17.5 | Automatsko, elektronski upravljano i kontrolirano punjenje plina i brzo nadomještanje u slučaju gubitaka
17.6 | Upravljanje preko ekrana u boji osjetljivog na dodir
17.7 | Funkcija kreiranja individualnih postavki, prema zahtjevima različitih zahvata i operatera
17.8 | Funkcija integracije upravljačkog izbornika insuflatora te upravljanje njegovim funkcijama.
17.9 | 2 načina rada: senzitivni mod i operacijski način rada
17.10 | Ekran s prikazima vrijednosti:
17.11 | a) zadani insuflacijski pritisak
17.12 | b) stvarno postignuti, trenutni, intrabdominimalnoalni pritisak
17.13 | c) zadani protok, brzina punjenja
17.14 | d) količina utrošenog plina
17.15 | CF certifikat sigurnosti
17.16 | Isporuka uključuje: setom crijeva s grijanjem, s filterom, jednokratnim, sterilnim, minimalno 3 kom s adapterima za spajanje na Veress iglu ili troakar
17.17 | Univerzalnim ključem sa spajanjem na bocu sa CO2
17.18 | Komunikacijskim, integracijskim kablom, dužina 100 cm
17.19 | Kompatibilnost s integriranom operacijskom dvoranom – funkcionalnost daljinskog upravljanja funkcijama uređaja kao i daljinski prikaz postavki uređaja
18 | Crijevo za ugljični dioksid, spajanje na bocu, min. duljine 100 cm (kom 2)
19 | Filteri za insuflaciju
19.1 | Jednokratni filteri za insuflaciju, prikladni za insuflaciju brzim protokom
19.2 | Hidrofobni s obje strane
19.3 | Priključci po ISO standardu
19.4 | Pojedinačno sterilno pakiranje, kutija s minimalno 20 komada
20 | Crijev za insuflator s filterom
20.1 | Sterilna, za jednokratnu upotrebu
20.2 | Pakiranje od min. 10 kom
21 | Crijeva za insuflator s grijanjem
21.1 | Sterilna, za jednokratnu upotrebu
21.2 | Za protoke do 50 l/min
21.3 | Pakiranje od min. 10 kom
22 | Visokofrekventni elektrokirurški generator
22.1 | Minimalno 8,4" upravljački ekran u boji osjetljiv na dodir
22.2 | Priključci: minimalno 2x monopolarni, minimalno 2x bipolarni
22.3 | Multidisciplinarni generator. Primjena kod otvorenih zahvata, laparoskopskih zahvata i endoskopskih zahvata (uključujući bipolarne resekcije mjehura te bipolarne histeroresekcije u fiziološkoj otopini).
22.4 | Konstantno praćenje neutralne elektrode tijekom monopolarne primjene
22.5 | Funkcija istovremenog spajanja 2 nožne pedale
22.6 | Funkcija spajanje 2 tipa nožnih pedala (jednostruke, dvostruke)
22.7 | Funkcija aktivacije putem nožne pedale ili komandi na ručnom instrumentu
22.8 | Funkcija prebacivanja modova
22.9 | Kompatibilnost s integriranom operacijskom dvoranom – funkcionalnost daljinskog upravljanja funkcijama uređaja kao i daljinski prikaz postavki uređaja
22.10 | Bipolarni mod: minimalno 320 W/75 Ω
22.11 | Monopolarni mod: minimalno 300 W/200 Ω
22.12 | Minimalno 3 efekta hemostaze kod monopolarnog i bipolarnog reza
22.13 | Funkcija memoriranja minimalno 20 programa (numerički i tekstualno bazirano na imenima korisnika ili vrstama zahvata)
22.14 | Self test program: u slučaju greške, detekcija u kojem dijelu rada/generatora ili priključnog pribora je došlo do kvara, za maksimalnu sigurnost pacijenta i korisnika
22.15 | Sistem je certificiran po najvišim sigurnosnim standardima. Klasifikacija CF-Defib po standardu EN-60601-1, koja omogućava primjenu i u torakalnoj i kardijalnoj kirurgiji. Primjena na i u blizini srca.
22.16 | Monopolarno rezanje:
22.17 | minimalno 12 radnih modova
22.18 | snaga: minimalno 1-300 W
22.19 | Monopolarna koagulacija
22.20 | Minimalno 6 radnih modova
22.21 | snaga: minimalno1-200 W
22.22 | Bipolarno rezanje:
22.23 | minimalno 4 radna moda
22.24 | snaga: minimalno 1-300 W
22.25 | Bipolarna koagulacija:
22.26 | Minimalno 6 radnih modova
22.27 | snaga: minimalno 1-200 W
22.28 | Funkcija autostart funkcije kod bipolarne koagulacije: automatska aktivacija koagulacije, čim se dodirne tkivo sa oba vrha bipolarnog instrumenta.
22.29 | Konektor za priključak evakuatora dima
22.30 | Klasifikacije po sljedećim normama: IEC 60601-1, IEC 60601-2-2
22.31 | Maksimalna masa 15 kg.
22.32 | Konstantna provjera sigurnosti uređaja sa prikazom na ekranu
22.33 | USB ulaz za nadogradnje softvera
23 | Neutralna elektroda, jednokratna, kontaktna površina podjeljena u dva dijela. Pakiranje sadrži minimalno 50 komada.
24 | Kabel za jednokratnu neutralnu elektrodu
25 | Dvostruka nožna pedala s gumbom za prebacivanje funkcija
26 | Uređaj za automatsko izvlačenje dima
26.1 | Uređaj se može aktivirati s pomoću nožne pedale ili automatski spajanjem na elektrokirurški generator.
26.2 | Isporuka uključuje: nožnu pedalu i set crijeva za sukciju
27 | Kabel za spajanje uređaja za automatsko izvlačenje dima i elektrokirurškog generatora
28 | Set crijeva za evakuaciju dima (kom 2)
28.1 | Set uključuje evakuacijski filter i 0.5 m tubu s LUER Lock konektorom za troakar. Za sprječavanje kontaminacije, rizika za zdravlje pacijenta i kirurškog tima te za konstantno čistu sliku.
28.2 | Pakiranje s minimalno 10 jednokratnih sterilnih komada
29 | Filter za evukaciju dima, nesterilan, pakiranje od min. 10 komada (kom 2)
30 | Pumpa za sukciju i irigaciju
30.1 | Upravljanje uređajem putem ekrana osjetljivog na dodir
30.2 | Primjena u laparoskopiji i histeroskopiju (distenzija uterusa i kontrola protoka i pritiska)
30.3 | Display s prikazom zadanih parametara i stvarno, trenutno postignutih
30.4 | Automatsko prepoznavanje spojenih crijeva za laparoskopiju i/ili histeroskopiju
30.5 | Funkcija irigacije pokretana peristaltičkom pumpom
30.6 | Pritisak: Histeroskopija 0 - 200 mmHg
30.7 | Pritisak: Laparoskopija 100 / 300 / 500 mmHg
30.8 | Protok: Histeroskopija 200 / 400 / 600 ml/min
30.9 | Protok: Laparoskopija 0 - 1300 ml/min
30.10 | Sukcijski pritisak: Histeroskopija -0.8 bar
30.11 | Sukcijski pritisak: Laparoskopija -0.8 bar
30.12 | BF Certifikacija
30.13 | Kompatibilnost s integriranom operacijskom dvoranom ‐ mogućnost daljinskog upravljanja funkcijama uređaja kao i daljinski prikaz postavki uređaja
30.14 | Isporuka uključuje:
30.15 | minimalno 3 seta crijeva za histeroskopiju, jednokratna, sterilna
30.16 | minimalno 3 seta crijeva za laparoskopiju, jednokratna, sterilna
30.17 | Komunikacijski, integracijski kabel
31 | Silikonska crijeva za sukciju (kom 2)
32 | Postolje boce za sukciju
33 | Držač boce za sukciju
34 | Poklopac boce za sukciju, mogućnost sterilizacije
35 | Boca za sukciju, maksimalno 5 l
36 | Jednokratna crijeva za irigaciju, tlakom reguliran (kom 2)
36.1 | Sterilna, pojedinačno pakirana, minimalno 10 komada u pakiranju
37 | Jednokratna crijeva za irigaciju, protokom reguliran (kom 2)
37.1 | Sterilna, pojedinačno pakirana, minimalno 10 komada u pakiranju
38 | Nosač za postavljanje odašiljača/prijemnika na 32" monitore (kom 2)
39 | Video set za bežični video prijenos slike, u 2D i 3D rezoluciji
39.1 | Najviše rezolucije 1080p, 50/60 Hz, za korištenje sa procesorima kamera sa DVI i 3G-SDI izlazima.
39.2 | Sastoji se od svih potrebnih komponenti za ostvarivanje bežičnog prijenosa slike
39.3 | Vrsta bežičnog signala: bezični HD (WiHD)
39.4 | Frekvencijski pojas: 57 do 64 GHz
39.5 | Brzina prijenosa podataka: 950 Mbps - 3.8 Gb/s
39.6 | Radijus do 9,14 m
39.7 | Video ulazi: DVI-D, 3G-SDI
39.8 | Video izlazi: DVI-D
39.9 | Kablovi za napajanje za 26" - 32" monitore, za upotrebu s video setom za bežični prijenos signala
40 | Kolica za endoskopsku opremu, sekundarna
40.1 | S 4 antistatička kotača, s kočnicama na minimalno 2 kotača.
40.2 | Dimenzija (š x v x d) maksimalno 670 x 1475 x 730 mm.
40.3 | Police dimenzija maksimalno: 500 x 510 mm (š x d).
40.4 | Opremljena uređajem za nadzor struje greške radi maksimalne sigurnosti.
40.5 | Opremljena glavnom sklopkom.
40.6 | S minimalno četiri police, drškama za pomicanje kolica i dodatnom ladicom.
40.7 | S držačem za endoskopsku glavu kameru i setom vodilica za dodatnu opremu (npr. 2 šine za nosač pedale elektrokirurškog generatora ili slično).
40.8 | S razvodnikom za minimalno 10 mrežnih priključaka i minimalno 10 priključaka za uzemljenje.
41 | Polica za tipkovnicu
42 | Full HD kontrolna jedinica kamere s dokumentacijskim sistemom
42.1 | Upravljačka jedinica kamere s 2 ulaza za kameru
42.2 | Povezivanje, spajanja krutih / rigidnih endoskopa, fleksibilnih videoendoskopa i jednokratnih endoskopa
42.3 | Prikladna je za upotrebu u gotovo svim kirurškim disciplinama, uz unos podataka o pacijentu
42.4 | Pohrana podataka na unutarnjoj memoriji (do 50 GB) ili vanjskom mediju za pohranu
42.5 | Spajanje minimalno 5 glava kamera, minimalno 40 videoendoskopa i minimalno 3 modela endoskopa za jednokratnu uporabu
42.6 | Opremljena s 2x DVI izlaza, moguće je prenijeti signal na dva FULL HD monitora, za prikaz iste slike na oba monitora.
42.7 | Spajanje vanjskog medija za pohranu podataka.
42.8 | Širokog raspona kompatibilnih videoendoskopa i glava kamera, omogućuje veći prostor za konfiguraciju sustava.
42.9 | Korištenje krute i fleksibilne endoskopije, u jednoj upravljačkoj jedinici kamere
42.10 | Korisničko sučelje, nudi jednostavnu kontrolu izbornika putem tipkovnice, miša ili tipki na glavi kamere.
42.11 | Mogućnost spremanja podataka na internu memoriju kapaciteta 50 GB
42.12 | Mogućnost pohrane podataka na vanjski medij za spremanje
42.13 | Mogućnost zamrzavanja i rotiranja slike
42.14 | Mogućnost slikanja i ispisa fotografija te video zapisa
43 | FULL HD jednočipna glava kamere s progresivnim skeniranjem
43.1 | 3 gumba na glavi kamere, od čega 2 programabilna
44 | Teleskop, kut gledanja 12°, promjera 4 mm, povećana slika, duljina min. 30 cm do max. 33 cm, autoklavibilan (kom 3)
45 | Svjetlosni kabel, promjera min. 2.8 mm, duljine min. 220 cm, upotreba uz ICG, autoklavibilan, otporan na povišenu temperaturu, sa sigurnosnom maticom (kom 3)
46 | LED izvor svjetla snage 175 W
47 | Multidisciplinarna roler pumpa, regulirana protokom, za korištenje kod irigacija ili sukcija tijekom kirurških i dijagnostičkih postupaka.
47.1 | Upravljanje pumpom putem ekrana osjetljivog na dodir.
47.2 | Irigacijski pritisak: 20 - 150 mmHg
47.3 | Irigacijski protok: 0 - 3 500 ml/min
47.4 | Funkcionalnost instalacije s više softverskih modulima za primjenu u više kirurških disciplina
47.5 | Funkcionalnost korištenja s shaver sistemom
47.6 | Funkcionalnost korištenja crijeva za irigaciju sa kontrolom tlaka i kontrolom protoka
47.7 | USB priključak
47.8 | Ethernet priključak
47.9 | CF certifikat
48 | Licenca uz pumpu za histeroskopiju
49 | Držač pedale, za dvostuke nožne pedale (kom 3)
50 | Filter, za jednokratnu upotrebu, nesterilan, za bocu za sukciju (kom 2)
51 | Teleskop, kut gledanja 30°, promjera 4 mm, povećana slika, duljina min. 30 cm do max. 33 cm, autoklavibilan
52 | Sustav za dokumentiranje intraoperativnih slika i video zapisa u minimalno FullHD rezoluciji
52.1 | S ekranom osjetljivim na dodir 12,5"
52.2 | Funkcija upravljanja putem tipki na glavi kamere, ekrana osjetljivog na dodir ili glasovno.
52.3 | Istovremeno snimanje iz dva neovisna izvora, paralelno ili neovisno.
52.4 | Snimanje slike i videa u 2D, u minimalno FULL HD tehnologiji, opcionalno sa zvukom.
52.5 | Vizualno i zvučno upozorenje kod snimanja.
52.6 | Automatsko prepoznavanje aktivnog video ulaza.
52.7 | Memorija (minimalno 2 TB, FIFO) USB priključci i mrežni disk, FTP preko DICOM protokola ili HL7
52.8 | Mrežni prijenos zaštićen SMB3 enkripcijom, DICOM ili sFTP sigurnosnim protokolima.
52.9 | Kopiranje podataka u pozadini, za smanjenje vremena obrade podataka između zahvata.
52.10 | Podržane DICOM funkcije:
52.11 | DICOM radna lista kao SCU
52.12 | DICOM MPPS kao SCU
52.13 | DICOM Store kao SCU, uključen DICOM Storage Commitment
52.14 | Unos podataka o pacijentu putem tipkovnice, DICOM radne liste, putem HL7 upita
52.15 | Funkcija intraoperativnog i postoperativnog ispisa slika na lokalni ili mrežni printer.
52.16 | Uključena standardizirana WHO lista za provjeru, može se prilagoditi potrebama korisnika
52.17 | Funkcija editiranja i pregledavanja slika i video zapisa.
52.18 | Reprodukcija 2D u minimalno FULL HD rezoluciji
52.19 | Preglednik za slike, video zapise i liste za provjeru
52.20 | Integriran sigurnosni softver na razini operativnog sustava, za zaštitu od zloćudnog softvera, neovisan o sigurnosnim nadogradnjama operativnog sustava.
52.21 | Tehnički podaci:
52.22 | Razlučivost snimljenih slika: minimalno 1920 x 1080
52.23 | Razlučivost snimljenih video zapisa: minimalno 1920 x 1080
52.24 | Interna memorija: SSD (min. 8 GB) ¦ HDD (min. 1 TB).
52.25 | Formati slike: BMP, JPG ili PNG
52.26 | Video formati: MPEG‐4, MPEG-2 ili MOV
52.27 | Video ulazi: 1 x DP, 1 x HDMI 2.0
52.28 | Video izlazi: 1 x DP, 1x HDMI 2.0
52.29 | RAM minimalno: 8 GB.
52.30 | Konekcije: 2x 1 GB Ethernet (RJ 45), 4x USB 2.0 i 4x USB 3.0
52.31 | Izlazi: 2x DP, 3 x RS232, Line I/O, DVI
52.32 | Osvjetljenje minimalno: 300 cd/m2
52.33 | Gustoća piksela minimalno: 0.144 x 0.144 mm
52.34 | Vertikalni kut gledanja minimalno: 170°
52.35 | Horizontalni kut gledanja minimalno: 170°
52.36 | Kontrastni omjer minimalno: 700:1
52.37 | Ekran osjetljiv na dodir u do 10 točaka istovremeno
52.38 | Komunikacija putem DICOM sučelja
52.39 | USB tipkovnica
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:
1. Rok isporuke: do ____ dana
2. Jamstveni rok: najmanje _______ godine.
3. Očekivarni radni vijek opreme _________ godina.
Ovlašteni predstavnik ponuditelja:
| ___________________________________________________________________ | __________________
ime i prezime |  | datum
potpis i žig