## UZV
Klinički bolnički centar Zagreb
Kišpatićeva 12
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE:
Medicinska oprema za hiperbaričnu medicinu
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA
1 | 2 | 3 | 4
1 | MOBILNI ULTRAZVUČNI UREĐAJ | kpl | 1
1.1 | Digitalni ultrazvučni Color Doppler uređaj – konzola na četiri kotača, težina uređaja maksimalno 75 kg (+/- 1kg) zbog lakše mobilnosti uređaja
1.2 | Ukupni dinamički opseg sustava: min. 320 dB
1.3 | Digitalni „beam former“ najnovije generacije s paralelnom obradom RF signala u vremenskoj i amplitudnoj domeni
1.4 | Broj kanala za obradu: min. 3.670000
1.5 | Maksimalna frekvencija rada uređaja min. 20 MHz
1.6 | Digitalna i fizička tipkovnica
1.7 | Namještanje kontrolne konzole po visini u pomaku min. 10 cm i lijevo/desno zakretanje kontrolne konzole min. +/- 90⁰
1.8 | Mehanička kugla (trackball) i ergonomski postavljene tipke na kontrolnoj ploči
1.9 | Monitor s ravnim ekranom LCD min. 21,5“, rezolucija monitora min. 1080 piksela
1.10 | Lijevo/desno zakretanje ruke nosača monitora neovisno o kontrolnoj konzoli min. 180⁰
1.11 | Monitor osjetljiv na dodir min. 13“, rezolucija monitora min. 1920x1080
1.12 | Integrirani zvučnici
1.13 | Min. pet aktivnih priključaka za slikovne sonde
1.14 | Modovi rada minimalno: 2D, M mod, Color Doppler, Power Doppler, PW Doppler, Duplex, Triplex, THI
1.15 | Duplex (2D/Doppler) za istovremeni prikaz strukture tkiva te brzine i smjera protoka, Triplex (2D/C/Doppler) istovremeni prikaz strukture tkiva te brzine i smjera protoka u boji
1.16 | Istovremeni prikaz dvije slike – Dual mod
1.17 | Integrirani grijač gela
1.18 | B mod (2D):
1.19 | Najveća brzina osvježavanja (ovisno o sondi i dubini prikaza): min. 2050 okvira u sekundi
1.20 | Gustoća linija: min. 512 linija
1.21 | Reguliranje pojačanja (engl. „gain”) u min. opsegu +/- 30dB
1.22 | Min. 16 korisnički definiranih 2D kolorizacijskih mapa
1.23 | Dinamički opseg u minimalnom rasponu od 10 do 90 dB
1.24 | Mogućnost uvećanja min. 10 puta na živoj i kino slici
1.25 | Maksimalna dubina prikaza slike: min. 35 cm
1.26 | Mogućnost višestrukih mjerenja na zamrznutoj, živoj i kino slici
1.27 | Mogućnost mjerenja udaljenosti, kuta, površine i volumena
1.28 | THI (engl. Tissue Harmonic Imaging) tehnologija harmoničkog prikaza tkiva koja poboljšava kontrast i rezoluciju slike čime poboljšava vizualizaciju i smanjenje šumova. Dostupno na svim ponuđenim sondama.
1.29 | Color Doppler (CD) velocity mod:
1.30 | Odabir min. 10 mapa (engl. „Color Doppler Velocity maps“)
1.31 | Lijevo/desno upravljanje kod svih linearnih sondi
1.32 | PRF skala u min. rasponu od 100 do 25.500 Hz
1.33 | CD mod dostupan kod svih slikovnih sondi na uređaju
1.34 | Pulsni Doppler mod:
1.35 | PRF opseg u min. rasponu od 155 do 39.000 Hz
1.36 | Maksimalna vrijednost mjernog područja brzina: minimalno ± 840 cm/sek s korekcijom kuta 0°
1.37 | Korekcija kuta u min. opsegu 0-89° u koracima po 1°
1.38 | „engl. Autotrace“ funkcija automatskog trasiranja
1.39 | PW dostupan kod svih slikovnih sondi na uređaju
1.40 | Power Doppler (PD) mod:
1.41 | PRF opseg u min. rasponu 100 – 25.500 Hz
1.42 | Pojačanje („gain”) u min. opsegu od 40 dB (–20 do 20 dB)
1.43 | PD mod dostupan kod svih slikovnih sondi na uređaju
1.44 | Odabir min. 18 Power Doppler mapa
1.45 | M mod:
1.46 | Dinamički opseg u minimalnom rasponu od 10 do 90 dB
1.47 | Anatomski M mod live i cine
1.48 | M mod dostupan kod svih slikovnih sondi na uređaju
1.49 | Softver i aplikacije:
1.50 | Operativni sustav min. MS Windows 10
1.51 | Višenamjenski softver sa specijalnim mjerenjima i kalkulacijama
1.52 | Napredni softver za redukciju interferencije engl. „speckle“
1.53 | Optimizacija slike - podešavanje ključnih parametara slike u stvarnom vremenu pritiskom na jednu tipku
1.54 | Funkcija naprednog višesmjernog skeniranja engl. „spatial compounding” s minimalno 7 kuteva upravljanja dostupno na linearnim sondama i na konveksnim sondama
1.55 | Kino mod (CINE) sa memorijom od min. 1 250 okvira ili vise od 3150 MB
1.56 | Kino mod (CINE), neovisan pregled u kombiniranim modovima minimalno: 2D/M, 2D/Doppler, 2D/C/Doppler
1.57 | EKG opcija za prikaz EKG-a na zaslonu
1.58 | Integrirani sustav za bežično (Wi-Fi) spajanje uređaja na mrežu i Smart Remote Services ili jednakovrijedna veza koja povezuje vaš ultrazvučni sustav s globalnim timom tehničkih i aplikacijskih stručnjaka putem sigurne brze mreže.
1.59 | DTI tehnologija prikaza u kardiologiji dostupna na ponuđenoj faznoj sondi, obuhvaća prikaz brzine i jačine signala dopplera u odabranoj regiji
1.60 | Pohrana slika i dokumentacija:
1.61 | Integrirana radna stanica u uređaju za obradu slike i podataka te mjerenja i kalkulacije
1.62 | Ugrađeni SSD disk ukupnog kapaciteta: min. 500 GB
1.63 | Mogućnost spajanja USB Flash jedinice za dodatnu pohranu
1.64 | Min. 6 USB
1.65 | Min. HDMI i s- video izlazi ili jednakovrijedni
1.66 | Eksport slika u min. JPG, AVI, DICOM, PDF, TIFF ili jednakovrijednom formatu
1.67 | DICOM povezivanje minimalno: pohrana, ispis ili jednakovrijedno
1.68 | Mogućnost sortiranja pacijent-baze podataka po imenu, ID-u i datumu pregleda
1.69 | Integrirani crno bijeli printer
1.70 | Sonde
1.71 | Konveksna sonda izrađena u monokristalnoj tehnologiji Single Crystal
1.72 | Frekvencijski opseg rada: od min. 1 MHz do 5.5 ili više MHz
1.73 | Polje pregleda min. 72⁰
1.74 | Broj elemenata: min. 128
1.75 | Dubina skeniranja min. 35 cm
1.76 | Linearna sonda
1.77 | Frekvencijski opseg rada: od 4 MHz do 12.5 ili više MHz
1.78 | Polje pregleda min. 150mm
1.79 | Broj elemenata: min. 256
1.80 | Dubina skeniranja min. 16 cm
1.81 | Fazna sonda izrađena u monokristalnoj tehnologiji Single Crystal
1.82 | Frekvencijski opseg rada: od min. 1.1 MHz do 5 MHz
1.83 | Polje pregleda min. 90⁰
1.84 | Broj elemenata: min. 96
1.85 | Dubina skeniranja min. 30 cm
1.86 | Min. 3 ovlaštena servisera s certifikatom proizvođača
1.87 | Jamstveni rok 3 godine, isporuka uređaja u roku 30 dana
1.88 | Uređaj i sonde trebaju biti proizvedeni u tekućoj godini - potvrditi Izjavom.

## PLETZIMOGRAFIJA
Klinički bolnički centar Zagreb
Kišpatićeva 12
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE:
Medicinska oprema za hiperbaričnu medicinu
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA
1 | 2 | 3 | 4
1. | Uređaj za okluzivnu pletizmografiju | kpl | 1
1.1 | PC bazirani sustav
1.2 | Monitor osjetljiv na dodir min. 24"
1.3 | Operativni sustav
1.4 | Hard disk: min. 1 TB
1.5 | Radna memorija: min. 8 GB
1.6 | Pisač u boji
1.7 | Kontrola preko monitora osjetljivog na dodir
1.8 | Kontrola preko tipkovnice
1.9 | Kontrola preko daljinskog upravljača
1.10 | Mogućnost konfiguriranja navedenih kontrola za željene opcije i naredbe
1.11 | Kolica za smještaj aparata
1.12 | Mjerenje tlaka
1.13 | min. 10 neovisnih pneumatskih tlačnih kanala
1.14 | min.10 cijevi označenih bojama za poboljšanu identifikaciju tlačnog kanala
1.15 | Min. 3 različite veličine manžeta za mjerenje tlaka na : prstima nogu i ruku, brachialisu, gležnju, potkoljenici i bedrima
1.16 | Automatsko prepoznavanje veličine priključene manžete prema kojoj se pumpa za tlak odgovarajuće napuhne
1.17 | Automatsko napuhivanje pumpe za tlak prema odgovarajućim PPG i Doppler vrijednostima
1.18 | Mogućnost kontrole ispuha pumpe tlaka (deflate rate)
1.19 | Mogućnost prikaza krivulja napuhivanja i ispuha tijekom mjerenja krvnog tlaka
1.20 | Svaki zračni kanal je potpuno nezavisan od ostali kanala
1.21 | Kontrole krvog tlaka: tlak, brzina ispuha pumpe, vrste senzora, pojačanje, skala, brzina prikaza
1.22 | Ručnu promjena i optimizacija markera krvnog tlaka
1.23 | Postavljanje ciljnog tlaka inflacije
1.24 | PPG, Fotopletizmograf
1.25 | Broj nezavisnih PPG kanala: min 5
1.26 | Bojom označeni PPG senzori
1.27 | PPG kontrole: pojačanje, skala, brzina prikaza, filteri
1.28 | Podržava razne konfiguracije PPG senzora, uključujući: senzore za nožne prste, senzore za prste, disk PPG senzore i odvojivi PPG senzor za stezaljke
1.29 | Izvođenje min. 10 simultanih PVR mjerenja
1.30 | Doppler jedinica
1.31 | Priključci za Doppler sonde: min. 3
1.32 | Mogućnost spajanja sondi Doppler frekvencija: min.4 MHz,8 MHz,10 MHz
1.33 | Parametri: vršna brzina, srednja brzina, dijastolicna brzina, PI-pulsatility indeks, RI-resistance indeks, odnos sistola/dijastola, broj otkucaja srca
1.34 | Doppler kontrole: skala, volumen, pojacanje, brzina prikaza, doplerski kut (insonation angle), paleta boja, jedinice za brzinu
1.35 | Doppler boost- povećanje osjetljivosti i prikaz doplerskih signala koji su bliski signalu šuma
1.36 | Zvuk za doplerski signal
1.37 | Odbijanje šuma za uklanjanje šuma iz Dopplerovog valnog prikaza
1.38 | Specijalizirani protokoli
1.39 | Stress test
1.40 | Venski refluks
1.41 | MVO/SVC
1.42 | Raynaudov sindrom
1.43 | Brzina pulsnog vala (PWV)
1.44 | AV Fistula
1.45 | Palmarni luk
1.46 | TOS (Thoracic Outlet Syndrome)
1.47 | Mjerenja i prikazi
1.48 | Automatsko obavljanje pregleda:automatski početak snimanja valnih oblika, automatska kontrola upuha i ispuha pumpe, automatska identifikacija sistoličkog krvnog tlaka
1.49 | Potpuni protokol sa samo jednom tipkom/gumbom
1.50 | Baza podataka pacijenata i snimaka
1.51 | Prikaz spektralnog dopplera (min. 16 boja)
1.52 | Automatizirani korisnički definirani protokoli, uključujući protokol za više mjerenja (doppler, krvni tlak, venski refluks ...)
1.53 | Mogućnost ponovnog izračunavanje parametara pomoću kursora
1.54 | Ugrađeni senzor mjerenja temperature
1.55 | Mogućnost spajanja kamere za pacijenta putem USB sučelja
1.56 | Izravna usporedba mjerenja na obje strane tijela - prikaz rezultata jedne strane dok se vrši mjerenje vrijednosti na drugoj strani
1.57 | Prikaz brzine otkucaja srca za vrijeme oporavka pacijenta (recovery from stress)
1.58 | Prikaz otkucaja srca za svako mjerenje
1.59 | Prikaz signala i mjerenja u vremenskoj skali od 1 sekunde te mogućnost dodatnog zoom-a na cijeli ekran
1.60 | Ponavljanje mjerenje nakon zamrzavanja ili izvan mreže nakon učitavanja starog mjerenja
1.61 | Prikaz sažetka zaslona koji uključuje sve valne oblike i rezultate svih izvršenih mjerenja
1.62 | Prilagodba protokola pregleda, uključujući redoslijed mjernih mjesta i boju tlačnih kanala i PPG senzora
1.63 | Podržava neograničen broj prilagođenih protokola
1.64 | Prilagodba izgleda detalja o pacijentu, uključujući polja za slobodni tekst, polja za status pacijenta, faktore rizika, fizički pregled, dodatna polja, polja za simptome i indikacije i dijagnostičke kodove.
1.65 | Generiranje i ispis usporednih grafikona koji ističu ipsilateralne razlike, s upozorenjima koja se mogu konfigurirati
1.66 | Spremanje i arhiviranje
1.67 | Opcije izmjene teksta dopstupne za vrijeme obrade nalaza, odabir unaprijed definiranih izmjenjivih predložaka koji se automatski pridružuju nalazu
1.68 | Opcija dodavanja i/ili izmjene naziva za razlicita mjerna područja
1.69 | Automatsko spremanje svih mjerenja i njihov prikaz u nalazu
1.70 | Eksport podataka u razlicitim formatima: slike (BMP, JPEG), excell tablice, PDFdokumenti, VSX format, DAT format
1.71 | Mogućnost podrške za DICOM
1.72 | Mogućnost backup-a svih podataka
1.73 | Pribor, min. potrebne količine
1.74 | Sonda 4 MHz - kom 1
1.75 | Sonda 8 MHz - kom 1
1.76 | PPG senzori za prste - kom 5
1.77 | PPG disk senzor - kom 2
1.78 | Broj manžeta za tlak - kom 12
1.79 | Daljinski upravljač - kom 1
1.80 | Naljepnice - kom 50

## KOMORA
Klinički bolnički centar Zagreb
Kišpatićeva 12
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE:
Medicinska oprema za hiperbaričnu medicinu
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA
1 | 2 | 3 | 4
1 | OXYVEIN HIPERBARIČNA KOMORA, JEDNOMJESNA POTPUNO PROZIRNA (AKRIL) | kpl | 1
1.1 | DRAEGEROV VENTILATOR ili jednakovrijedno
1.2 | Radni tlak 3 ATA (2 bara)
1.3 | BIBS, alarm viška kisika, alarm prekomjernog i niskog tlaka, alarm kvara, O2 analizator,
1.4 | Sustav za zabavu, automatsko zaključavanje vrata.
1.5 | Tlak kisika i zraka.
1.6 | Tablet na upravljačkoj ploči prikazuje razinu kisika, razinu CO2, mjerač vremena, prekidač za uključivanje ventilatora, kompresiju i
1.7 | razine dekompresije, automatizacija i ručna kontrola.