## T.K
UGRADBENA MEDICINSKA
OZNAKA | OPIS | KOLIČINA | DA | NE | NAPOMENA
SS3 | "Stropni sustav s vodoravnom gredom i pomičnim nosivim regalima za opremu za jedan krevet" Priprema montaže stropnog stativa na AB deku debljine 20 cm sidrenjem ili prihvatom na pripremljenu čeličnu podkonstrukciju postavljenu na sitno rebričasti strop. Pocinčana čelična konstrukcija nosivosti min. 2.300 N vlačne sile i min. 1.100 Nm zakretnog momenta Sastoji se od gornje prirubnice debljine minimalno 15 mm, minimalne dimenzije 35x35 cm. Na prirubnici su izvedena 6 provrta jednoliko raspoređena svakih 60 stupnjeva, na kružnici promjera 27 cm. Međuelement izrađen od cijevi promjera minimalno 11 cm, obojen bijelom bojom RAL 9016 ili jednakovrijedan Završni set za medicinske plinove koji se sastoji od prijelaznih elemenata za spoj na gumeno crijevo, gumene kape s obujmicama za tlačnu probu i pribora za montažu cijevi na prirubnicu. Montaža vodoravne grede na 2 stupa , sa spojnicama za plinove i električnu instalaciju unutar grede. Fiksna vodoravna greda sa šinama za pomične nosive stupove za opremu, duljine min. 310 cm. Bijela boja vodoravne grede, prevučena prahom Indirektno LED svjetlo u vodoravnoj gredi s gornje strane Direktno LED svjetlo za čitanje u vodoravnoj gredi s donje strane Instalacije za spajanje medicinskih plinova i električne instalacije prema pomičnom stupu smješteni unutar konzole, radi lakšeg čišćenja i dezinfekcije. Pomični nosivi regal s krajnje lijeve strane s ugrađenim tarnim i pneumatskim kočnicama Mogućnost pomicanja lijevo-desno po fiksnoj vodoravnoj gredi min. 110 cm, ugrađena pneumatska kočnica. Nosiva glava za opremu s ugrađenim utičnicama medicinskih plinova i struje na pet ploha (naprijed, straga, dolje, bočne strane) Šina na bočnoj strani nosive glave "Ugrađene utičnice medicinskih plinova sukladne normi DIN EN ISO 9170 i DIN 13260 2x kisik 1x komprimirani zrak 5 bar 2x vakuum " Dva položaja utikača: radni i parkirni položaj Konstrukcija utičnice omogućuje zamjenu dijelova i redovito održavanje utičnice bez prekida opskrbe plinom "Ugrađene električne utičnice: 8 x 230V (utičnica s poklopcem, oznakom strujnog kruga i LED prikazom stanja strujnog kruga) 2 x izjednačenje potencijala 2x mreža RJ 45 (s oznakom mrežnog priključnog mjesta)" Panel osjetljiv na dodir za upravljanje direktnim i indirektnim svjetlom ugrađen u opskrbnu glavu Panel osjetljiv na dodir za upravljanje pneumatskim kočnicama zglobova ruku ugrađen na prednjoj strani opskrbne glave. U opskrbnu glavu integrirane dvije nosive cijevi promjera min. 35 mm i visine 150 cm Izvlačni infuzijski stalak za 4 infuzijske boce poredane u liniju, visina stalka podesiva min. od 100 do 180 cm Montaža na dvostrukoj zglobnoj ruci duljine min. 20 + 20 cm, s rotacijskim zglobovima s podesivom frikcijskom kočnicom i kanalicom za provođenje kablova po cijeloj dužini, nosivost min. 30 kg Nosač monitora, montiran na dvostrukoj zglobnoj ruci min. duljine 20+20 cm, VESA prihvat, s rotacijskim zglobovima s podesivom frikcijskom kočnicom i kanalicom za provođenje kablova po cijeloj dužini, nosivost min. 15 kg Polica dimenzija min. 40x45 cm (širina x dubina), nosivosti min. 40 kg, s bočno postavljenim standardnim šinama dimenzije 10x25 mm, ukupna širina police sa šinama maks. do 50 cm Ladica dimenzija min. 30x25 (širina x dubina), visine min. 10 cm, s mogućnošću vađenja i skidanja prednje stranice kod čišćenja, s automatom za tiho zatvaranje Dvostruka horizontalna šina duljine 60 cm, montaža na vertikalnu cijev, nosivost min. 10 kg Pomični nosivi regal s krajnje desne strane s ugrađenim tarnim i pneumatskim kočnicama Mogućnost pomicanja lijevo-desno po fiksnoj vodoravnoj gredi min. 110 cm, ugrađena pneumatska kočnica. Nosiva glava za opremu s ugrađenim utičnicama medicinskih plinova i struje na pet ploha (naprijed, straga, dolje, bočne strane). Šine na bočnoj strani nosive glave "Ugrađene utičnice medicinskih plinova sukladne normi DIN EN ISO 9170 i DIN 13260 2x kisik 2x komprimirani zrak 5 bar 1x vakuum " Dva položaja utikača: radni i parkirni položaj Konstrukcija utičnice omogućuje zamjenu dijelova i redovito održavanje utičnice bez prekida opskrbe plinom "Ugrađene električne utičnice: 8 x 230V (utičnica s poklopcem, oznakom strujnog kruga i LED prikazom stanja strujnog kruga) 2 x izjednačenje potencijala 2x mreža RJ 45 (s oznakom mrežnog priključnog mjesta)" Panel osjetljiv na dodir za upravljanje pneumatskim kočnicama zglobova ruku ugrađen na prednjoj strani opskrbne glave. U opskrbnu glavu integrirane dvije nosive cijevi promjera min. 35 mm i visine 100 cm Nosač ekrana, montiran na dvostrukoj zglobnoj ruci min. duljine 20 cm, VESA prihvat, s rotacijskim zglobovima s podesivom frikcijskom kočnicom i kanalicom za provođenje kablova po cijeloj dužini, nosivost min. 15 kg Polica dimenzija min. 40x45 cm (širina x dubina), nosivosti min. 40 kg, s bočno postavljenim standardnim šinama dimenzije 10x25 mm, ukupna širina police sa šinama maks. do 50 cm Ladica dimenzija min. 30x25 (širina x dubina), visine min. 10 cm, s mogućnošću vađenja i skidanja prednje stranice kod čišćenja, s automatom za tiho zatvaranje Indikator buke s vizualnim prikazom nivoa buke. Mjerno područje u minimalnim granicama od 40 dB do 90 dB Dvostruka horizontalna šina duljine 20 cm, montaža na vertikalnu cijev, nosivost min. 5 kg Ponuđena oprema mora biti certificirana kao medicinski proizvod koji ima ocjenu sukladnosti te je označen oznakom "CE". Ponudi se mora priložiti Izjava o sukladnosti prema zahtjevima određenim Zakonom o medicinskim proizvodima (NN 76/13). Medicinski proizvod klase II b, izjava o sukladnosti Ponudi treba biti priložena skica ponuđenog rješenja iz koje su jasno vidljive sve tražene tehničke karakteristike. | 2
SS2 | "Stropni sustav s vodoravnom gredom i pomičnim nosivim regalima za opremu za tri kreveta" Priprema montaže stropnog stativa na AB deku debljine 20 cm sidrenjem ili prihvatom na pripremljenu čeličnu podkonstrukciju postavljenu na sitno rebričasti strop. Pocinčana čelična konstrukcija nosivosti min. 2.300 N vlačne sile i min. 1.100 Nm zakretnog momenta Sastoji se od gornje prirubnice debljine minimalno 15 mm, minimalne dimenzije 35x35 cm. Na prirubnici su izvedena 6 provrta jednoliko raspoređena svakih 60 stupnjeva, na kružnici promjera 27 cm. Međuelement izrađen od cijevi promjera minimalno 11 cm, obojen bijelom bojom RAL 9016 ili jednakovrijedan Završni set za medicinske plinove koji se sastoji od prijelaznih elemenata za spoj na gumeno crijevo, gumene kape s obujmicama za tlačnu probu i pribora za montažu cijevi na prirubnicu. Montaža vodoravne grede na 6 stupova , sa spojnicama za plinove i električnu instalaciju unutar grede. Fiksna vodoravna greda sa šinama za pomične nosive stupove za opremu, duljine min. 930 cm. Bijela boja vodoravne grede, prevučena prahom Indirektno LED svjetlo u vodoravnoj gredi s gornje strane po krevetu Direktno LED svjetlo za čitanje u vodoravnoj gredi s donje strane po krevetu Instalacije za spajanje medicinskih plinova i električne instalacije prema pomičnom stupu smješteni unutar konzole, radi lakšeg čišćenja i dezinfekcije. Pomični nosivi regal s lijeve strane s ugrađenim tarnim i pneumatskim kočnicama po krevetu Mogućnost pomicanja lijevo-desno po fiksnoj vodoravnoj gredi min. 110 cm, ugrađena pneumatska kočnica. Nosiva glava za opremu s ugrađenim utičnicama medicinskih plinova i struje na pet ploha (naprijed, straga, dolje, bočne strane) Šina na bočnoj strani nosive glave "Ugrađene utičnice medicinskih plinova sukladne normi DIN EN ISO 9170 i DIN 13260 2x kisik 1x komprimirani zrak 5 bar 2x vakuum " Dva položaja utikača: radni i parkirni položaj Konstrukcija utičnice omogućuje zamjenu dijelova i redovito održavanje utičnice bez prekida opskrbe plinom "Ugrađene električne utičnice: 8 x 230V (utičnica s poklopcem, oznakom strujnog kruga i LED prikazom stanja strujnog kruga) 2 x izjednačenje potencijala 2x mreža RJ45 (s oznakom mrežnog priključnog mjesta)" Panel osjetljiv na dodir za upravljanje direktnim i indirektnim svjetlom ugrađen u opskrbnu glavu Panel osjetljiv na dodir za upravljanje pneumatskim kočnicama zglobova ruku ugrađen na desnoj bočnoj strani vertikalnog stupa. U opskrbnu glavu integrirane dvije nosive cijevi promjera min. 35 mm i visine 150 cm Izvlačni infuzijski stalak za 4 infuzijske boce poredane u liniju, visina stalka podesiva min. od 100 do 180 cm Montaža na dvostrukoj zglobnoj ruci duljine min. 20 + 20 cm, s rotacijskim zglobovima s podesivom frikcijskom kočnicom i kanalicom za provođenje kablova po cijeloj dužini, nosivost min. 30 kg Nosač monitora, montiran na dvostrukoj zglobnoj ruci min. duljine 20+20 cm, VESA prihvat, s rotacijskim zglobovima s podesivom frikcijskom kočnicom i kanalicom za provođenje kablova po cijeloj dužini, nosivost min. 15 kg Polica dimenzija min. 40x45 cm (širina x dubina), nosivosti min. 40 kg, s bočno postavljenim standardnim šinama dimenzije 10x25 mm, ukupna širina police sa šinama maks. do 50 cm Ladica dimenzija min. 30x25 (širina x dubina), visine min. 10 cm, s mogućnošću vađenja i skidanja prednje stranice kod čišćenja, s automatom za tiho zatvaranje Dvostruka horizontalna šina duljine 60 cm, montaža na vertikalnu cijev, nosivost min. 10 kg Pomični nosivi regal s desne strane s ugrađenim tarnim i pneumatskim kočnicama po krevetu Mogućnost pomicanja lijevo-desno po fiksnoj vodoravnoj gredi min. 110 cm, ugrađena pneumatska kočnica. Šine na bočnoj stani nosive glave Nosiva glava za opremu s ugrađenim utičnicama medicinskih plinova i struje na pet ploha (naprijed, straga, dolje, bočne strane). "Ugrađene utičnice medicinskih plinova sukladne normi DIN EN ISO 9170 i DIN 13260 2x kisik 2x komprimirani zrak 5 bar 1x vakuum " Dva položaja utikača: radni i parkirni položaj Konstrukcija utičnice omogućuje zamjenu dijelova i redovito održavanje utičnice bez prekida opskrbe plinom "Ugrađene električne utičnice: 8 x 230V (utičnica s poklopcem, oznakom strujnog kruga i LED prikazom stanja strujnog kruga) 2 x izjednačenje potencijala 2x mreža RJ 45 (s oznakom mrežnog priključnog mjesta)" Panel osjetljiv na dodir za upravljanje pneumatskim kočnicama zglobova ruku ugrađen na desnoj bočnoj strani vertikalnog stupa. U opskrbnu glavu integrirane dvije nosive cijevi promjera min. 35 mm i visine 100 cm Nosač ekrana, montiran na dvostrukoj zglobnoj ruci min. duljine 20 cm, VESA prihvat, s rotacijskim zglobovima s podesivom frikcijskom kočnicom i kanalicom za provođenje kablova po cijeloj dužini, nosivost min. 15 kg Polica dimenzija min. 40x45 cm (širina x dubina), nosivosti min. 40 kg, s bočno postavljenim standardnim šinama dimenzije 10x25 mm, ukupna širina police sa šinama maks. do 50 cm Ladica dimenzija min. 30x25 (širina x dubina), visine min. 10 cm, s mogućnošću vađenja i skidanja prednje stranice kod čišćenja, s automatom za tiho zatvaranje Dvostruka horizontalna šina duljine 20 cm, montaža na vertikalnu cijev, nosivost min. 5 kg Ponuđena oprema mora biti certificirana kao medicinski proizvod koji ima ocjenu sukladnosti te je označen oznakom "CE". Ponudi se mora priložiti Izjava o sukladnosti prema zahtjevima određenim Zakonom o medicinskim proizvodima (NN 76/13). Medicinski proizvod klase II b, izjava o sukladnosti Ponudi treba biti priložena skica ponuđenog rješenja iz koje su jasno vidljive sve tražene tehničke karakteristike. | 2