## Tehn.spec.
Klinički bolnički centar Zagreb
Kišpatićeva 12
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE:
Medicinska oprema za hiperbaričnu medicinu
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | ZADOVOLJAVA DA/NE | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
A | GRUPA 3 | kom | 1
1 | Monitor vitalnih funkcija
2 | Modularanog tipa, namijenjen uporabi na neonatalnim, pedijatrijskim i odraslim pacijentima,
3 | Ekran u boji, kapacitativna tehnologija zaslona osjetljivog na dodir, rezolucija zaslona minimalno 1280 x 800
4 | Dimenzije zaslona minimalno 30 cm po dijagonali
5 | Boja i izgled zaslona se mogu korisnički konfigurarati
6 | Istovremeni prikaz minimalno 12 krivulja
7 | Integrirani Ethernet ulaz i minimalno 3 X USB ulaza
8 | Funkcionalnost mjerenja slijedećih parametara: EKG, Respiracija
9 | SpO2, NIBP, Temperatura, Funkcionalnost mjerenja 2 X IBP, Funkcionalnost mjerenja CO2 putem bočne struje, Funkcionalnost mjerenje mjerenja CO2 i O2 putem bočne struje, Funkcionalnost mjerenje CO (Cardiac Outputa), Funkcionalnost mjerenje entropije ili jednakovrijedno, Funkcionalnost mjerenje NMT-a putem elektromiografije (EMG), Funkcionalnost mjerenja BIS-a, Funkcionalnost praćenja adekvatnosti anestezije putem istovremenog grafičkog prikaza na zaslonu.
10 | Funkcionalnost mjerenja EKG putem 3, 5 ili 10 odvoda
11 | Raspon mjerenja otkucaja srca putem EKG-a u minimalnom rasponu od 20 do 300 otkucaja
12 | Detekcija Pacemakera
13 | Simultana analiza artimije putem 4 EKG kanala
14 | Alarmi aritmija: V Fib / V Tach, A Fib, Asystola, Brady, Tachy, V Tach, R on T, VT>2, V Brady, Couplet, Misising Beat, Frenkventni PVCs, Multifokalni PVC, Pauza, Irregular, Frenkventni SVC, SV trachy, Bigeminy, Trigeminy, Ubrzani ventrikularni
15 | Analiza ST segmenta: Vrijednost ST segmenta u minimalnom rasponu od -20 mm do 20 mm, Numerička rezolucija ST segmenta ne manja od 0.1 mm
16 | Impendacija disanja u rasponu za odrasle i pedijatrijske pacijente minimalno od 0 do 120 udaha/min
17 | Impendacija disanja u rasponu za neonatalne pacijente minimalno od 0 do 200 udaha/min
18 | Mjerenje SpO2 putem Nellcor, Masimo ili TruSignal tehnologije
19 | Točnost mjerenja otkucaja srca putem SpO2 senzora do najviše 2 otkucaja u minuti
20 | Mjerenje NIBP-a putem manžeta s dvostrukom cijevi
21 | Mjerenje NIBP-a oscilometrijskom metodom sa stepenastim ispuhivanjem
22 | Način mjerenja NIBP-a automatski ili ručno
23 | Mjerenje sistoličkog tlaka za odrasle i pedijatrijske pacijente u minimalnom rasponu od 30 do 290 mmHg
24 | Mjerenje sistoličkog tlaka za neonatalne pacijente u minimalnom rasponu od 30 do 140 mmHg
25 | Mjerenje srednjeg tlaka (MAP) za odrasle i pedijatrijske pacijente u minimalnom rasponu od 20 do 260 mmHg
26 | Mjerenje srednjeg tlaka (MAP) za neonatalne pacijente u minimalnom rasponu od 20 do 125 mmHg
27 | Mjerenje diastoličkog tlaka za odrasle i pedijatrijske pacijente u minimalnom rasponu od 10 do 220 mmHg
28 | Mjerenje diastoličkog tlaka za neonatalne pacijente u minimalnom rasponu od 10 do 110 mmHg
29 | Dokazana klinička točnost za srednju razliku do maksimalno 5 mmHg
30 | Mjerenje otkucaja srca preko NIBP-a u minimalnom rasponu od 30 do 250 otkucaja po minuti
31 | Korištenje NIBP mjerenja za postizanje venskog zastojnog pritiska do maksimalno 80 mmhg
32 | Funkcionalnost mjerenja NIBP-a na podlaktici kod pretilih bolesnika (kada je nadlaktica većeg promjera od 40 cm) putem validirane manžete za podlakticu
33 | Funkcionalnost mjerenja IBP-a
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:
1. Rok isporuke: do ____ dana
2. Jamstveni rok: najmanje _______ godine.
3. Očekivarni radni vijek opreme _________ godina.
Ovlašteni predstavnik ponuditelja:
| ___________________________________________________________________ | __________________
ime i prezime |  | datum
potpis i žig