## Tehn.spec.
Klinički bolnički centar Zagreb
Kišpatićeva 12
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE:
Medicinska oprema za hiperbaričnu medicinu
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | ZADOVOLJAVA DA/NE | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
A | GRUPA 8 | kpl | 1
1 | MOBILNI ULTRAZVUČNI UREĐAJ
1.1. | Obavezna funkcija odabira kliničkih aplikacija za odgovarajuće sonde :živce, mišićno-koštani, mali/površinski organi, abdomen, ginekologija, porodništvo, kardiologija, i vaskularna primjena.
1.2. | Dimenzije uređaja: dužina u rasponu od 55 do 58 cm, širina u rasponu od 45 do 51 cm.
1.3. | Uređaj usklađen sa zahtjevima rada u stojećem i sjedećem položaju operatera, visoko kvalitetnog zaslona dobre vidljivosti i u svjetlijim prostorima. Zaslon ravni LCD ( liquid crystal display ), ekran temeljen na tehnologiji tekućih kristala) dijagonale najmanje 15“, rezolucije min. 1920 × 1080 piksela, i vertikalnog podešavanja u rasponu od min. 0- 140°
1.4. | Svi modovi prikaza uobičajeni u UZV dijagnostici: 2D, M-način oslikavanja, obojani Doppler, Spektralni Doppler, Power Doppler, Harmonijsko oslikavanje tkiva, kontinuirani Doppler, duplex (2D + Doppler), PW TDI
1.5. | Maksimalna dubina ultrazvučnog prikaza u B-modu u rasponu od minimalno 1 do minimalno 35 cm.
1.6. | Minimalno tri aktivna priključka za dijagnostičke sonde.
1.7. | Upravljanje kapacitivni ekran na dodir dijagonale min. 10" i fizičke tipke
1.8. | Digitalna širokopojasna arhitektura frekvencijskog raspona minimalno od 1 do 19 MHz.
1.9. | Dinamički raspon minimalno do 180 dB.
1.10. | Siva skala minimalno 256 nijansi, automatska optimizacija 2D moda.
1.11. | "Speckle" redukcija artefakata(algoritam koji poboljšava kvalitetu slike kod B-načina skeniranja smanjivanjem odjeka artefakata)
1.12. | Skeniranje emitiranjem više ultrazvučnih snopova u različitim smjerovima istovremeno (višesmjerno skeniranje).
1.13. | Dvojni prikaz slike
1.14. | Oslikavanje dvostrukim prikazom ( Duplex )
1.15. | Automatsko podešavanje i automatska optimizacija slike jednom tipkom
1.16. | Povećanje slike uživo min. 8 puta i u zamrznutom modu minimalno 4 puta
1.17. | Optimizacija tkiva, Harmonijsko oslikavanje tkiva
1.18. | Programibilne tipke za funkcije prema potrebama korisnika.
1.19. | Rad na baterije, autonomija minimalno 3 sata u svim modovima.
1.20. | Postavljanje bilješki u slikovnom i tekstualnom obliku, u realnom vremenu ili na zamrznutoj i pohranjenoj slici.
1.21. | Napredna programska podrška (software) za vizualizaciju igle dostupan na konveksnoj i lineranoj ponuđenoj sondi.
1.22. | EKG modul s tri žice
1.23. | EKG signal se prikazuje usporedno s 2D slikom
1.24. | Minimalno 4 USB priključka
1.25. | Podržan broj sličica u sekundi ( frame rate ) min. 100Hz
1.26. | Uređaj se mora moći odvojiti od postolja
1.27. | Integralno postolje s kotačima, na svakom kotaču kočnica, namještanje visine postolja, mogućnost za jednostavno napuštanje postolja, dodatna baterija postavljena na postolju
1.28. | DICOM paket s mogućnošću pohrane slika i isječaka i sučelje unutar PACS mreže s kompletnom ponudom DICOM Ispis, Store, modalitet Radna lista
1.29. | Maksimalni PRF minimalno 16000 Hz
2 | POVEZIVANJE
2.1 | Žično, bežično.
3 | POHRANA, PREGLED, PRIJENOS I IZVOZ PODATAKA
3.1 | Pouzdano tehnološko rješenje pohrane slike – interna radna memorija 128 GB, za pohranu minimalno 700 pacijenata
3.2 | Duljina pohrane video isječka u rasponu od minimalno 2 do maksimalno 60 sekundi.
3.3 | Prijenos podataka žično, bežično , USB prijenosna memorija.
3.4 | Format za izvoz podataka: BMP, JPEG ili MP4, PDF ili jednakovrijedno
4 | NAPAJANJE
4.1 | Izmjenično, baterija.
5 | BATERIJA
5.1 | Dvije punjive lithium ion baterije, jedna u uređaju, jedna na postolju, ukupan kapacitet min. 385 Wh, status baterije prikazan na ekranu i upozorenje za praznu bateriju zvučno i prikazano na ekranu.
6 | MULTIFREKVENCIJSKE DIJAGNOSTIČKE SONDE
6.1 | Multifrekvencijska konveksna dijagnostička sonda od 5 do 1 MHz, biopsijski kompatibilna, širina prikaza minimalno 60 mm, dubina skeniranja minimalno 30 cm, minimalno 128 elemenata.
6.2 | Multifrekvencijska linearna dijagnostička sonda, od 12 do 3 MHz, biopsijski kompatibilna, dubina skeniranja minimalno 9 cm, širina prikaza minimalno 38 cm, minimalno 192 elemenata.
6.3 | Multifrekvencijska fazna dijagnostička sonda, od 5 do 1 MHz, dubina skeniranja minimalno 35 cm, širina prikaza minimalno 19 cm, minimalno 64 elementa.
6.4 | Mogućnost nadogradnje na TEE dijagnostičku sondu.
7 | PRINTER
7.1 | Medicinski termalni crno bijeli printer.
8 | JAMSTVO I ISPORUKA
8.1 | Uređaj i sonde trebaju biti proizvedeni u tekućoj godini, te imati odgovarajuću deklaraciju koja to potvrđuje.
8.2 | Jamstvo na ponuđenu kompletnu konfiguraciju (uređaj i sonde) min. 60 mjeseci
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:
1. Rok isporuke: do ____ dana
2. Jamstveni rok: najmanje _______ godine.
3. Očekivarni radni vijek opreme _________ godina.
Ovlašteni predstavnik ponuditelja:
| ___________________________________________________________________ | __________________
ime i prezime |  | datum
potpis i žig