## Tehn.spec.
Klinički bolnički centar Zagreb
Kišpatićeva 12
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE:
Medicinska oprema za hiperbaričnu medicinu
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | ZADOVOLJAVA DA/NE | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
A | GRUPA 9 | kpl | 1
1 | Uređaj za transkutano mjerenje kisika u tkivu
2 | 1.Uređaj se koristi za: - transkutano mjerenje kisika u tkivu kako bi se pokazalo metaboličko stanje u ekstremitetima. - Testiranje traje 20 min Ova mikrocirkulacijska procjena osobito je korisna za: - Dobru procjenu zacjeljivanja rana, - određivanje razine amputacije, - praćenje napretka terapije i - praćenje napretka stanja bolesnika, - i potencijalnu kvalifikaciju za vacumed ivt, hiperbaričnu terapiju ili druge
3 | Opće karakteristike tcpO2 samostalnog sistema: - samostalni sistem dolazi bez bez kolica i lako je prenosiv - zaslon je na dodir - radi na principu clark tip elektroda što je jedinstven sistem, a garantira visoku preciznost u mjerenju, brzi odaziv mjerenja, daje nam mogućnost lokalnog mjerenja i puno jednostavniji postupak. Clark elektrode zagrijavaju kožu na 40 stupnjeva pa nema potrebe prethodno grijati bolesnika za mjerenje što se inače radi ukoliko se ne koriste Clark elektrode. - 8 kanala za tcpo2 (2 Clark elektrode su u ovoj varijanti a ostale se kasnije mogu dodavati) - Kamera za fotodokumentaciju marke Kodak - Mogućnost dodavanja uređaja za ABI, TBI i PVR na uređaj za transkutanu oksigenaciju (tcpO2) u jednom jedinstvenom sustavu - HIPAA usklađen - Sustav ima namjenski softver - Sustav je moguće povezati s DICOM sustavom bolnice. - Omogućuje izradu prilagodljivog izvještaja - nalaza
4 | Tehničke karakteristike tcpo2 SAMOSTALNI SISTEM, varijanta sa 2 elektrode dolazi u sastavu od: 1. Glavna jedinica PF 6001 (main unit) - DIMENZIJE 30 x 26 x 20 cm, - TEŽINA cca 6 kg - Vrijeme pokretanja sustava: max 60 sekundi, - Kapacitet memorije 2 GB - Glasnoća alarma – alarm srednjeg prioriteta – 48 -62 Db(A) alarm niskog prioriteta – 48 – 61 dB(A) alarm za resetiranje sustava - 84 dB(A) - Vrijeme zagrijavanja: 5 min za specifičnu preciznost - Napajanje, EXM 80 5118: 100 – 240 VAC 50 ILI 60 Hz, max 1,7 A - Radni uvjeti : temperatura +15°C do +35 °C, uz relativnu vlažnost 10% -85 %, atmosferski pritisak 70-110 kPa / 700-110 mbar - Uvjeti pohrane: temperatura +5 °C do 40 °C, uz relativnu vlažnost 5% - 85% atmosferski pritisak 50-110 kPa / 500-110 mbar - Preporučeni uvjeti za transport: temperatura +5 °C do 40 °C, uz relativnu vlažnost 5% - 85%, atmosferski pritisak 50-110 kPa / 500-110 mbar - Ugrađeni barometer: raspona 225 – 825 mmHg, preciznosti ± 3mmHg - Ugrađeni higrometar: raspona 5% -90% RV, preciznosti ± 3% (30-90 RV, 15 -55 °C - 2.
5 | 2. PF 6040 tcpO2 jedinica koja ima mogućosti za mjerenja tcp02 i tcpCO2 -
6 | Raspon prikaza: Tcp02 -10 -200 mmHg (-1.3-267 kPa) TcpCO2 0 – 200 mmHg (0-26,7 kPa) - Raspon mjerenja: Tcpo02 0 – 1999 mmHg (0 – 267 kPa) (o – 800 ako se koriste E5280) TcpCO2 5 – 100 mmHg (0,67 – 13,3 kPa) - Preciznost: tcpo2 < ± 5 mmHg od 0 – 20.9 % O2 < ± 10 % očitanja u rasponu od 21% do punog opsega tcpCO2 ± 5 mmHg preko raspona mjerenja - Temperatura: raspon 37°C – 45°C postavljeno u koracima od 0.5 °C preciznost : 0.5°C
7 | 3. 2x E5250 elektrode - duljina kabla 2.15 m za tcpO2
8 | 4. 6x PF 6101 - Set praznih panela – za prazna mjesta za ostale elektrode koje se kasnije mogu nadograditi
9 | 5. Periflux Configuracijski sofver (PCS)
10 | 6. PF 6103 u bojama kodirane oznake – za označavanje kanala za mjerenje
11 | 7. PF 6105 USB memorijski stick
12 | 8. PF 6106 USB kabel
13 | 9. 50 kom TC 555 prstenova za pričvršćivanje elektroda
14 | 10. 1 x TC 560 kontaktna tekućina koja se stavlja u elektrodu - 20 ml
15 | 11. 1 x D826 komplet za kalibriranje elektroda
16 | 12. 1 x kamera (PF 6113) KODAK kixpro F255 digital kamera za fotodokumentaciju.
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:
1. Rok isporuke: do ____ dana
2. Jamstveni rok: najmanje _______ godine.
3. Očekivarni radni vijek opreme _________ godina.
Ovlašteni predstavnik ponuditelja:
| ___________________________________________________________________ | __________________
ime i prezime |  | datum
potpis i žig