## Troškovnik
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR
ZAGREB, Kišpatićeva 12
Monitoring za pedijatrijsku intenzivnu medicinu
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | DA | NE | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Monitoring za pedijatrijsku intenzivnu medicinu
1. | Monitor vitalnih funkcija najviše razine, modularnog dizajna | kpl | 14
1.1 | Modularan dizajn monitora koji omogućuje konfiguraciju monitora prema potrebi radnog mjesta te izmjenu modula između pojedinih monitora
1.2 | Stacionarna upotreba monitora s pripadajućom fiksacijom na stropni nosač
1.3 | Utori za module ugrađeni u monitor, koji omogućuju prihvat minimalno 6 modula istovremeno, ili vanjski okvir s utorima za module, s držačima za kablove, koji omogućuje prihvat minimalno 6 modula istovremeno; povezan s monitorom žično bez potrebe za dodatnim izvorom napajanja vanjskog okvira za module
1.4 | Dijagonala ekrana minimalno 46 cm (18.5”), medicinski kapacitivni ekran u boji “osjetljiv na dodir”, TFT LCD, rezolucije minimalno 1920x1080 piksela (FHD)
1.5 | Kapacitivni ekran omogućuje višedodirno upravljanje istovremeno (upravljanje s dva prsta istovremeno radi proširivanja prikaza)
1.6 | Ekranom može upravljati osoba koja nosi rukavice
1.7 | Ugrađen senzor za detekciju količine okolišnog svjetla i automatsko prilagođavanje svjetline zaslona
1.8 | Upravljanje monitorom i upis podataka preko alternative kapacitivnom zaslonu: USB miš, USB tipkovnica, barkod čitač
1.9 | Istovremeni prikaz minimalno 12 krivulja s pripadajućim poljima za brojčani prikaz
1.10 | Prikaz minimalno 65 numeričkih vrijednosti ovisno o parametrima i konfiguraciji ekrana, ne istovremeno
1.11 | Minimalno 10 različitih profila ovisno o potrebama korisnika
1.12 | Prikaz i preklapanje minimalno 4 IBP krivulje istovremeno
1.13 | Konfiguriranje minimalno 28 softverskih brzih tipki na zaslonu za brži pristup pojedinim funkcijama
1.14 | Monitor vitalnih funkcija testiran na sredstava za čišćenje i dezinfekciju
1.15 | Zaključavanje ekrana pritiskom na 1 tipku zbog čišćenja ekrana; moguće programirati trajanje zaključavanja minimalno u rasponu od 10 sek do 1 min
1.16 | Dizajn monitora izveden bez ugrađenog ventilatora u monitoru
1.17 | Težina monitora najviše 11.5 kg isključujući module, baterije i pribor
1.18 | Litij-ionska integrirana baterija omogućuje rad monitora bez centralnog napajanja najmanje 2 sata; modul za punjenje baterije integriran u monitor bez potrebe za vanjskim punjačem
1.19 | Ispis direktno s monitora na laserski pisač
1.20 | Zvučna i tekstualna aktivacija alarma u 3 kategorije, s alarmnim svjetlom vidljivim iz svih kutova gledanja
1.21 | Alarmna funkcija analizira istovremeno EKG signal i signal pletizmografske krivulje u svrhu točnije aritmijske analize i HR/PR mjerenja i smanjenju lažnih alarma; grafički prikaz indeksa kvalitete EKG signala i pletizmografske krivulje na zaslonu
1.22 | Podržano minimalno 5 kalkulacija (lijekovi, hemodinamske, oksigenacijske, ventilacijske, renalne) i titracijska tablica
1.23 | Uređaj podržava konfiguraciju za novorođenačke, pedijatrijske i odrasle pacijente
1.24 | Pohranjivanje i prikaz najmanje 1000 događaja za svakog pacijenta koji uključuju alarme parametara, aritmijske događaje, tehničke alarme
1.25 | Pohranjivanje i prikaz minimalno 800 NIBP mjerenja
1.26 | Pohranjivanje i prikaz minimalno 48h potpunog prikaza krivulja (full disclosure)
1.27 | Pohrana i prikaz minimalno 120 sati trendova (brojčani i grafički), s mogućnošću kasnijeg priziva istih radi daljnje analize
1.28 | Pohrana minimalno 48 h OxyCRG podataka
1.29 | Konektori ugrađeni na monitoru, minimalno: 4 USB konektora, “Nurse call”, DVI, standardna mrežna konekcija (RJ45 konektor), mrežno napajanje, uzemljenje
1.30 | Ugrađeno tekstualno i vizualno vođenje kao pomoć pri aplikaciji metoda PICCO i rSO2
1.31 | Unos gestacijske dobi djeteta i odabir unaprijed definirane konfiguracije monitora prema gestacijskoj dobi
1.32 | Minimalno 4 programabilna brojača vremena (timera) na zaslonu monitora
1.33 | Direktno bežično spajanje, mjerenje i prikupljanje EKGa i SPO2 s telemetrijskih uređaja
1.34 | Spajanje s centralnom monitorskom jedinicom preko LAN mreže
1.35 | Ugrađena zaštita od defibrilacije
1.36 | Praćenje sljedećih parametara preko modula:
1.37 | EKG - 3/5/6 odvoda
1.38 | Korištenje 6-žilnog EKG kabela u svrhu dobivanja deriviranog 12-kanalnog EKG-a
1.39 | Višeodvodna EKG analiza bazirana na analizi minimalno 4 EKG odvoda istovremeno u svrhu poboljšanja točnosti QRS detekcije i QRS klasifikacije te smanjenju lažnih alarma
1.40 | ST analiza s grafičkim dijagram prikazom ST elevacija i ST depresija
1.41 | Analiza najmanje 25 srčanih aritmija, uključujući supraventrikularnu tahikardiju
1.42 | QT analiza, korištenjem 4-odvodnog EKG pacijent kabla
1.43 | Respiracija
1.44 | SpO2 – saturacija kisika, Masimo SET tehnologija
1.45 | Temperatura, 2 kanala
1.46 | NIBP – neinvazivni tlak, oscilometrijska metoda mjerenja. Raspon mjerenja sistoličkog tlaka minimalno 30 - 260 mm Hg
1.47 | IBP- 4 kanala IBPa
1.48 | CO2 - mjerenje iz bočne struje ("sidestream")
1.49 | rSO2 - Regionalna oksigenacija kisika - INVOS tehnologija kompatibilna s postojećom opremom na odjelu, 2 kanala (modul unutar monitora s mogućnošću vađenja i umetanja od strane korisnika)
1.50 | PICCO (modul unutar monitora s mogućnošću vađenja i umetanja od strane korisnika)
1.51 | Klinički alat koji se aktivira korištenjem PICCO modula i omogućuje grafički i numerički prikaz pacijentovog cirkulacijskog sustava što olakšava liječniku procjenu cjelokupnog stanja pacijenta
1.52 | aEEG - amplitudno integrirani EEG (modul unutar monitora s mogućnošću vađenja i umetanja od strane korisnika)
1.53 | AG - anesteziološki plinovi (modul unutar monitora s mogućnošću vađenja i umetanja od strane korisnika)
1.54 | Modul koji omogućuje povezivanje minimalno 4 vanjska uređaja drugih proizvođača i prikaz mjerenih vrijednosti i krivulja s spojenih uređaja u realnom vremenu na zaslonu monitora
1.55 | Povezivanje s vanjskim uređajima za mjerenje transkutanih plinova (tcGas) marke Radiometer koji se nalaze na odjelu; prikaz mjerenih vrijednosti na zaslonu monitora
1.56 | Integrirano računalo u ili na monitoru vitalnih funkcija za pokretanje zasebnih klinički alata koji omogućavaju pregledavanje radioloških snimki ili laboratorijskih nalaza na monitoru vitalnih funkcija
1.57 | Pribor za praćenje parametara za djecu: EKG kabel – 6 žica sa štipaljka završecima, crijevo za mjerenje tlaka, manžete za djecu u 5 veličina (5 kom), priključni Masimo SPO2 kabel ili jednakovrijedni, jednokratni Masimo senzori za djecu (5 kom) ili jednakovrijedni,, višekratni senzor za temperaturu, IBP kabel 2 kom, CO2 pribor za mjerenje (5 kom. zamki za vodu, 5 cjevčica za uzorkovanje, 5 adaptera za intubirane pacijente), kablovi za mjerenje PICCO, INVOS ili jednakovrijedni kabel s predpojačalom za kanale 1 i 2, INVOS ili jednakovrijedn višekratni senzor kanal 1, INVOS ili jednakovrijedni višekratni senzor kanal 2, INVOS ili jednakovrijedni jednokratni senzor pedijatrijski 5 kom, pribor za mjerenje anestezijskih plinova, aEEG pribor, konekcijski kablovi za spajanje 4 vanjska uređaja instalirana u jedinici intenzivnog liječenja (ventilator, perfuzor, infuzijska pumpa, tcp O2/CO2 moniotor), kabel za napajanje, upute za korištenje na hrvatskom i engleskom jeziku
1.58 | Transportni monitor/modul za praćenje vitalnih parametara pacijenata
1.59 | Funkcionira kao modul unutar monitora vitalnih funkcija opisanog u stavci 1, na način da se umeće unutar monitora vitalnih funkcija, i kao zasebni monitor za vrijeme transporta pacijenata kada se izvadi iz monitora vitalnih funkcija
1.60 | Težina maksimalno 2 kg s ugrađenom baterijom
1.61 | Dijagonala ekrana minimalno 13.9 cm (5.5”), medicinski kapacitivni ekran u boji “osjetljiv na dodir”, TFT LCD, rezolucije minimalno 1024x480 piksela; podržano višedodirno upravljanje (upravljanje s dva prsta istovremeno radi proširivanja prikaza)
1.62 | Kut gledanja monitora minimalno 160°
1.63 | Automatsko prilagođavanje svjetline zaslona za dan/noć i prilagođavanje jačine zvuka
1.64 | Prikaz minimalno 5 krivulja (valnih oblika) na zaslonu istovremeno
1.65 | Ekranom može upravljati operator koji nosi rukavice
1.66 | Prikaz minimalno 20 različitih numeričkih vrijednosti ovisno o parametrima i konfiguraciji ekrana, ne istovremeno
1.67 | Prikaz minimalno 13 različitih krivulja ovisno o parametrima i konfiguraciji ekrana, ne istovremeno
1.68 | Integrirana litij-ionska integrirana baterija/baterije omogućuje rad modula bez centralnog napajanja minimalno 5 sati
1.69 | Spajanje na centralnu monitorsku jedinicu preko LAN ili WiFi mreže
1.70 | Zaštita od vanjskih utjecaja minimalno IP44 ili jednakovrijedno
1.71 | Modul testiran na pad s minimalno 1 metar prema EN 60601-1 ili jednakovrijedno
1.72 | Zvučna i tekstualna aktivacija alarma u 3 kategorije
1.73 | Ugrađena zaštita od defibrilacije
1.74 | Podržano minimalno 5 kalkulacija (lijekovi, hemodinamske, oksigenacijske, ventilacijske, renalne) i titracijska tablica
1.75 | Docking jedinica s ručkom za fiksaciju / prijenos transportnog monitora - modula omogućuje punjenje, prijenos podataka i spajanje na veći standardni računalni monitor
1.76 | Docking jedinica omogućuje dodavanje još 1 modula osim transportnog modula ovisno o potrebama pacijenata (CO2, PICCO)
1.77 | Svi podaci se tijekom transporta prikupljaju lokalno u transportnom monitoru - modulu i automatski prebacuju u centralnu monitorsku jedinicu ili gore opisan monitor vitalnih funkcija nakon transporta
1.78 | Pohranjivanje minimalno 48h potpunog prikaza krivulja (full disclosure)
1.79 | Pohranjivanje minimalno 800 NIBP mjerenja
1.80 | Pohranjivanje najmanje 1000 događaja za svakog pacijenta koji uključuju alarme parametara, aritmijske događaje, tehničke alarme, itd.
1.81 | Pohrana minimalno 48 sati trendova (brojčani i grafički), s mogućnošću kasnijeg priziva istih radi daljnje analize
1.82 | Praćenje sljedećih parametara, integrirano u prijenosni modul - monitor:
1.83 | EKG - podržani kablovi s 3 5 i 6 odvoda
1.84 | Korištenje 6-žilnog EKG kabela u svrhu dobivanja deriviranog 12-kanalnog EKG-a
1.85 | Višeodvodna EKG analiza bazirana na analizi minimalno 4 EKG odvoda istovremeno u svrhu poboljšanja točnosti QRS detekcije i QRS klasifikacije te smanjenja lažnih alarma
1.86 | ST analiza
1.87 | Analiza najmanje 25 srčanih aritmija
1.88 | QT analiza
1.89 | Respiracija
1.90 | SpO2 – saturacija kisika, Masimo SET tehnologija ili jednakovrijedna
1.91 | Temperatura, 2 kanala
1.92 | NIBP – neinvazivni tlak, oscilometrijska metoda mjerenja. Raspon mjerenja sistoličkog tlaka minimalno 30 - 260 mm Hg
1.93 | IBP, 2 kanala
1.94 | CO2 - mjerenje iz bočne struje ("sidestream")
1.95 | Pribor za praćenje parametara za djecu: EKG kabel – 6 žica sa štipaljka završecima, crijevo za mjerenje tlaka, manžete za djecu u 5 veličina (5kom), priključni Masimo SPO2 kabel ili jednakovrijedan, jednokratni Masimo senzori za djecu ili jednakovrijedan (5kom), višekratni senzor za temperaturu, IBP kabel
2. | Centralna monitorska jedinica | kpl | 1
2.1. | Centralna monitorska jedinica za udaljeno praćenje stanja pacijenata, kompatibilna s gore opisanim monitorima vitalnih funkcija; isti proizvođač centralne monitorske jedinice i monitora vitalnih funkcija
2.2. | Windows 10 korisničko okruženje ili jednakovrijedno
2.3. | Centralna monitorska jedinica kontinuirano prikuplja podatke s monitora vitalnih funkcija te ih prikazuje na zaslonu i sprema ih u memoriju
2.4. | Jednostavno zaprimanje/otpuštanje pacijenata s naprednim podešavanjem alarma
2.5. | Dvosmjerna komunikacija od centrale prema monitorima vitalnih funkcija i obratno
2.6. | Spajanje minimalno 64 pacijenta istovremeno
2.7. | Sustav podržava minimalno 4 spojena zaslona, minimalne rezolucije 1920x1080 piksela
2.8. | Prikaz minimalno 24 pacijenata na jednom zaslonu; minimalno 8 krivulje po pacijentu na zajedničkom prikazu pacijenata; minimalno 12 krivulja u pojedinačnom prikazu pacijenta
2.9. | Korisnički podesivo sučelje
2.10. | Prikaz ST histograma i ST vektora
2.11. | Prikaz ST segmenta tjekom poslijednjih 24 sata
2.12. | Hemodinamske i ventilacijske kalkulacije
2.13. | 240 h trendova
2.14. | 240 h potpunog prikaza krivulja za sve parametre
2.15. | 8 h minitrendova za svaki parametar
2.16. | Automatsko memoriranje i prikaz minimalno 3000 poslijednjih događaja
2.17. | Kod aktiviranja alarma se bilježi minimalno 12-sekundni zapis krivulja koji uključuje prikaz prije i poslije alarma
2.18. | Minimalno tri kategorije alarma
2.19. | Eksportiranje podataka u bolnički informatički sustav preko HL7 protokola ili jednakovrijednog
2.20. | Funkcija povezivanja radne stanice koja ima sve funkcionalnosti rada kao i središnja jedinica
2.21. | Funkcija povezivanja pregledne stanice koja ima mogućnost pregleda pacijenata
2.22. | Funkcija pristupa podacima sa središnje jedinice preko računala s odgovarajućim programskim paketom
2.23. | Funkcija pristupa podacima sa središnje jedinice preko mobilnog telefona s odgovarajućim programskim paketom
2.24. | Povezivanje alarmnog sustava preko HL7 protokola ili jednakovrijednog
2.25. | Prikaz svih alarma u posljednjih sat vremena u jednoj tablici, za sve pacijente
2.26. | Ispis podataka preko mrežnog laserskog pisača; opcionalno moguće spojiti termalni 3-kanalni pisač
2.27. | Komplet uključuje: radna stanica s instaliranim i podešenim programskim paketom za centralni nadzor pacijenata, miš, alfanumerička tipkovnica, mrežni laserski pisač crno-bijeli, zaslon 24" dijagonale TFT LCD ili LED, kablovi za napajanje i povezivanje potrebni za normalan rad sustava, UPS - uređaj za besprekidno napajanje, sva oprema i kablovi potrebni za spajanje monitora vitalnih funkcija, upute za rukovanje na hrvatskom jeziku