## MRI
Klinički bolnički centar Zagreb
Kišpatićeva 12
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE:
MRI uređaj za provođenje radioterapije
REDNI BROJ | OBVEZNE MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | ZADOVOLJAVA DA/NE | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4
1 | MRI uređaj za provođenje radioterapije
1.0 | SUPRAVODLJIVI MAGNET
1.1. | MRI sustav mora imati funkcionalnost korištenja za potrebe radioterapije.
1.2. | MRI sustav mora u potpunosti biti integriran u radioterapijski sustav korisnika.
1.3. | Sustav mora imati mogućnost za daljinsko servisiranje i kontrolu, te uključivati licencu i softver za daljinsko servisiranje.
1.4 | Ponuđač treba isporučiti specijalizirani softver za obradu slika ili se u potpunosti prilagoditi postojećem sustavu korisnika (postojeći sustav je Siemens Syngo Via)
1.5 | Snaga magnetskog polja min. 1,5 T
1.6 | Duljina cilindričnog dijela tunela za pacijenta max 174cm
1.7 | Promjer otvora tunela za pacijenta min. 70 cm
1.8 | Uz najveću snagu gradijenata vidno polje mora biti min. 50 cm u svakom smjeru (x, y, z)
1.9 | Homogenost magnetskog polja, V-RMS
1.10 | 40 cm DSV, ne više od 0.76 ppm
1.11 | 30 cm DSV, ne više od 0.4 ppm
1.12 | Sustav za tihi način rada koji smanjuje količinu jakosti zvuka (dB) pojedinih sekvenci u odnosu na standardne protokole rada.
1.13 | Aktivno prilagođavanje homogenosti magnetskog polja (eng. „shimming“)
1.14 | Zaštita od vanjskih smetnji
1.15 | Automatsko podešavanje homogenosti magnetskog polja prilagođeno pacijentu
1.16 | Sustav za potpuno sprečavanje isparavanja tekućeg Helija: OI/godišnje
1.17 | Praćenje respiracije pacijenta
1.18 | Maksimalni opseg skeniranja min. 200 cm
1.19 | Integrirana paralelna akvizicijska tehnika s integriranom autokalibracijom
2.0 | SUSTAV GRADIJENTNIH ZAVOJNICA
2.1 | Najveća STVARNA amplituda na svakoj (x, y, z) osi min. 44 mT/m, Najveća stvarna brzina porasta (engl. "slew rate") min. 200T/m/s, Maksimalna gradijentna struja min. 830 A.
2.2 | Iskoristivost (eng. „duty cycle“) mora biti 100% uz najveću snagu polja
2.3 | Najmanja debljina sloja (2D) max. 0.2 mm
2.4 | Najmanja debljina sloja (3D) max. 0.1 mm
3.0 | RF SUSTAV
3.1 | Snaga odašiljačkog RF pojačala min. 16 kW
3.2 | Najveći raspon pojasa prijamnika po kanalu min. 1 MHz ili digitalni prijamni RF sustav
3.3 | Frekvencija analogno digitalnog pretvarača min. 80 MHz ili digitalna tehnologija pretvorbe analognog signala u zavojnici
3.4 | Demodulacijski filteri moraju biti digitalni
3.5 | Najveći dinamički raspon min. 160 dB
3.6 | Broj nezavisnih prijemnih kanala koji mogu biti korišteni u jednom FOV: min. 48 ili tehnologija A/D konverzije signala u svim zavojnicama
4.0 | ZAVOJNICE
4.1 | Četiri fleksibilne površinske zavojnice, svaka s min. 8 elementa ili kanala, 2 velike i 2 male kompatibilne s tehnikama paralelnog oslikavanja. Opcija koja zadovoljava traženi broj elemenata (ili kanala) te kompatibilnost s tehnikama paralelnog oslikavanja a ima i mogućnost preklapanja krajeva zavojnice je također prihvatljiva.
4.2 | Jedna zavojnica za glavu i vrat s min. 19 elemenata ili kanala, kompatibilna s tehnikama paralelnog oslikavanja
4.3 | Zavojnica za oslikavanje kralježnice s min. 32 elemenata ili kanala, kompatibilna s tehnikama paralelnog oslikavanja
4.4 | Dvije zavojnice za oslikavanje tijela, koje bez kombinacije s drugim zavojnicama imaju , svaka s min. 16 elemenata ili kanala, kompatibilne s tehnikama paralelnog oslikavanja
4.5 | Mogućnost kombiniranja više elemenata različitih zavojnica u jednom skenu.
4.6 | Ormar ili kolica za odlaganje zavojnica
4.7 | Zavojnice koje se koriste i kod radioterapije, a koje se mogu pričvrstiti na RT ravnu ploču
4.8 | Zavojnica za glavu s prihvatom okvira za stereotaksiju:
4.9 | Prihvat pacijenata s montiranim okvirirom za stereotaksiju (Leksell koordinatni okvir s lokalizatorom i MRI adapterom)
4.10 | Visokorezolutna spektroskopija mozga
5.0 | POZICIONIRANJE, NADZOR I OKOLINA BOLESNIKA
5.1 | Stol MRI uređaja mora biti ravan
5.2 | 2 mobilna stola za pacijenta s motoriziranim vertikalnim pomacima. Najveće opterećenje pacijent stola min. 225 kg. Pacijent stol se mora moći lako priključiti i odspojiti na MR uređaj. Pacijent se mora moći pripremiti za MR snimanje na odspojenom pacijent stolu, izvan RF kaveza, sa RT pločom i svim priključenim zavojnicama potrebnim za proceduru.
5.3 | 2 ploče za RT pozicioniranje koje se postavljaju na mobilni pacijent stol. Imaju držače za pozicioniranje fleksibilnih zavojnica za snimanje glave te držač za pozicioniranje zavojnice za tijelo.
5.4 | Laserski most posebno dizajniran za poravnavanje i označavanje pacijenta u MR okruženju laserskim svjetlom. Sustav projicira pomičnu sagitalnu ravninu, pomičnu horizontalnu ravninu i fiksnu transverzalnu ravninu. Laseri su montirani u samostojećem mostu s prilagođenim dimenzijama. Laseri se podešavaju daljinskim upravljačem ili zasebnim zaslonom osjetljivim na dodir. Upravljački sustav omogućuje pomicanje lasera u željeni položaj.
5.5 | Dvosmjerna komunikacija bolesnika i operatera
5.6 | Video kamera za nadzor bolesnika
5.7 | Slušalice za bolesnika za zaštitu pacijenta od buke
5.8 | Prijenos fizioloških signala (EKG, disanje, periferni puls) radi okidanja sekvenci
5.9 | Pregled fizioloških signala na konzoli uređaja
5.10 | Aktiviranje alarma od strane bolesnika
6.0 | APLIKACIJA I SEKVENCE
6.1 | KRALJEŽNICA, NEURO
6.2 | Program za vođeni i fleksibilni tijek rada za cervikalnu, torakalnu i lumbarnu kralježnicu.
6.3 | 3D TOF MRA
6.4 | 2D MRA faznog kontrasta
6.5 | 3D MRA faznog kontrasta
6.6 | 3D protokoli dvostruke inverzije za prigušenje cerebro-spinalne tekućine
6.7 | Brzo 2D oslikavanje sa SE, TSE u svrhu visoko.rezolucijskog oslikavanja u svim smjerovima
6.8 | Korekcija pomaka za TSE oslikavanje
6.9 | 3D izotropno oslikavanje uz korištenje T1, T2 i 3D FSE T2 ili T1,T2 i 3D TSE T2
6.10 | T2 TSE FLAIR
6.11 | SWI oslikavanje
6.12 | DWI oslikavanje sa kalkulacijom ADC mapa
6.13 | DW segmentirana EPI sekvenca optimizirana na način da se dobije visokorezolutna slika sa reduciranim distorzijama. DWI dojke, prostate, mozga, kraljžnice sa prikazom detalja na visokom nivou i s velikom prostornom preciznošću. 2D navigator bazirana fazna korekcija za redukciju pulzacijskih artefakata.
6.14 | T1 oslikavanje kralježnice
6.15 | T2 oslikavanje kralježnice
6.16 | Nero perfuzija mozga
6.17 | Oslikavanje cijele kralježnice korištenjem višestrukih polja
6.18 | Program za anatomsko te angiografsko povezivanje višestrukih susjednih koronalnih ili sagitalnih slika
6.19 | ASL 3D - program za perfuziju mozga bez uporabe kontrasnog sredtva
6.20 | DTI s mjerenjem u min 256 smjerova
6.21 | DWI snimanje sa sekvencom koja poboljšava snimanje u izazovnim regijama s wisokom B0 nehomogenošću polja npr. kod regije srednjeg uha.
6.22 | Program za funkcijko snimanje mozga
6.23 | EPI dufuzijsko snimanje malih zumiranih područja od interesa s protokolima za prostatu i neuro snimanje.
6.24 | TSE povrat iz inverzije
6.25 | 3D T1 i 3D T2 oslikavanje kralježnice
7.0 | MR ANGIOGRAFIJA
7.1 | 2D/3D ToF MR Angiografija
7.2 | 2D/3D fazno konstrastna MR Angiografija
7.3 | MR Angiografija bez kontrasta s aktivacijom signalom EKG-a
7.4 | Kontrastom naglašena MR Angiografija
7.5 | Metoda praćenja dolaska bolusa u područje interesa
7.6 | Periferna, kontrastom naglašena angiografija
7.7 | Dinamički angio pregled u svim regijama tijela s vremenskim informacijama o punjenju krvnih žila
7.8 | Time-resolved CE-MRA
7.9 | Sekvence i protokoli za 4D MR angiografiju ("time resolved") i dinamičko snimanje sa visokom prostornom i temporalnom rezolucijom
7.10 | MTC (engl. magnetization transfer contrast)
8.0 | OSLIKAVANJE TIJELA
8.1 | Start snimanja disanjem pacijenta
8.2 | 2D korekcija pomaka pacijenta
8.3 | T1, T2, STIR oslikavanje
8.4 | Oslikavanje uz prigušenje signala masti
8.5 | 3D izotropno GE T1 osikavanje organa uz prigušenje signala masti
8.6 | Visokorezolucijsko izotropno 3DT2 MRI oslikavanje za tumore,
8.7 | Metoda oslikavanja koja omogućuje razlikovanje masnog i nemasnog tkiva (npr. DIXON ili ekvivalentna tehnika).
8.8 | Tehnika brzog oslikavanja tijela uz kompenzaciju pomaka, kontrastno oslikavanje tijekom slobodnog disanja, visoko rezolucijske 4D sekvence te sekvence neosjetljive na pomake za oslikavanje tijela i zdjelice uz slobodno disanje pacijenta. Oslikavanje abdomena bez artefakta koristeći radijalnu tehniku oslikavanja bez okidanja i bez zadržavanje daha pacijenta
9.0 | PROGRAMI ZA RT podršku
9.1 | Simulacijski paket koji sadrži učitavanje slika, automatsku registraciju rigidnih slika s automatskim poravnanjem prilikom učitavanja volumena, alate za konturiranje uključujući paralelno konturiranje na više slika. Deformabilna registracija.
9.2 | Program za respiratorno samo-okidanje kod slobodnog disanja s reduciranim artefaktima koji su nastali respiratornim pomicanjem.Radi na principu prikupljanja sirovih podataka za vrijeme snimanja slobodnog disanja.
10.0 | SPEKTROSKOPIJA
10.1 | Spektroskopija se mora koristiti kod oslikavanja glave i prostate
10.2 | SVS spektroskopija
10.3 | 2D/3D CSI ili jednakovrijedno
10.4 | Specijalna SVS tehnika optimizirana za spektroskopiju dojke
10.5 | Program za evaluaciju spektroskopije
10.6 | Automatsko prilagođavanje homogenosti magnetskog polja višeg reda za optimizaciju homogenosti
11.0 | PROGRAMI ZA UBRZAVANJE SNIMANJA
11.1 | Simultano višeslojno snimanje
11.2 | Simultano višeslojno EPI snimanje koje vrši ubrzanje za DWI snimanja sa skraćenjem brzine snimanja do min. 60%
11.3 | Simultano višeslojno snimanje koje vrši ubrzanje DWI snimanja kod mozga
12.0 | INTELIGENTNE REKONSTRUKCIJSKE METODE:
12.1 | Napredna metoda rekonstrukcije slike s iterativnim uklanjanjem šuma, primjenjiva na sve regije tjela, može se kombinirati s "multi band" tehnikom. Detekcija i uklanjanje šuma treba se obavljati optimizirano za pojedinačno skeniranje, čime se rješava prostorno promjenjiv šum određenog snimanja.
12.2 | Metoda rekonstrukcije dubokog učenja koji je trenirana na velikoj količini skupova podataka za rekonstrukciju slika visokog omjera signala i šuma iz sirovih podataka premalo uzorkovanih. Omogućuje uklanjanje šuma s visokom akceleracijom paralelnog snimanja.
12.3 | Metoda rekonstrukcije dubokog učenja trenirana na velikoj količini MR podataka visoke rezolucije za rekonstrukciju oštrih slika iz podataka niske rezolucije.
13.0 | OSTALO
13.1 | Okidanje oslikavanja putem fizioloških signala (EKG, disanje, periferni puls)
13.2 | Uravnotežena SSFP metoda mora biti uključena u ponudu (npr. TrueFisp, B-FFE, Fiesta)
13.3 | Metoda korekcije pomaka pacijenta
13.4 | Blackblood ili Darkblood oslikavanje
14.0 | RAČUNALO ZA AKVIZICIJU I REKONSTRUKCIJU
14.1 | Akvizicijski kopjuter (eng."host")
14.2 | Računalo nove generacije, višejezgreni procesori
14.3 | Radna memorija min. 32 GB
14.4 | Kruti disk kapaciteta min. 500 GB
14.5 | Kompjuter za rekonstrukciju slika
14.6 | Računalo nove generacije, višejezgreni procesori
14.7 | Radna memorija min. 96 GB
14.8 | Brzina rekonstrukcije min. 40000 rekonstrukcija u sekundi (matrica 256x256 FFT, 100% vidno polje)
14.9 | LCD zaslon dijagonale min. 24"
14.10 | DICOM 3.0 ILI JEDNAKOVRIJEDNO POVEZIVANJE
14.11 | DICOM Worklist ili jednakovrijedno
14.12 | DICOM MPPS ili jednakovrijedno
14.13 | DICOM Storage Commitment ili jednakovrijedno
14.14 | DICOM Send/Recive ili jednakovrijedno
14.15 | DICOM Query/Retreive ili jednakovrijedno
15.0 | DIJAGNOSTIČKI SUSTAV
15.1 | Server s 2 klijent računala ili nadogradnja postojećeg server-klijent sustava s 2 dodatna klijenta. Svaki klijent mora biti isporučen s 2 monitora dijagonale min. 24".
15.2 | Sustav za evaluaciju multi-modalitetnih slika
15.3 | Sljedeći programi moraju biti dostupni na sustavu (ili u sklopu dijagnostičkog sustava ili kao programski dio na računalima za akviziciju i rekonstrukciju):
15.4 | RT softver za virtualnu simulaciju, procjenu slika i konturiranje.
15.5 | Simulacijski paket prilagođen označavanju pacijenta, postavljanju snopa i osnovnom konturiranju.
15.6 | Podrška za slike za CT, MR, PET, PET-CT, CBCT, 4D CT, vremenski razlučene CT/MR slike (npr. perfuzija).
15.7 | Registracija deformabilne slike.
15.8 | Automatska registracija rigidnih slika s automatskim poravnanjem kada se učitaju volumeni.
15.9 | Višestruki alati za konturiranje, uključujući paralelno konturiranje na više slika.
15.10 | Sintetički CT koji pruža informacije o gustoći na temelju HU, relativne gustoće elektrona (RED) ili relativne gustoće mase (RMD) za izračun doze. Eliminira potrebu za registracijom između CT-a i MR-a kako bi se izbjegle pogreške u registraciji sa Sintetičkim CT-om i daljnje povećanje tijeka rada s ponovljenim snimanjem. Sintetički CT mora se moći koristiti za izradu radioterapijskih planova u postojećim sustavima za planiranje korisnika (Elekta Monaco V6.2.2.0 te Siemens Varian Eclipse V18.0)
15.11 | Izvoz sintetičke CT slike na temelju HU slike, RED slike ili RMD slike.
15.12 | Program za evaluaciju spektroskopije
15.13 | Program za evaluaciu perfuzije mozga
15.14 | MR Traktografija
15.15 | MR Difuzija - generiranje ADC mapa i izračunatih b-vrijednosti slika s interaktivnim pregledom
15.16 | Sustav je DICOM kompatibilan
16.0 | Ostala oprema
16.1 | Fantom ili fantomi za MR uređaj sa slijedećim mjerilima:
16.2 | Prostorna rezolucija visokog kontrasta
16.3 | Modulation Transfer Function (MTF)
16.4 | Rezolucija niskog kontrasta
16.5 | Debljina sloja i točnost položaja sloja
16.6 | Razmak između slojeva (interslice gap)
16.7 | Uniformnost slike
16.8 | Odnos signala i šuma (SNR)
16.9 | Određivanje 2D i 3D prostorne distorzije
16.10 | Programski paket za geometrijsku analizu kvalitete
16.11 | Spajanje MRI sustava na postojeći sustav ARIA/Eclipse ili spajanje MRI sustava na postojeći sustav IN2 BIS na način da je osigurana funkcija upisa demografskih podataka pacijenata u MRI sustav putem DICOM Workliste ili putem HL7 protokola ili jednakovrijedno (jednakovrijednim se smatra bilo koje rješenje koje vrši funkciju auotomatskog upisa pacijenata u MRI sustav s rezerviranim terminima za MRI snimanje u BIS ili ARIA/Eclipse sustavu). Svi troškovi spajanja/integracije moraju biti ukljućeni u ponudu.
16.12 | Kamera za nadgledanje pacijenata u sobi za pregled
16.13 | MR kompatibilni injektor kontrasta, minimalno dvoglavi.
16.14 | Ležaj na kotačima za prijevoz bolesnika do pacijent stola izrađena od nemagnetskog materijala
16.15 | Sustav za hlađenje magneta (chiler), prilagođen tehničkim parametrima nuđenog MR uređaja.
16.16 | Isporuka RF kabine (s unutrašnjim uređenjem kabine) prilagođene ponuđenom MR uređaju
16.17 | Detektor metala sa svjetlosnom i/ili zvučnom signalizacijom koji se montira na ulazu u MRI prostoriju, kako bi se detektirali feromagnetski materijali te osigurala prostorija za siguran rad.
16.18 | MRI uređaj mora imati funkciju primjene 3D prostorne korekcije na medicinske slike dobivene tim uređajem
16.19 | Mora biti isporučen novi sustav za dugoročno arhiviranje slika (PACS ili jednakovrijedno) ili provedeno spajanje na postojeći bolnički sustav za dugoročno arhiviranje slika (PACS).
16.20 | U ponudu mora biti uključeno kompletno održavanje i servisiranje isporučenih uređaja (uključujući dijelove i rad servisera) za vrijeme trajanja jamstva (uključeni svi redovni servisi kroz cijelo trajanje proizvođačkog jamstva bez posebne naknade).
16.21 | Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku od najmanje 2 godine od dana primopredaje. Jamstvo mora uključivati punu funkcionalnost uređaja i cjelokupne dodatne opreme sa svim pripadajućim komponentama.
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:
1. Rok isporuke: do ____ dana
2. Jamstveni rok: najmanje _______ godine.
3. Očekivarni radni vijek opreme _________ godina.
Ovlašteni predstavnik ponuditelja:
| ___________________________________________________ | ________________
ime i prezime |  | datum
potpis i žig