## Tehn.spec.
Klinički bolnički centar Zagreb
Kišpatićeva 12
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE:
PET CT
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | ZADOVOLJAVA DA/NE | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4
PET CT - GRUPA 1
1 | Scintilacijski detektori na bazi lutecijevog ortosilikata (LSO/LYSO) s TOF ('time-of-flight)
2 | Silicijski fotomultiplikatori (SiPMT)
3 | Dimenzija aksijalnog vidnog polja, AFOV= min. 30 cm
4 | Funkcionalnost dnevne kontrole kvalitete na temelju prirodne radioaktivnosti lutecijevih kristala
5 | Funkcionalnost akvizicije dinamičkih studija
6 | Funkcionalnost 'list mode' akvizicije
7 | Funkcionalnost 'motion correction' kod pomicanja organa (srce i pluća)
8 | Sveobuhvatni softver za umjetnu inteligenciju (automatska detekcija lezija i kvantifikacija, pisanje nalaza...)
9 | Softver za rekonstrukciju PET/CTa miokarda
10 | Softver za rekonstrukciju PET/CTa mozga
11 | Radna stanica za fuziju, očitavanje i obradu PET/CT slika: min. 3 radne stanice s certificiranim monitorima i svim potrebnim licencama
12 | CT Minimalno 128 sloja
13 | Funkcionalnost podešavanja položaja ležaja iz kontrolne sobe
14 | Kontrola kvalitete (QC) o Svi potrebni fantomi i kalibracijski izvori za dnevni, tjedni, mjesečni QC o Po instalaciji uređaja, izvođenje prihvatnih testova izvedbenih sposobnosti uređaja po ”NEMA-PET acceptance tests” protokolu. Dostupnost svih fantoma i softverska podrška potrebnih za izvođenje NEMA prihvatnih testova
15 | CT pumpa za kontrast za dijagnostički CT
16 | Sustav za automatsko ubrizgavanje PET radiofarmaka s mogućnošću kontrole na daljinu
17 | Po instalaciji i završenim prihvatnim testovima:
18 | Edukacija osoblja na licu mjesta (izvođenje testova kontrole kvalitete, upravljanje/rad s uređajem; rad sa softverom); min. 5 radnih dana
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:
1. Rok isporuke: do ____ dana
2. Jamstveni rok: najmanje _______ godine.
3. Očekivarni radni vijek opreme _________ godina.
Ovlašteni predstavnik ponuditelja:
___________________________________________________________________
ime i prezime
potpis i žig