## Tehn.spec.
Klinički bolnički centar Zagreb
Kišpatićeva 12
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE:
SPECT/CT
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | ZADOVOLJAVA DA/NE | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4
SPECT/CT - GRUPA 2
1 | 2 detektora pravokutnog vidnog polja; min. 50 cm x 35 cm
2 | Scintilacijski detektor, Nal(Tl); monokristal
3 | Debljina detektora; min. 9 mm (3/8”)
4 | Paralelni kolimatori: min. LEHR, ME, HE
5 | Fokusirajući kolimatori za SPECT miokarda
6 | Uzastopna akvizicija; min. 3x aksijalno FOV
7 | CT min. 64 sloja
8 | SPECT softver
9 | Kvantitativna rekonstrukcija - vrijednost voksela u [kBq/ml]
10 | Funkcionalnost očitavanja vrijednosti SUV; min. za 99mTc i i 177 Lu
11 | Radna stanica za fuziju, očitavanje i obradu SPECT/CT slika
12 | Min. 3 radne stanice sa svim potrebnim licencama za NM protokole (planarne, SPECT i SPECT/CT)
13 | Dodatni 'dozimetrijski softver' za izračune interne dozimetrije na temelju planarnih, SPECT i SPECT/CT protokola ('organ-based i 'voxel-baseď dosimetry)
14 | Softver za rekonstrukciju SPECTa miokarda
15 | Softver za rekonstrukciju SPECTa mozga
16 | Kontrola kvalitete (QC)
17 | Svi potrebni fantomi i kalibracijski izvori za dnevni, tjedni, mjesečni QC
18 | Svi potrebni kalibracijski izvori za kvantitativnu rekonstrukciju (SUV); min. za: 99mTc i 177Lu
19 | U sklopu instalacije uređaja izvođenje prihvatnih QC testova: osjetljivost detekcije; prostorna razlučivost; greška u osi rotacije; ispitivanje kvalitete slike pomoću: 1) cilindričnog (20 x 20 cm) SPECT fantoma; 2) 'IEC NEMA body phantom'; poklapanje SPECT i CT presjeka ('image fusion')
20 | Edukacija osoblja na licu mjesta (izvođenje testova kontrole kvalitete, upravljanje/rad s uređajem; rad sa softverom); min. 5 radnih dana
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:
1. Rok isporuke: do ____ dana
2. Jamstveni rok: najmanje _______ godine.
3. Očekivarni radni vijek opreme _________ godina.
Ovlašteni predstavnik ponuditelja:
___________________________________________________________________
ime i prezime
potpis i žig