## PET-CT-opis
Klinički bolnički centar Zagreb
| PREDMET NABAVE: PET/CT uređaj | kom | 1
Namjena uređaja:
Služi za medicinsko oslikavanje pacijenata kojima je ubrizgan radiofarmak u svrhu dijagnostičkih postupaka u nuklearnoj medicini koji se izvode tehnikom pozitronske emisijske tomografije (PET).Tomografska scintigrafija se izvodi potpomognuta uređajem za CT oslikavanje koji se nalazi unutar zajedničkog kućišta s gama kamerom.
Komponente uređaja:
1 | PET uređaj
Scintilacijski detektori na bazi lutecijevog ortosilikata (LSO/LYSO). Funkcionalnost mjerenja TOF ("time-of-flight") signala
Silicijski fotomultiplikatori (SiPM)
Dimenzija aksijalnog vidnog polja, (AFOV), min. 26 cm*
Promjer transverzalnog vidnog polja (FOV); min. 70 cm*
Funkcionalnost dnevne kontrole kvalitete na temelju prirodne radioaktivnosti lutecijevih kristala
Funkcionalnost akvizicije dinamičkih studija
Funkcionalnost 'list mode' akvizicije
Funkcionalnost automatskog "motion correction" kod pomicanja organa (srce i pluća)
Funkcionalnost podešavanja položaja ležaja iz kontrolne sobe
2 | CT uređaj
spiralni CT s min. 128 slojeva
Funkcionalnost oslikavanja u niskodoznom režimu za dobivanje CT slojnih presjeka s namjenom: 1) preklapanja (fuzija) PET i CT presjeka; 2) popravak atenuacije PET presjeka pomoću CT podataka 3) Funkcionalnost oslikavanja u dijagnostičkom režimu
3 | MARS UPS
| Modularni aktivni redundantni sustav koji pruža minimalno 5 minuta neprekinutog napajanja za PET/CT uređaj i akvizicijsku radnu stanicu | kom | 1
4 | Računala
| Akvizicijska radna stanica za prikupljanje podataka | kom | 1
| Poslužiteljsko računalo ('server') s instaliranim svim potrebnim licencama za očitavanje i analizu PET/CT studija. Dobavljač mora ponuditi server s hardverskim specifikacijama (takt i broj jezgara procesora; GPU; količina RAM memorije; kapacitet čvrstog diska) koje omogućuju ispunjavanje svih zahtjeva za nesmetan rad svih ponuđenih softverskih rješenja. Dobavljač mora garantirati da je ponuđeni server u potpunosti kompatibilan sa svim budućim verzijama softvera tijekom ugovorenog razdoblja, uključujući procesorske, GPU i memorijske zahtjeve za nadogradnje. | kom | 1
| Klijent računalo ('radna stanica') za očitavanje PET/CT slika. Konfiguracija s minimalno dva LCD monitora, dijagonale min. 24"; certificiranih za očitavanje medicinskih slika. Razlučivost monitora minimalno 1920 x 1200 piksela; "aspect ratio" 16:10 broj licenci: minimalno 3 licence sa svim navedenim u stavci 5. navedenoj ispod. Dobavljač je obvezan isporučiti minimalno tri (3) fizičke radne stanice za očitavanje PET/CT slika, svaku s instaliranim i licenciranim svim ponuđenim softverskim modulima za analizu i kvantifikaciju navedenim u stavci 5. Dobavljač mora garantirati punu kompatibilnost radnih stanica sa svim budućim verzijama softvera tijekom jamstvenog razdoblja, uključujući procesorske, grafičke i memorijske zahtjeve nadogradnji. Viewer licence, web preglednici i „thin client“ rješenja ne smatraju se radnim stanicama u smislu ovog zahtjeva i ne mogu zamijeniti obvezu isporuke punih radnih stanica sa svim instaliranim i licenciranim softverskim modulima. | kom | 3
5 | PET softver
Opće funkcionalnosti softvera: 1. Potpuna DICOM kompatibilnost (PET, CT, MR, NM), uvoz i izvoz svih relevantnih DICOM formata, automatski uvoz, izvoz i arhiviranje studija u PACS sustav, automatsko povlačenje prethodnih studija istog pacijenta ("pre-fetch"), fuzija i registracija PET/CT, PET/MR, SPECT/CT i MR/CT 2. Automatsko prepoznavanje modaliteta i protokola iz DICOM headera, automatsko učitavanje odgovarajućeg kliničkog workflowa (neuro/onko/kardiološki), automatska priprema i raspored prozora (layout), mogućnost obrade većeg broja studija odjednom, fleksibilno sučelje, prilagodljivi layouti i pregledi, automatsko sinkronizirano pomicanje kroz multimodalne prikaze, longitudinalna analiza („multi time point“ - registracija višestrukih studija istog pacijenta). 3. Podrška za OSEM, TOF i hibridne rekonstrukcijske modele, „scatter attenuation“ korekcije, podrška za napredne rekonstrukcijske tehnike, respiratorni i kardijalni gating, MIP, multiplanarne rekonstrukcije (MPR) 4. Dedicirani EARL rekonstrukcijski profil i automatska primjena harmonizacijskih parametara za kvantitativnu analizu PET podataka 5. Mogućnost instalacije softvera na više radnih stanica unutar iste ustanove, podrška za „floating licences“ koje omogućuju korištenje softvera na više računala s centralnom kontrolom licenci 6. AI funkcije, podrška za integraciju dodatnih AI modula u budućnosti. 7. Uključen pristup budućim verzijama i softverskim nadogradnjama, integrirana tehnička podrška i sustav gdje korisnik može brzo prijaviti problem, automatska/ručna nadogradnja softvera od strane servisera. 8. Dobavljač je obvezan osigurati nadogradnju softvera na najnoviju dostupnu verziju.
Softver za rekonstrukciju i analizu PET/CT-a miokarda mora imati sljedeće funkcionalnosti: 1. Automatska segmentacija, korekcija pokreta (“motion correction”), kinetičko modeliranje, automatska detekcija i korekcija artefakata. 2. “Polar-map” prikaz, 3D volumenski prikazi, MIP, sumirane rekonstrukcije te vizualna i kvantitativna interpretacija perfuzijskih i metaboličkih podataka. 3. Analiza funkcije lijeve klijetke (ejekcijska frakcija, krajnji dijastolički i sistolički volumen, „wall motion“) te analiza vijabilnosti, uključujući mogućnost komparacije FDG-PET studija i perfuzijskih studija. 4. Dinamičke analize i kvantifikacije apsolutnog protoka miokarda (MBF – Myocardial Blood Flow) i rezerve protoka (MFR – Myocardial Flow Reserve), uključujući automatsko generiranje parametarskih karata MBF/MFR. 5. Uključene baze validiranih normalnih vrijednosti te funkcionalost usporedbe pacijentovih studija s bazama normalnih vrijednosti i prikaz odstupanja 6. Integracija s CT-angiografskim studijama radi fuzije perfuzije i koronarnih arterija („hybrid workflow“), uz podršku za “Calcium Scoring”. 7. Podrška za rad s novim i budućim radiofarmacima, uključujući ¹⁸F-flurpiridaz, kao i s drugim perfuzijskim i metaboličkim radiofarmacima.
Softver za rekonstrukciju i analizu PET/CT-a mozga mora imati sljedeće funkcionalnosti: 1. Automatska segmentacija i registracija, automatska registracija PET slike na standardne atlase mozga i/ili MR/CT slikovne podatke, automatsko poravnavanje na standardnu anatomsku orijentaciju, detekcija artefakata i procjena kvalitete snimke, automatska korekcija pokreta (“motion correction”), prostorna normalizacija za potrebe kvantifikacije, regionalna segmentacija mozga. 2. Podrška za širok raspon radiofarmaka (FDG, amyloid, tau, dopaminski, tumor-specifični - FET/DOPA), automatska registracija i poravnanje više PET/CT studija istog pacijenta. 3. Izračun standardiziranih uptake vrijednosti (SUV, SUVR) za regije mozga u odnosu na referentne regije 4. Dinamička analize (TAC, kinetički modeli). 6. Baze normalnih vrijednosti korigirane za dob, funkcionalnost usporedbe pacijenta s populacijskim bazama, prikaz odstupanja od norme. 7. Podržanost analize i usporedbe PET i SPECT studija unutar iste platforme, fuzije s CT i/ili MR slikama
Softver za rekonstrukciju i analizu onkoloških PET/CT studija mora imati sljedeće karakteristike: 1. Automatska detekcija i korekcija artefakata i procjena kvalitete snimke, detekcija pokreta, problema u „attenuation correction“ mapama i lošoj registraciji, alati za ručnu i automatsku korekciju 2. Automatska i poluautomatska segmentacija tumora, automatska detekcija lezija, segmentacija s izračunom SUVmax, SUVmean, SUVpeak, MTV, TLG, te ukupnog tumorskog opterećenja („total tumor burden“, „Whole-body PSMA score“ i „SSTR score“), Whole-body i 3D vizualizacija, whole-body MIP, kvantifikacija uptake-a po lezijama, organima i vremenskim točkama 3. Usporedba s međunarodnim kriterijima (PERCIST / Deauville), generiranje klasifikacije odgovora: CR / PR / SD / PD 4. Fuzija PET/CT, PET/MR, SPECT/CT i CT/MR. 5. Podrška za različite onkološke radiofarmake (FDG, PSMA, DOPA, DOTATATE, FAPI, kolin…), podrška za nove i buduće radiofarmake.
6 | Kontrola kvalitete (QC)
Dobavljač mora osigurati sve fantome i kalibracijske izvore potrebne za izvođenje redovitih QC testova na PETuređaju (dnevni, tjedni, mjesečni)
Dobavljač mora osigurati sve potrebne fantome za izvođenje redovitih QC testova na CT uređaju (dnevni, tjedni, mjesečni)
7 | Prihvatni testovi
U sklopu instalacije uređaja, a prije puštanja uređaja u rad, dobavljač je dužan osigurati izvođenje prihvatnih testova ('NEMA acceptance tests') radi dokazivanja da je PET uređaj u punoj funkcionalnosti, a izvedbene sposobnosti u skladu sa specifikacijama proizvođača
Za izvođenje prihvatnih NEMA testova dobavljač mora osigurati: - sve potrebne fantome; - softverski paket za prikupljanje i obradu podataka mjerenja; - stučnjaka koji će testove izvesti
Traži se minimalno izvođenje sljedećih prihvatnih testova prema publikaciji: "NEMA Standards publication NU2-2018"; 1) prostorna razlučivost; 2) osjetljivost sustava; 3) Mjerenje "Noise Equivalent Count Rate" (NECR); 4) ispitivanje kvalitete slike pomoću' IEC NEMA body' fantoma' ; izračun 'contrast recovery coefficients' i 'background variability' parametara 5) poklapanje PET i CT presjeka ('Co-registration accuracy')
8 | Ostalo
| Jamstveni rok (minimalni broj godina) | godina | 5
isporuka i montaža uređaja
| CT pumpa za kontrast za dijagnostički CT s daljinskim upravljanjem | kom | 1
| Automatski PET infuzijski sistem namijenjen za aplikaciju [18F]fluorodeoksiglukoze i ostalih radiofarmaka obilježenih sa [18F] Potrošni materjial mora biti kompatibilan sa postojećim sustavom za aplikaciju PET radiofarmaka u KZZNM KBC Zagreb Jamstveni rok 60 mjeseci Traži se dostupnost usluga ovlaštenog servisa koja uključuje; - Obvezu dolaska servisera po pozivu korisnika unutar 24 h na lice mjesta. - Udaljenu mrežnu dijagnostika kvara na uređaju i korisničku potporu | kom | 1
Isporuka korisničkih uputa za rad na hrvatskom u tiskanom i/ili elektroničkom obliku
Traži se dostupnost usluga ovlaštenog servisa koja uključuje; - Obvezu dolaska servisera po pozivu korisnika unutar 24 h na lice mjesta. - Udaljenu mrežnu dijagnostika kvara na uređaju i korisničku potporu
| Traži se edukacija osoblja na licu mjesta (izvođenje testova kontrole kvalitete, upravljanje/rad s uređajem; rad sa softverom); minimalni broj dana. | dana | 5