## SPECT-CT-opis
Klinički bolnički centar Zagreb
| PREDMET NABAVE:SPECT/CT kamera | kom | 2
Navedene stavke odnose se na jednu SPECT/CT kameru. Predmet nabave obuhvaća dvije (2) SPECT/CT kamere, pri čemu svaka mora sadržavati sve ispod navedene stavke u punom opsegu.
Namjena uređaja:
služi za medicinsko oslikavanje pacijenata kojima je ubrizgan radiofarmak u svrhu dijagnostičkih i terapijskih postupaka u nuklearnoj medicini koji se izvode tehnikom scintigrafije - planarne i tomografske (SPECT). Tomografska scintigrafija se izvodi potpomognuta uređajem za CT oslikavanje koji se nalazi unutar zajedničkog kućišta s gama kamerom.
Komponente uređaja:
1 | SPECT gama kamera
| dva detektora pravokutnog vidnog polja dimenzija min. 50 cm x 35 cm | kom | 2
Vrsta detektora:, scintilacijski Nal(Tl) detektor; svaki detektor izveden iz jednog dijela (monokristal), dimenzija min. 50 cm x 35 cm
Debljina detektora; min. 9 mm (3/8”)
Funkcionalnost uzastopne SPECT akvizicije, min. 3x duljina aksijalnog vidnog polja kamere (min. x 3 FOV)
funkcionalnost varijabilnog rasporeda detektora (1800, 900)
2 | SPECT kolimatori
| LEHR - paraleleni kolimatori visoke prostorne razlučivosti za detekciju gama fotona niskih energija < 200 keV; kolimatori postavljeni na pripadna kolica | kom | 2
| MELP - paralelni kolimatori niske propusnosti ('Medium Energy Low Penetration') za detekciju gama fotona srednjih energija, od 200-300 keV; kolimatori postavljeni na pripadna kolica | kom | 2
| HE - paraleleni kolimatori opće namjene za detekciju gama fotona visokih energija, iznad 300 keV; kolimatori postavljeni na pripadna kolica | kom | 2
3 | CT uređaj
spiralni CT s min. 64 sloja
Funkcionalnost oslikavanja u niskodoznom režimu za dobivanje CT slojnih presjeka s namjenom: 1) preklapanja (fuzija) SPECT i CT presjeka; 2) popravak atenuacije SPECT presjeka pomoću CT podataka
4 | SPECT softver
Funkcionalnost kvantitativne rekonstrukcije - pretvorba vrijednosti broja impulsa voksela u koncentraciju aktivnosti [Bq/ml]
Funkcionalnost softverske podrške za unakrsnu kalibraciju s mjerilom aktivnosti ('dose calibrator') korisnika; provjera SUV vrijednosti pomoću fantoma
Funkcionalnost očitavanja vrijednosti SUV parametra na rekonstruiranim slikama; min. za radionuklide : 99mTc i 177Lu
Funkcionalnost dostupnosti dozimetrijskog softvera za izračune interne dozimetrije na temelju planarnih, SPECT i SPECT/CT protokola ('organ-based' ili 'voxel-baseď dosimetry)
Softver za rekonstrukciju SPECTa miokarda Automatska segmentacija i učitavanje, stress i rest analiza, podrška za različite radiofarmake (99mTc, 201Tl), Gated SPECT analiza ("wall motion", "thickening", izračun EF, EDV, ESV, automatska generacija polarnih mapa, usporedbe pacijentovih studija s bazama normalnih vrijednosti i prikaz odstupanja, procjena koronarne lokalizacije u kombinaciji s CT-om, "Calcium scoring"
Softver za rekonstrukciju SPECTa mozga Kvantifikacija regionalne perfuzije, automatska segmentacija mozga po standardnim atlasima podrška za različite radiofarmake (ECD/HMPAO, DATScan), automatska segmentacija strijatuma, putamena i kaudatusa, izračun SBR (Striatal Binding Ratio), usporedbe pacijentovih studija s bazama normalnih vrijednosti i prikaz odstupanja (za perfuziju i DAT), SPECT i CT/MR i fuzija
Automatski workflow za WB skeleta + SPECT/CT, MIP, Automatska i poluautomatska segmentacija koštanih lezija, usporedba više koštanih studija istog pacijenta Uključen pristup budućim verzijama i softverskim nadogradnjama, uključena ažuriranja baza normalnih vrijednosti i novih atlasa, tehnička podrška i kompatibilnost s novim SPECT/CT protokolima. Mogućnost instalacije softvera na više radnih stanica unutar iste ustanove, podrška za „floating licences“ koje omogućuju korištenje softvera na više računala s centralnom kontrolom licenci Automatsko prepoznavanje modaliteta i protokola iz DICOM headera, automatsko učitavanje odgovarajućeg kliničkog workflowa (neuro/kosti/PTŽ/onko/kardiološki...), automatska priprema i raspored prozora (layout), automatsko povlačenje ranijih studija istog pacijenta („pre-fetch“) za potrebe usporedne analize, mogućnost obrade većeg broja studija odjednom, fleksibilno sučelje, prilagodljivi layouti i pregledi, automatsko sinkronizirano pomicanje kroz multimodalne prikaze
5 | Računala
| Akvizicijska radna stanica za prikupljanje podataka s gama kamere; planarni, SPECT i SPECT/CT akvizicijski protokoli | kom | 1
| Klijent računalo ('radna stanica') za očitavanje SPECT/CT slika. Konfiguracija s minimalno dva LCD monitora, dijagonale min. 24"; certificiranih za očitavanje medicinskih slika. Razlučivost monitora minimalno 1920 x 1200 piksela; "aspect ratio" 16:10 Broj licenci: minimalno 3 licence sa svim softverskim paketima prethodno navedenim u stavci 4. Dobavljač je obvezan isporučiti minimalno tri (3) fizičke radne stanice za očitavanje SPECT/CT slika, svaku s instaliranim i licenciranim svim ponuđenim softverskim modulima za rekonstrukciju, analizu i kvantifikaciju prethodno navedenim u stavci 4. Dobavljač mora garantirati punu kompatibilnost radnih stanica sa svim budućim verzijama softvera tijekom jamstvenog razdoblja, uključujući procesorske, grafičke i memorijske zahtjeve nadogradnji. Viewer licence, web preglednici, „thin client“ rješenja ne smatraju se radnim stanicama u smislu ovog zahtjeva i ne mogu zamijeniti obvezu isporuke punih radnih stanica sa svim instaliranim i licenciranim softverskim modulima. | kom | 3
6 | Kontrola kvalitete (QC)
Dobavljač mora osigurati sve potrebne fantome i kalibracijske izvore za izvođenje redovitih QC testova (uniformnost, prostorna razlučivost, greška u osi rotacije)
Dobavljač mora osigurati potrebne držače izvora i fantoma za redovito izvođenje QC testova; min. : - držač točkastog izvora, - pravokutni držač 'flood' izvora; - pribor za test kontrole greške u osi rotacije SPECT kamere; - maska za provjeru intrinzične prostorne razlučivosti ; 'bar-phantom' s 4 kvadranta
Dobavljač mora osigurati sve potrebne kalibracijske izvore za kvantitativnu rekonstrukciju (SUV); min. za: 99mTc i 177Lu
7 | Prihvatni testovi
U sklopu instalacije uređaja, a prije edukacije i puštanja uređaja u rad, dostavljač mora osigurati izvođenje prihvatnih testova ('acceptance tests'), radi dokazivanja da je slikovni uređaj u punoj funkcionalnosti s izvedbenim sposobnostima u skladu sa specifikacijama proizvođača
Traži se minimalno izvesti sljedeće prihvatne testove: 1) provjera intrinzične i ekstrinzične uniformnosti ; 2) provjera SPECT razlučivosti i uniformnosti pomoću cilindričnog (20cmx20cm) ECT fantoma (6 hladnih kuglica i 6 segmenata hladnih štapića) ; 3) provjera greške u osi rotacije; 4) ispitivanje kvalitete slike (kontrast i promjenljivost pozadine) pomoću' IEC NEMA body phantom' sa 6 punivih kuglica ('hot spheres') promjera 10 mm - 37 mm; 5) poklapanje SPECT i CT presjeka ('Co-registration accuracy')
8 | Ostalo
Isporuka korisničkih uputa za rad na hrvatskom u tiskanom i/ili elektroničkom obliku
Traži se dostupnost usluga ovlaštenog servisa; Obveza dolaska servisera po pozivu korisnika unutar 24 h na lice mjesta. Udaljena mežna dijagnostika kvara na uređaju i korisnička potpora.
Edukacija osoblja na licu mjesta (izvođenje testova kontrole kvalitete, upravljanje/rad s uređajem; rad sa softverom); min. 5 radnih dana