## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Zagreb, Kišpatičeva 12 | [8 empty] | Prilog: 1.1.2.B.36
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE
Potrošni materijal za postavljanje katetera pod kontrolom ultrazvuka
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, čl. 198., u vremenskom periodu od 02.12.2025. do 8.12.2025. godine putem elektroničke pošte provode se tehničke konzultacije s ciljem analize tržišta, saznanja informacija i utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave "Potrošni materijal za postavljanje katetera pod kontrolom ultrazvuka"
Redni broj | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Okvirna količina za nabavu i isporuku | DA (ponuditelj može ponuditi artikl) | NE (ponuditelj ne može ponuditi artikl) | Jedinična cijena bez PDV-a | Proizvođač | Kataloški broj | Ukupno za razdoblje | Napomena
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=4x7 | 11
Potrošni materijal za postavljanje katetera pod kontrolom ultrazvuka
1 | Periferno postavljeni centralni venski kateter sa potkožnom komorom indiciran je za ugradnju u središnji venski sustav za srednjoročnu i dugotrajnu upotrebu. Indiciran je za bolusnu ili kontinuiranu intravenoznu primjenu (kemoterapija, antibiotici, hranjive tvari, krvni derivati) i prikupljanje uzoraka krvi. Također je indiciran za "Power" injekciju kontrastnog sredstva do maksimalnog protoka od 5 ml/s. Može se postaviti u duboku venu nadlaktice, a njegov vrh završava u donjoj trećini gornje šuplje vene. Set sadrži: - PORT komoru izrađenu od titana, klinastog oblika, dimenzija: baza: 21mm x 16mm, visine: 8,6 mm, težine 6 gr unutarnjeg volumena 0,2 ml, septuma izrađenog od silikona, promjera dostupnog za punktiranje 9 mm, maksimalnog broja uboda 1500 sa Huber iglom od 22G - kateter poliuretanski unutarnjeg promjera 1,1 mm, vanjskog promjera 1,7 mm (5Fr), dužine 780 mm, podjela na centimetere duž cijelog katetera, radiokontaktan je sa označenom točkom na svaki cm i brojem na svakih 5 cm - konektor - Huber iglu 22G x 25,4mm - luer konektor - 0,45 mm nitinol žicu vodilicu - ehogenu iglu uvodnicu 21G x 70mm - peel-away dilatator/uvodnica 5,5 Fr x 70mm - igla za tuneliranje od nehrđajućeg čelika - podizač vene - štrcaljku 10 ml - Huber iglu sa produženom linijom 22G x 19mm - igla tupog vrha | kom
2 | Sterilni jednokratni EKG kabel, SNAP konektor, Luer lock nastavak za spajanje na kateter i štrcaljku | kom
3 | Monopolarni sterilni EKG kabel za SNAP elektrode s krokodil nastavkom | kom
Napomena: Sav potrošni materijal mora biti kompatibilan sa uređajem Avatar 2.0 Smart ECG koji je u vlasništvu naručitelja
UKUPNO ZA PREDMET NABAVE BROJKAMA BEZ PDV-a
UKUPNO ZA PREDMET NABAVE BROJKAMA S PDV-om