## Tehn.spec.
Klinički bolnički centar Zagreb
Kišpatićeva 12
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE:
Pila za sternotomiju za potrebe Klinike za torakalnu kirurgiju
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | ZADOVOLJAVA DA/NE | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
A | Pila za sternotomiju za potrebe Klinike za torakalnu kirurgiju
1.1. | Baterijska ubodna pila, pištolj model, tijelo pile isključivo od titana, rotirajući motor, zamah 0-20.000 1/min., težina maksimalno 1,6 kg | kom | 2
1.2. | Sterilni poklopac polimer/kobalt, unutrašnji dio učvršćen vijkom, ergonomijski utor za pritisak za otvaranje | kom | 2
1.3. | Baterija NiMH, ne sterilizira se, ugrađen sustav samostalne elektroničke provjere punjenosti i ispravnosti baterije, težine maksimalno 500 g | kom | 4
1.4. | Štitinik u obliku slova L, postavlja se kao zaštita na ubodnu pilu, spoj "ključ u bravu" s zaključavanjem | kom | 2
1.5. | Pilica za ubodnu pilu, 34/7.5/0.7/1.3mm | kom | 10
1.6. | Punjač s 4 mjesta za brzo punjenje baterija, elektronski displej za kontrolu punjenosti i stanja baterije, težina punjača do maksimalno 2,7kg, potpuna elektronska provjera ispravnosti i punjenosti baterija u mininalmo 2 displej parametra : (provjera: 1 punjenosti baterije, 2. zagrijavanja baterije, 3. rok valjanosti baterije) | kom | 1
1.7. | Kabel minimalno 4 m, za spoj punjača sa izvorom el. energije | kom | 1
1.8. | Ulje u spreju na bazi parafina za podmazivanje i pripremu uređaja za sterilizaciju, boca minimalno 250ml | kom | 6
1.9. | Aluminijska kutija kontejnera za sterilizaciju, sustav zatvaranja osigurava sterilnost min. 6 mj., poseban prozor na kutiji za detekciju sterilizacije (promjena boje) | kom | 2
1.10. | Žičana košara od nehrđajučeg čelika za kutiju kontejnera | kom | 2
1.11. | Poklopac za kutiju kontejnera, sa ugrađenim permanentnim filterom za minimalno 5.000 i više ciklusa sterilizacija | kom | 2
1.12. | Silikonski igličasti podmetač za fiksaciju instrumenta tijekom sterilizacije | kom | 2
1.13. | Aluminijske identifikacijske pločice za graviranje | kom | 4
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:
1. Rok isporuke: do ____ dana
2. Jamstveni rok: najmanje _______ godine.
3. Očekivarni radni vijek opreme _________ godina.
Ovlašteni predstavnik ponuditelja:
| ___________________________________________________________________ | __________________
ime i prezime |  | datum
potpis i žig