## Teh. spec. SKŽ
Klinički bolnički centar Zagreb
Kišpatićeva 12
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE:
Monitoring za potrebe Klinike za bolesti srca i krvnih žila
REDNI BROJ | OBVEZNE MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | Jedinica mjere | Količina | ZADOVOLJAVA DA/NE | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Monitor vitalnih funkcija najviše razine, modularnog dizajna, namijenjen uporabi u jedinicama intenzivne skrbi za odrasle bolesnike | kpl. | 20
1.1. | Opće karakteristike
1.1.1. | Modularan dizajn monitora koji omogućuje konfiguraciju monitora prema potrebi radnog mjesta te izmjenu modula između pojedinih monitora
1.1.2. | Masa monitora od najviše 10 kg (isključujući module, baterije i pribor)
1.1.3. | Otpornost uređaja na sredstva za čišćenje i dezinfekciju, potvrđena provedenim testiranjem i priloženom dokumentacijom proizvođača
Zaštita od prodora nečistoća i tekućina, sa zadovoljavanjem minimalno IP21 standarda
1.1.4. | Ugrađena zaštita od defibrilacije
1.1.5. | Dijagonala monitora od minimalno 46 cm (18,5") s rezolucijom od minimalno 1920x1080 piksela (Full HD) i s kutom gledanja od minimalno 180° (s alarmnim svjetlom vidljivim iz svih kutova gledanja)
1.1.6. | Ugrađen senzor detekcije količine okolišnog svjetla s mogućnošću automatskog prilagođavanja svjetline zaslona (uključujući automatsko prilagođavanje svjetline zaslona dnevnom i noćnom osvjetljenju)
1.1.7. | Mogućnost upravljanja monitorom dodirom (prstom, odnosno prstom preko rukavice), uz programirane višedodirne ("multi-touch") operacije
1.1.8. | Mogućnost alternativog upravljanja monitorom preko USB uređaja (miša/tipkovnice), odnosno preko daljinskog upravljača
1.2. | Mogućnost proširenja i povezivanja
1.2.1. | Minimalno 4 utora za module ugrađene u monitor
1.2.2. | Mogućnost povezivanja i praćenja parametara različitih uređaja u intenzivnoj jedinici poput perfuzora, infuzijske pumpe, ventilatora, hemodijaliznog uređaja...
1.2.3. | Integrirani komunikacijski konektori u min. 2 USB konektora, 1 mrežni konektor
1.2.4. | Mogućnost spajanja sa centralnom monitorskom jedinicom preko LAN mreže
1.3. | Mogućnosti praćenja bolesnika i prikaza parametara
1.3.1. | Mogućnost prikaza minimalno 3 krivulje invazivnog mjerenja tlaka istovremeno
1.3.2. | Mogućnost formiranja minimalno 10 različitih profila, svaki s podešavanjem barem 6 izgleda ekrana, a ovisno o potrebama korisnika
1.3.3. | Mogućnost zaključavanja monitora jednim dodirom, uz mogućnost programiranja trajanja zaključavanja monitora minimalno u rasponu od 10 sekundi do 1 minute
1.3.4. | Mogućnost ispisa sadržaja monitora izravno na pisač
1.3.5. | Mogućnost zvučne i tekstualne aktivacije alarma u tri kategorije, s eskalacijom signala ukoliko stanje koje je dovelo do alarma nije korigirano, te s mogućnošću pauziranja alatma u rasponu od barem 2 minute
1.3.6. | Ugrađen kalkulator s podrškom za hemodinamske izračune, za određivanje ventilacijskih parametara, za procjenu funkcije organa, te za titraciju doze lijekova primjenjivanih parenteralno
1.3.7. | U-sučelje-monitora-ugrađena minimalno četiri programabilna brojača vremena
1.3.8. | Mogućnost korištenja 6-žilnog kabela u svrhu dobivanja deriviranog 12-kanalnog elektrokardiograma
1.3.9. | Mogućnost analize ST segmenta s brojčanom i grafičkom ekstrapolacijom stupnja elevacije i depresije
1.3.10. | Mogućnost određivanja trajanja različitih elektrokardiografskih intervala, poputQT intervala
1.3.11. | Mogućnost numeričkog i grafičkog praćenja respiracija/respiratornog ciklusa
1.3.12. | Mogućnost kontinuiranog numeričkog i grafičkog praćenja srčanog minutnog volumena i srčanog indeksa metodom pulsnog indeksa - PICCO (bilo putem integriranog, bilo pomoću dodatnog modula)
1.3.13. | Mogućnost mjerenja "sidestream" CO2 (bilo integrirano bilo putem modula)
1.3.14. | Mogućnost praćenja stanja svjesnosti analizom EEG/FEMG signala (bilo integrirano bilo putem modula)
1.4. | Ostale mogućnosti i popratni pribor
1.4.1. | Popratni pribor: EKG kabel s pet, odnosno šest žica te sa završecima u obliku štipaljki; kabel za mjerenje tlaka s manšetom za odrasle u više veličina; kabel s višekratnim senzorom za mjerenje oksimetrije (SpO2), kabel s višekratnim senzorom za mjerenje tjelesne temperature; konekcijski kablovi za spajanje vanjskih uređaja instaliranih u jedinici intenzivnog liječenja; kabel za napajanje; upute za korištenje na hrvatskom i engleskom jeziku
1.4.2. | Kompletna oprema za spajanje svih monitora i centralne jedinice u lokalnu mrežu
2. | Transportni monitor vitalnih funkcija najviše razine, modularnog dizajna, namijenjen praćenju bolesnika hospitaliziranih u jedinicama intenzivne skrbi za odrasle bolesnike prilikom njihova premještanja | kpl. | 20
2.1. | Opće karakteristike
2.1.1. | Omogućava praćenje vitalnih funkcija prilikom prijevoza bolesnika izvan jedinice intenzivnog liječenja, a istovremeno se, u samoj jedinici intenzivnog liječenja, može koristiti kao klasični monitor vitalnih funkcija bolesnika
2.1.2. | Masa monitora od najviše 2 kg (uključujući bateriju)
2.1.3. | Otpornost uređaja na sredstva za čišćenje i dezinfekciju, potvrđena provedenim testiranjem i priloženom dokumentacijom proizvođača
2.1.4. | Prisutna zaštita od vanjskih utjecaja minimalno IP31 stupnja
2.1.5. | Testiranost na pad (prema EN 60601-1 standardu)
2.1.6. | Ugrađena zaštita od defibrilacije
2.1.7. | Dijagonala monitora od minimalno 15 cm (5,8") s rezolucijom od minimalno 1280x720 piksela (WXGA) i s kutom gledanja od minimalno 180° (s alarmnim svjetlom vidljivim iz svih kutova gledanja)
2.1.8. | Mogućnost automatskog zakretanja slike na ekranu za 180°
2.1.9. | Ugrađen senzor detekcije količine okolišnog svjetla s mogućnošću automatskog prilagođavanja svjetline zaslona (uključujući automatsko prilagođavanje svjetline zaslona dnevnom i noćnom osvjetljenju)
2.1.10. | Ugrađena litij-ionska baterija koja omogućuje rad monitora bez centralnog napajanja najmanje 5 sati, mogućnost zamjene bez intervencije servisa
2.1.11. | Mogućnost upravljanja monitorom dodirom , uz programirane višedodirne ("multi-touch") operacije
2.2. | Mogućnost proširivanja i povezivanja
2.2.1. | Mogućnost spajanja sa centralnom monitorskom jedinicom preko LAN mreže
2.3. | Mogućnosti praćenja bolesnika i prikaza parametara
2.3.1. | Mogućnost istovremenog prikaza minimalno 4 krivulja s pripadajućim poljima za brojčani prikaz
2.3.2. | Mogućnost formiranja različitih profila, svaki s podešavanjem izgleda ekrana, a ovisno o potrebama korisnika
2.3.3. | Mogućnost praćenja elektrokardiograma u tri, pet i šest odvoda
2.3.4. | Mogućnost analize ST segmenta s brojčanom i grafičkom ekstrapolacijom stupnja elevacije i depresije
2.3.5. | Mogućnost mjerenja i prikaza vrijednosti i krivulje pulsne oksimetrije, te alarmiranja pri niskim vrijednostima saturacije
2.3.6. | Mogućnost praćenja tjelesne temperature
2.3.7. | Mogućnost mjerenja (automatskog i ručno podešenog), te bilježenja i prikazivanja vrijednosti neinvazivnog sistemskog tlaka oscilometrijskom metodom (NIBP)
2.3.8. | Mogućnost numeričkog i grafičkog praćenja invazivnog tlaka (sistemskog, centralnog venskog, tlaka u plućnoj arteriji…) u minimalno 2 kanala
2.4. | Ostale mogućnosti i pribor
2.4.1. | Popratni pribor: EKG kabel s pet, odnosno šest žica te sa završecima u obliku štipaljki; kabel za mjerenje tlaka s manšetom za odrasle u više veličina; kabel s višekratnim senzorom za mjerenje oksimetrije (SpO2), kabel s višekratnim senzorom za mjerenje tjelesne temperature; konekcijski kablovi za spajanje vanjskih uređaja instaliranih u jedinici intenzivnog liječenja; kabel za napajanje; upute za upotrebu na engleskom jeziku
2.4.2. | Kompletna oprema za spajanje svih monitora i centralne jedinice u lokalnu mrežu.
3. | Centralna monitorska jedinica za udaljeno praćenje vitalnih funkcija bolesnika hospitaliziranih u jedinicama intenzivne skrbi | kpl. | 2
3.1. | Opće karakteristike
3.1.1. | Kompatibilnost s monitorima za praćenje vitalnih funkcija bolesnika hospitaliziranih u jedinicama intenzivne skrbi
3.1.2. | Prikaz podataka pojedine centralne monitorske jedinice na najmanje 2 monitora, minimalne rezolucije 1920x1080 piksela (Full HD)
3.1.3. | Operativni sustav MS Windows 10 ili jednakovrijedno, s u potpunosti podesivim, grafičkim korisničkim sučeljem
3.2. | Mogućnosti praćenja bolesnika i parametara
3.2.1. | Mogućnost kontinuiranog praćenja najmanje 10 bolesnika (odnosno mogućnost spajanja na minimalno 10 pojedinih monitora vitalnih funkcija u jedinici intenzivnog liječenja)
3.2.2. | Mogućnost kontinuiranog prikupljanja vitalnih funkcija bolesnika, njihovog prikazivanja i pohranjivanja u lokalnu memoriju
3.2.3. | Jednostavnost zaprimanja (upisivanja) i otpuštanja (ispisivanja) bolesnika kroz grafičko korisničko sučelje
3.2.4. | Mogućnost detaljnog programiranja postavki alarma za sve praćene vitalne parametre
3.2.5. | Mogućnost upravljanja alarmima za pojedinog pacijenta ili više pacijenata putem centralne stanice, uključujući pregled, konfiguraciju, reviziju i eskalaciju alarmnih događaja, s podrškom za različite zvučne profile (npr. dan/noć) i automatsku sinkronizaciju promjena s lokalnim monitorima
3.2.6. | Mogućnost povezivanja alarmnog sustava preko HL7 protokola
3.2.7. | Programska podrška za povezivanje (i dvosmjernu komunikaciju) s bolničkim informatičkim sustavom preko HL7 protokola
3.2.8. | Mogućnost ispisa podataka (numeričkih i grafičkih - krivulja) preko mrežnog pisača (bilo kojeg tipa)
3.3. | Ostale mogućnosti i pribor
3.3.1. | Komponente kompleta: radna stanica s instaliranim i podešenim programskim paketom za središnji nadzor bolesnika; zaslon TFT LCD ili LED od najmanje 24"; miš i alfanumerička tipkovnica; mrežni laserski pisač (crno-bijeli); kablovi za napajanje i povezivanje potrebni za normalan rad sustava; UPS uređaj za besprekidno napajanje; sva oprema potrebna za spajanje monitora vitalnih funkcija; upute za rukovanje na hrvatskom ili engleskom jeziku
3.3.2. | Kompletna oprema za spajanje svih monitora i centralne jedinice u lokalnu mrežu.
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:
1. Rok isporuke: do ____ dana
2. Jamstveni rok: najmanje _______ godine.
3. Očekivarni radni vijek opreme _________ godina.
Ovlašteni predstavnik ponuditelja:
| ___________________________________________________ | ________________
ime i prezime |  | datum
potpis i žig