## Table 1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR
ZAGREB, Kišpatićeva 12
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE: Transportni respirator
Redni broj | Naziv i opis predmeta nabave |  |  | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | ZADOVOLJAVA DA/NE | NAPOMENA
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
| Predmet nabave - Transportni respirator |  |  | kom | 1
MR kompatibilan respirator za odrasle/djecu i novorodencad
Respirator:
Upravljačka jedinica s LCD ekranom osjetljivim na dodir ("touchscreen') u boji
Prikaz krivulja prema odabiru korisnika (Odaberivo najmanje tlak volumen i protok).
Prikaz najmanje jedne zamke ("loop') prema odabiru korisnika, baziranih na: volumenu, protoku, laku disnih puteva
Prikaz odabranih trendova svih mjerenih parametara u obliku 1, 6, 12, 24 i 72h
Praćenje najmanje 30 numeričkih vrijednosti svih bitnih parametara mehaničke venlilacije, a na ekranu prikaz željenih vrijednosti prema zahtjevu korisnika.
USB priključak za spajanje s računalom u svrhu nadogradnje i servisa respiratora.
Parametri i oblici rada:
Primjena kod odraslih, pedijatrijskih i neonatoloskih pacijenata.
Načini ventilaciie:
(S)CMV+, (Sinkronizirana) kontrolirana mandatorna ventilacija ili jednakovriiedna
SIMV+, Sinkronizirana isprekidana mandatorna ventilacija ili jednakovrijedna
SPONT, Tlačna suportna ventilacija ili jednakovrijedna
Adaptirajući modalitet ventilacije baziran na garantiranom minutnom volumenu adaptiranom prema stanju pluća i dišnih puteva (COPD, ARDS...), proporcionalnoj tlačnoj podršci na zahtjev pacijenta, postavkama korisnika i aplikaciji pravila za zastitu pluća. Primjenjiva na pasivne i aktivne pacijente.(ASV iii jednakovrijedno)
PCV+ (Tlakom kontrolirana ventilaciia - bifazična) ili jednakovrijedna.
P-SIMV, Tlačno kontrolirana sinkronizirana isprekidana mandatorna ventilacija ili jednakovrijedna.
APVcmv (ventilacija sa zagarantiranim tidialnim volumenom)
APVsimv (ventilacija sa zagarantiranim tidialnim volumenom)
nCPAP,nazalni CPAP za neonatološke pacijente
nCPAP-PC, nazalni CPAP sa tlačnom potporom za neonatološke pacijente
Neinvazivna ventilaciia
Spontana/tempirana neinvazivna ventilacija
lntegrirani pneumatski i ultrazvučni nebulizator
Manualni udah
Zadržavanje inspirija
Dostava 100% 02 pacijenlu, pritiskom na jednu tipku na upravljačkoj ploči
Pauza ('stand-by' model, pritiskom na jednu tipku na upravljačkoj ploči
(S)CMV+/APVcmv frekvencija u najmanjem rasponu od 4-80 u/min
SIMV+/APVsimv frekvenciia u najmanjem rasponu 1-80 u/min
Tidalni volumen: u najmanjem rasponu od 2 do 2000 ml
Regulacija PEEP-a/CPAP i Plow u najmanjem rasponu 0-35 cmH2O
Regulacija inspiratornog kisika u najmanjem rasponu od 21 do 100%
Omjer l:E u najmanjem rasponu od 1:9 do 4:1
Vrsni protok: najmanje 250 I/min za odrasle/djecu i 401/min za neonatološke pacijente
Triger protoka: Off, u najmanjem rasponu od 1-20 L/min za odrasle/djecu i od 0,1 do 5 I/min za neonatološke pacijente
Osjetljivost ekspiratornog okidača: u najmanjem rasponu od 5-80% inspiratornog vršnog protoka
% min volumena dostavljenog pacijentu u ASV obliku respiracije: 25-350%
Mjereni parametri
Mjerenje svih parametara se vrši kroz proksimalni senzor protoka (smješten na kraju respiracijskog kruga na strani pacijenta) za odrasle/djecu i neonatološke pacijente
TLAK
| Paw | Tlak dišnih puteva u realnom vremenu
| Ppeak | Vršni tlak dišnih puteva
| Pmean | Srednji tlak dišnih puteva
| Pinsp | lnspiratorni llak
| Peep/Cpap | Pozitivni tlak na kraju ekspirija/ kontinuirani pozitivni tlak dišnih puteva
| Pplateau | Tlak platoa ili tlak na kraju inspirija
PROTOK
| Flow | lnspiratorni protok u realnom vremenu
| lnsp Flow | Vršni inspiratorni protok
| Exp Flow | Vršni ekspiratorni protok
VOLUMEN
| Volume | Tidal volumen u realnom vremenu
| VTE /VTE NIV | Ekspiratorni tidal volumen
| VTI/ VTI NIV | lnspiratorni tidal volumen
| ExpMinVol /MinVol NIV | Ekspiratorni minutni volumen
| MVSpont /MVSoont NIV | Spontani ekspiratorni minutni volumen
| Vleak/ MV Leak | Volumen curenja u dišnom krugu
VRIJEME
| l:E | lnspiratorni: Ekspiratorni omjer
| fTotal | Ukupna frekvencija disanja
| fSpont | Frekvencija spontanog disanja
| Tl | lnspiratorno vrijeme
| TE | Ekspiratorno vrijeme
| % fSpent | Postotak spontanog disanja
MEHANIKA PLUĆA
| Cstat | Statička popustljivost pluća
| AutoPEEP | AutoPEEP ili intrisični PEEP
| RCexp | Ekspiratorna vremenska konstanta
| Rinsp | lnspiratorna vremenska konstanta
| RSB | lndeks plitkog disanja
| PTP | Tlak vrijeme produkt
| P0,1 | Tlak okluziie dišnih puteva
KISIK
| Oxygen | Koncentracija kisika dišnih puteva (FiO2)
Ostalo:
Napajanje zrakom unutarnie (turbina ili kompresor)
Napajanje kisikom spajanjem na bocu sa regulatorom ili centralni razvod kisika (visoko tlačni ulaz) ili koncentrator kisika (nisko tlačni ulaz)
lntegrirana baterija u uređaju koja omogućuje ventilaciju u trajanju najmanje od 8h
lntegrirani mjerač magnetskog polja
Uređaj kompatibilan sa najmanje 3Tesla magnetskim poljem
Smještaj uređaja u magnetsko polje do najmanje 50mT
lsporučena MR kompatibilna kolica za uredaj
2 godina jamstva na uređaj uključenih u cijenu ponuđene opreme
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:
1. Rok isporuke: do ____ dana
2. Dodatni kriteriji kvalitete: jamstveni rok od ____ godina
3. Očekivani radni vijek opreme _________ godina.
Ovlašteni predstavnik ponuditelja:
| ime i prezime potpis i žig |  | datum |  | Datum