## Kreveti GIN
Klinički bolnički centar Zagreb
Kišpatićeva 12
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE:
Bolničke postelje za standardnu njegu za potrebe Klinike za ženske bolesti i porode
REDNI BROJ | OBVEZNE MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | Jedinica mjere | Količina | ZADOVOLJAVA DA/NE | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Bolničke postelje za standardnu njegu za potrebe Klinike za ženske bolesti i porode | kpl. | 79
1.1. | BOLESNIČKI KREVETI SA ELEKTRIČNOM REGULACIJOM POLOŽAJA
1.1.1. | Konstrukcija kreveta na minimalno 2 teleskopska stupa ili sistem podižućih ruku (ne sistem škara). Svi metalni dijelovi zaštičeni praškastom bojom nanesenom elektrostatski
1.1.2. | Ležna ploha dimenzije minimalno 1970x850 mm (duljinaxširina), podijeljeno na minimalno 4 segmenta, izrađena od HPL laminata, čvrstog polimera ili metala, sa integriranim držačima za madrac
1.1.3. | Metalne bočne ograde iz jednog dijela, visina minimalno 390 mm. Podižu se i spuštaju jednim potezom.
1.1.4. | Visinska regulacija kreveta putem elektromotora u rasponu od minimalno 400 mm ili niže do 760 mm ili više
1.1.5. | Trendelenburg nagib minimalno +14 ̊ / Anti Trendelenburg nagib minimalno -14 ̊ putem elektromotora
1.1.6. | Nagib uzglavlja minimalno 0 ̊- 63 ̊ putem elektromotora; nagib bedrenog dijela minimalno 0 ̊- 28 ̊ putem elektromotora; podešavanje lisnog dijela mehanički minimalno do -15°.
1.1.7. | Autoregresija minimalno 80 mm kod podešavanja leđnog dijela plohe za ležanje, pokreti bedrenog dijela se automatski uključuju
1.1.8. | Ručica za CPR u sklopu segmenta uzlavlja, obostrano
1.1.9. | Čela kreveta od termooblikovanog materijala (polipropilen, ABS i dr.) koja se mogu jednostavno ukloniti, s osiguračima protiv nekontroliranog skidanja
1.1.10. | Kontrolna jedinica za selektivno isključivanje tzv. sestrinska kontrola sa Trendelenburg funkcijom i ručna daljinska kontrola
1.1.11. | U slučaju nestanka električne energije ugrađena baterija s indikatorom stanja napunjenosti baterije
1.1.12. | Krevet je u potpunosti usklađen sa standardom HRN EN 60601-2-52 ili jednakovrijedno, primjena okruženje 2 i 3
1.1.13. | minimalno četiri otvora za smještaj trapeza, infuzijskog stalka ili ekstenzijskog sistema
1.1.14. | Na uglovima kreveta odbojnici za zaštitu od udaraca
1.1.15. | Kotači minimalno Ø 150 mm sa centralnim kočenjem kod nogu
1.1.16. | Nosači dodatne opreme na bočnim stranama kreveta
1.1.17. | Sigurna radna nosivost kreveta minimalno 220 kg
1.1.18. | Vanjske dimenzije kreveta bez produžetaka maksimalno 2200 x 1000 mm
1.1.19. | Zaštita od vode i prašine najmanje IPX4 (sukladno HRN EN 60529:2000 ili jednakovrijedno)
1.1.20. | Funkcionalnost produljenja kreveta u minimalno dva koraka, minimalno 20 cm, s policom za posteljinu s pripadajućim produžetkom za madrac od visokokvalitetne PU pjene, RTG propusan, presvlaka bakteriostatska, fungistatska i vatrootporna. Dimenzije produžetka odgovaraju dimenzijama produžene ležne plohe
1.2. | MADRAC
1.2.1. | Madrac za prevenciju dekubitusa s vodootpornom navlakom
1.2.2. | Gusta pjena (minimalno 28 kg/m3) u tri zone, profilirana (radi smanjenja trenja i pritiska te povećanog protoka zraka ispod površine)
1.2.3. | Smanjena tvrdoća na petama (zona veće sklonosti pojavi dekubitusa) i pojačana tvrdoća na rubovima radi olakšanog ulaska i izlaska pacijenta sa/na krevet
1.2.4. | Dimenzije madraca: minimalno 1970x850 mm, dimenzije usklađene s ležnom plohom kreveta, visina madraca minimalno 14 cm
1.2.5. | Madrac rtg propustan, bez sadržaja lateksa
1.2.6. | Navlaka od rastezljivog poliuretana, vodonepropusna, propusna za vodenu paru, bakteriostatska i fungistatska. Može se prati u perilici na minimalno 60° C.
1.2.7. | Dozvoljeno opterećenje minimalno 220 kg, u sklađeno dozvoljenom nosivosti kreveta
1.2.8. | Potpuna sukladnost sa MDR 2017/745 ili jednakovrijedno
1.3. | DODATNA OPREMA
1.3.1. | Odgovarajući trapez radnog opterećenja minimalno 75kg, s utorima, podesiv u minimalno 3 točke. Prilagodljiva visina rukohvata
1.3.2. | Pripadajući teleskopski infuzijski stalak s minimalno 4 kukice
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:
1. Rok isporuke: do ____ dana
2. Jamstveni rok: najmanje _______ godine.
3. Očekivarni radni vijek opreme _________ godina.
Ovlašteni predstavnik ponuditelja:
| ___________________________________________________ | ________________
ime i prezime |  | datum
potpis i žig